## 検体検査（全て）
親コード（検査グループ） | 項目コード | 検査項目名 | 単位 | 基準範囲【*臨床判断値】 | 設定根拠（基準範囲／臨床判断値） | パニック値／緊急異常値 | 報告可能範囲 | 検体の種類 | 採取量 | 採取容器(添加物) | 検体の取り扱い | 残余検体の保管 | 備考 | 測定方法 | 分析装置 | 測定試薬 | 旧法との相関性 | 連絡先（担当検査室） | 開始日 | 終了日 | 終了理由
#1002 | #1002 | 末血検査（WBC分類有）→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 01.ED2K紫 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。 | 2日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002 | #1002 | 末血検査（WBC分類有）→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1010 | →WBC(白血球数) | ×103/μL | 3.30～8.60 ×103/μL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.02～440.00 ×103/μL、0.02 ×103/μL未満の場合は測定下限値未満のため参考値 | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | フルオロセルWNR ライザセルWNR | Y(新法)=0.962×X(旧法)+0.196 [相関係数r=0.9997] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1010 | →WBC(白血球数) | ×103/μL | 3.30～9.40 ×103/μL | 自施設算出 |  | 0.02～440.00 ×103/μL、0.02 ×103/μL未満の場合は測定下限値未満のため参考値 | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | フルオロセルWNR ライザセルWNR |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1010 | →WBC(白血球数) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1020 | →RBC(赤血球数) | ×106/μL | 男性：4.35～5.55×106/μL、女性：3.86～4.92×106/μL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.01～8.60 ×106/μL | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XRシリーズ | セルパックDST | Y(新法)=1.012×X(旧法)-0.036 [相関係数r=0.9984] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1020 | →RBC(赤血球数) | ×103/μL | 男性：4.40～5.60 ×106/μL、女性：3.90～5.10 ×106/μL | 自施設算出 |  | 0.01～8.60 ×106/μL | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XNシリーズ | セルパックDST |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1020 | →RBC(赤血球数) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1030 | →Hb(ヘモグロビン) | g/dL | 男性：13.7～16.8 g/dL 、女性：11.6～14.8 g/dL | JCCLS共用基準範囲 | 前回値がなく 7.0 g/dL未満 | 0.1～26.0 g/dL | [6 empty] | SLS-ヘモグロビン法 | XRシリーズ | スルホライザ | Y(新法)=1.022×X(旧法)-0.171 [相関係数r=0.998] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1030 | →Hb(ヘモグロビン) | g/dL | 男性：13.8～17.0 g/dL 、女性：12.0～15.0 g/dL | 自施設算出 |  | 0.1～26.0 g/dL | [6 empty] | SLS-ヘモグロビン法 | XNシリーズ | スルホライザ |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1030 | →Hb(ヘモグロビン) | [11 empty] | 血球計数器法(シアンメトヘモグロビン法、ﾗｳﾘﾙ硫酸法) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1040 | →Ht(ヘマトクリット) | % | 男性：40.7～50.1%、女性：35.1～44.4% | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.1～75.0 % | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XRシリーズ |  | Y(新法)=1.031×X(旧法)-0.102 [相関係数r=0.9964] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1040 | →Ht(ヘマトクリット) | % | 男性：41.0～51.0 %、女性：35.0～45.0 % | 自施設算出 |  | 0.1～75.0 % | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XNシリーズ | － |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1040 | →Ht(ヘマトクリット) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1050 | →MCV | fL | 83.6～98.2 fL | JCCLS共用基準範囲 |  | 該当なし | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XRシリーズ |  | Y(新法)=1.028×X(旧法)-0.207 [相関係数r=0.9887] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1050 | →MCV | fL | 84.0～98.0 fL | 自施設算出 |  | 該当なし | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XNシリーズ | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1060 | →MCH | pg | 27.5～33.2 pg | JCCLS共用基準範囲 |  | 該当なし | [6 empty] | 計算式：ALBI scoreを用いて以下のように分類される。grade1≦-2.60、-2.60＜grade2a＜-2.27、-2.27≦grade2b≦-1.39、-1.39＜grade3 | XRシリーズ |  | Y(新法)=1.004×X(旧法)+0.021 [相関係数r=0.9832] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1060 | →MCH | pg | 28.0～33.0 pg | 自施設算出 |  | 該当なし | [6 empty] | 計算式 | XNシリーズ | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1070 | →MCHC | % | 31.7～35.3% | JCCLS共用基準範囲 |  | 該当なし | [6 empty] | 計算式：ALBI scoreを用いて以下のように分類される。grade1≦-2.60、-2.60＜grade2a＜-2.27、-2.27≦grade2b≦-1.39、-1.39＜grade3 | XRシリーズ |  | Y(新法)=0.821×X(旧法)+5.166 [相関係数r=0.8557] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1070 | →MCHC | % | 31.0～35.0 % | 自施設算出 |  | 該当なし | [6 empty] | 計算式 | XNシリーズ | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1071 | →RDW-SD | ×103/μL | 該当なし |  |  | 該当なし | [6 empty] | シースフローDC検出法 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1071 | →RDW-SD | ×103/μL | 41.2～53.6ｆL | 自施設算出 |  | 該当なし | [6 empty] | シースフローDC検出法 | － | － |  |  | 2012-12-17 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1080 | →PLT(血小板数) | ×103/μL | 158～348 ×103/μL | JCCLS共用基準範囲 | 前回値がなく 40×103/μL以下 | 2～5000 ×103/μL、 2 ×103/μL未満は測定下限値未満のため参考値 | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XRシリーズ | セルパックDST フルオロセルPLT | Y(新法)=0.998×X(旧法)+7.012 [相関係数r=0.9894] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1080 | →PLT(血小板数) | ×103/μL | 130～320 ×103/μL | 自施設算出 |  | 2～5000 ×103/μL、 2 ×103/μL未満は測定下限値未満のため参考値 | [6 empty] | シースフローDC検出法 | XNシリーズ | セルパックDST フルオロセルPLT |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1080 | →PLT(血小板数) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1110 | →Neu(機械法) | % | 38.5～80.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC | Y(新法)=0.998×X(旧法)-0.1662 [相関係数r=0.9925] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1110 | →Neu(機械法) | % | 40～73 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | ライザセルWDFⅡ フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1110 | →Neu(機械法) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1111 | →Ly(機械法) | % | 16.5～49.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC | Y(新法)=0.966×X(旧法)+0.325 [相関係数r=0.9875] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1111 | →Ly(機械法) | % | 18～52 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | ライザセルWDFⅡ フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1111 | →Ly(機械法) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1112 | →Mo(機械法) | % | 2.0～10.0% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC | Y(新法)=1.188×X(旧法)+0.731 [相関係数r=0.9618] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1112 | →Mo(機械法) | % | 2.2～10 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | ライザセルWDFⅡ フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1112 | →Mo(機械法) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1113 | →Eo(機械法) | % | 0.0～8.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC | Y(新法)=0.966×X(旧法)+0.371 [相関係数r=0.9671] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1113 | →Eo(機械法) | % | 0～7 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | ライザセルWDFⅡ フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1113 | →Eo(機械法) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1114 | →Ba(機械法) | % | 0.0～2.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | ライザセルWDF フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC | Y(新法)=0.753×X(旧法)+0.159 [相関係数r=0.6675] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1114 | →Ba(機械法) | % | 0～2 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | ライザセルWDFⅡ フルオロセルWDF ライザセルWPC フルオロセルWPC |  |  | 2012-05-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1002, #1006 | #1114 | →Ba(機械法) | [11 empty] | 血球計数器法(電気抵抗式、フローサイトケミストリー) | [5 empty] | 2012-04-30 | 測定方法を変更
#1002, #1006 | #1115 | →Neu数(機械法) |  | 該当なし |  |  | 該当なし | [6 empty] | フローサイトメトリー法 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1002, #1006 | #1115 | →Neu数(機械法) |  | 該当なし |  |  | 該当なし | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | － | － |  |  | 2016-03-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1006 | 末血検査（目視分類有）→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 01.ED2K紫 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。 | 2日間冷蔵保管。ただし、形態学的判定不能のため再検不可 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1006 | 末血検査（目視分類有）→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1210 | →Blast(芽球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1210 | →Blast(芽球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1211 | →Pro(前骨髄球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1211 | →Pro(前骨髄球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1212 | →My(骨髄球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1212 | →My(骨髄球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1213 | →Met(後骨髄球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1213 | →Met(後骨髄球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1214 | →St(桿状好中球)(目視法) | % | 0.5～6.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1214 | →St(桿状好中球)(目視法) | % | 0～2 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1215 | →Seg(分節好中球)(目視法) | % | 38.0～74.0% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1215 | →Seg(分節好中球)(目視法) | % | 40～73 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1216 | →Ly(リンパ球)(目視法) | % | 16.5～49.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1216 | →Ly(リンパ球)(目視法) | % | 18～52 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1217 | →Mo(単球)(目視法) | % | 2.0～10.0% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1217 | →Mo(単球)(目視法) | % | 2.2～10 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1218 | →Eo(好酸球)(目視法) | % | 0.0～8.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1218 | →Eo(好酸球)(目視法) | % | 0～7 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1219 | →Ba(好塩基球)(目視法) | % | 0.0～2.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1219 | →Ba(好塩基球)(目視法) | % | 0～2 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1220 | →Atly(異型(反応性)リンパ球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1220 | →Atly(異型(反応性)リンパ球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1221 | →SegLy(分葉リンパ球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1221 | →SegLy(分葉リンパ球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1222 | →Plasma(形質細胞)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1222 | →Plasma(形質細胞)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1224 | →Ebl(赤芽球)(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1224 | →Ebl(赤芽球)(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1006 | #1226 | →Other(目視法) | % | (-) |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1006 | #1226 | →Other(目視法) | % | (-) | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1300 | #1300 | 網赤血球（RETI）(機械法) | % | 0.5～2.5% | 日本検査血液学会血球形態標準化WG |  | 0.0～30.0 % | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 01.ED2K紫 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。 | 2日間冷蔵保管 |  | フローサイトメトリー法 | XRシリーズ | セルパックDST フルオロセルRET | Y(新法)=0.904×X(旧法)+0.088 [相関係数r=0.9919] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1300 | #1300 | 網赤血球（RETI）(機械法) | % | 0.9～3.3 % | 自施設算出 |  | 0.0～30.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | XNシリーズ | セルパックDST フルオロセルRET | 2012年5月1日より、①単位を「%」に、②基準範囲を「0.9～3.3」に変更。 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1310 | #1310 | 赤血球抵抗試験 | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#1410 | #1410 | 好中球アルカリフォスファターゼ(NAP) | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#1420 | #1420 | リンパ球百分率(Ｔ細胞:CD3,B細胞:CD19)→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 01.ED2K紫 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。 | 1日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1420 | #1420 | リンパ球百分率(Ｔ細胞:CD3,B細胞:CD19)→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 2012年6月4日より測定試薬に「BDマルチテスト 6カラ-TBNK」を使用 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1420 | #1421 | →リンパ球百分率：Ｔ細胞（CD3） | % | 58.0～84.0% | 臨床検査法提要 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD Lyric | CELL WASH, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, FACS LYSING SOLUTION | Y(新法)=1.0035×X(旧法)+0.1412 [相関係数r=0.9924] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1420 | #1421 | →リンパ球百分率：Ｔ細胞（CD3） | % | 61.0～73.8 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD FACSCantⅡ | PBS Buffer, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, 7Color Setup Beads, FACS LYSING SOLUTION |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1420 | #1422 | →リンパ球百分率：B細胞（CD19） | % | 5.0～24.0% | 臨床検査法提要 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD Lyric | CELL WASH, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, FACS LYSING SOLUTION | Y(新法)=0.9992×X(旧法)+0.0231 [相関係数r=0.9969] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1420 | #1422 | →リンパ球百分率：B細胞（CD19） | % | 9.7～17.3 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD FACSCantⅡ | PBS Buffer, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, 7Color Setup Beads, FACS LYSING SOLUTION |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1423 | #1424 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査(AML-MRD) Tube2（CD45/11b/34/13/10/16） | % | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 2～3 mL |  |  |  |  | フローサイトメトリー法 | [5 empty] | 2025-08-26 | 中止
#1425 | #1425 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査(AML-MRD) Tube3（CD45/64/34/14/123/4） | % | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 2～3 mL |  |  |  |  | フローサイトメトリー法 | [5 empty] | 2025-08-26 | 中止
#1426 | #1426 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査(AML-MRD) Tube4（CD45/33/34/19/7/56） | % | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 2～3 mL |  |  |  |  | フローサイトメトリー法 | [5 empty] | 2025-08-26 | 中止
#1427 | #1427 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査(AML-MRD) Tube5（CD45/Gly-A/34/42b/71/36） | % | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 2～3 mL |  |  |  |  | フローサイトメトリー法 | [5 empty] | 2025-08-26 | 中止
#1428 | #1428 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査(AML-MRD) Tube6（CD45/203c/34/22/9/41a） | % | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 2～3 mL |  |  |  |  | フローサイトメトリー法 | [5 empty] | 2025-08-26 | 中止
#1430 | #1430 | T細胞サブセット(TH/I:CD4,TS/C:CD8)→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 01.ED2K紫 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。 | 1日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1430 | #1430 | T細胞サブセット(TH/I:CD4,TS/C:CD8)→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 2012年6月4日より測定試薬に「BDマルチテスト 6カラ-TBNK」を使用 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1430 | #1431 | →T細胞サブセット：TH/I（CD4） | % | 25.0～54.0% | 臨床検査法提要 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD Lyric | CELL WASH, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, FACS LYSING SOLUTION | Y(新法)=0.9627×X(旧法)+1.5388 [相関係数r=0.9933] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1430 | #1431 | →T細胞サブセット：TH/I（CD4） | % | 31.9～44.3 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD FACSCantⅡ | PBS Buffer, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, 7Color Setup Beads, FACS LYSING SOLUTION |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1430 | #1432 | →T細胞サブセット：TS/C（CD8） | % | 23.0～56.0% | 臨床検査法提要 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD Lyric | CELL WASH, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, FACS LYSING SOLUTION | Y(新法)=1.0271×X(旧法)+0.5716 [相関係数r=0.9955] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1430 | #1432 | →T細胞サブセット：TS/C（CD8） | % | 24.1～36.3 % | 自施設算出 |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | フローサイトメトリー法 | BD FACSCantⅡ | PBS Buffer, FACS CLEAN, FACS Flow, BD CS&T Beads, 7Color Setup Beads, FACS LYSING SOLUTION |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1436 | #1436 | 【外注】CD34定量
#1471 | #1471 | 【外注】B細胞IgH鎖JH再構成 血液/骨髄/組織
#1472 | #1472 | 【外注】T細胞レセプターβ鎖Cβ再構成
#1480 | #1480 | 【外注】赤血球膜・顆粒球膜CD55×CD59 2カラー解析
#1491 | #1491 | 赤血球沈降速度(血沈)：1時間値 | mm | 男性1時間値：2～10 mm、女性1時間値：3～15 mm | 臨床検査法提要 |  | 0 mm～124 mm | 血液（測定試料：全血） | 1.3 mL | 血沈専用採血管。※採取後直ちに転倒混和 | 室温。 | 2日間冷蔵保管。ただし、再現性乏しく再検不可 |  | フォトデバイスによる透過光度測定法 | Quick eye-8 |  | Y(新法)=0.9219×X(旧法)+0.3825 [相関係数r=0.9248] | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1491 | #1491 | 赤血球沈降速度(血沈)：1時間値 | mm | 男性1時間値：4～10 mm、女性1時間値：5～19 mm | 自施設算出 |  | 0 mm～124 mm | [6 empty] | ベスマティック30(Westergren 変法) | VM30 | － |  |  | 2012-07-09 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1492 | #1492 | 赤血球沈降速度(血沈)：2時間値 | mm | 男性2時間値：9～22 mm、女性2時間値：10～32 mm | 自施設算出 |  | 0 mm～124 mm | [6 empty] | ベスマティック30(Westergren 変法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 中止
#1540 | #1540, #1541, #1542 | プロトロンビン時間（PT) | % | 70～130% |  | 10％以下 | PT%：10～125%（10%未満は10>、126%以上は126<と報告）、PT-INR：0.00～10.00（10.01以上は10.00<と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 | PTの秒数への変換は、次式より可能：患者秒数 ＝ コントロール秒数 × INRの1/ISI乗。INR (International Normalize Ratio ) ＝（患者PT (sec) ÷ 正常者PT (sec) )のISI乗。ISI は、International Sensitive Index の略で、試薬毎またはロット及び測定機器毎に変わる。 | 凝固法 | CNシリーズ | トロンボレルS | Y(新法)=1.0137×X(旧法)+0.5137 [相関係数r=0.9978] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1540 | #1540, #1541, #1542 | プロトロンビン時間（PT) |  | 70～125 % | PT試薬トロンボレルS添付文書，自施設算出 |  | PT%：10～125%（10%未満は10>、126%以上は126<と報告）、PT-INR：0.00～10.00（10.01以上は10.00<と報告） | [6 empty] | 凝固法 | CSシリーズ | トロンボレルS（シスメックス社）ヒト胎盤由来組織トロンボプラスチン |  |  | 2010-05-31 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1540 | #1540, #1541, #1542 | プロトロンビン時間（PT) | [13 empty] | トロンボプラスチンCプラス（シスメックス社）ウサギ脳由来組織トロンボプラスチン |  |  |  | 2010-05-30 | 測定試薬の変更
#1550 | #1550 | 全血凝固時間 | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#1576 | #1576 | 【外注】major bcr-abl mRNA（IS）
#1578 | #1578 | 【外注】IDH1遺伝子解析
#1579 | #1579 | 【外注】髄膜炎マルチスクリーニング
#1580 | #1580 | 【外注】PIVKAII(外注)
#1581 | #1581 | 【外注】高感度HBs抗原
#1582 | #1582 | 【外注】FGFR遺伝子解析(尿路上皮癌)
#1611 | #1611 | 【外注】凝固第2因子（第II因子）活性
#1612 | #1612 | 【外注】凝固第5因子（第V因子）活性
#1613 | #1613 | 凝固第8因子（第VIII因子）活性 | % | 50～150% | 自施設設定 |  | 1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 5.4 mL（2.7mLを2本） | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管、予約検査の為、追加検査不可 |  | 凝固一段法 | CNシリーズ | 第Ⅷ因子欠乏血漿、データファイ・APTT (FS)、塩化カルシウム液、オーレンベロナール緩衝液、正常プール血漿（自家調整） | Y(新法)=0.8884×X(旧法)+3.459 [相関係数r=0.9651] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1613 | #1613 | 凝固第8因子（第VIII因子）活性 | % | 50～150 % | 自施設設定 |  | 1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [6 empty] | 凝固一段法 | CNシリーズ | 第Ⅷ因子欠乏血漿、データファイ・APTT (FS)、塩化カルシウム液、オーレンベロナール緩衝液、正常プール血漿（自家調整） |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1614 | #1614 | 凝固第9因子（第IX因子）活性 | % | 50～150% | 自施設設定 |  | 1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 5.4 mL（2.7mLを2本） | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管、予約検査の為、追加検査不可 |  | 凝固一段法 | CNシリーズ | 第Ⅸ因子欠乏血漿、データファイ・APTT (FS)、塩化カルシウム液、オーレンベロナール緩衝液、正常プール血漿（自家調整） | Y(新法)=0.8343×X(旧法)+17.1797 [相関係数r=0.9423] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1614 | #1614 | 凝固第9因子（第IX因子）活性 | % | 50～150 % | 自施設設定 |  | 1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [6 empty] | 凝固一段法 | CNシリーズ | 第Ⅸ因子欠乏血漿、データファイ・APTT (FS)、塩化カルシウム液、オーレンベロナール緩衝液、正常プール血漿（自家調整） |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1615 | #1615 | 【外注】凝固第7因子（第VII因子）活性
#1616 | #1616 | 【外注】凝固第10因子（第X因子）活性
#1617 | #1617 | 【外注】凝固第11因子（第XI因子）活性
#1618 | #1618 | 【外注】凝固第12因子（第XII因子）活性
#1619 | #1619 | 【外注】凝固第13因子（第XIII因子）抗原定量（蛋白定量）
#1620 | #1620 | 凝固第8因子（第VIII因子）インヒビター定量 | BU | (-) | 自施設設定 |  | (-)（0.2BU未満）、0.2～最大値BU | 血液（測定試料：血漿） | 5.4 mL（2.7mLを2本） | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管、予約検査の為、追加検査不可 |  | Bethesda法改良法 |  |  |  | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1620 | #1620 | 凝固第8因子（第VIII因子）インヒビター定量 | BU | (-) | 自施設設定 |  | (-)（0.2BU未満）、0.2～最大値BU | [6 empty] | Bethesda法改良法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1621 | #1621 | 凝固第9因子（第IX因子）インヒビター定量 | BU | (-) | 自施設設定 |  | (-)（0.2BU未満）、0.2～最大値BU | 血液（測定試料：血漿） | 5.4 mL（2.7mLを2本） | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管、予約検査の為、追加検査不可 |  | Bethesda法改良法 |  |  |  | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1621 | #1621 | 凝固第9因子（第IX因子）インヒビター定量 | BU | (-) | 自施設設定 |  | (-)（0.2BU未満）、0.2～最大値BU | [6 empty] | Bethesda法改良法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1622 | #1622 | 【外注】凝固第13因子（第XIII因子）活性
#1650 | #1650 | 血小板凝集能（ADP及びコラーゲン凝集）→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血） | 5.4 mL（2.7mLを2本） | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 検査後廃棄 | 要絶食。入院患者は採血室へ出診。血小板数が少ない(PRPで20万/μL以下）と測定値不正確。乳ビ検体測定不能。 | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1650 | #1650 | 血小板凝集能（ADP及びコラーゲン凝集）→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1650 | #1650 | 血小板凝集能（ADP及びコラーゲン凝集）→ | [17 empty] | 2017-05-19 | 測定装置の変更
#1650 | #1653 | →血小板凝集能（ADP） | % | 70%以上 |  |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | CNシリーズ | レボヘム ADP | Y(新法)=0.6853×X(旧法)+26.909 [相関係数r=0.8639] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1650 | #1653 | →血小板凝集能（ADP） | % | 70～90 % | 自施設算出 |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | MCM HEMA TRACER 712 | 血小板凝集能測定用試薬MCM ADP、リストマイシン一硫酸塩 |  |  | 2017-05-22 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1650 | #1653 | →血小板凝集能（ADP） | [12 empty] | MCM HEMA TRACER 313M |  |  |  |  | 2017-05-19 | 測定装置の変更
#1650 | #1654 | →血小板凝集能（コラーゲン） | % | 70%以上 |  |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | CNシリーズ | レボヘム コラーゲン | Y(新法)=1.1429×X(旧法)-12.661 [相関係数r=0.9217] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1650 | #1654 | →血小板凝集能（コラーゲン） | % | 70～90 % | 自施設算出 |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | MCM HEMA TRACER 712 | 血小板凝集能測定用試薬MCMコラーゲンH、リストマイシン一硫酸塩 |  |  | 2017-05-22 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1650 | #1654 | →血小板凝集能（コラーゲン） | [12 empty] | MCM HEMA TRACER 313M |  |  |  |  | 2017-05-19 | 測定装置の変更
#1651 | #1651 | 血小板凝集能EPI(エピネフリン凝集） | % | 60～90 % |  |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | [5 empty] | 2025-02-28 | 中止
#1652 | #1652 | 血小板凝集能RIS(リストセチン凝集） | % | 60～90 % |  |  | 試薬添加直後値～100%（試薬添加直後値以下の場合、惹起せずと報告） | [6 empty] | 透過光法 | [5 empty] | 2025-02-28 | 中止
#1660 | #1660 | 血小板粘着率 | % | 15～45 % |  |  | 1.0～100%（1%未満は1.0>と報告） | [6 empty] | コラーゲンビーズカラム法 | [5 empty] | 2025-02-28 | 中止
#1670 | #1670 | 血餅収縮時間 | 分 | 60分以内 |  |  | 5～60分（60分以上は60<と報告） | [6 empty] | ガラス試験管観察法 | [5 empty] | 2025-02-28 | 中止
#1691 | #1691 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） | 秒 | 24～34 秒 | レボヘムAPTT SLA添付文書 | 200 秒以上 | １～200秒(201秒以上は200<と報告) | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 凝固法 | CNシリーズ | レボヘムAPTT SLA 0.025M塩化カルシウム液 | Y(新法)=0.9874×X(旧法)+0.6256 [相関係数r=0.9863] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1691 | #1691 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） | 秒 | 24～34 秒 | レボヘムAPTT SLA添付文書 |  | １～200秒(201秒以上は200<と報告) | [6 empty] | 凝固法 | CSシリーズ | レボヘムAPTT SLA 0.025M塩化カルシウム液 |  |  | 2024-01-22 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1691 | #1691 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） |  | 24～39秒 | [14 empty] | 2012-04-14 | 2024-01-21 | 基準範囲の変更
#1691 | #1691 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） |  | 22～37秒 | [14 empty] | 2006-07-03 | 2012-04-13 | 基準範囲の変更
#1691 | #1691 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） |  | 25～37秒 | [15 empty] | 2006-07-02 | 基準範囲の変更
#1693 | #1693 | フィブリノーゲン（Fib) | mg/dL | 200～400 mg/ｄL |  |  | 25～最大値mg/ｄL（25mg/ｄL未満は25>と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 凝固法（トロンビン時間法） | CNシリーズ | トロンボチェックFib(L) | Y(新法)=1.0196×X(旧法)-5.4629 [相関係数r=0.9974] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1693 | #1693 | フィブリノーゲン（Fib) | mg/dL | 150～350 mg/ｄL | 自施設設定 |  | 25～最大値mg/ｄL（25mg/ｄL未満は25>と報告） | [6 empty] | 凝固法（トロンビン時間法） | CSシリーズ | トロンボチェックFib(L) |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1699 | #1699 | 【外注】トロンボモジュリン（TM）
#1710 | #1710 | アンチトロンビンⅢ（AT-Ⅲ) | % | 80～130% |  |  | 8～最大値%（8%未満は8>と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 合成基質法 | CNシリーズ | レボヘムAT（シスメックス） イミダゾール緩衝液 | Y(新法)=1.0021×X(旧法)-2.3661 [相関係数r=0.9921] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1710 | #1710 | アンチトロンビンⅢ（AT-Ⅲ) | % | 80～120 % | 自施設設定 |  | 8～最大値%（8%未満は8>と報告） | [6 empty] | 合成基質法 | CSシリーズ | レボヘムAT（シスメックス） イミダゾール緩衝液 |  |  | 2021-09-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1710 | #1710 | アンチトロンビンⅢ（AT-Ⅲ) | [13 empty] | テストチームS ATⅢ（積水メディカル） |  |  |  | 2021-08-31 | 測定試薬の変更
#1720 | #1720 | 【外注】プラスミノゲン活性（プラスミノーゲン）
#1730 | #1730 | 【外注】プラスミンインヒビター（アンチプラスミン）
#1740 | #1740 | FDP（Dダイマー) | μg/mL | 0.00～1.00 μg/mL |  |  | 0.01～最大値μg/mL（0.01μg/mL未満は0.01>と報告、0.30未満は測定下限オーバーの為参考値） | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 免疫比濁法 | CNシリーズ | リアスオート Dダイマー ネオ、オーレンベロナール緩衝液 | Y(新法)=1.0608×X(旧法)-0.0831 [相関係数r=0.9842] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1740 | #1740 | FDP（Dダイマー) | μg/mL | 0.50 μg/mL以下 | 自施設設定 |  | 0.01～最大値μg/mL（0.01μg/mL未満は0.01>と報告、0.30未満は測定下限オーバーの為参考値） | [6 empty] | 免疫比濁法 | CSシリーズ | エルピアエースD-DダイマーⅡ、オーレンベロナール緩衝液 |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1742 | #1742 | 総FDP | μg/mL | 5.0 μg/mL以下 |  |  | 1.0～最大値μg/mL(1.0μg/mL未満は1.0>と報告、2.0未満は測定下限オーバーの為参考値) | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 免疫比濁法 | CNシリーズ | リアスオート P-FDP オーレンベロナール緩衝液 | Y(新法)=0.9905×X(旧法)+0.5255 [相関係数r=0.98] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1742 | #1742 | 総FDP | μg/mL | 5.0 μg/mL未満 | ナノピアP-FDP添付文書 |  | 1.0～最大値μg/mL(1.0μg/mL未満は1.0>と報告、2.0未満は測定下限オーバーの為参考値) | [6 empty] | 免疫比濁法 | CSシリーズ | ナノピアP-FDP オーレンベロナール緩衝液 |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1750 | #1750 | 【外注】尿FDP（フィブリン・フィブリノゲン分解産物）
#1760 | #1760 | トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT) | ng/mL | 4.0 ng/mL未満 |  |  | 0.1～最大値ng/mL（0.1ng/mL未満は、0.1>と報告） | 血液（測定試料：血漿） | 2.7 mL | 02.クエ酸3青 (添加物：クエン酸Na)。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 室温。 | 当日室温保管 |  | 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法） | CNシリーズ | HISCL TAT試薬、HISCL発光基質セット、HISCL検体希釈液 | Y(新法)=0.9123×X(旧法)+0.0938 [相関係数r=0.9987] | 内線6655（止血） | 2025-11-01
#1760 | #1760 | トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT) | ng/mL | 2.0 ng/mL以下 | 自施設設定 |  | 0.1～最大値ng/mL（0.1ng/mL未満は、0.1>と報告） | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法） | HISCL-800 | HISCL TAT試薬、HISCL発光基質セット、HISCL検体希釈液 |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1760 | #1760 | トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT) |  | 2.0 ng/mL以下 | [10 empty] | HISCL-2000i |  |  |  | 2004-03-01 | 2017-03-17 | 測定装置の変更
#1760 | #1760 | トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT) |  | 3.0 ng/mL以下 | [15 empty] | 2004-02-27 | 基準範囲の変更
#1770 | #1770 | 【外注】フィブリンモノマー複合体（FM）定性 （FMテスト）
#1780 | #1780 | 【外注】プロテインＣ活性
#1781 | #1781 | 【外注】プロテインS（遊離型）
#1782 | #1782 | 【外注】プロテインS活性
#1810 | #1810 | 【外注】C1インアクチベーター （C1-INA）
#1820 | #1820 | 【外注】α1-AT(α1-アンチトリプシン)
#1831 | #1831 | 【外注】ループスアンチコアグラント（LA）定量
#1832 | #1832 | 【外注】尿中デオキシピリジノリン
#1833 | #1833 | 【外注】I型コラーゲンCテロペプチド(ICTP)
#1834 | #1834 | 【外注】IV型コラーゲン7S
#1836 | #1836 | 【外注】β－トロンボグロブリン
#1837 | #1837 | 【外注】血小板第4因子（PF-4）
#1838 | #1838 | 【外注】フォンヴィレブランド因子（vWF）活性
#1839 | #1839 | 【外注】フォンヴィレブランド因子（vWF）抗原定量
#1840 | #1840 | 【外注】プロトロンビンフラグメントF1+2
#1842 | #1842 | 【外注】HIT抗体
#1843 | #1843 | 【外注】プロコラーゲンIIIペプチド
#1844 | #1844 | 【外注】α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体（PICテスト）
#1845 | #1845 | 【外注】ADAMTS13-活性
#1847 | #1847 | 【外注】ADAMTS13インヒビター
#1849 | #1849 | 【外注】プロテインS比活性
#1890 | #1890 | 【外注】ELFスコア
#1924X | #1924 | 【外注】ヘムサイト(末梢血)
#1924X | #1925 | 【外注】ヘムサイト(骨髄)
#1924X | #1926 | 【外注】ヘムサイト(FFPE)
#1924X | #1927 | 【外注】ヘムサイト(正常検体)
#1992 | #1992 | 【外注】HLAタイピング検査(遺伝子型)
#1994 | #1994 | 【外注】HLA-DNAタイピング
#1995 | #1995 | 【外注】抗HLA抗体スクリーニング
#1996 | #1996 | 【外注】抗HLA抗体同定（クラスⅠ）
#1997 | #1997 | 【外注】抗HLA抗体同定（クラスⅡ）
#1XXX | #7510, #7560 | 骨髄像 |  | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 未染標本3枚。特殊染色を併せて依頼する場合は1枚追加。 |  | 室温。 | 1週間室温保管 | 塗抹標本(未染色)は迅速に強制乾燥。 | メイギムザ染色(目視分類法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1XXX | #7510, #7560 | 骨髄像 |  | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | メイギムザ染色(目視分類法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1XXX | #7601, #7602 | POX染色 |  | 該当なし |  |  | 0～100 % | 骨髄穿刺液 | 未染標本3枚。骨髄像を併せて依頼する場合は2枚追加。 |  | 室温。 | 1週間室温保管 | 塗抹標本(未染色)は迅速に強制乾燥。 | DAB染色(DAB法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1XXX | #7601, #7602 | POX染色 |  | 該当なし |  |  | 0～100 % | [6 empty] | DAB染色(DAB法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1XXX | #7611, #7612 | PAS染色 |  | 該当なし |  |  | 該当なし | 骨髄穿刺液 | 未染標本3枚。骨髄像を併せて依頼する場合は2枚追加。 |  | 室温。 | 1週間室温保管 | 塗抹標本(未染色)は迅速に強制乾燥。 | PAS染色(Periodic Acid-Schiff法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1XXX | #7611 #7622 | PAS染色 |  | 該当なし |  |  | 該当なし | [6 empty] | PAS染色(Periodic Acid-Schiff法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1XXX | #7621, #7622 | 鉄染色 |  | 該当なし |  |  | シデロブラスト：0～100 % シデロサイト ：0～1000 ‰ | 骨髄穿刺液 | 未染標本3枚。骨髄像を併せて依頼する場合は2枚追加。 |  | 室温。 | 1週間室温保管 | 塗抹標本(未染色)は迅速に強制乾燥。 | Fe染色(ベルリン青法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1XXX | #7621, #7622 | 鉄染色 |  | 該当なし |  |  | シデロブラスト：0～100 % シデロサイト ：0～1000 ‰ | [6 empty] | Fe染色(ベルリン青法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1XXX | #7631, #7632 | エステラーゼ染色 |  | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | 骨髄穿刺液 | 未染標本3枚。骨髄像を併せて依頼する場合は2枚追加。 |  | 室温。 | 1週間室温保管 | 塗抹標本(未染色)は迅速に強制乾燥。 | 非特異的エステラーゼ染色・特異的エステラーゼ染色(エステラーゼ二重染色法) |  |  |  | 内線6658（血液） | 2025-11-01
#1XXX | #7631, #7632 | エステラーゼ染色 |  | 該当なし |  |  | 0.0～100.0 % | [6 empty] | 非特異的エステラーゼ染色・特異的エステラーゼ染色(エステラーゼ二重染色法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2011 | #2011 | 尿外観→ | [5 empty] | 新鮮尿（中間尿が望ましい） | 30 mL | 尿コップ (添加物：なし) | 室温。採取後すみやかに提出（4時間以内に検査を終了する必要あり）。 | 当日室温保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2011 | #2011 | 尿外観→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2011 | #2011 | 尿外観→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2011 | #2012 | →尿外観：尿色調 |  |  |  |  | 無色、淡黄色、淡黄褐色、黄褐色、褐色、暗褐色、茶褐色、茶黄色、橙色、緑色、赤色、青色、紫色、他の色 | [6 empty] | 透過光測定法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2011 | #2012 | →尿外観：尿色調 |  | 該当なし |  |  | 無色、淡黄色、淡黄褐色、黄褐色、褐色、暗褐色、茶褐色、茶黄色、橙色、緑色、赤色、青色、紫色、他の色 | [6 empty] | 透過光測定法 | AX-4060 |  |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2011 | #2012 | →尿外観：尿色調 |  |  |  |  | 淡黄褐色、黄褐色、暗褐色、緑色、赤色 | [7 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置、報告可能範囲の変更
#2011 | #2013 | →尿外観：尿清濁 |  |  |  |  | 透明、微濁、混濁 | [6 empty] | 散乱光測定法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）99.8% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2011 | #2013 | →尿外観：尿清濁 |  |  |  |  | 透明、微濁、混濁 | [6 empty] | 散乱光測定法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2011 | #2013 | →尿外観：尿清濁 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2101 | 尿一般定性検査→ | [5 empty] | 新鮮尿（中間尿が望ましい） | 30 mL | 尿コップ (添加物：なし) | 室温。採取後すみやかに提出（4時間以内に検査を終了する必要あり）。 | 当日室温保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2101 | 尿一般定性検査→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2101 | 尿一般定性検査→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2102 | →尿定性：尿比重 |  | 1.005～1.030 | 自施設算出 |  | 1.000～1.050 | [6 empty] | 屈折計法 | AX-4080 | 装置内蔵の比重計（反射型屈折率測定） | Y(新法)=0.9958×X(旧法)+0,0041 [相関係数r=0.992] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2102 | →尿定性：尿比重 |  | 1.005～1.030 | 自施設算出 |  | 1.000～1.050 | [6 empty] | 屈折計法 | AX-4060 | 装置内蔵の比重計（反射型屈折率測定） |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2102 | →尿定性：尿比重 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2101 | #2103 | →尿定性：尿ｐＨ |  | 5.0～8.0 | 自施設設定 |  | 5.0～9.0の範囲で0.5単位 | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2103 | →尿定性：尿ｐＨ |  | 5.0～8.0 | 自施設設定 |  | 5.0～9.0の範囲で0.5単位 | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2103 | →尿定性：尿ｐＨ | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2104 | →尿定性：尿蛋白半定量 | mg/dL | ～20 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、10、20、30、50、70、100、200、300、600、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2104 | →尿定性：尿蛋白半定量 | mg/dL | ～20 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、10、20、30、50、70、100、200、300、600、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2104 | →尿定性：尿蛋白半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2105 | →尿定性：尿蛋白定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2105 | →尿定性：尿蛋白定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2105 | →尿定性：尿蛋白定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2106 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）半定量 | mg/dL | ～50 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、30、50、70、100、150、200、300、500、1000、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2106 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）半定量 | mg/dL | ～50 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、30、50、70、100、150、200、300、500、1000、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2106 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2107 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2107 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2107 | →尿定性：尿糖（尿ブドウ糖）定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2108 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン半定量 | mg/dL | ～3 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、2、3、4、6、8、12、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2108 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン半定量 | mg/dL | ～3 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、2、3、4、6、8、12、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2108 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2109 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン定性 |  | (±)、(1+) | 自施設設定 |  | (+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2109 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン定性 |  | (±)、(1+) | 自施設設定 |  | (+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2109 | →尿定性：尿ウロビリノーゲン定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2110 | →尿定性：尿ビリルビン半定量 | mg/dL | カンドイカ | 自施設算出 |  | カンドイカ、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、6.0、8.0、10.0、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2110 | →尿定性：尿ビリルビン半定量 | mg/dL | カンドイカ | 自施設算出 |  | カンドイカ、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、6.0、8.0、10.0、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2110 | →尿定性：尿ビリルビン半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2111 | →尿定性：尿ビリルビン定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2111 | →尿定性：尿ビリルビン定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2111 | →尿定性：尿ビリルビン定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2112 | →尿定性：尿ケトン体半定量 | mg/dL | カンドイカ | 自施設算出 |  | カンドイカ、10、20、40、60、80、100、150、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2112 | →尿定性：尿ケトン体半定量 | mg/dL | カンドイカ | 自施設算出 |  | カンドイカ、10、20、40、60、80、100、150、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2112 | →尿定性：尿ケトン体半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2113 | →尿定性：尿ケトン体定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）100% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2113 | →尿定性：尿ケトン体定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+)、(4+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2113 | →尿定性：尿ケトン体定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2114 | →尿定性：尿潜血反応半定量 | mg/dL | ～0.03 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、0.03、0.06、0.1、0.2、0.5、1.0、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2114 | →尿定性：尿潜血反応半定量 | mg/dL | ～0.03 mg/dL | 自施設算出 |  | カンドイカ、0.03、0.06、0.1、0.2、0.5、1.0、over (mg/dL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2114 | →尿定性：尿潜血反応半定量 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2115 | →尿定性：尿潜血反応定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）99.5% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2115 | →尿定性：尿潜血反応定性 |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2115 | →尿定性：尿潜血反応定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2116 | →尿定性：尿亜硝酸塩定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）88.6% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2116 | →尿定性：尿亜硝酸塩定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2116 | →尿定性：尿亜硝酸塩定性 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2117 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応半定量（尿WBC-ER半定量） | 個/μL | ～25 個/μL | 自施設算出 |  | カンドイカ、25、75、250、500 (個/μL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2117 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応半定量（尿WBC-ER半定量） | 個/μL | ～25 個/μL | 自施設算出 |  | カンドイカ、25、75、250、500 (個/μL) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2117 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応半定量（尿WBC-ER半定量） | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2118 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応定性（尿WBC-ER定性） |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA | 一致率（±1ランク内）99.8% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2118 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応定性（尿WBC-ER定性） |  | (-)、(±) | 自施設設定 |  | (-)、(+-)、(1+)、(2+)、(3+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2118 | →尿定性：尿白血球エステラーゼ反応定性（尿WBC-ER定性） | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2101 | #2119 | →尿定性：尿蛋白定性Cr補正値 |  | NORMAL | 該当なし |  | DILUTE、NORMAL、(1+)、(2+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4080 | ユリフレットS 11UA |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2101 | #2119 | →尿定性：尿蛋白定性Cr補正値 |  | NORMAL | 該当なし |  | DILUTE、NORMAL、(1+)、(2+) | [6 empty] | 試験紙法 | AX-4060 | ユリフレットS 11UA | 2021/4/30～アスコルビン酸に対する耐性を強化した試験紙「ユリフレットS 11UA REF:106852」に変更 |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2101 | #2119 | →尿定性：尿蛋白定性Cr補正値 | [12 empty] | AU-4050 | ユリフレットS 10HB |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置・測定試薬の変更
#2201 | #2201 | 尿沈渣検査→ | [5 empty] | 新鮮尿（中間尿が望ましい） | 35 mL | 尿コップ (添加物：なし) | 室温。採取後すみやかに提出（4時間以内に検査を終了する必要あり）。 | 当日室温保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2201 | 尿沈渣検査→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2201 | 尿沈渣検査→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2202 | →尿沈渣：赤血球 | 個/HPF | (-)、0-1、1-5 | 血尿診断ガイドライン |  | 0-1、1-5、5-10、10-20、20-30、タスウ、ムスウ (/HPF) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）94.2% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2202 | →尿沈渣：赤血球 | 個/HPF | (-)、0-1、1-5 | 血尿診断ガイドライン |  | 0-1、1-5、5-10、10-20、20-30、タスウ、ムスウ (/HPF) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF | 一致率（±1ランク内）94.4% |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2202 | →尿沈渣：赤血球 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2203 | →尿沈渣：白血球 | 個/HPF | (-)、0-1、1-5 | 自施設算出 |  | 0-1、1-5、5-10、10-20、20-30、タスウ、ムスウ (/HPF) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）93.3% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2203 | →尿沈渣：白血球 | 個/HPF | (-)、0-1、1-5 | 自施設算出 |  | 0-1、1-5、5-10、10-20、20-30、タスウ、ムスウ (/HPF) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF | 一致率（±1ランク内）97.2% |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2203 | →尿沈渣：白血球 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2204 | →尿沈渣：扁平上皮細胞 |  | (-)、(1+)、(2+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）98.5% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2204 | →尿沈渣：扁平上皮細胞 |  | (-)、(1+)、(2+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2204 | →尿沈渣：扁平上皮細胞 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2205 | →尿沈渣：移行上皮細胞（尿路上皮細胞） |  | (-)、(1+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2205 | →尿沈渣：移行上皮細胞（尿路上皮細胞） |  | (-)、(1+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2205 | →尿沈渣：移行上皮細胞（尿路上皮細胞） | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2206 | →尿沈渣：尿細管上皮細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2206 | →尿沈渣：尿細管上皮細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※上皮細胞は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0～1/HPF、(1+)：1～5/HPF、(2+)：5～10/HPF、(3+)：10～30/HPF、タスウ：30～50/HPF、ムスウ：50以上/HPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2206 | →尿沈渣：尿細管上皮細胞 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2207, #2208, #2209, #2210, #2211 | →尿沈渣：その他の細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2207, #2208, #2209, #2210, #2211 | →尿沈渣：その他の細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2207, #2208, #2209, #2210, #2211 | →尿沈渣：その他の細胞 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2212 | →尿沈渣：硝子円柱 |  | (-)、(1+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）95.9% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2212 | →尿沈渣：硝子円柱 |  | (-)、(1+) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2212 | →尿沈渣：硝子円柱 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2213 | →尿沈渣：顆粒円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2213 | →尿沈渣：顆粒円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2213 | →尿沈渣：顆粒円柱 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2214 | →尿沈渣：上皮円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2214 | →尿沈渣：上皮円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(1+)、(2+)、(3+)、タスウ、ムスウ ※円柱は定性値で報告しています。概数は下記参照。 (-)：0/WF、(1+)：1/WF～1未満/LPF、(2+)：1～10/LPF、(3+)：10～30/LPF、タスウ：30～50/LPF、ムスウ：50以上/LPF | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2214 | →尿沈渣：上皮円柱 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2215, #2216, #2217, #2218, #2219 | →尿沈渣：その他の円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2215, #2216, #2217, #2218, #2219 | →尿沈渣：その他の円柱 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2215, #2216, #2217, #2218, #2219 | →尿沈渣：その他の円柱 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2220 | →尿沈渣：細菌 |  | (-)、(+) | 自施設設定 |  | (-)、(+)、タスウ、ムスウ | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）75.6% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2220 | →尿沈渣：細菌 |  | (-)、(+) | 自施設設定 |  | (-)、(+)、タスウ、ムスウ | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF | 一致率（±1ランク内）95.2% |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2220 | →尿沈渣：細菌 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2221 | →尿沈渣：真菌 |  | (-)、(+) | 自施設設定 |  | (-)、(+)、タスウ、ムスウ | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）98% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2221 | →尿沈渣：真菌 |  | (-)、(+) | 自施設設定 |  | (-)、(+)、タスウ、ムスウ | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2221 | →尿沈渣：真菌 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2222, #2223, #2224, #2225, #2226 | →尿沈渣：結晶 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution | 一致率（±1ランク内）95.6% | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2222, #2223, #2224, #2225, #2226 | →尿沈渣：結晶 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2222, #2223, #2224, #2225, #2226 | →尿沈渣：結晶 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2201 | #2227 | →尿沈渣：その他の成分 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | AI-4510 | AUTION EYE Sheath Solution |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2201 | #2227 | →尿沈渣：その他の成分 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)or(+) | [6 empty] | 1)鏡検法、2)機械法 | UF-5000 | UF-セルシース UF-セルパック SF UF-フルオロセル SF |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2201 | #2227 | →尿沈渣：その他の成分 | [12 empty] | AU-4050 |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2271 | #2271 | 尿ベンスジョーンズ（BJ）蛋白定性 | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#2321 | #2321 | 【外注】虫卵検出（集卵法）（糞便）（便虫卵）
#2331 | #2331 | 【外注】虫体検出（糞便）(旧名 便原虫検査)
#2341 | #2341 | 髄液外観→ | [5 empty] | 髄液 | 3.0 mL | 滅菌短T (添加物：なし) | 室温。直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 1週間室温保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2341 | #2341 | 髄液外観→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2341 | #2342 | →髄液外観：色調 |  |  | 自施設設定 |  | 水様無色、キサントクロミー、微キサントクロミー、ピンク微血、赤色血性、褐色、乳白色、茶色、その他 | [6 empty] | 目視法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2341 | #2342 | →髄液外観：色調 |  | 水様無色 | 自施設設定 |  | 水様無色、キサントクロミー、微キサントクロミー、ピンク微血、赤色血性、褐色、乳白色、茶色、その他 | [6 empty] | 目視法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2341 | #2343 | →髄液外観：清濁 |  |  | 自施設設定 |  | 透明、微濁、やや濁、濁、強濁、白濁、乳濁 | [6 empty] | 目視法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2341 | #2343 | →髄液外観：清濁 |  | 透明 | 自施設設定 |  | 透明、微濁、やや濁、濁、強濁、白濁、乳濁 | [6 empty] | 目視法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2344 | #2344 | 髄液細胞数 | 個/μL | 0～5 /μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | 髄液 | 3.0 mL | 滅菌短T (添加物：なし) | 室温。直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 1週間室温保管 | ヘパリン添加不可（染色液とヘパリンが不溶性の塩を形成） | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | XR-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDFⅡ | Y(新法)=0.9117×X(旧法)+6.7126 [相関係数r=0.9978] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2344 | #2344 | 髄液細胞数 | 個/μL | 0～5 /μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | XN-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDF |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2351 | #2351 | 髄液細胞分類→ | [5 empty] | 髄液 | 3.0 mL | 滅菌短T (添加物：なし) | 室温。直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 1週間室温保管 | ヘパリン添加不可（染色液とヘパリンが不溶性の塩を形成） | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2351 | #2351 | 髄液細胞分類→ | [11 empty] | 下位項目参照 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2351 | #2352 | →髄液多形核白血球 | 個/μL | 0～2 個/μL | 自施設算出 | 1000/μL以上 | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2351 | #2352 | →髄液多形核白血球 | 個/μL | 0～2 個/μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2351 | #2353 | →髄液リンパ球 | 個/μL | 0～5 個/μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2351 | #2353 | →髄液リンパ球 | 個/μL | 0～5 個/μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2351 | #2354 | →髄液他単核球 | 個/μL | 0～5 個/μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2351 | #2354 | →髄液他単核球 | 個/μL | 0～5 個/μL | 自施設算出 |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2351 | #2355, #2356, #2357, #2358 | →髄液他有核細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | その他細胞(細胞名)：認めず、赤芽球、組織球、漿膜細胞、細菌、真菌、クリプトコッカス、異型細胞、ロイケミ細胞、不明細胞 | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2351 | #2355, #2356, #2357, #2358 | →髄液他有核細胞 |  | (-) | 自施設設定 |  | その他細胞(細胞名)：認めず、赤芽球、組織球、漿膜細胞、細菌、真菌、クリプトコッカス、異型細胞、ロイケミ細胞、不明細胞 | [6 empty] | フックス・ローゼンタール型計算盤を用いた細胞数算定 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2359 | #2359 | 髄液蛋白 | mg/dL | 10〜40 mg/dL | 臨床検査法提要第33版 |  | 0.2～12 g/dL(2.0～120g/L) | 髄液 | 3.0 mL | 23.ポリーオレ (添加物：なし) | 室温。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。即時提出できない場合、凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ピロガロールレッド法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2359 | #2359 | 髄液蛋白 | mg/dL | 15～45 mg/dL | 自施設算出 |  | 3(3未満は3ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | ピロガロールレッド法 | JCA-ZS050 |  | Y(新法)=1.00×X(旧法)+0.42 [相関係数r=1.000] |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2359 | #2359 | 髄液蛋白 | [12 empty] | JCA-BM6050 |  | Y(新法)=0.893×X(旧法)-3.31 [相関係数r=0.998] |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2365 | #2365 | 髄液グルコース（GLU） | mg/dL | 50～75mg/dL | 臨床検査法提要第33版 |  | 2～750 ｍg/dL | 髄液 | 3.0 mL | 23.ポリーオレ (添加物：なし) | 室温。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。即時提出できない場合、凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | GOD固定化酵素膜と過酸化水素電極によるアンペロメトリー法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2365 | #2365 | 髄液グルコース（GLU） | mg/dL | 35～65 mg/dL | 自施設算出 |  | 3(3未満は3ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | へキソキナーゼ-グルコース-6-リン酸脱水素酵素 (HK-G-6-PDH法) | JCA-ZS050 |  | Y(新法)=0.97×X(旧法)+29.9 [相関係数r=0.999] |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2365 | #2365 | 髄液グルコース（GLU） | [12 empty] | JCA-BM6050 |  | Y(新法)=0.987×X(旧法)+0.19 [相関係数r=0.999] |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2366 | #2366 | 髄液クロール（Cl） | mEq/L | 120〜125 mEq/L | 臨床検査法提要第33版 |  | 該当なし | 髄液 | 3.0 mL | 23.ポリーオレ (添加物：なし) | 室温。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。即時提出できない場合、凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2366 | #2366 | 髄液クロール（Cl） | mEq/L | 102～130 mEq/L | 自施設算出 |  | 15(15未満は15ミマンと報告)～上限なし (mEq/L) | [6 empty] | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 | JCA-ZS050 |  | Y(新法)=1.053×X(旧法)-2.16 [相関係数r=0.999] |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2366 | #2366 | 髄液クロール（Cl） | [12 empty] | JCA-BM6050 |  | Y(新法)=1.00×X(旧法)+1.51 [相関係数r=1.000] |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2367 | #2367 | 【外注】髄液ミエリンベーシック蛋白
#2368 | #2368 | 【外注】髄液オリゴクローナルバンド （髄液/血液）
#2384 | #2384 | 【外注】便消化状態 (旧名 脂肪便染色（便ズダン染色））
#2386 | #2386 | 便潜血：糞便ヘモグロビン定量 | ng/mL |  |  |  | <50、50～250000、250000＜ (ng/mL) | 糞便（採取後3日以内が望ましい） | 親指第一関節大以上 | 便容器 (添加物：なし) | 室温。即時提出できない場合、そのまま冷蔵保存。 | 当日室温保管 |  | ラテックス凝集比濁法 | OCセンサーCeres | OC-ヘモディアオートⅢ‘栄研’、ヘモグロビンラテックス乳液 | Y(新法)=0.9194×X(旧法)-0.4296 [相関係数r=0.9891] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2386 | #2386 | 便潜血：糞便ヘモグロビン定量 | ng/mL | 50 ng/mL以下 | 自施設算出 |  | <50、50～250000、250000＜ (ng/mL) | [6 empty] | ラテックス凝集比濁法 | OCセンサーPLEDIA | OC-ヘモディアオートⅢ‘栄研’、ヘモグロビンラテックス乳液 | Y(新法)=1.1358×X(旧法)+9.1922 [相関係数r=0.9996] |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2386 | #2386 | 便潜血：糞便ヘモグロビン定量 | [12 empty] | OCセンサーDIANA |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2386 | #2381 | →便潜血：糞便ヘモグロビン定性 |  |  |  |  | (-)、(+) | [6 empty] | ラテックス凝集比濁法 | OCセンサーCeres | OC-ヘモディアオートⅢ‘栄研’、ヘモグロビンラテックス乳液 |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2386 | #2381 | →便潜血：糞便ヘモグロビン定性 |  | (-) | 自施設設定 |  | (-)、(+) | [6 empty] | ラテックス凝集比濁法 | OCセンサーPLEDIA | OC-ヘモディアオートⅢ‘栄研’、ヘモグロビンラテックス乳液 |  |  | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2386 | #2381 | →便潜血：糞便ヘモグロビン定性 | [12 empty] | OCセンサーDIANA |  |  |  |  | 2017-03-18 | 測定装置の変更
#2451 | #2451 | 緊急髄液細胞数 | 個/μL | 該当なし |  | 1000/μL以上 | 0～上限なし (/μL) | 髄液 | 3.0 mL | 滅菌短T (添加物：なし) | 室温。直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 1週間室温保管 | ヘパリン添加不可（染色液とヘパリンが不溶性の塩を形成） | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 | XR-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDFⅡ | Y(新法)=0.9117×X(旧法)+6.7126 [相関係数r=0.9978] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2451 | #2451 | 緊急髄液細胞数 | 個/μL | 該当なし |  |  | 0～上限なし (/μL) | [6 empty] | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 | XN-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDF |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2451 | #2451 | 緊急髄液細胞数 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2451 | #2452 | →緊急髄液多形核球 | 個/μL | 0～2 個/μL | 自施設算出 |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2451 | #2452 | →緊急髄液多形核球 | 個/μL | 0～2 | 自施設算出 |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2451 | #2452 | →緊急髄液多形核球 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2451 | #2453 | →緊急髄液単核球 | 個/μL | 0～5 個/μL | 自施設算出 |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2451 | #2453 | →緊急髄液単核球 | 個/μL | 0～5 | 自施設算出 |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC 検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2451 | #2453 | →緊急髄液単核球 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2456 | #2456 | 穿刺液細胞数 | 個/μL | 該当なし |  | PD排液（腹膜透析排液）で 100/μL以上 | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL) 細胞数が10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | 穿刺液 | 1.0 mL | 滅菌短T (添加物：なし) | 室温。直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 1週間室温保管 | フィブリン析出検体は受入不可。 | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 | XR-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDFⅡ | Y(新法)=0.9117×X(旧法)+6.7126 [相関係数r=0.9978] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2456 | #2456 | 穿刺液細胞数 | 個/μL | 該当なし |  |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。細胞数が10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 | XN-1000 | セルパックDCL スルホライザ フルオロセルWNR ライザセルWNR フルオロセルWDF ライザセルWDF |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2456 | #2456 | 穿刺液細胞数 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2456 | #2457 | →穿刺液多形核球 | 個/μL | 該当なし |  | PD排液（腹膜透析排液）で 50/μL以上 | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2456 | #2457 | →穿刺液多形核球 | 個/μL | 該当なし |  |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2456 | #2457 | →穿刺液多形核球 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2456 | #2458 | →穿刺液単核球 | 個/μL | 該当なし |  |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2456 | #2458 | →穿刺液単核球 | 個/μL | 該当なし |  |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (/μL)。※緊急髄液細胞数10ミマンの場合、細胞分類はブンルイフノウと報告。 | [6 empty] | シースフローDC検出法、半導体レーザを使用したフローサイトメトリー法 |  |  |  |  | 2017-04-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#2456 | #2458 | →穿刺液単核球 | [12 empty] | XE-5000 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 測定装置の変更
#2711 | #2711 | 【外注】血清浸透圧
#2712 | #2712 | 【外注】尿浸透圧
#2731 | #2731 | 【外注】尿中L-FABP（Ｌ型脂肪酸結合蛋白）
#2733 | #2733 | 【外注】タウ蛋白
#2734 | #2734 | 【外注】リン酸化タウ蛋白
#2735 | #2735 | 【外注】尿NGAL（好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン）
#2810 | #2810 | 【外注】結石分析
#2XXX | #7420 | 尿量 | mL |  |  |  | 0～上限なし (mL) | 蓄尿 |  |  | 室温。 | 検査後廃棄 |  | メスシリンダーによる計測 |  |  |  | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#2XXX | #7420 | 尿量 | mL | 該当なし |  |  | 0～上限なし (mL) | [6 empty] | メスシリンダーによる計測 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | mEq/L | 138～145 mEq/L | JCCLS共用基準範囲 | 115 mEq/L以下、165 mEq/L以上 | 80～180 mEq/L 範囲外の場合、“測定範囲外のため参考値”として、結果値に付加して報告する | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | イオン選択性電極法 | コバスpro<703> | イオン選択電極 | Y(新法)=1.03×X(旧法)-4.209 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | mEq/L | 138～145 mEq/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 100～200 mEq/L(範囲外は参考値) | [6 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-BM8040G | イオン選択電極 | Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.52 [相関係数r=0.992]（通常・診察前検査） |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | [14 empty] | Y(新法)＝0.99X(旧法)+0.45 [相関係数r=0.997]（緊急検査） |  | 2017-04-14 | 2017-05-07 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | [16 empty] | 2013-05-13 | 2017-04-13 | 緊急検査：測定装置の変更
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） |  | 139～146 mEq/L | [9 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 |  |  | Y(新法)＝0.972X(旧法)+4.045 [相関係数r=0.989]（通常・診察前検査） |  | 2012-05-07 | 2013-05-12 | 基準範囲の変更
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝0.979X(旧法)+3.19 [相関係数r=0.982]（通常・診察前検査） |  | 2007-04-23 | 2012-05-06 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.1 [相関係数r=0.993]（緊急検査） |  | 2007-04-16 | 2007-04-22 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3001 | #3001 | ナトリウム（Na） | [17 empty] | 2007-04-15 | 緊急検査：測定装置の変更
#3002 | #3002 | カリウム（K） | mEq/L | 3.6～4.8 mEq/L | JCCLS共用基準範囲 | 2.5 mEq/L以下、6.5 mEq/L以上(外来)、7.0 mEq/L以上(入院) | 1.5～10.0 mEq/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | イオン選択性電極法 | コバスpro<703> | イオン選択電極 | Y(新法)=1.012×X(旧法)+0.004 [相関係数r=0.983] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3002 | #3002 | カリウム（K） | mEq/L | 3.6～4.8 mEq/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 1.5～10.0 mEq/L(範囲外は参考値) | [6 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-BM8040G | イオン選択電極 | Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.02 [相関係数r=1.000]（通常・診察前検査） |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3002 | #3002 | カリウム（K） | [14 empty] | Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.07 [相関係数r=0.997]（緊急検査） |  | 2017-04-14 | 2017-05-07 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3002 | #3002 | カリウム（K） | [11 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 |  |  | Y(新法)＝0.997X(旧法)+0.008 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2012-05-07 | 2017-04-13 | 緊急検査：測定装置の変更
#3002 | #3002 | カリウム（K） | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝1.033X(旧法)-0.15 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2007-04-23 | 2012-05-06 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3002 | #3002 | カリウム（K） | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.1 [相関係数r=0.999]（緊急検査） |  | 2007-04-16 | 2007-04-22 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3002 | #3002 | カリウム（K） | [17 empty] | 2007-04-15 | 緊急検査：測定装置の変更
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | mEq/L | 101～108 mEq/L | JCCLS共用基準範囲 | 120 mEq/L以上(外来) | 60～140 mEq/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 | コバスpro<703> | イオン選択電極 | Y(新法)=1.034×X(旧法)-5.413 [相関係数r=0.996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | mEq/L | 100～108 mEq/L | 自施設算出 |  | 50～200 mEq/L(範囲外は参考値) | [6 empty] | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-BM8040G | イオン選択電極 | Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.76 [相関係数r=0.995]（通常・診察前検査） |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | [14 empty] | Y(新法)＝0.99X(旧法)+0.71 [相関係数r=0.997]（緊急検査） |  | 2017-04-14 | 2017-05-07 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | [11 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 |  |  | Y(新法)＝1.003X(旧法)-0.283 [相関係数r=0.997]（通常・診察前検査） |  | 2012-05-07 | 2017-04-13 | 緊急検査：測定装置の変更
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝1.002X(旧法)+1.02 [相関係数r=0.994]（通常・診察前検査） |  | 2007-04-23 | 2012-05-06 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | [11 empty] | ISE法 |  |  | Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.6 [相関係数r=0.995]（緊急検査） |  | 2007-04-16 | 2007-04-22 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3003 | #3003 | クロール(Cl) | [17 empty] | 2007-04-15 | 緊急検査：測定装置の変更
#3004 | #3004 | 梅毒脂質抗体（RPR）定性 |  | 【*(-)、(+)】 | コバス システム-G メディエースRPR 試薬添付文書 |  | (-)、(+) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | 凍結保存不可 | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G メディエース RPR |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3004 | #3004 | 梅毒脂質抗体（RPR）定性（自動化法） |  | 【* (－)、(＋)】 | アキュラスオートRPR添付文書 |  | (-)、(+) | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 |  | アキュラスオートRPR（シノテスト） |  |  | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3004 | #3004 | 梅毒脂質抗体（RPR）定性（用手法） |  | 【*(－)：1ﾐﾏﾝ 倍（検出可能な量の抗体が存在しない）、(＋－)：1ﾐﾏﾝ 倍（微量な抗体が存在する可能性がある）、(＋)：1 ～ 最終抗体価 倍（抗体が存在する）】 |  |  | (-)：1ミマン 倍、(+-)：1ミマン 倍、(+)：1 ～ 最終抗体価 倍 | [6 empty] | 凝集法(RPR法) |  | RPRテスト“三光”(積水メディカル) |  |  |  | 2025-02-13 | 自動化法へ移行（2024年9月26日から移行、2025年2月13日まで並行測定）
#3005 | #3005 | 梅毒TP 抗体 定性 |  | 【*(-)、(+)】 | コバス システム-G メディエースTPLA 試薬添付文書 |  | (-)、(+) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G メディエースTPLA |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3005 | #3005 | 梅毒TP 抗体 定性（自動化法） |  | 【* (－)、(＋－)、(＋)】 | アキュラスオートTP抗体(梅毒)-A添付文書 |  | (-)、(+-)、(+) | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 |  | アキュラスオートTP抗体(梅毒)-A(シノテスト) |  |  | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3005 | #3005 | 梅毒TP抗体 定性（用手法） |  | 【*(－)：40ﾐﾏﾝ 倍（検出可能な量の抗体が存在しない）、(＋－)：40 倍（微量な抗体が存在する可能性がある）、(＋)：80～最終抗体価 倍（抗体が存在する）】 |  |  | (-)：40ミマン 倍 、(+-)：40 倍、(+)：80～最終抗体価 倍 | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) |  | Alinity TPAb・アボット(アボットジャパン) |  |  | 2021-12-22 | 2025-02-13 | 自動化法へ移行（2024年9月26日から移行、2025年2月13日まで並行測定）
#3005 | #3005 | 梅毒TP抗体 定性（用手法） | [11 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) |  | エクルーシス試薬 Anti-TP(ロシュ) |  |  | 2017-03-01 | 2021-12-21 | 測定試薬の変更
#3005 | #3005 | 梅毒TP抗体 定性（用手法） | [11 empty] | 粒子凝集法(PA法) |  | セロディア-TP・PA(富士レビオ) |  |  |  | 2017-02-28 | 測定試薬の変更
#3006 | #3006 | 梅毒脂質抗体（RPR）定量 | R.U. | 【*(-)：1.0 R.U.未満、(+)：1.0 R.U.以上】 | コバス システム-G メディエースRPR 試薬添付文書 | （臨床報告値：初回 16.0 R.U.以上） | 0.5～最大値 R.U. | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | 凍結保存不可 | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G メディエース RPR | Y(新法)=1.201×X(旧法)+6.23 [相関係数r=0.99] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3006 | #3006 | 梅毒脂質抗体（RPR）定量（自動化法） | R.U. | 【* (－)：1.00 R.U.未満、(＋)：1.00 R.U.以上】 | アキュラスオートRPR添付文書 |  | 0.50～最大値 R.U. (0.50 R.U.未満は0.50ﾐﾏﾝと報告) | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-BM8040G | アキュラスオートRPR（シノテスト） |  |  | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3006 | #3006 | 梅毒脂質抗体（RPR）定量（用手法） |  | 【*(－)：1ﾐﾏﾝ 倍（検出可能な量の抗体が存在しない）、(＋－)：1ﾐﾏﾝ 倍（微量な抗体が存在する可能性がある）、(＋)：1 ～ 最終抗体価 倍（抗体が存在する）】 |  |  | (-)：1ミマン 倍、(+-)：1ミマン 倍、(+)：1 ～ 最終抗体価 倍 | [6 empty] | 凝集法(RPR法) |  | RPRテスト“三光”(積水メディカル) |  |  |  | 2025-02-13 | 自動化法へ移行（2024年9月26日から移行、2025年2月13日まで並行測定）
#3007 | #3007 | 梅毒TP 抗体 定量 | T.U. | 【*(-)：10.0 T.U.未満、(+)：10.0 T.U.以上】 | コバス システム-G メディエースTPLA 試薬添付文書 |  | 5.0～最大値 T.U. | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G メディエースTPLA | Y(新法)=16.112×X(旧法)+341.16 [相関係数r=0.874] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3007 | #3007 | 梅毒TP 抗体 定量（自動化法） | COI | 【* 陰性(−):0.50 COI未満、判定保留(+-):0.50 COI以上1.00 COI未満、陽性(+):1.00 COI以上】 | アキュラスオートTP抗体(梅毒)-A添付文書 |  | 0.30～最大値 COI（0.30 COI未満は0.30ﾐﾏﾝと報告） | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-BM8040G | アキュラスオートTP抗体(梅毒)-A(シノテスト) |  |  | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3007 | #3007 | 梅毒TP抗体 定量（用手法） |  | 【*(－)：40ﾐﾏﾝ 倍（検出可能な量の抗体が存在しない）、(＋－)：40 倍（微量な抗体が存在する可能性がある）、(＋)：80～最終抗体価 倍（抗体が存在する）】 |  |  | (-)：40ミマン 倍 、(+-)：40 倍、(+)：80～最終抗体価 倍 | [6 empty] | 粒子凝集法(PA法) |  | セロディア-TP・PA(富士レビオ) |  |  |  | 2025-02-13 | 自動化法へ移行（2024年9月26日から移行、2025年2月13日まで並行測定）
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | mg/dL | 8～20mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 2～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法：UV法（アンモニア未消去法） | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 UREAL | Y(新法)=0.907×X(旧法)+0.798 [相関係数r=0.9993] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | mg/dL | 7～22 mg/dL | 自施設算出 |  | 1～最大値 mg/dL(1 mg/dL未満は1ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法：ウレアーゼ-GLDH法・アンモニア消去，回避法 | 日本電子 JCA-BM8040G | シグナスオート UN | Y(新法)＝1.014X(旧法)+0.277 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査）、Y(新法)＝1.030X(旧法)-0.257 [相関係数r=0.999]（緊急検査） |  | 2023-03-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | [14 empty] | Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.18 [相関係数r=1.000]（通常・診察前検査） |  | 2017-05-08 | 2023-02-28 | 測定試薬の変更
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | [14 empty] | Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.16 [相関係数r=1.000]（緊急検査） |  | 2017-04-14 | 2017-05-07 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | [11 empty] | 酵素法：ウレアーゼ-GLDH法・アンモニア消去，回避法 |  |  | Y(新法)＝1.002X(旧法)-0.022 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2012-05-07 | 2017-04-13 | 緊急検査：測定装置の変更
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | [11 empty] | urease-GLDH法(NH3消去法) |  |  | Y(新法)＝0.986X(旧法)+0.86 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2007-04-23 | 2012-05-06 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3011 | #3011 | 尿素窒素(UN) | [17 empty] | 2007-04-22 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3012 | #3012 | 尿酸(UA) | mg/dL | 男性：3.7～【*7.0】mg/dL、女性：2.6～【*7.0】mg/dL | 下限値：JCCLS共用基準範囲、上限値：高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版（2025年9月、糖尿病・内分泌・代謝内科より要望） |  | 0.1～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法:ウリカーゼ・POD法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 UA Gen.2 | Y(新法)=0.978×X(旧法)-0.066 [相関係数r=0.9996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3012 | #3012 | 尿酸(UA) | mg/dL | 男性：3.6～7.2 mg/dL、女性：2.5～5.5 mg/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 mg/dL(0.1 mg/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法:ウリカーゼ・POD法 | 日本電子 JCA-BM8040G | オートセラS UA | Y(新法)＝0.99X(旧法)+0.01 [相関係数r=1.000] |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3012 | #3012 | 尿酸(UA) | [11 empty] | 酵素法:ウリカーゼ・POD法 |  |  | Y(新法)＝1.007X(旧法)+0.010 [相関係数r=0.999] |  | 2012-05-07 | 2017-05-07 | 測定装置の変更
#3012 | #3012 | 尿酸(UA) | [17 empty] | 2012-05-06 | 測定装置の変更
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | mg/dL | 男性 0.65～1.07mg/dL、女性 0.46～0.79mg/dL | JCCLS共用基準範囲 | 急性：3.00 mg/dL以上(外来)、慢性：8.00 mg/dL以上 | 0.09～最大値mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 CREP Gen.2 | Y(新法)=0.985×X(旧法)+0.021 [相関係数r=0.985] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | mg/dL | 男性：0.60～1.20 mg/dL、女性：0.50～0.90 mg/dL | 自施設算出 |  | 0.04～最大値 mg/dL (0.04 mg/dL未満は0.04ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法：クレアチニナーゼ・HMMPS法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Ｌタイプワコー CRE・M | Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.02 [相関係数r=1.000]（通常・診察前検査） |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | [14 empty] | Y(新法)＝0.98X(旧法)-0.01 [相関係数r=1.000]（緊急検査） |  | 2017-04-14 | 2017-05-07 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | [11 empty] | 酵素法：クレアチニナーゼ・HMMPS法 |  |  | Y(新法)＝0.996X(旧法)+0.009 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2012-05-07 | 2017-04-13 | 緊急検査：測定装置の変更
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | [11 empty] | 酵素法：クレアチニナーゼ・HMMPS法 |  |  | Y(新法)＝1.032X(旧法)+0.02 [相関係数r=0.999]（通常・診察前検査） |  | 2007-04-23 | 2012-05-06 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | [11 empty] | ｸﾚｱﾁﾝｱﾐﾄﾞﾋﾄﾞﾛﾗｰｾﾞ－ｸﾚｱﾁﾝｱﾐｼﾞﾉﾋﾄﾞﾛﾗ-ｾﾞ－ｻﾞﾙｺｼﾝｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ－POD法 |  |  | Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.0 [相関係数r=0.999]（緊急検査） |  | 2007-04-16 | 2007-04-22 | 通常・診察前検査：測定装置の変更
#3013 | #3013 | クレアチニン(CRE) | [17 empty] | 2007-04-15 | 緊急検査：測定装置の変更
#3015 | #3015 | 【外注】クレアチン
#3016 | #3016 | シスタチンC(CysC) | mg/L | 男性 0.60～0.98 mg/L、女性 0.49～0.82 mg/L | Ｎ-アッセイ LA シスタチンC ニットーボー 添付文書 |  | 0.19～最大値 mg/L | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A LA シスタチンC | Y(新法)=1.015×X(旧法)+0.047 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3016 | #3016 | シスタチンC(CysC) | mg/L | 男性 0.63～0.94 mg/L、女性 0.52～0.85 mg/L | LZテスト‘栄研’シスタチンC添付文書 |  | 0.05(0.05未満の場合は0.05ミマンと報告する。)～最大値 mg/L | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LZテスト‘栄研’シスタチンC | Y(新法)=1.01×X(旧法)-0.02 [相関係数r=0.999] |  | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3016 | #3016 | シスタチンC(CysC) |  | 男性0.63～0.94 mg/L、女性0.52～0.85mg/L | 国際標準DA471/IFCC準拠 | [8 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LZテスト‘栄研’シスタチンC |  |  | 2013-03-04 | 2017-05-07 | 測定装置の変更
#3016 | #3016 | シスタチンC(CysC) |  | 0.59～1.03 mg/L | [9 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-BM6070 | LZテスト‘栄研’シスタチンC | Y(新法)=1.238×X(旧法)-0.031 [相関係数r=0.999] |  | 2012-05-07 | 2013-03-03 | 基準範囲の変更
#3016 | #3016 | シスタチンC(CysC) |  | 0.53～0.95 mg/L | [9 empty] | ラテックス凝集法 | [5 empty] | 2012-05-06 | 測定装置、測定試薬の変更
#3017 | #3017 | 推定ＧＦＲ | [11 empty] | 計算式 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3017 | #3017 | 推定ＧＦＲ | [11 empty] | 計算式 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3018 | #3018 | 推定ＧＦＲcys | [11 empty] | 計算式 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3018 | #3018 | 推定ＧＦＲcys | [11 empty] | 計算式 |  |  |  |  | 2013-03-04 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3019 | #3019 | ALBI score |  | 該当なし |  |  | 該当なし（T-Bilが0.1ミマンまたは依頼がない場合、ALBが0.1ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：log10（T-Bil〔mg/dl〕×17.1）×0.66+ALB〔g/dl〕×10×（-0.085） |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3019 | #3019 | ALBI score |  | 該当なし |  |  | 該当なし（T-Bilが0.1ミマンまたは依頼がない場合、ALBが0.1ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：log10（T-Bil〔mg/dl〕×17.1）×0.66+ALB〔g/dl〕×10×（-0.085） |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3020 | #3020 | ALBI grade |  | 該当なし |  |  | 該当なし（T-Bilが0.1ミマンまたは依頼がない場合、ALBが0.1ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：ALBI scoreを用いて以下のように分類される。grade1≦-2.60、-2.60＜grade2a＜-2.27、-2.27≦grade2b≦-1.39、-1.39＜grade3 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3020 | #3020 | ALBI grade |  | 該当なし |  |  | 該当なし（T-Bilが0.1ミマンまたは依頼がない場合、ALBが0.1ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：ALBI scoreを用いて以下のように分類される。grade1≦-2.60、-2.60＜grade2a＜-2.27、-2.27≦grade2b≦-1.39、-1.39＜grade3 |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3021 | #3021 | カルシウム(Ca) | mg/dL | 8.8～10.1 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 | 6.0 mg/dL以下、12.0 mg/dL以上 | 0.5～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | 低アルブミン血症では、補正Ca値(mg/dL)=実測Ca値(mg/dL)+4-血清アルブミン値(g/dL)で評価。 | NM-BAPTA法 | コバスpro<703> | コバス システム-G リキテック CaⅡ | Y(新法)=0.989×X(旧法)+0.008 [相関係数r=0.991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3021 | #3021 | カルシウム(Ca) | mg/dL | 8.6～10.3 mg/dL | 自施設算出 |  | 0.3～最大値 mg/dL(0.3 mg/dL未満は0.3ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法 | 日本電子 JCA-BM8040G | LタイプワコーCa | 1) ＜基準範囲の変更＞4.2～5.0（平成19年4月22日まで） 8.4～10.0（平成19年4月23日から） 8.6～10.3（令和2年10月1日から） 2) ＜単位の変更＞meq/l（平成19年4月22日まで） mg/dl（平成19年4月23日から） 3) ＜測定法の変更＞ ① 通常・診察前・緊急検査：令和2年6月1日17：15受付分より試薬が変更 (変更前：MXB法、変更後：酵素法) 従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.995X(旧法)+0.242 [相関係数r=0.998) ② 通常・診察前検査：平成19年4月23日より測定機器・方法が変更 緊急検査：平成19年4月16日より測定機器・方法が変更 (変更前：OCPC直接法、変更後：MXB法) 従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 通常・診察前検査：Y(新法)＝2.199X(旧法)-0.88 [相関係数r=0.993) (新法から旧法への換算式 Ca(旧法)＝Ca(新法)×0.5) 緊急検査：Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.1 [相関係数r=0.990) 4) ＜測定機器の変更＞ 平成24年5月7日より通常・診察前検査測定機器が変更され従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.046X(旧法)-0.411 [相関係数r=0.989) 5）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.97X(旧法)+0.29 [相関係数r=0.996) 6) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.96X(旧法)+0.33 [相関係数r=0.988) 7) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3022 | #3022 | 無機リン(IP) | mg/dL | 2.7～4.6 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.2～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | モリブデン酸UV法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 PHOS Gen.2 | Y(新法)=0.992×X(旧法)+0.055 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3022 | #3022 | 無機リン(IP) | mg/dL | 2.9～4.8 mg/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 mg/dL(0.1 mg/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法：PNP・XDH法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー 無機リン | 1) 平成19年4月22日までPNP-XOD-POD法 2) 平成19年4月23日からPNP・XDH法 3) 平成24年4月14日より緊急検査24時間対応 通常検査(血清)との相関： Y=0.989X+0.099 [相関係数r=0.997)(Y:緊急検査、X:通常検査) 緊急検査が通常検査より0.1～0.3mg/dl低値になります。 4) 平成24年5月7日から通常・診察前検査測定機器が変更され(酵素法：PNP・XDH法)、 従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.998X(旧法)-0.021 [相関係数r=0.999) 5）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.06 [相関係数r=0.995) 6) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.04 [相関係数r=0.994) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3023 | #3023 | マグネシウム(Mg) | mg/dL | 1.6～2.6 mg/dL | コバス システム-G リキテック MgⅡ添付文書（成人） |  | 0.2～最大値 mg/ｄL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | キシリジルブルー法 | コバスpro<703> | コバス システム-G リキテック MgⅡ | Y(新法)=0.994×X(旧法)-0.001 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3023 | #3023 | マグネシウム(Mg) | mg/dL | 1.8～2.4 mg/dL | Lタイプ ワコーMg・N添付文書 |  | 0.2～最大値mg/dL(0.2mg/dL未満は0.2ﾐﾏﾝと報告) | [6 empty] | 酵素法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー MG・N | 1) 基準範囲・単位の変更： 1.5～2.0meq/l（～H.19.4.22) 1.8～2.4mg/dl（H.19.4.23～） 2) 測定法の変更： 通常・診察前検査：H.19.4.23～測定機器・方法変更 緊急検査：H.19.4.16～測定機器・方法変更 (変更前：xylidyl blue法、変更後：酵素法) 従来法との相関： 通常・診察前検査：Y(新法)＝1.150X(旧法)-0.03 [相関係数r=0.947) 緊急検査：Y(新法)＝0.99X(旧法)-01 [相関係数r=0.991) 試料：血清 Mg(旧法)＝Mg(新法)×0.83 3) H.19.10.1：24時間対応 4) H.24.5.7：通常・診察前検査測定機器変更(酵素法) 従来法との相関：Y(新法)＝0.995X(旧法)-0.009 [相関係数r=0.998) 5）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.02X(旧法) [相関係数r=0.998) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)+0.02 [相関係数r=0.997) 6) 通常・診察前検査：H.30.7.2～測定試薬変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.008 [相関係数r=0.999) 緊急検査：H.30.7.2～測定試薬変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)+0.02 [相関係数r=0.997) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3031 | #3031 | AST（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ） | U/L | 13～30 U/L | JCCLS共用基準範囲 | 1000 U/L以上（外来） | 6～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：紫外部法 | コバスpro<703> | コバス システム-G クイックオート ネオ AST JS | Y(新法)=0.964×X(旧法)+0.258 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3031 | #3031 | AST（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ） | U/L | 40 U/L以下 | 自施設算出 |  | 3～最大値U/L(3U/L未満は3ﾐﾏﾝと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：紫外部法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー AST・J2 | 1) ～H17.5.31.基準範囲30以下、単位U/l(30℃) 2)H.17.6.1～基準範囲40以下、単位U/l(37℃) 3)測定値の換算係数：30℃→37℃：U/l(30℃)×1.34 37℃→30℃：U/l(37℃)×0.75 4) H.19.4.16～緊急検査測定機器変更。(JSCC準拠法 (PALP無添加、ホロ酵素測定))従来法との相関：Y(新法)＝1.03X(旧法)-0.2 [相関係数r=1.000) 試料：血清 5) H19.4.23～通常・診察前検査測定機器・方法変更 (JSCC準拠法(PALP無添加、ホロ酵素測定))、従来法との相関：Y(新法)＝0.996X(旧法)+1.1 [相関係数r=1.000) 6) H.19.10.1～24時間対応 7) H.24.5.7～通常・診察前検査測定機器変更 (JSCC標準化対応法：紫外部法)、 従来法との相関：Y(新法)＝0.996X(旧法)+0.295 [相関係数r=0.999) 8）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.05 [相関係数r=1.000) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.06 [相関係数r=1.000) 9) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3032 | #3032 | ALT（アラニンアミノトランスフェラーゼ） | U/L | 男性：10～42 U/L、女性： 7～23 U/L | JCCLS共用基準範囲 | 1000 U/L以上（外来） | 5～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：紫外部法 | コバスpro<703> | コバス システム-G クイックオート ネオ ALT JS | Y(新法)=0.995×X(旧法)-0.926 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3032 | #3032 | ALT（アラニンアミノトランスフェラーゼ） | U/L | 40 U/L以下 | 自施設算出 |  | 3～最大値U/L(3 U/L未満は3ミマンと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：紫外部法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー ALT・J2 | 1) ～H.17.5.31基準範囲32以下、単位U/l (30℃) 測定値の換算係数：30℃→37℃：U/l(30℃)×1.24 37℃→30℃：U/l(37℃)×0.81 2) H.17.6.1～基準範囲40以下、単位U/l (37℃) 測定値の換算係数：30℃→37℃：U/l(30℃)×1.24 37℃→30℃：U/l(37℃)×0.81 2) H.19.4.16～緊急検査測定機器が変更され(JSCC準拠法(PALP無添加))、 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.5 [相関係数r=1.000) 試料：血清 4) H.19.4.23～測定機器・方法変更 (JSCC準拠法(PALP無添加))、 従来法との相関：Y(新法)＝0.987X(旧法)+0.71 [相関係数r=1.000) 5) H.19.10.1～緊急検査24時間対応 6) H.24.5.7～通常・診察前検査測定機器変更 (JSCC標準化対応法：紫外部法) 従来法との相関：Y(新法)＝1.005X(旧法)-0.269 [相関係数r=0.999) 7）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.06 [相関係数r=1.000) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.25 [相関係数r=1.000) 8) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3033 | #3033 | γ-GT（γ-グルタミルトランスフェラーゼ） | U/L | 男性：13～64 U/L、女性：9～32 U/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 6～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド(GluCANA)基質を使用 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 GGT Gen.2 | Y(新法)=0.971×X(旧法)-2.479 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3033 | #3033 | γ-GT（γ-グルタミルトランスフェラーゼ） | U/L | 男性：12～69 U/L、女性：8～51 U/L | 自施設算出 |  | 4～最大値 U/L(4 U/L未満は4ミマンと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド(GluCANA)基質を使用 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー γ-GT・J | 1) 平成17年5月31日まで基準範囲男性(9～51)、女性(6～38)、単位U/l (30℃) 測定値の換算係数：30℃→37℃・・・U/l(30℃)×1.35 37℃→30℃・・・U/l(37℃)×0.74 2) 平成17年6月1日から基準範囲男性(12～69)、女性(8～51)、単位U/l (37℃) 測定値の換算係数：30℃→37℃・・・U/l(30℃)×1.35 37℃→30℃・・・U/l(37℃)×0.74 3) 平成24年5月6日までSzasz法(L-γ‐ｸﾞﾙﾀﾐﾙ‐３‐ｶﾙﾎﾞｷｼ‐４‐ﾆﾄﾛｱﾆﾘﾄﾞ・ｸﾞﾘ ｼﾙｸﾞﾘｼﾝ基質) 4) 平成24年5月7日より通常・診察前検査測定機器が変更され(JSCC標準化対応法： L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド(GluCANA)基質を使用)、従来の測 定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.981X(旧法)+0.689 [相関係数r=0.999) 5）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.44 [相関係数r=1.000) 6) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.99X(旧法)-1.03 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3034 | #3034 | ALP（アルカリホスファターゼ） | U/L | 38～113 U/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 3～最大値U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | IFCC法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 ALP IFCC Gen.2 | Y(新法)=0.983×X(旧法)+1.567 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3034 | #3034 | ALP（アルカリホスファターゼ） | U/L | 38～113 U/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 4～最大値U/L(4 U/L未満は4ミマンと報告) | [6 empty] | IFCC対応法：2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール(AMP)緩衝液を使用 | 日本電子 JCA-BM8040G | シグナスオートALP・IF | ＜ル－チン＞ 1)SSCC準拠法(ｐ‐ﾆﾄﾛﾌｪﾆルﾘﾝ酸、DEA緩衝液)(～H.17.5.31) 2)JSCC標準化対応法(H.17.6.1～) 3)H.19.4.23～測定機器・方法変更。従来法との相関：Y(新法)＝0.977X(旧法)-2.59 [相関係数r=1.000) 4)H.24.5.7～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝0.998X(旧法)+1.133 [相関係数r=0.999) 5)H.29.5.8～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)-3.23 [相関係数r=1.000) 6)IFCC対応法(R.2.9.1～) 従来法との相関：Y(新法)＝0.36X(旧法)-5.4 [相関係数r=0.997) ＜緊急検査＞ 1)H.19.10.1～ 24時間対応 2)H.19.4.16～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)-1.8 [相関係数r=1.000) 3)H.29.4.14～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.05X(旧法)-4.54 [相関係数r=1.000) 4)IFCC対応法(R.2.9.1～) 従来法との相関：Y(新法)＝0.36X(旧法)-3.6 [相関係数r=0.998) ＜基準範囲＞ 1)69～185(～H.17.5.31) 2)134～359(H.17.6.1～) 3)38～113(R.2.9.1～) ＜単位＞ 1)U/l(30℃)(～H.17.5.31) 2)U/l(37℃)(H.19.4.23～) 3)測定値の換算係数 30℃→37℃：U/l（30℃）×1.94 37℃→30℃：U/l（37℃）×0.51 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3035 | #3035 | LD（乳酸脱水素酵素） | U/L | 124～222 U/L | JCCLS共用基準範囲 | 1000 U/L以上（外来） | 9～ 最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | IFCC法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 LDH IFCC Gen.2 | Y(新法)=0.991×X(旧法)+3.507 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3035 | #3035 | LD（乳酸脱水素酵素） | U/L | 124～222 U/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 5～最大値 U/L(5 U/L未満は5ミマンと報告) | [6 empty] | IFCC対応法：乳酸基質法(乳酸→ピルビン酸反応) | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー LD・IF | ＜ル－チン＞ 1)GSCC準拠法(ピルビン酸リチウム≧7.4mg/dl,NADH≧35mg/dl) (～H17.5.31) 2)JSCC標準化対応法(乳酸基質)(H17.6.1～) 3)H19.4.23～測定機器・方法変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.010X(旧法)+3.61 [相関係数r=1.000) 4)H24.5.7～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.008X(旧法)+2.336 [相関係数r=0.999) 5)H29.5.8～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝0.95X(旧法)+12.7 [相関係数r=0.999) 6)IFCC対応法(R2.9.1～) 従来法との相関：Y(新法)＝1.01X(旧法)-5.8 [相関係数r=0.999) 7)パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 ＜緊急検査＞ 1)H19.10.1～24時間対応 2)H19.4.16～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)-3.5 [相関係数r=1.000) 3)H29.4.14～測定機器変更。従来法との相関：Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.81 [相関係数r=0.997) 4)IFCC対応法(R2.9.1.～)。従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)-7.7 [相関係数r=0.999) ＜基準範囲＞ 1)130～290（～H17.5.31.） 2)103～229（H17.6.1～） 3)124～222（R2.9.1～） ＜単位＞ 1)U/l (30℃)（～H17.5.31） 2)U/l (37℃)（H17.6.1～） 3)測定値の換算係数 30℃→37℃・・・U/l（30℃）×0.79 37℃→30℃・・・U/l（37℃）×1.27 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3036 | #3036 | LAP（ロイシンアミノペプチダーゼ） | U/L | 30～70 U/L | コバス システム-G クイックオート ネオ LAP添付文書 |  | 5～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | Rate法 （L-Leu-pNA基質） | コバスpro<703> | コバス システム-G クイックオート ネオ LAP | Y(新法)=0.864×X(旧法)+3.157 [相関係数r=0.9991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3036 | #3036 | LAP（ロイシンアミノペプチダーゼ） | U/L | 45～89 U/L | 自施設算出 |  | 2～最大値 U/L(2 U/L未満は2ミマンと報告) | [6 empty] | 比色法：L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質を使用 | 日本電子 JCA-BM8040G | イアトロLQ LAPレートⅡ | ＜ル－チン＞ 1)平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.982X(旧法)+0.963 [相関係数r=0.999) 2）平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.95X(旧法)-0.02 [相関係数r=1.000) ＜基準範囲＞ 1)23～45(平成19年4月22日まで) 2)45～89(平成19年4月23日から) ＜単位＞ 1)U/l (30℃)(平成19年4月22日まで) 2)U/l (37℃)(平成19年4月23日から) LAP（旧法）＝LAP（新法）×0.5 ｙ（新法）＝1.98x（現行法）-0.5 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3037 | #3037 | ChE（コリンエステラーゼ） | U/L | 男性：240～486 U/L、女性：201～421 U/L | JCCLS共用基準範囲 |  | 10～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質を使用 | コバスpro<703> | コバス システム-G クイックオート ネオ Ch-E | Y(新法)=0.996×X(旧法)-2.368 [相関係数r=0.9996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3037 | #3037 | ChE（コリンエステラーゼ） | U/L | 220～470U/L | 自施設算出 |  | 5～最大値U/L(5 U/L未満は5ミマンと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質を使用 | 日本電子 JCA-BM8040G | クイックオートネオCHE | ＜ル－チン＞ 1)DTNB(DMBT)法(～H.19.4.22 2)JSCC標準化対応法(H.19.4.23～) 新法(JSCC標準化対応法)と旧法(DTNB(DMBT)法)との相関 CHE(旧法)＝CHE(新法)×12 ｙ(新法)＝0.084x(現行法)-5.78 3)平成24年5月7日より測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.023X(旧法)-0.965 [相関係数r=0.999) ＜基準範囲＞ 1)2700～5600(～H.19.4.22) 2)220～470(H.19.4.23～) ＜単位＞ 1)U/l (30℃)(～H.19.4.22) 2)U/l (37℃)(H.19.4.23～) 4）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.98X(旧法)+0.28 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3038 | #3038 | CK（クレアチンキナーゼ） | U/L | 男性：59～248 U/L、女性：41～153 U/L | JCCLS共用基準範囲 | 5000 U/L以上（外来） | 5～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：紫外部法(ダブルカイネティック法) | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 CK | Y(新法)=0.977×X(旧法)+7.183 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3038 | #3038 | CK（クレアチンキナーゼ） | U/L | 54～286 U/L | 自施設算出 |  | 6～最大値 U/L(6 U/L未満は6ミマンと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：紫外部法(ダブルカイネティック法) | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー CK | ＜ル－チン＞ 1)平成19年4月23日より測定機器・方法が変更され、従来の測定値との相関関係 は以下のとおり。 Y(新法)＝1.003X(旧法)-3.23 [相関係数r=1.000) 2)平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.993X(旧法)+0.591 [相関係数r=0.999) 3) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-1.35 [相関係数r=1.000) 4) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日追加 ＜緊急検査＞ 1)平成19年10月1日より24時間対応 2)平成19年4月16日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.00X(旧法)-1.7 [相関係数r=1.000) 試料：両者ともに血清の場合 3）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.08 [相関係数r=1.000) ＜基準範囲＞ 1)30～160(平成17年5月31日まで) 2)54～286(平成17年6月1日から) ＜単位＞ 1)U/l (30℃)(平成17年5月31日まで) 2)U/l (37℃)(平成17年6月1日から) 3)測定値の換算係数 30℃→37℃・・・U/l(30℃)×1.79 37℃→30℃・・・U/l(37℃)×0.56 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3039 | #3039 | 【外注】アルドラーゼ（ALD)
#3040 | #3040 | AMY（アミラーゼ） | U/L | 44～132 U/L | JCCLS共用基準範囲 | 1000 U/L以上 | 3～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | JSCC標準化対応法：ベンジル-G5-pNP基質を使用 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 AMY Gen.2 | Y(新法)=1.077×X(旧法)-3.66 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3040 | #3040 | AMY（アミラーゼ） | U/L | 44～153 U/L | 自施設算出 |  | 2～最大値 U/L(2 U/L未満は2ミマンと報告) | [6 empty] | JSCC標準化対応法：ベンジル-G5-pNP基質を使用 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー アミラーゼ | ＜ル－チン＞ 1)BG5P基質法(～H.19.4.22) 2)JSCC標準化対応法(H.19.4.23～) 新法(JSCC標準化対応法)と旧法(BG5P基質法)との関係 AMY(旧法)＝AMY(新法)×0.72 ｙ(新法)＝1.388x(現行法)-0.97 3)H.24.5.7～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.998X(旧法)+0.196 [相関係数r=0.999) ＜緊急検査＞ 1)H.19.10.1～24時間対応 2)H.19.4.16～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.2 [相関係数r=1.000) 試料：血清 ＜基準範囲＞ 1） 32～110(～H.19年4.22) 2）44～153(H.19年4.23～) ＜単位＞ 1） U/l(30℃)(～H.19.4.22) 2） U/l(37℃)(H.19.4.23～) 4）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.78 [相関係数r=1.000) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.42 [相関係数r=1.000) 5) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日追加 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3041 | #3041 | LIP（リパーゼ） | U/L | 13～49 U/L | コバス システム-G リキテック リパーゼ カラー Ⅱ添付文書 |  | 2～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清）。ヘパリン血漿・血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | カラー法(メチルレゾルフィン/DGGMR) | コバスpro<703> | コバス システム-G リキテック リパーゼ カラー Ⅱ | Y(新法)=0.833×X(旧法)+4.257 [相関係数r=0.961] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3041 | #3041 | LIP（リパーゼ） | U/L | 9～52 U/L | 自施設算出 |  | 3～最大値 U/L(3 U/L未満は3ミマンと報告) | [6 empty] | 1,2-ジグリセリド基質・TOOS法 | 日本電子 JCA-BM8040G | リパーゼ カラーオートテストワコー | ＜ル－チン＞ 1)平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.997X(旧法)+0.046 [相関係数r=0.999) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.02X(旧法)+0.76 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3042 | #3042 | 【外注】アデノシンデアミナーゼ（ADA）
#3051 | #3051 | 総コレステロール(T-Cho) | mg/dL | 142～【*219】mg/dL | 下限値：JCCLS共用基準範囲、上限値：動脈硬化性疾患診療ガイドライン2002 |  | 6～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法：CE・COD・POD法(コレステロール酸化酵素法) | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 CHOL Gen.2 | Y(新法)=1.025×X(旧法)-3.438 [相関係数r=0.9995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3051 | #3051 | 総コレステロール(T-Cho) | mg/dL | 【*150～220 mg/dL】 | 自施設算出・動脈硬化性疾患診療 ガイドライン.2002 |  | 3～最大値 mg/dL(3 mg/dL未満は3ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法：CE・COD・POD法(コレステロール酸化酵素法) | 日本電子 JCA-BM8040G | コレステスト CHO | ＜ル－チン＞ 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)＝0.989X(旧法)+2.615 [相関係数r=0.999) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-1.79 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3053 | #3053 | 【外注】遊離コレステロール（F-Cho）
#3054 | #3054 | 中性脂肪(TG) | mg/dL | 男性：40～【*149】mg/dL 、女性：30～【*149】mg/dL | 下限値：JCCLS共用基準範囲、上限値：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022版 |  | 5～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法：LPL・GK・GPO・POD法(酵素比色法・遊離グリセロール消去) | コバスpro<703> | コバス システム-G クイックオート ネオ TGⅡ（A） | Y(新法)=0.943×X(旧法)+2.987 [相関係数r=0.99991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3054 | #3054 | 中性脂肪(TG) | mg/dL | 【*30～150 mg/dL】 | コレステスト TG添付文書 |  | 1～最大値 mg/dL(1 mg/dL未満は1ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法：LPL・GK・GPO・POD法(酵素比色法・遊離グリセロール消去) | 日本電子 JCA-BM8040G | コレステスト TG | ＜ル－チン＞ 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)＝1.011X(旧法)-0.398 [相関係数r=0.999) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.03X(旧法)-3.50 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3055 | #3055 | 【外注】リン脂質（PL）
#3056 | #3056 | 遊離脂肪酸 | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#3071 | #3071 | ビリルビン分画(bilirubin fraction)→T-Bil、D-Bil、I-Bil | [5 empty] | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3071 | #3071 | ビリルビン分画(bilirubin fraction)→T-Bil、D-Bil、I-Bil | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 1) 平成19年4月9日までアルカリアゾビリルビン法 2) 平成19年4月10日より測定法変更 3) 従来法との相関： T-Bil : Y(新法)＝0.8x(旧法)+0.04 [相関係数r=0.998） D-Bil : Y(新法)=1.12x(旧法)-0.05 [相関係数r=0.997) 3）平成19年10月1日より24時間対応 4）平成19年4月16日より緊急検査測定機器変更 従来法との相関： Y（新法）＝1.00X（旧法）-0.0 [相関係数r=1.000） 試料：血清 4) 平成24年5月7日より測定機器変更 従来法との相関」： T-Bil : Y(新法)= 0.992x(旧法)+0.007 [相関係数r=0.999) D-Bil : Y(新法)=1.000x(旧法)+0.003 [相関係数r=0.999) 5）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：T-Bil : Y(新法)= 0.98x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.999) D-Bil : Y(新法)=0.91x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.996) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：T-Bil : Y(新法)= 0.99x(旧法)+0.04 [相関係数r=1.000) D-Bil : Y(新法)=0.96x(旧法)+0.01 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3071 | #3073 | →直接ビリルビン(D-Bil) | mg/dL | 0.3 mg/dL 以下 | コバス システム-G ネスコート VL D-BIL添付文書 |  | 0.0～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法 | コバスpro<703> | コバス システム-G ネスコート VL D-BIL | Y(新法)=0.921×X(旧法)-0.026 [相関係数r=0.9988] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3071 | #3073 | →直接ビリルビン(D-Bil) | mg/dL | 0.4 mg/dL以下 | 直接ビリルビンE-HAテストワコー 添付文書 |  | 0.1～最大値 mg/dL(0.1 mg/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | バナジン酸酸化法 | 日本電子 JCA-BM8040G | 直接ビリルビンE-HAテストワコー | 1) ～H.19.4.9 アルカリアゾビリルビン法 H.19.4.10～ バナジン酸酸化法） 2) H.19.4.10～ 測定法変更 従来法との相関： Y(新法)=1.12x(旧法)-0.05 [相関係数r=0.997) 3) H.19.10.1～ 24時間対応 4) H.19.4.16～ 測定機器変更 従来法との相関： Y（新法）＝0.98X（旧法）-0.0 [相関係数r=1.000） 試料：血清 5) H.24.5.7～ 測定機器変更 従来法との相関： Y(新法)=1.000x(旧法)+0.003 [相関係数r=0.999) 6）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)=0.91x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.996) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)=0.96x(旧法)+0.01 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3071 | #3074 | →間接ビリルビン(I-Bil) | mg/dL | 1.2 mg/dL以下 | 計算項目 |  | 0.0～最大値 mg/dL(T-Bil 0.1 mg/dL未満はサンシュツフノウと報告) | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 計算式：総ビリルビン(T-Bil)－直接ビリルビン(D-Bil) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3071 | #3074 | →間接ビリルビン(I-Bil) | mg/dL | 0.1～0.8 mg/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 mg/dL(0.1 mg/dL未満はサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 計算式：総ビリルビン(T-Bil)－直接ビリルビン(D-Bil) |  |  | 1) 平成19年4月9日までアルカリアゾビリルビン法(T-Bil, D-Bil) 2) 平成19年4月10日より測定法変更 従来の測定値との相関関係： T-Bil : Y(新法)＝0.8x(旧法)+0.04 [相関係数r=0.998） D-Bil : Y(新法)=1.12x(旧法)-0.05 [相関係数r=0.997) 3) 平成24年5月7日より測定機器変更 従来の測定値との相関関係： T-Bil : Y(新法)= 0.992x(旧法)+0.007 [相関係数r=0.999) D-Bil : Y(新法)=1.000x(旧法)+0.003 [相関係数r=0.999) 4) 平成29年4月14日より緊急検査測定機器変更 従来の測定値との相関関係： T-Bil : Y(新法)= 0.99x(旧法)+0.04 [相関係数r=1.000) D-Bil : Y(新法)=0.96x(旧法)+0.01 [相関係数r=1.000) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器変更 従来の測定値との相関関係： T-Bil : Y(新法)= 0.98x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.999) D-Bil : Y(新法)=0.91x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.996) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3072 | #3072 | 総ビリルビン(T-Bil) | mg/dL | 0.4-1.5 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.1～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法 | コバスpro<703> | コバス システム-G ネスコート VL T-BIL | Y(新法)=1.082×X(旧法)+0.027 [相関係数r=0.9992] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3072 | #3072 | 総ビリルビン(T-Bil) | mg/dL | 0.2～1.2 mg/dL | 総ビリルビンE-HAテストワコー 添付文書 |  | 0.2～最大値 mg/dL(0.2 mg/dL未満は0.2ミマンと報告) | [6 empty] | バナジン酸酸化法 | 日本電子 JCA-BM8040G | 総ビリルビンE-HAテストワコー | 1) 平成19年4月9日までアルカリアゾビリルビン法 2) 平成19年4月10日より測定法変更 従来法との相関： T-Bil : Y(新法)＝0.8x(旧法)+0.04 [相関係数r=0.998） D-Bil : Y(新法)=1.12x(旧法)-0.05 [相関係数r=0.997) 3）平成19年10月1日より24時間対応 4）平成19年4月16日より緊急検査測定機器変更 従来法との相関： Y（新法）＝1.00X（旧法）-0.0 [相関係数r=1.000） 試料：血清 5) 平成24年5月7日より測定機器変更 従来法との相関： T-Bil : Y(新法)= 0.992x(旧法)+0.007 [相関係数r=0.999) D-Bil : Y(新法)=1.000x(旧法)+0.003 [相関係数r=0.999) 6）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)= 0.98x(旧法)-0.01 [相関係数r=0.999) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)= 0.99x(旧法)+0.04 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3075 | #3075 | 【外注】CKアイソザイム
#3081 | #3081 | TTT | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#3082 | #3082 | ZTT | [17 empty] | ****年**月**日 | 中止
#3083 | #3083 | 【外注】リポ蛋白リパーゼ
#3091 | #3091 | アミラーゼアイソザイム→ | [5 empty] | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3091 | #3091 | アミラーゼアイソザイム→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 1) 2007年4月22日までエチリデン-G7PNP基質法および抗S型アミラーゼ阻害抗体法 2) 2007年4月23日より測定法変更：JSCC標準化対応法 3) 平成24年4月14日より24時間対応 4) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=0.998x(旧法)+0.196 [相関係数r=0.999) P-AMY : Y(新法)=1.001x(旧法)-0.726 [相関係数r=0.999) 5）＜単位＞U/l (30℃)（平成19年4月22日まで） U/l (37℃)（平成19年4月23日から） 6）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=0.99x(旧法)-0.42 [相関係数r=1.000) P-AMY : Y(新法)=0.98x(旧法)-0.25 [相関係数r=1.000) 7) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=1.00x(旧法)-0.78 [相関係数r=1.000) P-AMY : Y(新法)=0.99x(旧法)-0.26 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3091 | #3093 | →アミラーゼアイソザイム：P-AMY（P-アミラーゼ） | U/L | 16～52 U/L | コバス システム-G コバス試薬 P-AMY添付文書 |  | 4～最大値 U/L | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫阻害法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 P-AMY | Y(新法)=1.042×X(旧法)+0.356 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3091 | #3093 | →アミラーゼアイソザイム：P-AMY（P-アミラーゼ） | U/L | 17～63 U/L | 自施設算出 |  | 3～最大値 U/L(3U/L未満は3ミマンと報告) | [6 empty] | 免疫阻害法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー P-AMY | 1) 平成19年4月22日までエチリデン-G7PNP基質法および抗S型アミラーゼ阻害抗体法 2) 平成19年4月23日より測定法変更：JSCC標準化対応法 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.001x(旧法)-0.726 [相関係数r=0.999) 4）＜基準範囲＞12～45（平成19年4月22日まで） 17～63（平成19年4月23日から 5）＜単位＞ U/l (30℃)（平成19年4月22日まで） U/l (37℃)（平成19年4月23日から） 6）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.98X(旧法)-0.25 [相関係数r=1.000) 7) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.26 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3091 | #3094 | →アミラーゼアイソザイム：S-AMY（S-アミラーゼ） | U/L | 28～80 U/L | 計算項目 |  | AMYが<3またはP-AMYが<4のときはサンシュツフノウと報告 | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 計算式：(AMY)－(P-AMY) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3091 | #3094 | →アミラーゼアイソザイム：S-AMY（S-アミラーゼ） | U/L | 24～75 U/L |  |  | AMYが2ミマンまたはP-AMYが3ミマンのときはサンシュツフノウと報告 | [6 empty] | 計算式：(AMY)－(P-AMY) | － | － | 1) 平成19年4月22日までエチリデン-G7PNP基質法および抗S型アミラーゼ阻害抗体法(AMY, P-AMY) 2) 平成19年4月23日より測定法変更：JSCC標準化対応法 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=0.998x(旧法)+0.196 [相関係数r=0.999) P-AMY : Y(新法)=1.001x(旧法)-0.726 [相関係数r=0.999) 4）＜基準範囲＞ 17～54（平成19年4月22日まで） 24～75（平成19年4月23日から） 5）＜単位＞U/l (30℃)（平成19年4月22日まで） U/l (37℃)（平成19年4月23日から） 6）平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=0.99x(旧法)-0.42 [相関係数r=1.000) P-AMY : Y(新法)=0.98x(旧法)-0.25 [相関係数r=1.000) 7) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 AMY : Y(新法)=1.00x(旧法)-0.78 [相関係数r=1.000) P-AMY : Y(新法)=0.99x(旧法)-0.26 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3096 | #3096 | 尿中尿酸/尿クレアチニン補正値（尿UA/Cr補正値） |  | 該当なし |  |  | 0～最大値（尿UA、尿Cr、血清UA、血清Crのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | [6 empty] | 計算式：尿UA/尿Cr（g/gCr） |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3096 | #3096 | 尿中尿酸/尿クレアチニン補正値（尿UA/Cr補正値） |  | 該当なし |  |  | 0～最大値（尿UA、尿Cr、血清UA、血清Crのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | [6 empty] | 計算式：尿UA/尿Cr（g/gCr） |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3097 | #3097 | 尿中尿酸排泄率（FEUA） | % | 該当なし |  |  | 0～最大値（尿UA、尿Cr、血清UA、血清Crのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | [6 empty] | 計算式：（（尿UA×血清Cr）/（血清UA×尿Cr））×100（%） |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3097 | #3097 | 尿中尿酸排泄率（FEUA） | % | 該当なし |  |  | 0～最大値（尿UA、尿Cr、血清UA、血清Crのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | [6 empty] | 計算式：（（尿UA×血清Cr）/（血清UA×尿Cr））×100（%） |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3102 | #3102 | 【外注】アポリポ蛋白A-I（Apo-A1）
#3103 | #3103 | 【外注】アポリポ蛋白A-II（Apo-A2）
#3104 | #3104 | 【外注】アポリポ蛋白B（Apo-B）
#3105 | #3105 | 【外注】アポリポ蛋白C-II（Apo-C2）
#3106 | #3106 | 【外注】アポリポ蛋白C-III（Apo-C3）
#3107 | #3107 | 【外注】アポリポ蛋白E（Apo-E）
#3108 | #3108 | グルコース（Glu）（血糖値） | mg/dL | 73～109 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 | 50mg/dL以下、500mg/dL以上 | 0～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血漿）。血清・血液以外の体液・ドレーンおよび透析液は参考値扱い。 | 2.0 mL | 06.糖・乳酸 (添加物：NaF＋EDTA-2K)。※凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | GOD固定化酵素膜と過酸化水素電極によるアンペロメトリー法 | アダムス グルコース GA-1180 | グルコース用緩衝液Ⅱ/GODカートリッジセット/グルコース用内部標準液(STD-Hi) | Y(新法)=0.97×X(旧法)-6.2 [相関係数r=0.99] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3108 | #3108 | グルコース（Glu） | mg/dL | 73～109 mg/dL | クイックオート ネオ GLU-HK添付文書 |  | 1～最大値 mg/dL(1 mg/dL未満は1ミマンと報告) | [6 empty] | へキソキナーゼ-グルコース-6-リン酸脱水素酵素法 | 日本電子 JCA-BM8040G | クイックオート ネオ GLU-HK | 1) GOD固定化酵素電極法(～H.19.4.22、緊急検査は～4.15) 2) HK-G6-PDH法(H.19.4.23～、緊急検査は4.16～) 3) H.19.4.23(緊急検査はH.19.4.16)～測定機器・方法変更 従来法との相関： 通常・診察前検査：Y(新法)＝0.997x(旧法)+4.72 [相関係数r=0.999) 緊急検査：Y(新法)＝1.00x(旧法)+2.2 [相関係数r=0.999) 4) H.19.10.1～24時間対応 5) H.24.5.7～測定機器変更 従来法との相関： 通常・診察前検査：Y(新法)=1.005x(旧法)-0.571 [相関係数r=0.999) 緊急検査：機器変更なし 6）通常・診察前検査：H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.00X(旧法)+0.64 [相関係数r=1.000) 緊急検査：H.29.4.14～測定機器変更 従来法との相関：Y(新法)＝1.02X(旧法)-0.38 [相関係数r=0.999) 7) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 8)基準範囲：令和6年1月4日変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3111 | #3111 | HDLコレステロール(HDL-C) | mg/dL | 男性：【*40】～90 mg/dL、女性：【*40】～103 mg/dL | 下限値：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022版、上限値：JCCLS共用基準範囲 |  | 2～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 選択的抑制法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 HDL-C Gen.4 | Y(新法)=1.038×X(旧法)-0.46 [相関係数r=0.99] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3111 | #3111 | HDLコレステロール(HDL-C) | mg/dL | 【*40～80 mg/dL】 | 自施設算出 |  | 1～最大値 mg/dL(1 mg/dL未満は1ミマンと報告) | [6 empty] | 直接法：界面活性剤を利用する方法 | 日本電子 JCA-BM8040G | コレステストN HDL | 1) 化学修飾酵素(CHER‐CHOD)― デキストラ硫酸・硫酸化シクロデキストリン 複合系を用いた直接法(平成14年4月30まで)にて測定 2) 直接法：界面活性剤を利用する方法(平成14年5月1日から)にて測定 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)=0.996x(旧法)+0.142 [相関係数r=0.999) 4) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.96X(旧法)-0.10 [相関係数r=0.999) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3113 | #3113 | LDL コレステロール（LDL-C） | mg/dL | 【*140 mg/dL未満】 | 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022版 |  | 2～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・ヘパリン血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 選択的可溶化法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 LDL-C Gen.3 | Y(新法)=1.102×X(旧法)-4.491 [相関係数r=0.99] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3113 | #3113 | LDL コレステロール（LDL-C） | mg/dL | 【*140 mg/dL未満】 | 動脈硬化性疾患診療 ガイドライン.2002 |  | 1～最大値 mg/dL（1 mg/dL未満は1ミマンと報告） | [6 empty] | 直接法：界面活性剤を利用する方法 | 日本電子 JCA-BM8040G | コレステスト LDL | 1) 化学修飾酵素(CHER‐CHOD)― デキストラ硫酸・硫酸化シクロデキストリン 複合系を用いた直接法(平成13年9月17まで)にて測定 2) 直接法：界面活性剤を利用する方法(平成13年9月18日から)にて測定 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)=1.018x(旧法)-2.156 [相関係数r=0.999) 4) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.13 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3115 | #3115 | 【外注】酸化LDL（MDA-LDL)
#3120 | #3120 | 【外注】リポ蛋白(a)（LP(a)）
#3121 | #3121 | C反応性蛋白(CRP) | mg/dL | 0.14 mg/dL以下 | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.04～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 CRP Gen.4 | Y(新法)=0.964×X(旧法)-0.068 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3121 | #3121 | C反応性蛋白(CRP) | mg/dL | 0.20 mg/dL以下 | 自施設算出 |  | 0.04～最大値 mg/dL(0.04 mg/dL未満は0.04ミマンと報告) | [6 empty] | ラテックス免疫比濁法 | 日本電子 JCA-BM8040G | イアトロCRP-EX | 1) TIA法(免疫比濁法)(平成19年4月22日まで、緊急検査は4月15日まで)にて 測定 2) ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法(平成19年4月23日から、緊急検査は4月16日から)にて測定 3) 平成19年4月23日(緊急検査は平成19年4月16日)より測定機器・方法が 変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 通常・診察前検査：Y(新法)＝1.011x(旧法)+0.12 [相関係数r=0.998) 緊急検査：Y(新法)＝1.00x(旧法)+0.2 [相関係数r=0.999) 試料：両者ともに血清の場合 4) 平成19年10月1日より24時間対応 5) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 通常・診察前検査：Y(新法)=1.037x(旧法)+0.024 [相関係数r=0.998) 緊急検査：機器変更なし 6) 平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.95X(旧法)+0.08 [相関係数r=0.999) 7) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.01 [相関係数r=1.000) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3122 | #3122 | 【外注】胆汁酸
#3123 | #3123 | 【外注】有機モノカルボン酸（ピルビン酸）
#3124 | #3124 | 乳酸（LACA） | mg/dL | 5～20 mg/dL | コバス システム-G コバス試薬 LACT Gen.2添付文書 |  | 1～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血漿）。血清・血液以外の体液・ドレーンおよび透析液は参考値扱い。 | 2.0 mL | 06.糖・乳酸 (添加物：NaF＋EDTA-2K)。※凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 LACT Gen.2 | Y(新法)=0.999×X(旧法)+0.483 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3124 | #3124 | 乳酸（LACA） | mg/dL | 5～20 mg/dL | デタミナーLA添付文書 |  | 1～最大値 mg/dL (1 mg/dL未満は1ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素法 | 日本電子 JCA-BM8040G | デタミナーLA | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 通常・診察前検査：Y(新法)=0.994x(旧法)+0.005 [相関係数r=0.999) 2) 平成27年2月26日より24時間対応 通常検査と緊急検査の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(緊急)＝0.998x(通常)+0.02 [相関係数r=0.999) 3) 平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.06 [相関係数r=0.999) 4) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.12 [相関係数r=1.000) 5) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日削除 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3126 | #3126 | 【外注】血清アミロイドA蛋白 (SAA)
#3130 | #3130 | 【外注】総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR）
#3140X | #3140 | 【外注】血中アミノ酸分析
#3140X | #3141 | 【外注】尿中アミノ酸分析
#3140X | #3142 | 【外注】髄液中アミノ酸分析
#3146 | #3146 | 【外注】総ホモシステイン
#3196 | #3196 | 【外注】レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)
#3201 | #3201 | 総蛋白(TP) | g/dL | 6.6～8.1 g/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.3～最大値 g/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ビューレット法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 TP Gen.2 | Y(新法)=1.028×X(旧法)-0.276 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3201 | #3201 | 総蛋白(TP) | g/dL | 6.4～8.1 g/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 g/dL(0.1 g/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | ビウレット法(2試薬系) | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー TP | ＜通常検査＞ 1)平成19年4月23日より測定機器・方法が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.998X(旧法)-0.03 [相関係数r=0.997) 2)平成24年5月7日より測定機器および試薬が変更され、従来の測定値との相関関係 は以下のとおり。試薬は溶血の影響を受けにくい２試薬系ビウレット法に変更した。 Y(新法)＝1.012X(旧法)-0.0076 [相関係数r=0.997) ＜緊急検査＞ 1) 通常検査(血清)との測定値差： 緊急検査(血漿)は0.2～0.3g/dl高値となる。 平成19年10月1日より24時間対応 2) 平成19年4月16日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下 のとおり。 Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.2 [相関係数r=0.999) 試料：両者ともに血清の場合 3) 平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.001 [相関係数r=0.998) 4) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.98X(旧法)+0.07 [相関係数r=0.999) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3202 | #3202 | アルブミン(Alb) | g/dL | 4.1～5.1 g/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.1～最大値 g/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | BCP改良法 | コバスpro<703> | コバス システム-G アキュラスオート ALBⅡ | Y(新法)=1.029×X(旧法)-0.117 [相関係数r=0.9989] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3202 | #3202 | アルブミン(Alb) | g/dL | 3.6～4.7 g/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 g/Dl(0.1 g/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | BCP改良法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー ALB-BCP | 1)測定法の変更 BCG法(平成19年4月22日まで) BCP法(平成19年4月23日から) 2)平成24年5月7日より測定機器および試薬が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。試薬はアクアオートカイノスからLタイプワコーALB-BCPに変更した。 Y(新法)＝0.989X(旧法)-0.088 [相関係数r=0.997) 3) 平成29年4月14日より緊急検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.96X(旧法)+0.09 [相関係数r=0.995) 4) 平成29年5月8日より通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.97X(旧法)+0.01 [相関係数r=0.998) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3203 | #3203 | グロブリン(Glob) | g/dL | 2.2～3.4 g/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0.2～最大値 g/dL | 血液（測定試料：血清・血漿）。血液以外の体液・ドレーン・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 計算式：(TP)-(Alb) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3203 | #3203 | グロブリン(Glob) | g/dL | 2.4～3.8 g/dL | 自施設算出 |  | 0.1～最大値 g/dL(0.1 g/dL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | 計算式：(TP)-(Alb) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3221 | #3221 | 【外注】血清蛋白分画
#3241 | #3241 | IgG（免疫グロブリンIgG） | mg/dL | 861～1747 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 20～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 IGG Gen.2 | Y(新法)=0.951×X(旧法)+47.668 [相関係数r=0.96] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3241 | #3241 | IgG（免疫グロブリンIgG） | mg/dL | 870～1700 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | オートワコー IgG・N | 1） ～2007年4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2009年2月22日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=0.925x+241.47、r=0.975 3） 2009年2月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法(新試薬)に変更 ラテックス凝集比濁法の新試薬(Y)と旧試薬(X)との相関 y=0.886x-59.4、r=0.997 4） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.957x+27.957、r=0.996 5） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬)に変更 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=0.93x+93.08、r=0.991 6） 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.04x-20.69、r=0.996 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3242 | #3242 | IgA（免疫グロブリンIgA) | mg/dL | 93～393 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 30～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 IGA Gen.2 | Y(新法)=1.111×X(旧法)-17.164 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3242 | #3242 | IgA（免疫グロブリンIgA) | mg/dL | 110～410 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | オートワコー IgA・N | 1） ～2007年 4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2009年2月22日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=1.220x-14.10、r=0.994 3） 2009年2月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法(新試薬に変更) ラテックス凝集比濁法の新試薬(Y)と旧試薬(X)との相関 y=0.749x+29.3、r=0.992 4） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.993x-1.804、r=0.997 5） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬)に変更 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=1.06x-0.41、r=0.999 6） 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.04x-1.41、r=0.997 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3243 | #3243 | IgM（免疫グロブリンIgM) | mg/dL | 男性： 33～183 mg/dL、女性： 50～269 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 20～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 IGM Gen.2 | Y(新法)=1.091×X(旧法)-3.583 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3243 | #3243 | IgM（免疫グロブリンIgM) | mg/dL | 35～220 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 5(5未満の場合は5ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | オートワコー IgM・N | 1） ～2007年4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2009年2月22日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=1.171x-2.68、r=0.983 3） 2009年2月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法(新試薬に変更) ラテックス凝集比濁法の新試薬(Y)と旧試薬(X)との相関 y=0.822x-6.0、r=0.972 4） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.978x+1.174、r=0.998 5） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬) 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=0.98x-5.54、r=0.999 6） 2017年5月8日～現在：分析装置（JCA-ZS050）に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.01x-2.06、r=1.000 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3259 | #3259 | 【外注】IｇG4
#3260 | #3260 | 【外注】免疫電気泳動
#3261 | #3261 | 【外注】免疫電気泳動（免疫固定法）ダラツムマブ用
#3262 | #3262 | 【外注】尿中免疫電気泳動
#3263 | #3263 | 【外注】IgG2サブクラス
#3270 | #3270 | 【外注】血中脂肪酸4分画
#3280 | #3280 | 【外注】フリーライトチェーン
#3301 | #3301 | C3（補体第3成分） | mg/dL | 73～138 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 5～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 C3 Gen.2 | Y(新法)=1.053×X(旧法)-4.993 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3301 | #3301 | C3（補体第3成分） | mg/dL | 86～160 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 4(4未満の場合は4ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | オートワコー C3・N | 1） ～2007年4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2009年2月22日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=1.232x+2.68、r=0.983 3） 2009年2月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法(標準液の値付け変更)新値付け(Y)と旧値付け(X)との相関 y=0.813x+4.3、r=0.987 4） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.933x+7.222、r=0.980 5） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬)に変更 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=0.97x+7.74、r=0.994 6） 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.03x+0.80、r=0.991 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3302 | #3302 | C4（補体第4成分） | mg/dL | 11～31 mg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 2～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 C4 Gen.2 | Y(新法)=0.857×X(旧法)+0.572 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3302 | #3302 | C4（補体第4成分） | mg/dL | 17～45 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 2(2未満の場合は2ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | オートワコー C4・N | 1） ～2007年4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2009年2月22日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=1.049x+0.58、r=0.993 3） 2009年2月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法(標準液の値付け変更)新値付け(Y)と旧値付け(X)との相関 y=0.815x+0.7、r=0.992 4） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.930x+0.281、r=0.990 5） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬)に変更 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=1.03x-0.25、r=0.995 6） 2017年5月8日～現在：分析装置（JCA-ZS050）に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器（JCA-BM6070）(X)との相関 y=1.01x+0.33、r=0.995 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3303 | #3303 | 【外注】セルロプラスミン
#3304 | #3304 | ハプトグロビン(Hp) | mg/dL | 30～200 mg/dL | コバスシステム-G コバス試薬 HAPT Gen.2 添付文書 |  | 5～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバスシステム-G コバス試薬 HAPT Gen.2 | Y(新法)=1.057×X(旧法)-0.013 [相関係数r=0.96] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3304 | #3304 | ハプトグロビン(Hp) | mg/dL | 19～170 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 3(3未満の場合は3ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | N-アッセイ TIA Hp ニットーボー | 1） ～2007年4月22日：免疫比朧法(ネフェロメトリー法) 2） 2007年4月23日～2012年5月6日：ラテックス凝集比濁法に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)とネフェロメトリー(X)との相関 y=1.041x-1.32、r=0.992 3） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=1.077x-2.809、r=0.994 4） 2017年1月4日～現在：免疫比濁法(新試薬)に変更 免疫比濁法(Y)とラテックス凝集比濁法(X)との相関 y=1.02x-5.22、r=0.989 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.07x-2.99、r=0.996 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3305 | #3305 | トランスフェリン（Tf） | mg/dL | 男性：190～300 mg/dL、女性：200～340 mg/dL | コバス システム-G コバス試薬 TRSF Gen.2 添付文書 |  | 7～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 TRSF Gen.2 | Y(新法)=1.003×X(旧法)+2.992 [相関係数r=0.996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3305 | #3305 | トランスフェリン（Tf） | mg/dL | 男性：190～300 mg/dL、女性：200～340 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 15(15未満の場合は15ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比朧法(ネフェロメトリー法) | BNプロスペック | N-抗血清 トランスフエリン | 1） 2015年6月8日～現在：報告下限値表記を変更 15 mg/dL未満の場合は15ミマンとして報告 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3306 | #3306 | プレアルブミン(PreAlb) | mg/dL | 20.0～40.0 mg/dL | コバス システム-G コバス試薬 PREA 添付文書 |  | 3.0～最大値 mg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 PREA | Y(新法)=0.834×X(旧法)+2.018 [相関係数r=0.991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3306 | #3306 | プレアルブミン(PreAlb) | mg/dL | 22～40 mg/dL | 臨床病理,特集,101号,1996 |  | 2.5(2.5未満の場合は2.5ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [6 empty] | 免疫比朧法(ネフェロメトリー法) | BNプロスペック | N-抗血清 プレアルブミン | 1） 2015年6月8日～現在：報告下限値表記を変更 2.5 mg/dL未満の場合は2.5ミマンとして報告 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3307 | #3307 | 【外注】レチノール結合蛋白(RBP)
#3308 | #3308 | 【外注】ASO（溶血性連鎖球菌ストレプトリジンO抗体）
#3309 | #3309 | リウマトイド因子（RF） | IU/mL | 15 IU/mL以下 | Ｎ‐アッセイ LA RF‐K ニットーボー添付文 |  | 7～最大値 IU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A LA RF-K | Y(新法)=1.031×X(旧法)-5.52 [相関係数r=0.991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3309 | #3309 | リウマトイド因子（RF） | IU/mL | 【*10 IU/mL以下】 | 自施設算出 |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 IU/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LZテスト‘栄研’RF | 1) ～2006年7月31日：報告可能範囲12～最大値 IU/mL 2) ～2006年7月31日：ラテックス凝集比朧法 3) 2006年8月1日～現在：ラテックス凝集比濁法 4) 2006年8月1日～現在：報告可能範囲10～最大値 IU/mLに変更 5) 2006年8月1日～2012年5月6日:新試薬(LX試薬RF-Ⅲ)に変更 6) 2007年4月23日～2012年5月6日：分析装置(JCA-BM2250)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y＝0.957x+3.31、r=0.995 7) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070)新試薬(LZテスト‘栄研’RF)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.930x-1.655、r=0.954 8) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)と旧機器(JCA-BM6070)との相関 y=0.98x-0.94、r=0.999 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3311 | #3311 | MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ－3） | ng/mL | 男性 35.2～123.8 ng/mL、女性 16.1～56.8 ng/mL | LZテスト‘栄研'MMP-3 |  | 12～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | LZテスト‘栄研'MMP-3 | Y(新法)=0.89×X(旧法)+8.458 [相関係数r=0.953] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3311 | #3311 | MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ－3） | ng/mL | 男性 36.9～121.0 ng/mL、女性 17.3～59.7 ng/mL | パナクリアMMP-3「ラテックス」添付文書 |  | 10.0(10.0未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 ng/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | パナクリアMMP-3「ラテックス」 | 1) ～2013年3月31日：基準範囲 男性 36.9～121.0 ng/mL 女性 17.3～59.7 ng/mL、採取容器名 分離剤入黒、担当検査室 検査情報室(内線6645) 2) 2013年4月1日～現在：基準範囲男性 35.2～123.8 ng/mL 女性 16.1～56.8 ng/mL、採取容器名 分離剤入茶、担当検査室 免疫化学検査室(内線6673)に変更 3) 2013年4月1日～2017年5月7日：分析装置(JCA-BM6070)、試薬(LZテスト‘栄研’MMP-3)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.91x+1.23、r=0.980 4) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)、試薬(パナクリアMMP-3「ラテックス」)に変更 新法(Y)と旧法(X) との相関 y=1.16x-9.68、r=0.995 5) 2017年5月8日～現在：基準範囲男性 36.9～121.0 ng/mL 女性 17.3～59.7 ng/mL 6) 2017年5月8日～現在：定量限界下限値10.0 ng/mL(10.0未満の場合は10ミマンと報告する。) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3321 | #3321 | 血清鉄(Fe) | μg/dL | 40～188 μg/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 5～最大値 μg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | フェロジン法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 IRON Gen.2 | Y(新法)=0.967×X(旧法)+2.654 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3321 | #3321 | 血清鉄(Fe) | μg/dL | 男性 55～157 μg/dL、女性 41～127 μg/dL | 自施設算出 |  | 5(5未満の場合は5ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL | [6 empty] | キレート比色法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー Fe・N | 1) ～2007年4月22日: 担当検査室 免疫化学検査室 (内線6673) 2) 2007年4月23日～現在: 担当検査室 生化学検査室(内線6665)に変更 3) 2007年4月23日～2012年5月6日：分析装置(JCA-BM2250)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.125x+0.06、r=0.998 4) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070) に変更 新機器(JCA-BM6070) (Y)と旧機器(JCA-BM2250) (X)との相関 y=1.001x+0.747、r=0.999 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-BM8040)に変更 新機器(JCA-BM8040)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.00x-1.20、r=1.000 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は120分以内、通常検査は150分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3322 | #3322 | 【外注】銅（Cu）
#3325 | #3325 | 不飽和鉄結合能(UIBC) | μg/dL | 男性:125～345μg/dL、女性:135～392μg/dL | コバス試薬 UIBC 添付文書 |  | 17～最大値μg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | フェロジン法 | コバスpro<703> | コバスシステム-G コバス試薬 UIBC | Y(新法)=0.952×X(旧法)+3.114 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3325 | #3325 | 不飽和鉄結合能(UIBC) | μg/dL | 男性 127～296 μg/dL、女性 137～341 μg/dL | 自施設算出 |  | 17(17未満の場合は17ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL | [6 empty] | キレート比色法 | 日本電子 JCA-BM8040G | Lタイプワコー UIBC | 1) ～2007年4月22日：TIBC-鉄として算出、採取容器 除鉄黄、担当検査室 免疫化学検査室 (内線6673) 2) 2007年4月23日～現在：採取容器 分離剤入茶、担当検査室 生化学検査室(内線6665)に変更 3) 2007年4月23日～2012年5月6日：直接キレート法 分析装置(JCA-BM2250)変更による新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.995x-6.78、r=0.996 4) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.991x+1.283、r=0.999 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-BM8040)に変更 新機器(JCA-BM8040)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.00x-2.50、r=0.995 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は120分以内、通常検査は150分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3326 | #3326 | 総鉄結合能(TIBC) | μg/dL | 該当なし |  |  | 22(Feが<5あるいはUIBCが<17の場合は算出不能と報告する。)～最大μg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 計算式：血清鉄＋不飽和鉄結合能 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3326 | #3326 | 総鉄結合能(TIBC) | μg/dL | 男性 240～399 μg/dL、女性 226～418 μg/dL | 自施設算出 |  | 22(Feが5ミマンあるいはUIBCが17ミマンの場合は算出不能と報告する。)～最大μg/dL | [6 empty] | 計算式：血清鉄＋不飽和鉄結合能 | － | － | 1) ～2007年4月20日：直接キレート法、採取容器 除鉄黄、担当検査室 免疫化学検査室(内線6673) 2) 2007年4月23日～現在：採取容器 分離剤入茶、担当検査室 生化学検査室(内線6665)に変更 3) 2007年4月23日～2012年5月6日：血清鉄とUIBCの和として算出 分析装置(JCA-BM2250)変更による新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.985x+5.85、r=0.996 4) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070) に変更 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-BM8040)に変更 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は120分以内、通常検査は150分以内に変更 7) 2018年4月10日～現在：トランスフェリン飽和度(TSAT)を報告開始 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3329 | #3329 | 【外注】尿中銅
#3330 | #3330 | 【外注】血中マンガン
#3331 | #3331 | フェリチン(FER) | ng/mL | 男性：40～465ng/mL、女性：6～138ng/mL | エクルーシス試薬 ﾌｪﾘﾁﾝ添付文書 |  | 2～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 フェリチン | Y(新法)=1.52×X(旧法)+56.1 [相関係数r=0.984] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3331 | #3331 | フェリチン(FER) | ng/mL | 男性：46-332 ng/mL、女性：4-123 ng/mL | ルミパルスプレストフェリチン添付文書 |  | 1～最大値 ng/mL (1 ng/mL未満は<1 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト フェリチン | 採血容器： 除鉄黄(2007年4月20日まで) 分離剤入紫(2007年4月23日から2012年12月16日まで) 分離剤入茶(添加物：凝固促進剤)(2012年12月17日から) 検体種別： 全血(測定試料：血清)(2007年4月20日まで) 血液(測定試料：血清)(2007年4月23日から) 測定原理： 蛍光酵素免疫測定法（FEIA）（2017年5月3日まで） 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）（2017年5月8日から） y(新法)＝0.97x(旧法)+3.93、r=1.00 測定機器： AIA-2000（東ソー）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： EテストTOSOHⅡ（フェリチン）免疫反応試薬（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストフェリチン（2017年5月8日から） 基準範囲： (2017年5月3日まで） 男性 23～263 女性 2～82 (2017年5月8日から） 男性 46～332 女性 4～123 その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3333 | #3333 | 葉酸(FOL) | ng/mL | 2.4〜15.3 ng/mL | AIA-パックCL 葉酸 添付文書 |  | 1.6～200 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL 葉酸 | Y(新法)=1.04×X(旧法)+0.303 [相関係数r=0.927] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3333 | #3333 | 葉酸(FOL) | ng/mL | 2.4～10.0 ng/mL | ケミルミ 葉酸 |  | 0.4～最大値 ng/mL (0.4 ng/mL未満は<0.4 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光免疫測定法競合法（CLIA） | ADVIA Centaur XPT | ケミルミ 葉酸 | 採血容器： 除鉄黄(2007年4月4月20日まで) 分離剤入紫(2007年5月7日受付分より) 分離剤入茶 (2012年12月17日受付分から) 測定機器： ユニセル DxI800（ベックマン・コールター）（20117年5月3日まで） Centaur XPT（シーメンス）（2017年5月8日より） 測定試薬： アクセス葉酸(FLO2)（2013年2月28日まで) アクセス葉酸(FLOW)（2017年5月3日まで) ケミルミ ACS-葉酸Ⅱ試薬（2017年5月8日から) 測定原理： 競合的蛋白結合測定法に基づく化学発光測定法(2004年11月29日まで) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月3日まで) 化学発光免疫測定法競合法（2017年5月8日から） y(新法)=0.93x(旧法)+0.78, r=0.92 基準範囲： 4.7～11.7（2012年5月2日受付分まで） 4.1～17.7（2013年2月28日まで） 6.0～25.3（2017年5月3日まで） 2.4～10.0（2017年5月8日より) 報告可能範囲： 1.0～最大値 ng/mL（2017年5月3日まで） 0.4～最大値 ng/mL（2017年5月8日より） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3341 | #3341 | β2-MG（β2－マイクログロブリン） | μg/mL | 2.0μg/mL 以下 | コバス システム-G BMG-ラテックスX1「生研」 添付文書 |  | 0.2～最大値 mg/L | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G BMG-ラテックスX1「生研」 | Y(新法)=0.92×X(旧法)+0.223 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3341 | #3341 | β2-MG（β2－マイクログロブリン） | μg/mL | 0.9～1.9 μg/mL | 自施設算出 |  | 0.4(0.4未満の場合は0.4ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LZテスト‘栄研’β2-M | 1） ～2007年4月22日ラテックス凝集比濁法、分析装置（LX2200） 2） 2007年4月23日～2012年5月6日：分析装置（JCA-BM2250）に変更 新機器（JCA-BM2250）(Y)と旧機器（LX2200）(X)との相関 y=1.051x-0.30、r=1.000 3） 2012年5月7日～2017年1月3日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.993x-0.039、r=0.998 4） 2017年1月4日～現在：ラテックス凝集比濁法(新試薬)に変更 新試薬(Y)と旧試薬(X)との相関 y=0.94x+0.15、r=0.999 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.04x-0.03、r=0.999 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3342 | #3342 | 尿β2m（β2マイクログロブリン（尿）） | ng/mL | 40～150 μg/day | N-アッセイ LA β2-MG-HⅡ ニットーボー添付文書 |  | 50～最大値 ng/mL | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A LA β2-MG-HⅡ | Y(新法)=0.885×X(旧法)-14.922 [相関係数r=0.999] | 内線6661（尿一般） | 2025-11-01
#3342 | #3342 | 尿β2m（β2マイクログロブリン（尿）） | ng/mL | 38～497 ng/mL | 自施設算出 |  | 20(20未満は20ミマンと報告)～上限なし (ng/mL) | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LZテスト‘栄研’β2-M | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き1.00、y切片1.51） ＜測定試薬＞ 1) LX 試薬‘栄研’β2-M-Ⅱ（～2017/3/18） 2) LZ テスト‘栄研’β2-M（2017/3/21～）、前試薬との相関（相関係数0.993、傾き1.065、y切片-33.23） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3343 | #3343 | 【外注】セレン
#3353 | #3353 | HbA1c（ヘモグロビンA1c） | % | 【*4.6～6.2%】 | 日本糖尿病学会編．糖尿病治療ガイド2024、文光堂（2025年10月、糖尿病・内分泌・代謝内科より要望） |  | 3.0～20.0 % | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 06.糖・乳酸 (添加物：NaF＋EDTA-2K)。※凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、そのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | HbF値が3.0％以上の場合、HbA1cは低値傾向を示すことから、「参考値」を付加し、「HbF高値のため参考値」を入力して報告。 | 逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィー | アダムス A1c HA-8190V | 溶離液90A-C/溶血･洗浄液90H-C | Y(新法)=1.05×X(旧法)-0.2 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3353 | #3353 | HbA1c（ヘモグロビンA1c） | % | 4.6～6.2 % | 糖尿病治療ガイド2012-2013 血糖コントロール目標改訂版 |  | 2.7(検出限界下限)～19.3 % 上記報告可能範囲で2.6％以下または19.4％以上の場合は、“測定範囲外のため参考値”として、結果値に付加して報告する。 | [6 empty] | 高速液体クロマトグラフィー法(HPLC法) | 東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G11 | G11溶離液・溶血洗浄液 | 1) 2007年1月4日～：標準物質を変更 標準物質変更前と変更後の関係式 HbA1c(変更後の値)＝0.88×HbA1c(変更前の値)＋0.59 2) ～2007年5月2日：採取容器名 ED2K黄 3) 2007年5月3日～現在：採取容器名 糖・乳酸茶に変更 4) 2012年4月2日～2014年6月30日：項目名表記がHbA1c(JDS)値に加えHbA1c(NGSP)値を併記。JDS値(従来の報告値)はHbA1c(JDS)、NGSP値はHbA1c(NGSP)に表記を変更。 JDS値とNGSP値の換算式 NGSP値(%)＝1.02×JDS値(%)+0.25 JDS値(%)＝0.980×NGSP値(%)-0.245 従来の報告値(JDS値)が4.9%以下ではNGSP値は0.3%高め、5.0%～9.9%ではNGSP値は0.4%高め、10.0%～14.9%ではNGSP値は0.5%高めとなる。 HbA1c(JDS)基準範囲：4.3%～5.8%、糖尿病型判定基準 6.1%以上 HbA1c(NGSP) 基準範囲：4.6%～6.2%、糖尿病型判定基準 6.5%以上 5) 2014年7月1日～現在：NGSP値(国際基準値)のみの表記に変更 6) 2015年6月22日～現在：結果表記を変更 0.1％未満の場合は、“0.1ミマン”19.7％以上の場合は、“測定範囲外のため参考値”として結果値に付加して報告。 7) 2017年5月8日～現在：測定機器変更 新機器(HLC-723 G11)(Y)と旧機器(HLC-723 G8)の相関性 y=1.04x–0.17、r=0.998 8) 報告可能範囲を変更 2.6％以下または19.4％以上の場合は、“測定範囲外のため参考値”として、結果値に付加して報告する。 9) 2017年5月8日～現在：検査結果に影響を与える臨床情報・変動要因を変更 HbF値が3.0％以上の場合、HbA1cは低値傾向を示すことから、「参考値」を付加し、 HbF高値のため参考値」を入力して報告する。 10) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3386 | #3386 | 【外注】IgGインデックス （髄液/血液）
#3401 | #3401 | フェノバルビタール(PB) | μg/mL | 該当なし |  |  | 2.4～最大値μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 フェノバルビタール Gen.2 | Y(新法)=1.174×X(旧法)-1.1514 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3401 | #3401 | フェノバルビタール(PB) | μg/mL | 【*15～40 μg/mL 】 | TDMハンドブック |  | 3(3未満の場合は3ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | 免疫比濁法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 フェノバルビタールⅡ | 1) ～2007年2月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2) 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法、分析装置：Dimension Xpand）、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=0.991x+0.141、r=0.992 3) 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4) 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 フェノバルビタールⅡ)に変更 新法(免疫比濁法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=1.03x+0.11、r=0.961 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3402 | #3402 | フェニトイン (PHT) | μg/mL | 該当なし |  |  | 0.8～最大値 μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 フェニトインⅡ | Y(新法)=1.103×X(旧法)+1.07 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3402 | #3402 | フェニトイン (PHT) | μg/mL | 【*成人：10～20 μg/mL、乳幼児：5.0～10μg/mL】 | TDMマニュアル |  | 1.5(1.5未満の場合は1.5ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | 免疫比濁法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 フェニトインⅡ | 1） ～2007年2月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2） 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法、分析装置：Dimension Xpand）、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス免疫凝集阻害法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=1.058X-0.180、r＝0.997 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 フェニトインⅡ)に変更 新法(免疫比濁法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=0.99x+0.80、r=0.987 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3403 | #3403 | バルプロ酸(VPA) | μg/mL | 該当なし |  |  | 3～最大値μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素免疫測定法 | コバスpro<703> | コバス試薬 バルプロ酸Ⅱ | Y(新法)=0.973×X(旧法)-3.3468 [相関係数r=0.979] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3403 | #3403 | バルプロ酸(VPA) | μg/mL | 【*50～100 μg/mL】 | TDMマニュアル |  | 5(5未満の場合は5ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | 酵素免疫測定法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 バルプロ酸Ⅱ | 1） ～2007年2月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2） 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法（分析装置：Dimension Xpand）、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=1.012X+3.988、r＝0.993 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 バルプロ酸Ⅱ)に変更 新法(酵素免疫測定法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=0.99x+0.67、r=0.994 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3404 | #3404 | カルバマゼピン(CBZ) | μg/mL | 該当なし |  |  | 1.0～最大値 μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 カルバマゼピンⅢ | Y(新法)=0.839×X(旧法)+0.7192 [相関係数r=0.987] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3404 | #3404 | カルバマゼピン(CBZ) | μg/mL | 【*5.0～12.0 μg/mL】 | TDMハンドブック |  | 1.3(1.3未満の場合は1.3ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 カルバマゼピンⅢ | 1） ～2006年12月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2） 2007年1月4日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法、分析装置：Dimension Xpand）、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス免疫凝集阻害法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=1.238X-0.4793、r＝0.989 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 カルバマゼピンⅡ)に変更 新法(免疫比濁法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=1.03x-0.63、r=0.945 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 7） 2018年2月27日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 カルバマゼピンⅢ)に変更 新法(ラテックス凝集免疫比濁法)(Y)と旧法(ラテックス凝集免疫比濁法)(X)との相関 y=0.94x-0.04、r=0.987 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3407 | #3407 | シクロスポリンA(CSA) | ng/mL | 該当なし |  |  | 30.0～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 03.ED2K黄 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、全血のまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 シクロスポリン | Y(新法)=1.12385×X(旧法)+2.22955 [相関係数r=0.9965] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3407 | #3407 | シクロスポリンA(CSA) | ng/mL | 【*80～120 ng/mL (維持療法期)】 | TDMマニュアル |  | 30(30未満の場合は30ミマンと報告する。)～最大値 ng/mL | [6 empty] | 化学発光免疫測定法 | アーキテクトi1000SR | Cyclosporine・アボット | 1） ～2009年5月29日：蛍光偏光免疫測定法 2） 2009年6月1日～2017年5月7日：測定法(酵素免疫測定法、分析装置：Dimension Xpand)に変更 酵素免疫測定法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=0.993X+13.0、r＝0.993 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(ARCHITECT i1000SR)、試薬(アーキテクトシクロスポリンアッセイ)に変更 新法(化学発光免疫測定法)(Y)と旧法(酵素免疫測定法)(X)との相関 y=0.86x+3.71、r=0.991 6） 2017年5月8日～現在：免疫抑制剤（タクロリムス、シクロスポリン、エベロリムイス）の採血容器を統合、採血管ラベル表示を「免化学 薬血」、「ED2K黄 常」に変更 7） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は150分以内、通常検査は180分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3408 | #3408 | ジゴキシン(DGX) | ng/mL | 該当なし |  |  | 0.3～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 DIG | Y(新法)=0.961×X(旧法)+0.32812 [相関係数r=0.9951] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3408 | #3408 | ジゴキシン(DGX) | ng/mL | 【*0.5～2.0 ng/mL】 | TDMマニュアル |  | 0.2(0.2未満の場合は0.2ミマンと報告する。)～最大値 ng/mL | [6 empty] | 化学発光免疫測定法 | アーキテクトi1000SR | アーキテクト・ジゴキシンST | 1） ～2007年2月28日：化学発光免疫測定法、採取容器名 除鉄黄 2） 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(酵素免疫測定法、分析装置：Dimension Xpand)、採取容器名 薬物細緑に変更 酵素免疫測定法(Y)と化学発光免疫測定法(X)との相関 y=0.958X+0.081、r＝0.980 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(ARCHITECT i1000SR)、試薬(アーキテクトジゴキシンSTアッセイ)に変更 新法(化学発光免疫測定法)(Y)と旧法(酵素免疫測定法)(X)との相関 y=0.92x-0.10、r=0.976 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3409 | #3409 | リチウム(Li) | mEq/L | 該当なし |  |  | 0.1～最大値 mmol/L | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 比色法 | コバスpro<703> | コバス試薬 LI | Y(新法)=0.93942×X(旧法)+0.04077 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3409 | #3409 | リチウム(Li) | mEq/L | 【*0.6～1.2 mEq/L】 | TDMハンドブック |  | 0.2(0.2未満の場合は0.2ミマンと報告する。)～最大値 mEq/L | [6 empty] | キレート比色法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 LI | 1) ～2007年2月28日：電極法、採取容器名 除鉄黄 2) 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(キレート比色法、測定装置:Dimension Xpand)、採取容器 薬物細緑に変更 キレート比色法(Y)と電極法(X)との相関 y=0.983X-0.0.20、r＝0.989 3) 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4) 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 リチウム)に変更 新機器(cobas 6000 (c501))(Y)と旧機器(Dimension Xpand)(X)との相関 y=0.96x+0.04、r=0.942 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3410 | #3410 | テオフィリン(Theo) | μg/mL | 該当なし |  |  | 0.8～最大値μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 テオフィリンⅡ | Y(新法)=1.0354×X(旧法)+0.25908 [相関係数r=0.987] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3410 | #3410 | テオフィリン(Theo) | μg/mL | 【*10.0～20.0 μg/mL】 | TDMマニュアル |  | 1.0(1.0未満の場合は1.0ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | 免疫比濁法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 テオフィリンⅡ | 1） ～2007年2月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2） 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法、分析装置：Dimension Xpand)、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス免疫凝集阻害法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=1.021X-0.299、r＝0.992 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 テオフィリンⅡ)に変更 新法(免疫比濁法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=1.03x+1.06、r=1.058 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は90分以内、通常検査は120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3411 | #3411 | 【外注】プリミドン
#3412 | #3412 | タクロリムス（FK506） | ng/mL | 該当なし |  |  | 0.5～最大値ng/mL | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 03.ED2K黄 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、全血のまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 タクロリムス | Y(新法)=0.96387×X(旧法)-0.0289 [相関係数r=0.989] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3412 | #3412 | タクロリムス（FK506） | ng/mL | 該当なし |  |  | 1.0(1.0未満の場合は1.0ミマンと報告する。)～最大値 ng/mL | [6 empty] | 化学発光免疫測定法 | アーキテクトi1000SR | タクロリムス・アボット | 1） ～2009年3月1日：酵素免疫測定法(蛍光強度測定) 2） 2009年3月2日～2017年4月13日：測定法(化学発光免疫測定法、分析装置：ARCHITECT i2000SR)に変更 化学発光免疫測定法(Y)と酵素免疫測定法(X)との相関 y=0.91X+0.47、r＝0.988 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年4月14日～現在：分析装置(ARCHITECT i1000SR)に変更 新機器(ARCHITECT i1000SR)(Y)と旧機器(ARCHITECT i2000SR)(X)との相関 y=0.98x-0.12、r=0.994 6） 2017年5月8日～現在：免疫抑制剤（タクロリムス、シクロスポリン、エベロリムイス）の採血容器を統合、採血管ラベル表示を「免化学 薬血」、「ED2K黄 常」、提出条件を「常温」に変更 7） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を診察前検査は150分以内、通常検査は180分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3413 | #3413 | バンコマイシン(VCM) | μg/mL | 該当なし |  |  | 2.5～最大値μg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 微粒子凝集反応法 | コバスpro<703> | コバス試薬 バンコマイシンⅢ | Y(新法)=1.0365×X(旧法)-0.2272 [相関係数r=0.988] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3413 | #3413 | バンコマイシン(VCM) | μg/mL | 【*トラフ 10～15μg/mL】 | 抗菌薬TDMガイドライン |  | 2.5(2.5未満の場合は2.5ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバス6000<c501> | コバス試薬 バンコマイシンⅢ | 1） ～2007年2月28日：蛍光偏光免疫測定法、採取容器 除鉄黄 2） 2007年3月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス免疫凝集阻害法、分析装置：Dimension Xpand)、採取容器 薬物細緑に変更 ラテックス凝集比濁法(Y)と蛍光偏光免疫測定法(X)との相関 y=0.976X+0.269、r＝0.993 3） 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分) 4） 2012年8月6日～現在：診察前項目に追加(外来患者のみ) 5） 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))、試薬(コバス®試薬 バンコマイシンⅡ)に変更 新法(酵素免疫測定法)(Y)と旧法(ラテックス免疫凝集阻害法)(X)との相関 y=1.08x-0.52、r=0.969 6） 2017年7月24日～現在：検査所要時間を120分以内に変更 7） 2017年11月21日～現在：試薬（コバス®試薬 バンコマイシンⅢ)に変更 新法(ラテックス凝集免疫比濁法)(Y)と旧法(酵素免疫測定法)(X)との相関 y=0.89x-0.33、r=0.976 8） 2020年1月26日まで：臨床判断値10μg/mL以下 9） 2020年1月27日～現在：臨床判断値10～15μg/mLに変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3414 | #3414 | 【外注】ゾニサミド
#3415 | #3415 | メトトレキサート（MTX） | μmol/L | 該当なし |  |  |  | 血液（測定試料：血漿） | 2.0 mL | 03.ED2K黄 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 氷冷。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素免疫測定法 | TBA-FX8 | ナノピアeTDMメトトレキサート | Y(新法)=1.0507×X(旧法)-0.018 [相関係数r=0.9935] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3415 | #3415 | メトトレキサート（MTX） | μmol/L | 該当なし |  |  | 0.05(0.05未満の場合は0.05ミマンと報告する。)～最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素免疫測定法 | コバス6000<c501> | ナノピアeTDMメトトレキサート | 1) ～2010年3月31日：検体種別 血液(測定試料：血清)、採取容器名 分離剤入黒、 担当検査室 検査情報室 (内線6645) 2) 2010年4月1日～：検体種別 メソ血(測定試料：血漿)、採取容器名 EDTA2K黄、 担当検査室 免疫化学検査室(内線6673) 3) 2010年4月1日～2015年2月13日：測定法(蛍光偏光免疫測定法)、試薬(メトトレキサートⅡ・ダイナパック)、分析装置(TDx-FLx)、定量限界(0.04μmol/L) 4) 2015年2月14日～2017年5月7日：測定法(酵素免疫測定法)、試薬(ナノピアeTDMメトトレキサート)、分析装置(JCA-BM6010) 、定量限界(0.05μmol/L)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.027x+0.010、r=0.991 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))に変更 新機器(cobas 6000 (c501))(Y)と旧機器(JCA-BM6010)(X)との相関 y=1.07x+0.01、r=0.999 6) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3416 | #3416 | 【外注】リドカイン
#3417 | #3417 | 【外注】エトサクシミド (エトスクシミドともいう)
#3418 | #3418 | 【外注】シベンゾリン
#3419 | #3419 | 【外注】テイコプラニン(TEIC)
#3421 | #3421 | 静脈血ケトン体分画→ | [5 empty] | 血液（測定試料：血漿） | 2.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 氷冷。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3421 | #3421 | 静脈血ケトン体分画→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 1) 2000年7月18日～現在：採取容器名 静ケトン細緑に変更 2) ～2012年5月6日：分析装置(Dimension Xpand) 3) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6050）に変更 新機器(JCA-BM6050）（Y）と旧機器(Dimension Xpand)（X）との相関 総ケトン体 y=1.007x-0.3670、r=0.999 3-ヒドロキシ酪酸 y=0.994x-0.169、r=0.998 4) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000(c501))に変更 新機器(cobas 6000(c501))(Y)と旧機器(JCA-BM6050)(X)との相関 総ケトン体 y=0.82x-1.37、r=0.985 3-ヒドロキシ酪酸 y=0.87x-4.07、r=0.995 5) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3421 | #3422 | →静脈血アセト酢酸（AAC） | μmol/L | 該当なし |  |  | 0(アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が<5の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3421 | #3422 | →静脈血アセト酢酸（AAC） | μmol/L | 0～70 μmol/L | 自施設算出 |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告し、アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が10未満の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | － | － |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3421 | #3423 | →静脈血3-ヒドロキシ酪酸（3-HB） | μmol/L | 0～74 μmol/L | 3HB-L試薬 カイノス添付文書 |  | 5(アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が<5の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | TBA-FX8 | 3HB-L試薬 カイノス | Y(新法)=1.0131×X(旧法)+1.357 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3421 | #3423 | →静脈血3-ヒドロキシ酪酸（3-HB） | μmol/L | 0～80 μmol/L | 自施設算出 |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告し、アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が10未満の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | コバス6000<c501> | 3HB-L試薬 カイノス |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3421 | #3424 | →総静脈血ケトン体 | μmol/L | 28～120 μmol/L | TKB-L試薬 カイノス添付文書 |  | 5(アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が<5の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | TBA-FX8 | TKB-L試薬 カイノス | Y(新法)=1.00208×X(旧法)-0.338 [相関係数r=0.99747] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3421 | #3424 | →総静脈血ケトン体 | μmol/L | アセト酢酸：0～70 μmol/L、3-ヒドロキシ酪酸：0～80 μmol/L |  |  | 10(10未満の場合は10ミマンと報告し、アセト酢酸は3-ヒドロキシ酪酸が10未満の場合は算出不能と報告する。)～ 最大値 μmol/L | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | コバス6000<c501> | TKB-L試薬 カイノス |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3431 | #3431 | 動脈血ケトン体比 |  | 該当なし |  |  | アセト酢酸が計算項目であるため、3-ヒドロキシ酪酸および総ケトン体が測定可能範囲であれば0.1から報告可能。 0.1～最大値 | 血液（測定試料：血漿） | 2.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 氷冷。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 | 食事1時間後またはブドウ糖投与後(血中グルコース120-200mg/dL)採血。 | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3431 | #3431 | 動脈血ケトン体比 |  | 1.0～6.4 | 総合臨床,39(7) 1826-1832,1990. |  | アセト酢酸が計算項目であるため、3-ヒドロキシ酪酸および総ケトン体が測定可能範囲であれば0.1から報告可能。 0.1～最大値 | [6 empty] | 酵素サイクリング法(総ケトン体濃度から3-ヒドロキシ酪酸濃度を差し引いた値をアセト酢酸濃度として算出。) | － | － | 1) 2000年7月18日～現在：採取容器名 動ケトン細緑に変更 2) ～2012年5月6日：分析装置(Dimension Xpand) 3) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6050）に変更 新機器(JCA-BM6050）（Y）と旧機器(Dimension Xpand)（X）との相関 総ケトン体 y=1.007x-0.3670、r=0.999 3-ヒドロキシ酪酸 y=0.994x-0.169、r=0.998 4) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000(c501))に変更 新機器(cobas 6000(c501))(Y)と旧機器(JCA-BM6050)(X)との相関 総ケトン体 y=0.82x-1.37、r=0.985 3-ヒドロキシ酪酸 y=0.87x-4.07、r=0.995 5) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を120分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3434 | #3434 | 【外注】フレカイニド
#3435 | #3435 | 【外注】ハロペリドール
#3437 | #3437 | 【外注】クロバザム
#3451 | #3451 | 【外注】ジソピラミド
#3452 | #3452 | 【外注】ピルシカイニド
#3453 | #3453 | 【外注】アプリンジン
#3454 | #3454 | 【外注】プロパフェノン
#3457 | #3457 | 【外注】メキシレチン
#3458 | #3458 | 【外注】アミオダロン
#3461 | #3461 | 【外注】クロナゼパム
#3465 | #3465 | 【外注】ボリコナゾール
#3466 | #3466 | 【外注】トブラマイシン
#3467 | #3467 | 【外注】ラモトリジン（ラモトリギン）
#3468 | #3468 | 【外注】レベチラセタム
#3469 | #3469 | 【外注】イマチニブ
#3470 | #3470 | エベロリムス（RAD） | ng/mL | 該当なし |  |  | 0.5～最大値ng/mL | 血液（測定試料：全血） | 2.0 mL | 03.ED2K黄 (添加物：EDTA-2K)。※採取後直ちに転倒混和。凝固検体は不可。 | 室温。即時提出できない場合、全血のまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 エベロリムス | Y(新法)=1.519×X(旧法)+1.49843 [相関係数r=0.977] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3470 | #3470 | エベロリムス（RAD） | ng/mL | 該当なし |  |  | 1.5(1.5未満の場合は1.5ミマンと報告する。)～最大値 ng/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバス6000<c501> | ナノピアTDMエベロリムス | 1) 2013年3月21日～現在：測定法(ラテックス凝集免疫比濁法)、試薬(ナノピアエベロリムス測定試薬)、分析装置(JCA-BM6010)、採取容器名 EDTA2K黄 ラテックス凝集免疫比濁法(Y)とLC-MS/MS法(X)との相関 y=0.877X+0.721、r＝0.965 2) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))に変更 新機器(cobas 6000 (c501))(Y)と旧機器(JCA-BM6010)との相関 y=0.88x+0.59、r=0.942 3) 2017年5月8日～現在：免疫抑制剤（タクロリムス、シクロスポリン、エベロリムイス）の採血容器を統合、採血管ラベル表示を「免化学 薬血」、「ED2K黄 常」、提出条件を「常温」に変更 4) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を180分以内に変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3471 | #3471 | 【外注】ルフィナミド
#3472 | #3472 | 【外注】トピラマート
#3473 | #3473 | 【外注】ゲンタマイシン
#3474 | #3474 | 【外注】ミコフェノール酸
#3475 | #3475 | 【外注】スチリペントール
#3476 | #3476 | 【外注】ペランパネル
#3477 | #3477 | 【外注】アミカシン
#3478 | #3478 | インフリキシマブ定性 |  | 該当なし | インフリキシマブキット レミチェックQ 添付文書 |  | (-)または(+) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL |  |  |  |  | イムノクロマト法 |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2025-10-31 | 中止
#3591 | #3591 | 【外注】LDアイソザイム
#3610 | #3610 | 動脈血ガス分析→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血）。血液以外の体液・透析液は参考値扱い。 | 1.0 mL | 注射器(ヘパリン入り)（動脈血ガス専用シリンジ safePICOサンプラー） | 氷冷。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 検査後廃棄 | 気泡の入った検体は受入不可。 | 下位項目参照 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3610 | 動脈血ガス分析→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 1) H.29.5.8～測定機器変更 従来法との相関： pH : Y(新法)＝1.07X(旧法)-0.53 [相関係数r=0.997) PCO2 : Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.30 [相関係数r=0.998) PO2 : Y(新法)＝1.00X(旧法)-1.76 [相関係数r=0.999) Hb : Y(新法)＝0.98X(旧法)+0.52 [相関係数r=0.981) 2) パニック値／緊急異常値：令和4年8月26日変更 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3611 | →動脈血ガス分析：Hb | g/dL | 男性：13.7～16.8g/dL、女性：11.6～14.8g/dL | JCCLS共用基準範囲 |  | 0～27.7 g/dL | [6 empty] | 可視吸光分光法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3611 | →動脈血ガス分析：Hb | g/dL | 男性14～17 g/dL、女性12～16 g/dL |  |  | 0～27.7 g/dL | [6 empty] | 可視吸光分光法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3612 | →動脈血ガス分析：動脈血pH |  | 7.350～7.450 | 臨床検査法提要第35版 | 7.600以上（外来）、7.200以下（外来） | 6.300～8.000(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3612 | →動脈血ガス分析：動脈血pH |  | 7.350～7.450 | 自施設算出 |  | 6.300～8.000(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3613 | →動脈血ガス分析：動脈血PCO2 | mmHg | 35.0～45.0mmHg | 臨床検査法提要第35版 | 20.0 mmHg以下（外来）、70.0mmH以上（外来） | 5.0～250mmHg(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3613 | →動脈血ガス分析：動脈血PCO2 | mmHg | 35.0～45.0 mmHg |  |  | 5.0～250mmHg(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3614 | →動脈血ガス分析：動脈血PO2 | mmHg | 80.0～100.0mmHg | 臨床検査法提要第35版 | 40.0 mmH以下 | 0～800mmHg | [6 empty] | アンペロメトリック法(電流測定法) | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3614 | →動脈血ガス分析：動脈血PO2 | mmHg | 86.0～107.0 mmHg |  |  | 0～800mmHg | [6 empty] | アンペロメトリック法(電流測定法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3615 | →動脈血ガス分析：動脈血HCO3- | mEq/L | 22.0～26.0mEq/L | 臨床検査法提要第35版 | 14.0 mEq/L以下、40.0 mEq/L以上 | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3615 | →動脈血ガス分析：動脈血HCO3- | mEq/L | 22.0～26.0 mEq/L |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3616 | →動脈血ガス分析：動脈血ABE（アクチュアル・ベースエクセス） | mEq/L | -2.0～+2.0mEq/L | 臨床検査法提要第35版 |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3616 | →動脈血ガス分析：動脈血ABE（アクチュアル・ベースエクセス） | mEq/L | -2.0～+2.0mEq/L |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610 | #3617 | →動脈血ガス分析：動脈血SO2 | % | 94～99% | 臨床検査法提要第35版 |  | 0～100% | [6 empty] | 可視吸光分光法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610 | #3617 | →動脈血ガス分析：動脈血SO2 | % | 95～98% |  |  | 0～100% | [6 empty] | 可視吸光分光法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3822 | →血ガス補助項目_COHb（カルボキシヘモグロビン） | % | 0.5～1.5% | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3822 | →血ガス補助項目_COHb（カルボキシヘモグロビン） | % | 0.5～1.5 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3823 | →血ガス補助項目_MetHb（メトヘモグロビン） | % | 0.04～1.52% | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3823 | →血ガス補助項目_MetHb（メトヘモグロビン） | % | 0.04～1.52 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3824 | →血ガス補助項目_Na(ナトリウム） | mEq/L | 138～145 mEq/L | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3824 | →血ガス補助項目_Na(ナトリウム） | mEq/L | 138～145 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3825 | →血ガス補助項目_K(カリウム） | mEq/L | 3.6～4.8 mEq/L | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3825 | →血ガス補助項目_K(カリウム） | mEq/L | 3.6～4.8 mEq/L | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3826 | →血ガス補助項目_Cl(クロール） | mEq/L | 100～108 mEq/L | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3826 | →血ガス補助項目_Cl(クロール） | mEq/L | 100～108 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3827 | →血ガス補助項目_Ca2+(イオン化カルシウム） | mEq/L | 2.30～2.66 mEq/L | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3827 | →血ガス補助項目_Ca2+(イオン化カルシウム） | mEq/L | 2.30～2.66 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3828 | →血ガス補助項目_グルコース | mg/dL | 73～109 mg/dL | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3828 | →血ガス補助項目_グルコース | mg/dL | 73～109 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3829 | →血ガス補助項目_乳酸 | mg/dL | 5～20 | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3829 | →血ガス補助項目_乳酸 | mg/dL | 5～20 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3610, #3670 | #3830 | →血ガス補助項目_アニオンギャップ（K+) | mEq/L | 10～20 mEq/L | [10 empty] | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3610, #3670 | #3830 | →血ガス補助項目_アニオンギャップ（K+) | mEq/L | 10～20 | [14 empty] | 2024-05-15 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3620 | #3620 | NH3（アンモニア） | μg/dL | 男性：27～102 μg/dL、女性：19～87 μg/dL | コバス システム-G コバス試薬 NH3L Gen.2添付文書 |  | 0.3～最大値 μg/dL | 血液（測定試料：血漿）。血液以外の体液・透析液は参考値扱い。 | 3.0 mL | 10.ヘパリン細緑 (添加物：ヘパリン) | 氷冷。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 酵素法 | コバスpro<703> | コバス システム-G コバス試薬 NH3L Gen.2 | Y(新法)=1.388×X(旧法)-21.225 [相関係数r=0.95] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3620 | #3620 | NH3（アンモニア） | μg/dL | 5～43 μg/dL | 自施設算出 |  | 4～最大値 μg/dL(4 μg/dL未満は4ミマンと報告) | [6 empty] | 酵素サイクリング法 | 日本電子 JCA-BM8040G | シカリキッド NH3 | 1)測定法の変更 GLDH酵素法(平成24年4月13日受付分まで) 酵素サイクリング法(平成24年4月14日受付分より) 変更前後の相関：Y=0.941X+7.133 [相関係数r=0.998) (Y:酵素サイクリング法、X:GLDH酵素法) 2）平成29年4月14日より緊急・通常・診察前検査測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.02X(旧法)+0.39 [相関係数r=0.997) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3640 | #3640 | CK-MB | ng/mL | 3.1 ng/mL 以下 | エクルーシス試薬 CK-MBⅡ添付文書 | 200 ng/mL以上（ただし高度救命救急センター初療患者は対象外） | 16～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血漿・血清）。血液以外の体液は参考値扱い。 | 2.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 CK-MBⅡ | Y(新法)=1.28×X(旧法)-2.75 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3640 | #3640 | CK-MB | ng/mL | 男性：7.2 ng/mL以下、女性：3.4 ng/mL以下 | アーキテクト・CK-MB ST 添付文書 |  | 0.2～最大値ng/mL(0.2ng/mL未満は0.2ミマンと報告) | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | アーキテクトi1000SR | アーキテクト CK-MB ST | 測定法の変更 1)ｲｵﾝ交換・免疫阻害UV法(～H.16.2.29) 2)酵素免疫測定法(H.16.3.1～H.24.4.13) 化学発光免疫測定法(H.24.4.14～) 変更前後の相関：Y(新法)=0.886X(旧法)+0.950 [相関係数r=0.944) 3）H.29.4.14～測定機器 従来法との相関：Y(新法)＝0.93X(旧法)+0.23 [相関係数r=0.999) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3641 | #3641 | 心筋トロポニンT (TnT) | ng/mL | 【*0.100 ng/mL以下】 | エクルーシス試薬 トロポニンT hs添付文書 |  | 0.003～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血漿・血清） | 2.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 トロポニンT hs | Y(新法)=0.887×X(旧法)-0.301 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3641 | #3641 | 心筋トロポニンT (TnT) | ng/mL | 【*0.100 ng/mL以下】 | アキュラシード トロポニンT試薬添付文書 |  | 0.010～最大値 ng/mL (0.010 ng/mL未満は<0.010 ng/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法） | Accuraseed | アキュラシード トロポニンT | 採血容器： 分離剤入黒から分離剤入茶(2016年4月4日より) 測定機器： Cobas e411（ロシュ）（2017年5月31日まで） アキュラシード（和光純薬）（2017年6月1日より） 測定試薬： エクルーシス試薬 トロポニンT hs（2017年5月31日まで） アキュラシード トロポニンT（2017年6月1日より） 測定方法： 電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）（2017年5月3日まで） 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）（2017年5月8日より） y(新法)=1.26x(旧法)+0.01, r=0.98 報告可能範囲： 0.003～最大値 ng/mL（2017年5月3日まで） 0.010～最大値 ng/mL（2017年5月8日より） その他： 外部委託(2016年4月3日まで) 院内検査(2016年4月4日より) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3643 | #3643 | 【外注】心筋トロポニンI（TnI）
#3651 | #3651 | 尿Na（ナトリウム） | mEq/L | 該当なし |  |  | 20～400 (mEq/L) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | イオン選択電極 | Y(新法)=1.03×X(旧法)-1.494 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3651 | #3651 | 尿Na（ナトリウム） | mEq/day | 63.3～342.5 mEq/day | 自施設算出 |  | 10(10未満は10ミマンと報告)～上限なし (mEq/L) | [6 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-ZS050 | イオン選択電極 | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.038、y切片-2.78） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き1.01、y切片0.07） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3652 | #3652 | 尿K（カリウム） | mEq/L | 該当なし |  |  | 1～300 (mEq/L) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | イオン選択電極 | Y(新法)=0.994×X(旧法)+0.133 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3652 | #3652 | 尿K（カリウム） | mEq/day | 21.2～78.9 mEq/day | 自施設算出 |  | 3(3未満は3ミマンと報告)～上限なし (mEq/L) | [6 empty] | イオン選択電極法(クラウンエーテル膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-ZS050 | イオン選択電極 | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.037、y切片-0.40） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き0.97、y切片0.55） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3653 | #3653 | 尿Cl（クロール） | mEq/L | 該当なし |  |  | 20～300 (mEq/L) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | イオン選択電極 | Y(新法)=0.97×X(旧法)+0.97 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3653 | #3653 | 尿Cl（クロール） | mEq/day | 63～315.4 mEq/day | 自施設算出 |  | 15(15未満は15ミマンと報告)～上限なし (mEq/L) | [6 empty] | イオン選択電極法(MO膜：超積層固体化分子配内膜)、希釈間接法 | 日本電子 JCA-ZS050 | イオン選択電極 | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.053、y切片-2.16） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き1.00、y切片1.51） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3654 | #3654 | 尿UN（尿素窒素） | mg/dL | 該当なし |  |  | 6～最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | ウレアーゼ・GLDH法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A L UN-S | Y(新法)=0.994×X(旧法)-9.131 [相関係数r=0.9998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3654 | #3654 | 尿UN（尿素窒素） | mg/day | 3827～12423 mg/day | 自施設算出 |  | 4(4未満は4ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | ウレアーゼ・GLDH法 | 日本電子 JCA-ZS050 | シグナスオート UN 7170 | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.995、y切片-1.82） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数0.998、傾き0.96、y切片0.39） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3655 | #3655 | 尿UA（尿酸） | mg/dL | 該当なし |  |  | 1～最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | 酵素法(ウリカーゼ・POD法) | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A UA-L | Y(新法)=1.013×X(旧法)+0.199 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3655 | #3655 | 尿UA（尿酸） | mg/day | 221～865 mg/day | 自施設算出 |  | 1(1未満は1ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | 酵素法(ウリカーゼ・POD法) | 日本電子 JCA-ZS050 | オートセラS UA UA | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.976、y切片0.07） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.02、y切片0.01） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3656 | #3656 | 尿CRE（クレアチニン） | mg/dL | 該当なし |  |  | 1～最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | クレアチニナーゼ・HMMPS法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A L CRE-K | Y(新法)=1.044×X(旧法)-7.726 [相関係数r=0.992] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3656 | #3656 | 尿CRE（クレアチニン） | mg/day | 600～1716 mg/day | 自施設算出 |  | 1(1未満は1ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | クレアチニナーゼ・HMMPS法 | 日本電子 JCA-ZS050 | Lタイプワコー CRE・M | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.996、y切片0.42） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数0.997、傾き1.00、y切片0.07） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) ＜測定方法＞ 1) creatininase-creatinase-SOD-FADH法(～2007/3/5) 2) creatininase-HMMPS法(2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3657 | #3657 | 尿Ca（カルシウム） | mg/dL | 該当なし |  |  | 0.1～最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | アルセナゾⅢ法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | アクアオート カイノス Ca試薬 呈色液 | Y(新法)=0.944×X(旧法)+0.082 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3657 | #3657 | 尿Ca（カルシウム） | mg/day | 54～302 mg/day | 自施設算出 |  | 0.6(0.6未満は0.6ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | 酵素法 | 日本電子 JCA-ZS050 | LタイプワコーCa | ＜基準範囲＞ 1) 2.69～15.07meq/day (～2007/4/20) 2) 54～302 mg/day (2007/4/21～) ＜測定方法＞ 1) OCPC直接法 (～2007/3/5) 2) MXB直接法 (2007/3/6～2020/6/1) 3) 酵素法 (2020/6/2～) ※前試薬との相関【Y(新法)＝0.961X(旧法)＋0.141 [相関係数r=0.996)】 ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18） ※前機器との相関【Y(新法)＝1.008X(旧法)＋0.02 [相関係数r=0.997)】 2) JCA-ZS050 （2017/3/21～） ※前機器との相関【Y(新法)＝0.960X(旧法)＋0.71 [相関係数r=0.994)】 ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3658 | #3658 | 尿IP（無機リン） | mg/dL | 該当なし |  |  | 1～最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | PNP・XDH法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A L IP-H | Y(新法)=0.967×X(旧法)+0.531 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3658 | #3658 | 尿IP（無機リン） | mg/day | 266～1087 mg/day | 自施設算出 |  | 2(2未満は2ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | PNP・XDH法 | 日本電子 JCA-ZS050 | Lタイプワコー 無機リン | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.017、y切片-0.40） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き1.02、y切片0.16） ＜測定方法＞ 1) sucrose phospholyrase-phosphoglucomutase-G6PDH法(～2017/3/5) 2) PNP-XDH法(2017/3/6～) ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3659 | #3659 | 【外注】尿中マグネシウム（尿Mg)
#3660 | #3660 | 尿蛋白定量 | mg/dL | 0.15 g/day | CKD診療ガイド2024 |  | 8～ 最大値 (mg/dL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | ピロガロールレッド法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | シカリキッド m-TP | Y(新法)=0.932×X(旧法)+2.507 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3660 | #3660 | 尿蛋白定量 | mg/dL | ～10 mg/dL | 自施設算出 |  | 3(3未満は3ミマンと報告)～上限なし (mg/dL) | [6 empty] | ピロガロールレッド法 | 日本電子 JCA-ZS050 | ARワコー マイクロTP-AR | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.998、傾き0.893、y切片-3.31） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き1.00、y切片0.42） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) ＜報告名称＞ 1) 尿蛋白定量PR法（～2019/4/30） 2) 尿蛋白定量（2019/5/1～） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3660 | #3680 | →尿蛋白/Cr補正値 | g/gCr | 正常値：0.15 g/gCr未満 | CKD診療ガイド2024 |  | 0～最大値 (g/gCr)(尿蛋白、尿CREのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | 計算式 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3663 | #3663 | 【外注】尿中グルコース（尿GLU）
#3664 | #3664 | 【外注】尿クレアチン
#3665 | #3665 | 【外注】尿AMY（尿アミラーゼ）
#3666 | #3666 | 【外注】尿NAG(N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ活性)
#3667 | #3667 | 尿アルブミン（尿Alb） | μg/mL | 30 mg/day | CKD診療ガイド2024 |  | 2.0～最大値 (μg/mL) | 尿 | 5.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、凍結保存。 | 1日間室温保管。 |  | 免疫比濁法 | キャノンメディカルTBA-FX-8 | N-A TIA MicroAlb(E) | Y(新法)=1.004×X(旧法)-1.869 [相関係数r=0.9995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3667 | #3667 | 尿アルブミン（尿Alb） |  | 該当なし | 該当なし |  | 2.0 (2.0未満は2.0ミマンと報告)～上限なし (μg/mL) | [6 empty] | 免疫比濁法 | 日本電子 JCA-ZS050 | イムノジェネシス U-ALB | ＜測定試薬＞ 1) イアトロ U-ALB 2) TAC-2テスト アルブミンU（2015/4/20～2024/1/12）、前試薬との相関（相関係数0.9996、傾き1.1254、y切片1.2129） 3) イムノジェネシス U-ALB (2024/1/15～)、前試薬との相関（相関係数0.997、傾き0.980、y切片1.7014） ＜定量限界下限値＞ 1) 0.7μg/ml(～2015/4/19) 2) 0.3μg/ml(2015/4/20～2017/3/18) 3) 0.5μg/ml(2017/3/21～2024/1/12) 4) 2.0μg/ml(2024/1/15～) ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.961、y切片-2.42） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.04、y切片2.46） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3667 | #3681 | →尿Alb/Cr補正値 | mg/gCr | 正常値：10 mg/gCr未満、正常高値：10～29 mg/gCr | CKD診療ガイド2024 |  | 0～最大値(mg/gCr) (尿アルブミン、尿CREのいずれかが測定感度未満となった場合は「ｻﾝｼｭﾂﾌﾉｳ」) | [6 empty] | 計算式 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3668 | #3668 | 【外注】尿中IV型コラーゲン
#3669 | #3669 | 【外注】血中IV型コラーゲン
#3670 | #3670 | 静脈血ガス分析→ | [5 empty] | 血液（測定試料：全血）。血液以外の体液・透析液は参考値扱い。 | 1.0 mL | 注射器(ヘパリン入り)（動脈血ガス専用シリンジ safePICOサンプラー） | 氷冷。すみやかに直接持参（中型搬送システム使用不可）。 | 検査後廃棄 | 気泡の入った検体は受入不可。 | 下位項目参照 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3670 | 静脈血ガス分析→ | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  | 平成29年4月14日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 pH : Y(新法)＝1.07X(旧法)-0.53 [相関係数r=0.997) PCO2 : Y(新法)＝1.01X(旧法)-0.30 [相関係数r=0.998) PO2 : Y(新法)＝1.00X(旧法)-1.76 [相関係数r=0.999) Hb : Y(新法)＝0.98X(旧法)+0.52 [相関係数r=0.981) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3671 | →静脈血ガス分析：Hb | g/dL | 該当なし |  |  | 0～27.7 g/dL | [6 empty] | 可視吸光分光法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3671 | →静脈血ガス分析：Hb | g/dL | 該当なし |  |  | 0～27.7 g/dL | [6 empty] | 可視吸光分光法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3672 | →静脈血ガス分析：静脈血pH |  | 該当なし |  |  | 6.300～8.000(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3672 | →静脈血ガス分析：静脈血pH |  | 該当なし |  |  | 6.300～8.000(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3673 | →静脈血ガス分析：静脈血PCO2 | mmHg | 該当なし |  |  | 5.0～250mmHg(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3673 | →静脈血ガス分析：静脈血PCO2 | mmHg | 該当なし |  |  | 5.0～250mmHg(範囲外は参考値) | [6 empty] | 電位差測定法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3674 | →静脈血ガス分析：静脈血PO2 | mmHg | 該当なし |  |  | 0～800mmHg | [6 empty] | アンペロメトリック法(電流測定法) | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3674 | →静脈血ガス分析：静脈血PO2 | mmHg | 該当なし |  |  | 0～800mmHg | [6 empty] | アンペロメトリック法(電流測定法) | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3675 | →静脈血ガス分析：静脈血HCO3- | mEq/L | 該当なし |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3675 | →静脈血ガス分析：静脈血HCO3- | mEq/L | 該当なし |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3676 | →静脈血ガス分析：静脈血ABE（アクチュアル・ベースエクセス） | mEq/L | 該当なし |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3676 | →静脈血ガス分析：静脈血ABE（アクチュアル・ベースエクセス） | mEq/L | 該当なし |  |  | ？マークがない範囲内(？マークはサンシュツフノウと報告) | [6 empty] | 演算法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3670 | #3677 | →静脈血ガス分析：静脈血SO2 | % | 該当なし |  |  | 0～100% | [6 empty] | 可視吸光分光法 | ABL90 FLEX PLUS システム |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#3670 | #3677 | →静脈血ガス分析：静脈血SO2 | % | 該当なし |  |  | 0～100% | [6 empty] | 可視吸光分光法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3680 | #3680 | 尿蛋白/Cr補正値 | g/gCr | 正常値：0.15 g/gCr未満 | エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン |  | 0～上限なし(g/gCr) | [6 empty] | 計算式：(TP)-(Alb) |  |  | ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) ＜報告名称＞ 1) 尿蛋白/CRN補正（～2019/4/30） 2) 尿TP/Cr補正値（2019/5/1～） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3681 | #3681 | 尿Alb/Cr補正値 | mg/gCr | 正常値：10 mg/gCr未満、正常高値：10～29 mg/gCr | エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン |  | 0～上限なし(mg/gCr) | [6 empty] | 計算式 |  |  | 尿Alb、尿CREの項目参照 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3710 | #3710 | 【外注】血中ミオグロビン
#3711 | #3711 | 【外注】尿中ミオグロビン
#3717 | #3717 | 【外注】カルニチン分画
#3721 | #3721 | 【外注】ヒアルロン酸
#3740 | #3740 | 【外注】亜鉛（Zn）
#3741 | #3723 | 【外注】Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)
#3751 | #3751 | 【外注】1,5-アンヒドログルシト－ル（1,5-AG）
#3760 | #3760 | 【外注】ALPアイソザイム
#3769 | #3769 | 【外注】骨型アルカリフォスファターゼ（BAP)
#3771 | #3771 | 【外注】グリコアルブミン（GA）
#3780 | #3780 | 【外注】ソマトメジンＣ (別名：IGF-1)
#3791 | #3791 | 【外注】尿中トランスフェリン
#4001 | #4001 | 甲状腺刺激ホルモン（TSH） | μIU/mL | 0.61～4.23 μIU/mL | 甲状腺刺激ホルモン(TSH）値のハーモナイゼーションについて |  | 0.01～最大値μIU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 TSH v2 | Y(新法)=1.002×X(旧法)-0.497 [相関係数r=0.996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4001 | #4001 | 甲状腺刺激ホルモン（TSH） | μIU/mL | 0.61～4.23 μIU/mL | 甲状腺刺激ホルモン(TSH）値の ハーモナイゼーションについて |  | 0.01～最大値 μIU/mL (0.01μIU/mL未満は<0.01 μIU/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL TSH 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)(2007年4月20日まで) IEMA(2007年4月23日から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝1.00x(現行法)+0.067、r=0.99 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝1.21x(現行法)-0.55、r=1.00 分析試薬： EテストTOSOHⅡ(TSH)免疫反応試薬 (2017年5月3日まで) AIA-パックCL TSH (2017年5月8日受付分から) 分析装置： AIA-2000（東ソー）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 0.4～3.8 μIU/mL(2017年5月3 日まで) 0.45～3.72 μIU/mL(2021年3月31日まで) 0.61～4.23 μIU/mL(2021年4月1日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) 日本臨床検査医学会標準化委員会からの通知に基づくTSH標準化の実施に伴い、基準範囲とともに、測定項目名称を「TSH」から「TSH(IFCC)」に変更(2021年4月1日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4002 | #4002 | FT4（遊離サイロキシン） | ng/dL | 0.90～1.70 ng/dL | エクルーシス試薬 FT4Ⅳ添付文書（ノンパラメトリック法） |  | 0.1～7.8 ng/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 FT4Ⅳ | Y(新法)=0.89×X(旧法)+0.117 [相関係数r=0.99] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4002 | #4002 | FT4（遊離サイロキシン） | ng/dL | 0.8～1.7 ng/dL | FT4基準範囲上限に対する検証/妥当性 確認記録(2017.10.04） |  | 0.1 ～ 8.0 ng/dL (0.1ng/dL未満は<0.1 ng/dL、8.0 ng/dL以上は>8.0 ng/dLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL FT4 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA((2003年11月3日まで) EIA法(2003年11月4日から) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝1.00x(現行法)+0.15、r=0.97 分析試薬： EテストTOSOHⅡ(FT4)免疫反応試薬 (2017年5月3日まで) AIA-パックCL FT4 (2017年5月8日受付分から) 分析装置： AIA-2000（東ソー）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 1.0～1.6(2003年10月31日まで) 0.9～1.6(2003年11月4日から) 0.8～1.6(2013年4月8日から) 0.8～1.4(2017年5月8日から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4003 | #4003 | FT3（遊離トリヨードサイロニン） | pg/mL | 2 .30～4 .30 pg/mL | エクルーシス試薬 FT3Ⅲ添付文書（ノンパラメトリック法） |  | 1.0～32.5 pg/mL。(0.6～50 pmol/L) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 FT3Ⅲ | Y(新法)=1.239×X(旧法)-0.591 [相関係数r=0.988] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4003 | #4003 | FT3（遊離トリヨードサイロニン） | pg/mL | 2.1～3.1 pg/mL | AIA-パックCL FT3反応試薬 添付文書 |  | 0.5～25.0 pg/mL (0.5 pg/mL未満は<0.5 pg/mL、25.0 pg/mL以上は>25.0 pg/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL FT3 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA)(2003年11月3日まで) EIA法(2003年11月4日から) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.99x(現行法)+0.27、r=0.91 分析試薬： Eテスト「TOSOHII」（iFT3）(FEIA法)(2014年4月1日から) AIA-パックCL FT3(2017年5月8日受付分から) 分析装置： AIA-2000（東ソー）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 2.7～4.6(2001年11月30日受付分まで) 2.1～3.8(2001年12月3日受付分より2003年10月31日まで） 2.0～3.4(2003年11月4日受付分より） 2.1～3.1(2017年5月8日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4004 | #4004 | 成長ホルモン（GH） | ng/mL | 男性0～10歳：0.09～6.29 ng/mL、男性11～17歳：0.08～10.80 ng/mL、男性20～79歳：＜0.03～2.47 ng/mL、女性0～10歳：0.12～7.79 ng/mL、女性11～17歳：0.12～8.05 ng/mL、女性21～77歳：0.13～9.88 ng/mL | エクルーシス試薬 hGH添付文書 |  | 0.05～最大値ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 hGH | Y(新法)=1.093×X(旧法)-0.065 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4004 | #4004 | 成長ホルモン（GH） | ng/mL | 男性0～10歳：0.09～6.29 ng/mL、男性11～17歳：0.08～10.80 ng/mL、男性20～79歳：＜0.03～2.47 ng/mL、女性0～10歳：0.12～7.79 ng/mL、女性11～17歳：0.12～8.05 ng/mL、女性21～77歳：0.13～9.88 ng/mL | エクルーシス試薬hGH添付文書 |  | 0.03～最大値 ng/mL (0.03 ng/mL未満は<0.03 ng/mLと報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 hGH | 基準範囲： 6.00以下(2006年3月31日まで) 2.70以下(2017年5月3日まで) 2017年5月8日より現行の基準範囲 ＜当院検査部通知をもとにしたGHの変遷について＞ 2005年4月1日 キャリブレータがリコンビナントに変更（y=0.45x） 2007年4月23日 測定法変更 GHキット「第一」(IRMA)→アクセスhGH（ベックマン・コールター・CLEIA） y=0.93x-0.43 2017年5月8日 測定法変更 アクセスhGH（CLEIA）→エクルーシス試薬 hGH(ロシュ・ECLIA) y=0.98x+0.30(傾きが生じなかった理由は現在調査中) ＜成長科学協会ガイドラインに適応するためのGHの補正係数＞ 2005年4月1日以前 成長科学協会が年度ごとに算出。 詳細はhttp://www.fgs.or.jp/business/growth_hormone/research_study/gh/) 2005年4月1日から2017年5月7日まで y=1.4x 2017年5月8日以降 補正係数なし ＜備考＞ 成長科学協会は2013年3月15日ベックマンに対する補正式y=1.4xを発表したが、その前後でベックマンの方法には変更がなく、これ以前のベックマンの方法についても同様の補正を行うことが妥当と考えられる。 2007年4月23日より測定法がRIA法からベックマンに変更されたが、測定値がほぼ等しいと考えられるため、ベックマンと同様の補正をかけることが妥当と考えられる。 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4005 | #4005 | コルチゾール（COR） | μg/dL | 3.0～19.6μg/dL（午前 6～10時：7.1～19.6μg/dL、午後 4～8時：3.0～9.8μg/dL） | エクルーシス試薬 コルチゾールⅡ添付文書 |  | 0.2～最大値μg/dL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 コルチゾールⅡ | Y(新法)=0.926×X(旧法)+0.358 [相関係数r=0.984] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4005 | #4005 | コルチゾール(F) | μg/dL | 4.0～18.3 μg/dL | アキュラシード コルチゾール(B) |  | 0.2～最大値 μg/dL (0.2 μg/dL未満は<0.2 μg/dLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | Accuraseed | アキュラシード コルチゾール(B) | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定機器： ユニセル DxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） アキュラシード（和光純薬）（2017年5月8日より） 測定試薬： アクセス コルチゾール（2017年5月3日まで） アキュラシード コルチゾール（2019年8月31日まで） アキュラシード コルチゾール(B)（2019年9月1日より） 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA)(2007年4月20日まで） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)（2017年5月3日まで） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)（2017年5月8日より） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)（2019年9月1日より） y(新法)=0.66x(旧法)+0.05, r=0.99 基準範囲： 4.5～24.0 (2012年5月2日受付分まで） 4.3～20.0（2017年5月3日まで） 4.0～18.3（2017年5月8日より） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4006 | #4006 | 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） | pg/mL | 7～63 pg/mL | エクルーシス試薬 ACTH添付文書 |  | 2.0～2,000 pg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 2.0 mL | 04.ACTH白 (添加物：EDTA-2K)。※凝固検体は不可。 | 氷冷。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を凍結保存。 | 6日間冷蔵保管 | ビオチン(ビタミンB7)を１日５ mg 以上投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも８時間以上経過してから実施してください。 | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 ACTH | 相関係数r=0.999 | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4006 | #4006 | 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） | pg/mL | 7～63 pg/mL | エクルーシス試薬ACTH添付文書 |  | 1～最大値 pg/mL (1 pg/mL未満は<1 pg/mLと報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 ACTH | 測定原理： 放射性免疫測定法（RIA）(2009年12月11日受付分まで) 電気化学発光免疫測定法（ECLIA）(2009年12月14日受付分から) 基準範囲： 0～60 pg/mL（2017年5月3日まで） 7～63 pg/mL（2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2015年12月1日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4007 | #4007 | インスリン(IRI) | μIU/mL | 18.7 μU/mL以下 | エクルーシス試薬 ｲﾝｽﾘﾝ添付文書 |  | 1.0～1,000μU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 インスリン | Y(新法)=0.915×X(旧法)+3.647 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4007 | #4007 | インスリン(IRI) | μIU/mL | 1.2～9.0 μIU/mL | ルミパルスプレストインシュリン 添付文書 |  | 0.3～最大値 μIU/mL (0.3 μIU/mL未満は<0.3 μIU/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト インシュリン | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 酵素免疫測定法（EIA）（2000年12月28日まで） 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）（2001年1月4日から） ｙ（新法）＝1.08x（旧法）-1.06、r=0.99 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）（2017年5月8日から） ｙ（新法）＝0.97x（旧法）+1.15、r=0.99 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルス インスリンN（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストインスリン（2017年5月8日から） 基準範囲： 15以下(2006年3月31日まで) 12以下(2006年4月3日から） 1.1～9.0(2017年5月8日から) 1.2～9.0(2024年1月4日から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4008 | #4008 | 血中Cペプチド（S-CPR） | ng/mL | 0.8～2.5 ng/mL | エクルーシス試薬 C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ添付文書 |  | 0.2～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 C-ペプチド | Y(新法)=1.055×X(旧法)+0.103 [相関係数r=0.996] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4008 | #4008 | 血中Cペプチド（S-CPR） | ng/mL | 0.7～2.5 ng/mL | ルミパルスプレストC-ペプチド 添付文書 |  | 0.1～最大値 ng/mL (0.1 ng/mL未満は<0.1 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト Cペプチド | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA)(2007年4月20日まで) 化学発光免疫測定法（CLEIA）(2007年4月23日から) y(新法)＝1.24x(旧法)-0.71、r=0.99 化学発光免疫測定法（CLEIA）(2017年5月8日から) y(新法)＝1.02x(旧法)+0.99、r=0.99 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルス C-ペプチド（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストC-ペプチド（2017年5月8日から） 基準範囲： 1.0～2.0 (2017年5月3日まで） 0.7～2.5(2017年5月8日から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4009 | #4009 | プロラクチン（PRL） | ng/mL | 男性：4.3-13.7 ng/mL、女性：4.9-29.3 ng/mL(閉経前） | エクルーシス試薬 プロラクチンIII添付文書 |  | 1.0～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 プロラクチンIII | Y(新法)=1.141×X(旧法)+4.706 [相関係数r=0.983] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4009 | #4009 | プロラクチン（PRL） | ng/mL | 男性：3.7～16.3 ng/mL、女性：卵胞期：4.6～26.8 ng/mL、女性：排卵期：6.0～40.9 ng/mL、女性：黄体形成期：1.2～33.6 ng/mL、女性：有経期：3.5～32.7ng/mL、女性：閉経期：0.6～18.5ng/ mL | ケミルミ プロラクチン添付文書 |  | 0.1～最大値 ng/mL (0.1 ng/mL未満は<0.1 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | ADVIA Centaur XPT | ケミルミ プロラクチン | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2007年4月23日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝1.23x(旧法)-0.38、r=0.91 化学発光免疫法（CLIA）(2019年9月2日から） y(新法)＝0.90x(旧法)-1.74、r=0.99 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） ケンタウルスXPT（シーメンス）（2019年9月2日から） 測定試薬： アクセス プロラクチン（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストPRL（2017年5月8日から） ケミルミ プロラクチン（2019年9月2日から） 基準範囲： (2012年5月2日まで） 男性 15以下 女性 27以下 (2012年5月7日から） 男性 3.8～20.5 女性 全体 4.6～35.0 ng/mL 20～29歳 5.8～37.8 ng/mL 30～39歳 4.7～36.9 ng/mL 40～49歳 5.1～28.0 ng/mL 50～59歳 3.9～22.9 ng/mL 閉経前 4.9～34.9 ng/mL 閉経後 3.6～19.0 ng/mL (2017年5月8日から） 男性：3.7～30.1 ng/mL 女性：有経期：4.1～27.9ng/mL 閉経期：3.8～17.5ng/mL (2019年9月2日から） 男性：3.7～16.3 ng/mL 女性：有経期：3.5～32.7ng/mL 閉経期：0.6～18.5ng/mL その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4201 | #4201 | 尿中Ｃペプチド（U-CPR） | μg/day | 22.8～155.2 μg/day | エクルーシス試薬 C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ添付文書 |  | 1.5～400 ng/mL | 蓄尿 | 3.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、そのまま冷蔵保存。 | 1日間室温保管。 | 尿-Cペプチド安定化剤の添加が望ましい | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 C-ペプチド |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4201 | #4201 | 尿中Ｃペプチド（U-CPR） | μg/day | 73.2±24.5μg/day(24時間尿) | C-ペプチド リア シオノギ試薬 添付文書 |  | 0.1 ～ 最大値ng/mL (0.1ng/mL未満は<0.1ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト Cペプチド | ＜測定原理＞ 1) 放射性免疫測定法(RIA)(2007年4月20日まで) 2) CLEIA（2007年4月23日から）、前方法との相関（相関係数0.98、傾き1.04、y切片-3.87） ＜担当検査室＞ 1) 内分泌・腫瘍マーカー検査室(内線6691)（～2017/5/2） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2017/5/8～) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4310 | #4310 | 【外注】尿中コルチゾール
#4321 | #4321 | 【外注】尿中VMA
#4322 | #4322 | 【外注】尿中HVA
#4330 | #4330 | 【外注】尿中メタネフリン２分画
#4341 | #4341 | 【外注】尿中5-HIAA
#4401 | #4401 | サイログロブリン（Tg） | ng/mL | 33.7 ng/mL以下 | エクルーシス試薬 TgⅡ添付文書（国内検討） |  | 0.1～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 TgⅡ | Y(新法)=1.059×X(旧法)-1.86 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4401 | #4401 | サイログロブリン（Tg） | ng/mL | 3.7～35.1 ng/mL | ルミパルスプレストiTACT Tg添付文書 |  | 0.1～最大値ng/mL (0.1 ng/mL未満は0.1ミマンと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト iTACT Tg | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 放射性免疫測定法（RIA）(2009年12月11日受付分まで) 電気化学発光免疫測定法(ECLIA) (2009年12月14日受付分から) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝1.13x(現行法)+2.01、r=1.00 化学発光酵素免疫測定法のメーカー変更(CLEIA)( 2020年11月16日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.85x(現行法)+0.65、r=0.995 分析試薬： エクルーシス試薬 TgⅡ(2017年5月3日まで) AIA-パックCL サイログロブリン (2017年5月8日受付分から) ルミパルスプレスト iTACT Tg(2017年5月8日受付分から) 分析装置： Cobas e411（ロシュ）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) ルミパルスL2400（富士レビオ）(2020年11月16日受付分から) 基準範囲： 2.0～37.7(2017年5月8日受付分から) 3.7～35.1(2020年11月16日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4403 | #4403 | 抗サイログロブリン抗体（TgAb） | IU/mL | 30 IU/mL未満 | エクルーシス試薬 Anti-Tg添付文書（国内検討） |  | 15～4,000 IU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 Anti-Tg | Y(新法)=1.2×X(旧法)+129 [相関係数r=0.655] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4403 | #4403 | 抗サイログロブリン抗体（TgAb） | IU/mL | <5.0 IU/mL | AIA-パックCL TgAb反応試薬 添付文書 |  | 5.0 ～ 最大値 IU/mL (5.0 IU/mL 未満は<5.0 IU/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL TgAb 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： RIA法（2009年12月11日受付分まで） CLEIA法（2009年12月14日受付分より） 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.54x(現行法)-10.17、r=0.89 分析試薬： ルミパルスⅠ TgAb (2017年5月3日まで) AIA-パックCL TgAb (2017年5月8日受付分から) 分析装置： ルミパルス G1200（富士レビオ）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 0.3以下(2009年12月11日受付分まで) 40以下(2009年12月14日受付分より） 5.0未満(2017年5月8日受付分から) 単位： U/ml(2009年12月11日受付分まで) IU/ml(2009年12月14日受付分より) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4405 | #4405 | 抗TSHレセプター抗体（TRAb） | IU/L | 2.0 IU/L 未満 | エクルーシス試薬 TRAb v2添付文書 |  | 1.1～40 IU/L | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 TRAb v2 | Y(新法)=1.05×X(旧法)+2.77 [相関係数r=0.983] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4405 | #4405 | 抗TSHレセプター抗体（TRAb） | IU/L | <1.3 IU/L | AIA-CL 2400を用いたTSHレセプター抗体測定試薬の基礎的検討 |  | 0.9～最大値IU/L (0.9 IU/L未満は<0.9 IU/Lと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL TRAb 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 放射性受容体測定法（RRA）（液相）(2002年9月30日受付分まで) 放射性受容体測定法（RRA）（試験管固相）(2002年10月1日受付分から) 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)(2010年4月1日受付分から) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.91x(現行法)-0.64、r=0.98 分析試薬： エクルーシス試薬 TRAb (2017年5月3日まで) AIA-パックCL TRAb (2017年5月8日受付分から) 分析装置： Cobas e411（ロシュ）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 12以下(2002年9月30日受付分まで) 1.4以下(2002年10月1日受付分から) 2.0未満(2010年4月1日受付分から) 1.3未満(2017年5月8日受付分から) 単位： ％(2002年9月30日受付分まで) IU/L(2002年10月1日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4406 | #4406 | 【外注】抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)
#4407 | #4407 | 【外注】TSH刺激性レセプター抗体（TSAb）
#4408 | #4408 | 【外注】尿中総ヨウ素
#4410 | #4410 | 【外注】カテコールアミン分画（カテコラミン分画）
#4413 | #4413 | 【外注】総カテコールアミン（総カテコラミン）
#4415 | #4415 | 【外注】遊離メタネフリン分画
#4423 | #4423 | 【外注】バソプレシン
#4425 | #4425 | 【外注】プロジェステロン（プロゲステロン）
#4426 | #4426 | 【外注】hANP
#4427 | #4427 | テストステロン | ng/mL | 男性：1.31-8.71 ng/mL、女性：0.11-0.47 ng/mL（閉経前） | エクルーシス試薬 テストステロンII添付文書（国内検討） |  | 0.12～15 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 テストステロンII | Y(新法)=1.149×X(旧法)+0.032 [相関係数r=0.991] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4427 | #4427 | テストステロン | ng/mL | 男性：1.87～9.02 ng/mL 女性：＜0.01～0.50 ng/mL | ルミパルスプレストテストステロン添付文書 |  | 0.09～最大値 ng/mL （0.09 ng/mL未満は<0.09 ng/mLと報告） | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト テストステロン | 採血容器： 分離剤入黒(2002年5月2日まで) 分離剤入紫(2002年5月7日より) 分離剤入茶(2012年12月17日より) 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA)(2009年12月11日まで） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2009年12月14日から） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月8日から） y(新法)＝1.11x(旧法)-0.11、r=0.99 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： アクセス テストステロン（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストテストステロン（2017年5月8日から） 基準範囲： （2012年5月2日まで） 男性 2.70～10.70 女性 0.10～0.90 （2012年5月7日から） 男性 2.86～8.06 女性 全体 0.27～1.01 20～29歳 0.40～1.05 30～39歳 0.31～0.97 40～49歳 0.25～0.80 50～59歳 0.21～0.71 （2017年5月8日から） 男性 1.87～9.02 女性 0.50以下 その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4428 | #4428 | エストラジオール（E2） | pg/mL | 男性：14.6-48.8 pg/mL、女性：28.8-196.8 pg/mL（卵胞期） | エクルーシス試薬 E2Ⅳ添付文書（国内検討） |  | 25～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 E2IV | Y(新法)=1.249×X(旧法)+6.48 [相関係数r=0.9987] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4428 | #4428 | エストラジオール（E2） | pg/mL | 男性：18.4～47.0 pg/mL、女性：卵胞期：17.0～362.3pg/mL、女性：排卵期：44.3～586.9 pg/mL、女性：黄体形成期：21.4～186.6 pg/mL、女性：妊娠第1期：195.6～6021.0 pg/mL、女性：妊娠第2期：264.0～16560.0 pg/mL、女性：妊娠第3期：2193.0～32540.0 pg/mL、女性：閉経後：6.5～43.2 pg/mL | ルミパルスプレストE2—N添付文書 |  | 14.0～最大値 pg/mL (14.0 pg/mL未満は<14.0 pg/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト エストラジオール | 採血容器： 分離剤黒から分離剤茶に変更(2017年6月1日から) 測定原理： RIA法（2017年5月31日まで） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2017年6月1日から） y(新法)＝1.29x(旧法)-14.36、r=0.98 測定機器： ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年6月1日から） 測定試薬： ルミパルスプレストE2（2017年6月1日から） 基準範囲： (2014年12月26日まで) 男性 20～60 女性 10～200(卵胞期) 103～366(排卵期) 14～251(黄体期) 18以下(閉経後) 7310～46400(妊娠後期) (2015年1月5日から) 男性 19～51 女性 19～226(卵胞期) 49～487(排卵期) 78～252(黄体期) 39以下(閉経後) 5450～44900(妊娠後期) (2017年6月1日から) 男性：18.4～47.0 pg/mL 女性：卵胞期：17.0～362.3pg/mL 排卵期：44.3～586.9 pg/mL 黄体形成期：21.4～186.6 pg/mL 妊娠第1期：195.6～6021.0 pg/mL 妊娠第2期：264.0～16560.0 pg/mL 妊娠第3期：2193.0～32540.0 pg/mL 閉経後：6.5～43.2 pg/mL その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4432 | #4432 | 【外注】血中C-AMP
#4433 | #4433 | 【外注】尿中C-AMP
#4434 | #4434 | 黄体形成ホルモン（LH） | mIU/mL | 男性：2.2-8.4 mIU/mL、女性：1.4-15 mIU/mL（卵胞期） | エクルーシス試薬 LH添付文書（国内検討） |  | 1.0～200 mIU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 LH | Y(新法)=1.333×X(旧法)+1.85 [相関係数r=0.98] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4434 | #4434 | 黄体形成ホルモン（LH） | mIU/mL | 男性：1.3～9.3 mIU/mL、女性：閉経前：卵胞期：1.5～7.8mIU/mL、女性：排卵期：2.9～63.1mIU/mL、女性：黄体期：0.4～8.7mIU/mL、女性：閉経後：0.5～48.8mIU/mL | ルミパルスプレストLH添付文書 |  | 0.1～最大値 mIU/mL (0.1 mIU/mL未満は<0.1 mIU/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト LH | 採血容器： 分離剤入黒(2002年5月2日まで) 分離剤入紫(2002年5月7日から) 分離剤入茶(2012年12月17日から) 測定原理： チューブ固相法（IRMA）（2002年5月2日まで） 酵素免疫測定法（EIA）（2002年5月7日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2007年4月23日から） ｙ（新法）＝0.77x（旧法）+0.41、r=0.99 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： アクセス LH（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストLH（2017年5月8日から） 基準範囲： (2017年5月8日から） 男性：1.7～10.0 mIU/mL 女性：卵胞期：1.1～8.1mIU/mL 排卵期：3.2～49.7mIU/mL 黄体期：0.7～8.9mIU/mL 閉経期：11.6～68.6mIU/mL （2024年1月4日から） 男性：1.3～9.3 mIU/mL 閉経前女性：卵胞期：1.5～7.8mIU/mL 排卵期：2.9～63.1mIU/mL 黄体期：0.4～8.7mIU/mL 閉経後女性：0.5～48.8mIU/mL その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4435 | #4435 | 卵胞刺激ホルモン（FSH） | mIU/mL | 男性：1.8-12 mIU/mL、女性：3-10 mIU/mL（卵胞期） | エクルーシス試薬 FSHⅡ添付文書（国内検討） |  | 1.0～200 mIU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 FSHII | Y(新法)=1.012×X(旧法)-0.081 [相関係数r=0.9986] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4435 | #4435 | 卵胞刺激ホルモン（FSH） | mIU/mL | 男性：1.14～11.14 mIU/mL、女性：卵胞期：2.26～9.04mIU/mL、女性：排卵期：0.12～17.07mIU/mL、女性：黄体期：0.43～4.60mIU/mL、女性：閉経後：3.52～87.07mIU/mL | ルミパルスプレストFSH添付文書 |  | 0.02～最大値 mIU/mL (0.02 mIU/mL未満は<0.02 mIU/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト FSH-N | 採血容器： 分離剤入黒(2002年5月2日まで) 分離剤入紫(2002年5月7日より) 分離剤入茶(2012年12月17日より) 測定原理： チューブ固相法（IRMA）（2002年5月2日まで） 酵素免疫測定法（EIA）（2002年5月7日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2007年4月23日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2017年5月8日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2024年1月4日から） y(新法)＝0.84x(旧法)-0.65、r=0.999 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： アクセス FSH（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストFSH（2017年5月8日から） ルミパルスプレストFSH-N（2024年1月4日から） 基準範囲： (2017年5月8日から） 男性：1.5～17.2 mIU/mL 女性：卵胞期：4.0～14.2mIU/mL 排卵期：3.9～25.7mIU/mL 黄体期：1.6～12.0mIU/mL 閉経期：39.7～171.7mIU/mL （2024年1月4日から） 男性：1.14～11.14 mIU/mL 健常人女性：卵胞期：2.26～9.04mIU/mL 排卵期：0.12～17.07mIU/mL 黄体期：0.43～4.60mIU/mL 閉経後女性：3.52～87.07mIU/mL その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4436 | #4436 | 【外注】ガストリン
#4437 | #4437 | 【外注】HCG−β
#4438 | #4438 | 【外注】カルシトニン
#4439 | #4439 | PTH（副甲状腺ホルモン） | pg/mL | 9.3～74.9 pg/mL | エクルーシス試薬 PTH添付文書（国内検討） |  | 6.0～5,000 pg/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 PTH | Y(新法)=0.797×X(旧法)-24.5 [相関係数r=0.993] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4439 | #4439 | PTH（副甲状腺ホルモン） | pg/mL | 25.8～75.7 pg/mL | AIA-パックCL インタクトPTH反応試薬 添付文書 |  | 1.0～最大値 pg/mL (1.0 pg/mL未満は<1.0 pg/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL インタクトPTH 反応試薬 |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4441 | #4441 | 【外注】トリプシン
#4442 | #4442 | 【外注】レニン活性
#4443 | #4443 | 【外注】アルドステロン
#4444 | #4444 | 【外注】アンギオテンシン転換酵素(ACE)
#4446 | #4446 | 【外注】BNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド）
#4447 | #4447 | 【外注】エリスロポエチン
#4448 | #4448 | 【外注】遊離テストステロン
#4449 | #4449 | 【外注】DHEA-S（デヒドロエピアンドロステロンサルフェート）
#4451 | #4451 | 【外注】乳腺組織エストラジオール(E2)レセプター
#4452 | #4452 | 【外注】乳腺組織プロジェステロン(PG)レセプター
#4453 | #4453 | 【外注】乳腺組織HER2(FISH法)
#4454 | #4454 | 【外注】血清中HER2蛋白
#4455 | #4455 | 【外注】乳腺組織HER2(IHC法)
#4456 | #4456 | 【外注】胃組織HER2(FISH)
#4458 | #4458 | 【外注】PTHrP（副甲状腺ホルモン関連蛋白）
#4459 | #4459 | 【外注】whole PTH
#4466 | #4466 | 【外注】肝細胞増殖因子（HGF）
#4470 | #4470 | 【外注】尿中カテコールアミン（カテコラミン）3分画
#4480 | #4480 | 【外注】活性型レニン濃度（ARC)
#4481 | #4481 | 【外注】オステオカルシン(INTACT)
#4483 | #4483 | 【外注】頸管膣分泌中癌胎児性フィブロネクチン
#4501 | #4501 | CA19-9 | U/mL | 37 U/mL 以下 | エクルーシス試薬 CA19-9II添付文書 |  | 9.0～最大値 U/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 CA19-9II | Y(新法)=0.459×X(旧法)+69.7 [相関係数r=0.934] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4501 | #4501 | CA19-9 | U/mL | 35.4 U/mL以下 | ルミパルスプレストCA19-9添付文書 |  | 0.4～最大値 U/mL (0.4 U/mL未満は<0.4 U/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト CA19-9 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 化学発光酵素免疫法（CLEIA）（2007年4月23日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝1.01x(旧法)-1.45、r=0.99 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルスCA19-9-N (2017年5月3日まで) ルミパルスプレストCA19-9 (2017年5月8日から) 基準範囲： 37以下（2003年8月31日まで） 40以下（2003年9月1日から） 35.4以下（2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) 測定値報告桁数を整数から小数第1位に変更(2018年6月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4502 | #4502 | 【外注】エラスターゼ１（ELAS-1）
#4503 | #4503 | CA125 | U/mL | 35 U/mL 以下 | エクルーシス試薬 CA125II添付文書 |  | 2.0～最大値 U/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 CA125II | Y(新法)=0.714×X(旧法)-18.1 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4503 | #4503 | CA125 | U/mL | 27 U/mL以下 | ルミパルスプレストCA125Ⅱ添付文書 |  | 1 ～ 最大値 U/mL (1 U/mL未満は<1 U/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト CA125 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA）(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2007年4月23日から) y(新法)＝1.03x(旧法)+0.65、r=0.98 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝0.95x(旧法)+0.49、r=1.00 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルスCA125Ⅱ（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストCA125Ⅱ（2017年5月8日から） 基準範囲： 65以下（2017年5月3日まで） 27以下（2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4504 | #4504 | NSE（神経特異エノラーゼ） | ng/mL | 16.3 ng/mL以下 | エクルーシス試薬NSE添付文書 |  | 0.3～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | ビオチン(ビタミンB7)を１日５ mg 以上投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも８時間以上経過してから実施してください。 | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 NSE | Y(新法)=1.08×X(旧法)-3.58 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4504 | #4504 | NSE（神経特異エノラーゼ） | ng/mL | 12.0 ng/mL 以下 | エクルーシス試薬NSE添付文書 |  | 0.1～最大値 ng/mL (0.1 ng/mL未満は<0.1 ng/mL と報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 NSE | 測定原理： 放射性免疫測定法（RIA）平成(2006年3月31日受付分まで) 電気化学発光免疫測定法（ECLIA）(2006年4月3日受付分から) 基準範囲： 10以下(2007年7月13日受付分まで) 13.8以下(2007年7月17日受付分から) 12.0以下(2024年1月4日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4505 | #4505 | CEA（癌胎児性抗原） | ng/mL | 6 ng/mL以下 | エクルーシス試薬 CEAII添付文書（国内検討） |  | 2.0～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 CEAII | Y(新法)=0.811×X(旧法)+41.5 [相関係数r=0.969] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4505 | #4505 | CEA（癌胎児性抗原） | ng/mL | 5 ng/mL以下 | ルミパルスプレストCEA添付文書 |  | 1～最大値 ng/mL (1ng/mL 未満は<1 ng/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト CEA | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 酵素免疫測定法(EIA)(2000年12月28日まで) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2001年1月4日から) y(新法)＝0.97x(旧法)-0.46、r=0.99 基準値： （2012年5月2日まで） 5以下 （2012年5月7日から） 男性 0.4～4.6 女性 0.4～3.1 （2017年5月8日から） 5以下 その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4506 | #4506 | SCC（扁平上皮癌関連抗原） | ng/mL | 0.6～2.5 ng /mL | エクルーシス試薬 SCC添付文書 |  | 0.6～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 SCC | Y(新法)=1.5×X(旧法)+0.611 [相関係数r=0.945] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4506 | #4506 | SCC（扁平上皮癌関連抗原） | ng/mL | ≦2.0 ng/mL | AIA－パックCL SCC 反応試薬添付文書 |  | 0.1～最大値 ng/mL (0.1 ng/mL未満は<0.1 ng/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL SCC 反応試薬 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定機器： ARCHITECT アナライザー i1000SR（アボット）（2017年5月3日まで） AIA-2000ST（東ソー）（2017年5月8日から） AIA-CL2400（東ソー）（2018年7月17日より） 測定試薬： SCC・アボット（2017年5月3日まで） EテストTOSOHⅡ（SCC）免疫反応試薬（2017年5月8日まで） AIA－パックCL SCC（2018年7月17日より） 測定原理： 酵素免疫測定法（EIA）(2009年5月29日受付分まで) 化学発光免疫測定法（CLIA）(2017年5月3日まで) 1ステップ蛍光酵素免疫測定法（FEIA）(2017年5月8日より) 化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA) （2018年7月17日より） y(新法)=1.09x(旧法)-0.00, r=1.00 その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4507 | #4507 | CA15-3 | U/mL | 25 U/mL 以下 | エクルーシス試薬 CA15-3II添付文書 |  | 3.0～最大値 U/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 CA15-3II | Y(新法)=0.98×X(旧法)+2.79 [相関係数r=0.992] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4507 | #4507 | CA15-3 | U/mL | 23.7 U/mL以下 | ルミパルスプレストCA15-3添付文書 |  | 0.3～最大値 U/mL (0.3 U/mL 未満は<0.3 U/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト CA15-3 | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 酵素免疫測定法（EIA）(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫法（CLEIA） (2007年4月23日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA） (2017年5月8日から） ｙ(新法)＝1.06x(旧法)+0.33、r=1.00 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルスCA15-3（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストCA15-3（2017年5月8日から） 基準範囲： 30.0以下(2017年5月3日まで） 23.7以下(2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4508 | #4508 | AFP（α－フェトプロテイン） | ng/mL | 7 ng/mL 以下 | エクルーシス試薬 AFPII添付文書 |  | 3.0～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 AFPII | Y(新法)=0.967×X(旧法)+6.65 [相関係数r=0.9987] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4508 | #4508 | AFP（α－フェトプロテイン） | ng/mL | 7 ng/mL 以下 | ルミパルスプレストAFP添付文書 |  | 1～最大値 ng/mL (1 ng/mL 未満は<1 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト AFP | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 酵素免疫測定法(EIA)(2000年12月28日まで) 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）(2001年1月4日から) 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝1.10x(旧法)-0.31、r=1.00 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： アクセスAFP（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストAFP（2017年5月8日から） 基準範囲： (2017年5月3日まで） 全体：1.1～6.4 20～29歳：1.1～5.6 30～39歳：1.1～5.8 40～49歳：1.4～7.0 50～59：1.6～7.7 (2017年5月8日から） 7以下 その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4509 | #4509 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG） | mIU/mL | ≦5 mIU/mL | エクルーシス試薬HCGⅡ STAT添付文書 |  | 1.0～最大値 mIU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HCGII STAT | Y(新法)=0.951×X(旧法)+21.302 [相関係数r=0.9997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4509 | #4509 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG） | mIU/mL | ≦5 mIU/mL | エクルーシス試薬HCGⅡ STAT添付文書 |  | 1～最大値 mIU/mL (1 mIU/mL未満は<1 mIU/mLと報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 HCGⅡ STAT | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 測定原理： 時間分解蛍光免疫測定法（TR－FIA）(2000年10月1日受付分まで) 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) (2000年10月2日受付分から) 検査結果に影響を与える臨床情報・変動要因： ビオチンは40 ng/mL までは測定値に与える影響は±10％以内だが、１日5 mg以上ビオチンを投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施すること。（2021年9月15日受付分まで） ビオチンは3,500 ng/mL まで測定に与える影響は±10％以内。しかし、１日5 mg 以上ビオチンを投一日5mg以上ビオチンを投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施すること。（2021年9月16日受付分から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) ビオチンの影響軽減化試薬での測定(2021年9月16日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4510 | #4510 | 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピン（UhCG） | mIU/mL | ≦3 mIU/mL | エクルーシス試薬HCGⅡ STAT添付文書 |  | 1.0～最大値 mIU/mL | 新鮮尿（中間尿が望ましい） | 3.0 mL | 23.ポリ－オレ (添加物：なし)（採尿後に分注して提出） | 室温。即時提出できない場合、そのまま冷蔵保存。 | 1日間室温保管。 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HCGII STAT |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4510 | #4510 | 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピン（UhCG） | mIU/mL | 設定無し（添付文書≦3.0 mIU/mL） | エクルーシス試薬HCGⅡ STAT添付文書 |  | 1～最大値 mIU/mL (1 mIU/mL未満は<1 mIU/mLと報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) |  |  | 測定原理： 時間分解蛍光免疫測定法（TR－FIA）(2000年10月1日まで) 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)(2000年10月2日から) 検査結果に影響を与える臨床情報・変動要因： ビオチンは40 ng/mL までは測定値に与える影響は±10％以内だが、１日5 mg以上ビオチンを投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施すること。（2021年9月15日受付分まで） ビオチンは3,500 ng/mL まで測定に与える影響は±10％以内。しかし、１日5 mg 以上ビオチンを投一日5mg以上ビオチンを投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施すること。（2021年9月16日受付分から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) ビオチンの影響軽減化試薬での測定(2021年9月16日受付分から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4511 | #4511 | PSA（前立腺特異抗原） | ng/mL | 男性全体： 0.30～2.60 ng/mL、男性64 歳以下：3.00 ng/mL 以下、男性65～69 歳：3.50 ng/mL 以下、男性70 歳以上：4.00 ng/mL 以下、女性：≦0.04 ng/mL | 基準範囲の実践マニュアル：日本臨床検査自動化学会会誌，Vol37(Suppl.1)，2012. |  | 0.02～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 PSAII v2 | Y(新法)=1.03×X(旧法)-1.17 [相関係数r=0.994] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4511 | #4511 | PSA（前立腺特異抗原） | ng/mL | 男性全体： 0.30～2.60 ng/mL、男性64 歳以下：3.00 ng/mL 以下、男性65～69 歳：3.50 ng/mL 以下、男性70 歳以上：4.00 ng/mL 以下、女性：≦0.04 ng/mL | 基準範囲の実践マニュアル：日本臨床検査自動化学会会誌，Vol37(Suppl.1)，2012. |  | 0.01～最大値ng/mL (0.01 ng/mL未満は<0.01 ng/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | AIA-パックCL PSA 反応試薬 | 採血容器： 分離剤入紫(2002年5月7日受付分より) 分離剤入茶(2012年12月17日受付分より) 測定原理： 酵素免疫測定法(EIA)(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2007年4月23日から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.99x(現行法)-0.11、r=1.00 分析試薬： アクセス ハイブリテックPSA (2017年5月3日まで) AIA-パックCL PSA (2017年5月8日受付分から) 分析装置： ユニセル DxI 800（ベックマン・コールター）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 男性(2012年5月2日受付分まで) 64歳以下 3.00以下 65～69歳 3.50以下 70歳以上 4.00以下 女性 0.70以下 男性 全体 0.30～2.60 (2012年5月7日受付分から) 64歳以下 3.00以下 65～69歳 3.50以下 70歳以上 4.00以下 女性 0.04以下 その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から)測定法 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4512 | #4512 | PIVKAⅡ | ng/mL | 【*28.4 ng/mL以下】 | エクルーシス試薬 PIVKA-Ⅱ添付文書 |  | 5.0～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 PIVKA-Ⅱ | Y(新法)=0.591×X(旧法)+134 [相関係数r=0.848] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4512 | #4512 | PIVKAⅡ | mAU/mL | 【*40 mAU/mL以下】 | ルミパルスプレストPIVKAⅡ-Nエーザイ添付文書 |  | 1～最大値 mAU/mL (1 mAU/mL 未満は<1 mAU/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト PIVKAⅡ-N | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 酵素免疫測定法(EIA)(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2007年4月23日から) ｙ(新法)＝7.9x(旧法)+0.98、r=0.78 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年5月8日から) ｙ(新法)＝1.05x(旧法)+2.89、r=0.99 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルスPIVKAⅡ エーザイ（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストPIVKAⅡ-N エーザイ（2017年5月8日から） 基準範囲： 変更なし その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4513 | #4513 | 【外注】抗GAD抗体
#4514 | #4514 | 乳頭分泌液中癌胎児性抗原（M-CEA） | ng/mL | 400 ng/mL 未満 | M-CEA試薬添付文書 |  |  | 乳頭分泌液 | キャピラリーの赤線（3 μL）まで採取 | 乳頭分泌液採取用キャピラリー | 室温。採取後直ちに提出。 | 6日間冷蔵保管。ただし、通常は残検体が無いか、あっても極少量であるため追加検査不可。 |  | イムノクロマトグラフィー法 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4514 | #4514 | 乳頭分泌液中癌胎児性抗原（M-CEA） | ng/mL | 400 ng/mL 未満 | M-CEA試薬添付文書 |  | 100～1000 ng/mL (100 ng/mL未満は100ミマン と報告) | [6 empty] | イムノクロマトグラフィー法 |  |  | 採血容器： プレート(2008年12月28日受付分まで） キャピラリー(2009年1月4日受付分から） 測定原理： 酵素免疫測定法(EIA) (2008年12月28日受付分まで） イムノクロマトグラフィー法(2009年1月4日受付分から） 基準範囲： 200以下(2008年12月28日受付分まで） 400未満(2009年1月4日受付分から） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4515 | #4515 | 【外注】DUPAN-2
#4517 | #4517 | 【外注】AFP-L3 分画比
#4521 | #4521 | シフラ（CYFRA：サイトケラチン19フラグメント） | ng/mL | 2.8 ng/mL 以下 | エクルーシス試薬 ｼﾌﾗ 21-1添付文書 |  | 0.7～最大値 ng/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 シフラ 21-1 | Y(新法)=1.64×X(旧法)-6.13 [相関係数r=0.985] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4521 | #4521 | シフラ（CYFRA：サイトケラチン19フラグメント） | ng/mL | 2.1 ng/mL以下 | ルミパルスプレストトシフラ添付文書 |  | 0.5～最大値 ng/mL (0.5 ng/mL 未満は<0.5 ng/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト シフラ | 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日から) 測定原理： 電気化学発光免疫測定法（ECLIA）(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）(2007年4月23日から) y(新法)＝0.99x(旧法)-0.15、r=0.95 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝0.97x(旧法)+0.02、r=1.00 測定機器： ルミパルスG1200（富士レビオ）（2017年5月3日まで） ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年5月8日から） 測定試薬： ルミパルスⅠ シフラ（2017年5月3日まで） ルミパルスプレストシフラ（2017年5月8日から） 基準範囲： 2.8以下(2017年5月3日まで） 2.1以下(2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4560 | #4560 | 【外注】膵グルカゴン
#4620 | #4620 | 【外注】SLX
#4636X | #4638 | 【外注】フリーPSA
#4651 | #4651 | 【外注】BCA225
#4652 | #4652 | 【外注】NCC-ST-439
#4653 | #4653 | 【外注】抗p53抗体
#4654 | #4654 | 【外注】可溶性メソテリン関連ペプチド
#4802 | #4802 | ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体） | pg/mL | 74.7 pg/mL以下 | エクルーシス試薬 ProGRP添付文書 |  | 9.0～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 09.レニカテ紫 (添加物：EDTA-2Na)。※凝固検体は不可。 | 氷冷。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 ProGRP | Y(新法)=1.12×X(旧法)-89.1 [相関係数r=0.998] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4802 | #4802 | ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体） | pg/mL | 75.3 pg/mL以下 | ルミパルスプレストProGRP添付文書 |  | 2.0～最大値 pg/mL (2.0 pg/mL未満は<2.0 pg/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト PRO-GRP | 採血容器： 分離剤入黒(2012年3月30日まで) レニカテ黒(2012年4月2日から) 検体種別： 血液(測定試料：血清)(2012年3月30日まで) 血液(測定試料：血漿)(2012年4月2日から) 測定原理： ELISA法(2010年6月30日まで) 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2010年7月1日から) 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年6月1日から） y(新法)＝0.96x(旧法)+2.4、r=1.00 測定機器： ルミパルスL2400（富士レビオ）（2017年6月1日から） 測定試薬： ルミパルスプレストProGRP（2017年6月1日から） 基準範囲： 46未満(2012年3月30日まで) 81未満(2012年4月2日から) 75.3以下（2017年6月1日から） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4803 | #4803 | 【外注】尿中NTx（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド）
#4806 | #4806 | 【外注】低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
#4807 | #4807 | NT-proBNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント） | pg/mL | 【*≦125 pg/mL（26歳以上）】 | 日本心不全学会ホームページ |  | 50～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 NT-proBNPII v2 | Y(新法)=0.895×X(旧法)+167 [相関係数r=0.9994] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#4807 | #4807 | NT-proBNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント） | pg/mL | 【*≦125 pg/mL（26歳以上）】 | 日本心不全学会ホームページ |  | 10～最大値 pg/mL (10 pg/mL 未満は<10 pg/mL と報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 NTproBNPⅡ v2 | 報告可能範囲： 5～最大値 pg/mL(5 pg/mL 未満は<5 pg/mL と報告)（2020年4月30日受付分まで） 10～最大値 pg/mL(10 pg/mL 未満は<10 pg/mL と報告)（2020年5月1日受付分から） 検体の種類： 血漿（2017年12月28日受付分まで） 血清（2018年1月4日受付分から） 採取容器： レニカテ黒(添加物：EDTA2Na)（2017年12月28日受付分まで） 分離剤入茶(添加物：凝固促進剤)（2018年1月4日受付分から） 検査結果に影響を与える臨床情報・変動要因： ビオチンは30 ng/mL までは測定に影響を与えないが、一日5 mg以上ビオチンを投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施すること。（2020年4月30日受付分まで） ビオチンは3,500 ng/mL まで測定に与える影響なし。（2020年5月1日受付分から） 検体搬送： 冷蔵搬送（2017年12月28日受付分まで） 室温搬送（2018年1月4日受付分から） 測定試薬 エクルーシス®試薬NT-proBNPⅡとエクルーシス®試薬NT-proBNPⅡキャリブレータ(2020年4月30日受付分まで） エクルーシス®試薬NT-proBNPⅡv2とエクルーシス®試薬NT-proBNPⅡキャリブレータv2（2020年5月1日受付分から） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4808 | #4808 | 【外注】TRACP-5b（骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ）
#4810 | #4810 | 【外注】Total P1NP（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド）
#5010 | #5010 | 【外注】抗核抗体
#5035 | #5035 | HBVスクリーニング（免疫抑制剤・生物学的製剤・化学療法前）→HBs 抗原(定性)、HBs 抗体、HBc 抗体 | [10 empty] | 2025/11/1より「HBs 抗原」から「HBs 抗原(定性)」に変更 | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-08-01
#5039 | #5039 | 輸血後感染症検査 →HBV-DNA、HIVスクリーニング、HCVコア抗原（外注） | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  | 内線6664（臨床化学）〔HCVコア抗原については内線6645（検査情報室）〕 | 2016-05-09
#5039 | #5039 | 輸血後感染症検査 →HBs抗原(定性)、HBs抗原(定量)、HBs抗体(定性)、HBs抗体(定量)、HBc抗体、HCVコア抗原(定性)、HCVコア抗原(定量)、HIVスクリーニング | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2006-11-01 | 2016-05-06 | 測定項目の変更
#5039 | #5039 | 輸血後感染症検査 →HBs抗原(定性)、HBs抗原(定量)、HBs抗体(定性)、HBs抗体(定量)、HCVコア抗原(定性)、HCVコア抗原(定量)、HIVスクリーニング | [11 empty] | 下位項目参照 |  |  |  |  | 2005-09-01 | 2006-10-31 | 測定項目の変更
#5040 | #5040 | HBs抗原（定量） | IU/mL | 【*(-)：0.05 IU/mL未満、(+)：0.05 IU/mL以上】 | エクルーシス試薬 HBsAgⅡ quantⅡ試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。定量値：0.05～117000.00 IU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HBsAgIIquantII | Y(新法)=0.897×X(旧法)-15.664 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5040 | #5040 | HBs抗原(定量) | IU/mL | 【*(－)：0.005ﾐﾏﾝ IU/mL（検出可能な量の抗原が存在しない。）、(＋－)・(＋)：0.005～10000.000 、10000＜ IU/mL（微量な抗原が存在する可能性がある。または、抗原が存在する。）。(＋－)または(＋)の決定は、他の検査法の結果などを考慮し、総合的に判定する。】 | ルミパルスプレスト HBsAg-HQ 試薬添付文書 |  | 定量値：0.005ﾐﾏﾝ 、0.005～10000.000 、10000＜ IU/ｍL | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト HBsAg-HQ | 1) 2014年1月22日まで アーキテクト・HBsAg QT(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜0.05 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.05 IU/mL 2) 2014年1月23日から2016年2月23日まで ルミパルス HBsAg-HQ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜0.005 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.005 IU/mL 3) 2016年2月24日から ルミパルスプレスト HBsAg-HQ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜0.005 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.005 IU/mL |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5043 | #5043 | HBs抗原（定性） |  | 【*(-)、(+)】 | エクルーシス試薬 HBsAgⅡ 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HBsAgII |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5043 | #5043 | HBs抗原(定性) |  | 【*(－)：0.005ﾐﾏﾝ IU/mL（検出可能な量の抗原が存在しない。）、(＋－)・(＋)：0.005～10000.000 、10000＜ IU/mL（微量な抗原が存在する可能性がある。または、抗原が存在する。）。(＋－)または(＋)の決定は、他の検査法の結果などを考慮し、総合的に判定する。】 | ルミパルスプレスト HBsAg-HQ 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト HBsAg-HQ | 1) 2014年1月22日まで アーキテクト・HBsAg QT(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜0.05 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.05 IU/mL 2) 2014年1月23日から2016年2月23日まで ルミパルス HBsAg-HQ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜0.005 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.005 IU/mL 3) 2016年2月24日から ルミパルスプレスト HBsAg-HQ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜0.005 IU/mL 、(＋－)・(＋)：≧0.005 IU/mL |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5050 | #5050 | HBs抗体（定量） | IU/L | 【*(-)：2.0 IU/L未満、(+-)：2.0 IU/L以上10.0 IU/L未満、(+)：10.0 IU/L以上】 | エクルーシス試薬 Anti-HBsⅡ 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+)。定量値：2.0～1000.0 IU/L | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 Anti-HBsII v2 | Y(新法)=1.416×X(旧法)+49.385 [相関係数r=0.874] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5050 | #5050 | HBs抗体（定量） | mIU/mL | 【*(－)：2.0ﾐﾏﾝ mIU/mL（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)：2.0～4.9 mIU/mL（極めて微量な抗体が存在する可能性がある。）、(＋)：5.0～9.9 mIU/mL（微量な抗体が存在する。）、(＋＋)：10.0～1000.0 、1000＜ mIU/mL（発症を予防する十分量の抗体が存在する。）】 | Alinity オーサブ・アボット 試薬添付文書を基に （＋－）を自施設設定 |  | 定量値：2.0ﾐﾏﾝ 、2.0～1000.0 、1000＜ mIU/mL | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity オーサブ・アボット | 1) 2018年3月27日まで アーキテクト・オーサブ(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜10.0 mIU/mL 、(＋)：≧10.0 mIU/mL 2) 2018年3月28日から Alinity オーサブ・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜2.0 mIU/mL 、(＋－)：2.0～4.9 mIU/mL 、(＋)：5.0～9.9 mIU/mL 、 (＋＋)：≧10.0 mIU/mL |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5053 | #5053 | HBs抗体（定性） | mIU/mL | 【*(－)：2.0ﾐﾏﾝ mIU/mL（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)：2.0～4.9 mIU/mL（極めて微量な抗体が存在する可能性がある。）、(＋)：5.0～9.9 mIU/mL（微量な抗体が存在する。）、(＋＋)：10.0～1000.0 、1000＜ mIU/mL（発症を予防する十分量の抗体が存在する。）】 | Alinity オーサブ・アボット 試薬添付文書を基に （＋－）を自施設設定 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+) 、(＋＋) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL |  |  |  |  | 化学発光免疫測定法(CLIA法) |  |  | 1) 2018年3月27日まで アーキテクト・オーサブ(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜10.0 mIU/mL 、(＋)：≧10.0 mIU/mL 2) 2018年3月28日から Alinity オーサブ・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜2.0 mIU/mL 、(＋－)：2.0～4.9 mIU/mL 、(＋)：5.0～9.9 mIU/mL 、 (＋＋)：≧10.0 mIU/mL |  |  | 2025-10-31 | 中止
#5060 | #5060 | HBe抗原 | COI | 【*(-)：1.0 COI未満、(+)：1.0 COI以上】 | HISCL HBeAg 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～10000.0 COI | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | HISCL-800 | HISCL HBeAg 試薬 | 一致率：98.0% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5060 | #5060 | HBe抗原 | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 S/CO（検出可能な量の抗原が存在しない。）、(＋)：1.0～1500.0 、1500＜ S/CO（抗原が存在する。）】 | Alinity HBeAg・アボット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。インデックス値：0.0～1500.0 、1500＜ S/CO | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HBeAg・アボット | 1) 2003年11月16日まで IMxダイナパック HBeAg(アボット)/蛍光酵素免疫測定法(FLEIA法) (－)：＜2.1 index 、(＋)：≧2.1 index 2) 2003年11月16日から2005年5月8日まで ルミパルスｆ HBeAg(富士レビオ)/ 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜2.1 index 、(＋)：≧2.1 index 3) 2005年5月9日から2018年3月27日まで アーキテクト・HBeAg(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋)：≧1.0 S/CO 4) 2018年3月28日から Alinity HBeAg・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋)：≧1.0 S/CO |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5063 | #5063 | B型肝炎ウイルスDNA（HBV-DNA） | Log IU/mL | 【*ｹﾝｼｭﾂｾｽﾞ、(+)＜1.0 LogIU/mL、1.0 LogIU/mL以上】 | コバス 6800/8800 システム HBV 試薬添付文書 |  | ｹﾝｼｭﾂｾｽﾞ、(+)＜1.0 、1.0～9.0 Log IU/mL | 血液（測定試料：血清） | 5.0 mL | 08.分離青 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 | 開栓厳禁 | リアルタイムPCR法 | コバス 5800 システム | コバス 6800/8800 システム HBV | ※分析装置のみ変更（測定試薬は変更なし） | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5063 | #5063 | B型肝炎ウイルスDNA（HBV-DNA） | Log IU/mL | 【*ケンシュツセズ：検出可能な量のHBV DNAが存在しない。、(＋)＜ 1.0 、1.0～9.0 、9.0＜ ：HBV DNAが存在する。】 | コバス 6800/8800 システム HBV 試薬添付文書 |  | ケンシュツセズ、(+)＜1.0 、1.0～9.0 、9.0＜ Log IU/mL | [6 empty] | リアルタイムPCR法 | コバス 6800 システム | コバス 6800/8800 システム HBV | 1) 2002年3月1日から2009年9月30日まで アンプリコアHBVモニター(ロシュ)/PCR法 陰性(感度以下)、陽性(2.6 Log copies/mL～) 2) 2009年10月1日から2016年12月28日まで コバスTaqMan HBV「オート」v2.0(ロシュ)/リアルタイムPCR法 陰性(検出せず)、陽性((＋)＜2.1 Log copies/mL～) 3) 2017年1月4日から コバス6800/8800システムHBV(ロシュ)/リアルタイムPCR法 陰性(検出せず)、陽性((＋)＜1.0 Log IU/mL～) 換算式：(Log IU/mL)＝(Log copies/mL)－0.76 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5070 | #5070 | HBe抗体 | Inh% | 【*(-)：50 Inh%未満、(+)：50 Inh%以上】 | HISCL HBeAb 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。Inh%値：0.0～100.0 Inh％ | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | HISCL-800 | HISCL HBeAb 試薬 | 一致率：80.0% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5070 | #5070 | HBe抗体 | ％INH | 【*(－)：0～49 ％INH（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋)：50～99 ％INH（抗体が存在する。）】 | Alinity HBeAb・アボット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。インデックス値：0～99 ％INH | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HBeAb・アボット | 1) 2003年11月16日まで IMxダイナパック HBeAb(アボット)/蛍光酵素免疫測定法(FLEIA法) (－)：＜50 ％INH 、(＋)：≧50 ％INH 2) 2003年11月16日から2005年5月8日まで ルミパルスｆ HBeAb(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (－)：＜50 ％INH 、(＋)：≧50 ％INH 3) 2005年5月9日から2018年3月27日まで アーキテクト・HBeAb(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜50 ％INH 、(＋)：≧50 ％INH 4) 2018年3月28日から Alinity HBeAb・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA法) (－)：＜50 ％INH 、(＋)：≧50 ％INH |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5080 | #5080 | 【外注】HBc-IgM（B型肝炎ウイルスc-IgM抗体）
#5090 | #5090 | HCV |  | 【*(-)、(+)】 | エクルーシス試薬 HCV Duo 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HCVDUO |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5090 | #5091 | →HCV抗体 | COI | 【*(-)：1.0 COI未満、 (+)：1.0 COI以上】 | エクルーシス試薬 HCV Duo 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～5.0 COI | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HCVDUO | 一致率：76.0%(不一致12例：すべて現行法陽性、変更法陰性) | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5090 | #5091 | HCV抗体 | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 S/CO（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)・(＋)：1.0～10.0 、10.0＜ S/CO（微量な抗体が存在する可能性がある。または、抗体が存在する。）。注) 測定値が(－)の数値以外の場合、(＋－)または(＋)の決定は、他の検査法の結果などを考慮し、総合的に判定する。】 | Alinity HCV Ab・アボット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.0～10.0 、10.0＜ S/CO | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HCV Ab・アボット | 1) 2004年1月19日から2009年9月30日まで ルミパルスⅡ オーソ HCV(オーソ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) (－)：＜1.0 COI 、(＋－)・(＋)：≧1.0 COI 2) 2009年10月1日から2018年3月27日まで アーキテクト･HCV(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)・(＋)：≧1.0 S/CO 3) 2018年3月28日から2022年5月18日まで Alinity HCV・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)・(＋)：≧1.0 S/CO 4) 2022年5月19日から Alinity HCV Ab・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)・(＋)：≧1.0 S/CO |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5090 | #5093 | →HCV抗原 | COI | 【*(-)：1.0 COI未満、 (+)：1.0 COI以上】 | エクルーシス試薬 HCV Duo 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～最大値 COI | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HCVDUO | HCV-RNA陽性検体の検出率：62.2% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5090 | #5093 | HCV抗原 |  | ー | [9 empty] | 未実施 | ー | ー |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5096 | #5096 | 【外注】HCVコア抗原
#5100 | #5100 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体スクリーニング（HTLV-I/II抗体） | COI | 【*(-)：1.0 COI未満、(+)：1.0 COI以上】 | エクルーシス試薬 Anti-HTLV Ⅰ/Ⅱ 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～100.0 COI | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 Anti-HTLV I/II | 一致率：94.0% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5100 | #5100 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体（HTLV-I/II抗体） | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 S/CO（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)：1.0～1.9 S/CO（微量な抗体が存在する可能性がある。）、(＋)：2.0～100.0 、100.0＜ S/CO（抗体が存在する。）】 | Alinity HTLV・アボット 試薬添付文書を基に（＋－）を自施設設定 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.0～100.0 、100.0＜ S/CO | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HTLV・アボット | 1) 2005年7月4日から2014年1月22日まで「ATLA」 ルミパルス HTLV-Ⅰ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) (－)：＜1.0 Index 、(＋－)：1.0～1.9 Index 、(＋)：≧2.0 Index 2) 2014年1月23日から2018年3月27日まで「HTLV-Ⅰ/Ⅱ抗体」 アーキテクト･HTLV(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)：1.0～1.9 S/CO 、(＋)：≧2.0 S/CO 3) 2018年3月28日から Alinity HTLV・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)：1.0～1.9 S/CO 、(＋)：≧2.0 S/CO |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5120 | #5120 | 【外注】マイコプラズマ抗体
#5123 | #5123 | 【外注】C型肝炎ウイルスRNA（HCV核酸定量）
#5124 | #5124 | 【外注】ヒトT細胞白血病ウイルス抗体確認（HTLV抗体確認）
#5151 | #5151 | 【外注】HCVグルーピング
#5154 | #5154 | 【外注】HBVジェノタイプ
#5155 | #5155 | 【外注】HBVコア関連抗原（HBVcrAg)定量
#5170 | #5170 | ヒト免疫不全症ウイルススクリーニング（HIVスクリーニング） | COI | 【*(-)：1.0 COI未満、(+)：1.0 COI以上】 | エクルーシス試薬 HIV Duo試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～400.0 COI | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 HIVDUO | 一致率：90.0% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5170 | #5170 | ヒト免疫不全症ウイルススクリーニング（HIVスクリーニング） | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 （検出可能な量のp24抗原、HIV-1抗体、HIV-2抗体が存在しない。）、(＋－)・(＋)：1.0～最終値 （微量なp24抗原、HIV-1抗体、HIV-2抗体が存在する可能性がある。または、p24抗原、HIV-1抗体、HIV-2抗体が存在する。）。注） 測定値が(－)の数値以外の場合、(＋－)または(＋)の決定は他の検査法の結果などを考慮して総合的に判定する。】 | Alinity HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.0～最終値 S/CO | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HIV Ag/Ab コンボアッセイ･アボット | 1) 2005年2月28日まで「HIVスクリーニング」 2) 2005年3月1日から「SHIVスクリーニング」 3) 2007年11月25日まで エンザイグノスト Anti-HIV 1/2 プラス(デイド・ベーリング)/酵素免疫測定法(EIA) (－)：＜0.90 、(＋－)：0.90～＜1.00 、（＋）：≧1.00 4) 2007年11月26日から2018年3月27日まで アーキテクト･HIV Ag/Ab コンボ(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)・（＋）：≧1.0 S/CO 5) 2018年3月28日から Alinity HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット(アボット)/化学発光免疫測定法(CLIA) (－)：＜1.0 S/CO 、(＋－)・（＋）：≧1.0 S/CO |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5175 | #5175 | 【外注】HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA）
#5179 | #5179 | インターロイキン-6（IL-6） | pg/mL | ≦7.0 pg/mL | エクルーシス試薬IL-6添付文書 |  | 3.5～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 IL-6 | Y(新法)=1.09×X(旧法)-15.994 [相関係数r=0.999] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5179 | #5179 | インターロイキン-6（IL-6） | pg/mL | ≦7.0 pg/mL | エクルーシス試薬IL-6添付文書 |  | 1.5～最大値pg/mL (1.5 pg/mL未満は<1.5 pg/mL と報告) | [6 empty] | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | cobas e411 | エクルーシス試薬 IL-6 | ビオチンの影響軽減化試薬での測定(2021年9月16日受付分から) |  | 2021-06-16 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5180 | #5180 | sIL-2R（可溶性インターロイキン－2レセプター） | U/mL | 204～587 U/mL | ナノピアIL-2R添付文書 |  | 140～最大値 U/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G （Nタイプ）ナノピア IL-2R | Y(新法)=1.089×X(旧法)-54.034 [相関係数r=0.997] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5180 | #5180 | sIL-2R（可溶性インターロイキン－2レセプター） | U/mL | 204～587 U/mL | ナノピアIL-2R添付文書 |  | 50ﾐﾏﾝ、50～最大値U/mL | [6 empty] | ラテックス凝集免疫比濁法 (LATIA法) | 日本電子 JCA-BM8040G | エクルーシス試薬 IL-6 | 1) 2005年4月1日から2010年2月12日まで イムライズ IL-2RⅡ(シーメンス)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) 基準範囲：150～505 U/mL 2) 2010年2月15日から2016年11月30日まで イムライズ2000 IL-2RⅡ(シーメンス)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) 基準範囲：127～582 U/mL 3) 2016年12月1日から ステイシアCLEIA IL-2R(LSIメディエンス)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) 基準範囲：121～613 U/mL 4）2021年3月1日～現在：試薬（ナノピアIL-2R）に変更 新法（ラテックス凝集免疫比濁法）（Y）と旧法（CLEIA法）との相関y=0.99x + 79.10 r=0.98 基準範囲：204～587U/mL 分析装置：JCA-ZS050(日本電子) 検査対応検査室：免疫化学検査室 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5181 | #5181 | β-D グルカン | pg/mL | 11 pg/mL以下 | 試薬添付文書 |  | 3～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 25.βグルカン (添加物：ヘパリン) | 氷冷。 | 6日間冷蔵保管 |  | 発色合成基質法 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5181 | #5181 | β-D グルカン | pg/mL | 11 pg/mL以下 | 試薬添付文書 |  | ＜XXXpg/mL(下限は試薬ロットにより変動する)～YYYpg/mL (希釈検体を測定し、希釈倍率を乗じて報告する)。なお、6.0pg/mL未満の場合は、「測定下限値未満のため参考値」のコメントを付記する。 | [6 empty] | 比濁時間分析 |  |  | 平成27年6月29日 6.0pg/mL未満の場合 「測定下限未満のため参考値」のコメントを付記 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5182 | #5182 | エンドトキシン | pg/mL | 5 pg/mL以下 | 試薬添付文書 |  | 3.5～最大値 pg/mL | 血液（測定試料：血漿） | 3.0 mL | 25.βグルカン (添加物：ヘパリン) | 氷冷。 | 6日間冷蔵保管 |  | 比濁時間分析 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5182 | #5182 | エンドトキシン | pg/mL | 5 pg/mL以下 | 試薬添付文書 |  | ＜XXXpg/mL(下限は試薬ロットにより変動する)～YYYpg/mL (希釈検体を測定し、希釈倍率を乗じて報告する)。なお、3.5pg/mL未満の場合は、「測定下限値未満のため参考値」のコメントを付記する。 | [6 empty] | 比濁時間分析 |  |  | 平成27年6月29日 3.5pg/mL未満の場合 「測定下限未満のため参考値」のコメントを付記 |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5189 | #5189 | 【外注】アスペルギルス抗原
#5190 | #5190 | KL-6（シアル化糖鎖抗原KL-6） | U/mL | 【*＜500 U/mL（間質性肺炎に対するカットオフ値）】 | コバス システム-G ナノピア KL-6 試薬添付文書 |  | 50～50000 U/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | ラテックス凝集免疫比濁法 | コバスpro<703> | コバス システム-G ナノピア KL-6 | Y(新法)=1.055×X(旧法)-16.916 [相関係数r=0.92] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5190 | #5190 | KL-6（シアル化糖鎖抗原KL-6） | U/mL | 【*＜500 U/mL（間質性肺炎群の感度と健常人の特異度より求めた間質性肺炎群に対するカットオフ値）】 | ルミパルスプレスト KL-6 試薬添付文書 |  | 50ﾐﾏﾝ 、50～100000 、100000＜ U/ｍL | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト KL-6 | 1) 2008年4月18日まで エイテストKL-6(三光純薬)/酵素免疫測定法(EIA) ＜500 U/mL（間質性肺炎群に対するカットオフ値） 2) 2008年4月21日から2017年2月23日まで ルミパルスKL-6エーザイ(三光純薬)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) ＜500 U/mL（間質性肺炎群に対するカットオフ値） 3) 2017年2月24日から ルミパルスプレストKL-6エーザイ(富士レビオ)/化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) ＜500 U/mL（間質性肺炎群に対するカットオフ値） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5199 | #5199 | 【外注】アスペルギルス抗体IgG
#5210 | #5210 | 【外注】EBV-DNA（血漿）
#5211 | #5211 | 【外注】インフルエンザウイルスＡ（抗体）
#5212 | #5212 | 【外注】インフルエンザウイルスB（抗体）
#5220 | #5220 | 【外注】単純ヘルペス（抗体：IgG・IgM）
#5223 | #5223 | 【外注】帯状ヘルパス（抗体：IgG・IgM）
#5241 | #5241 | 【外注】日本脳炎
#5251 | #5251 | 【外注】コクサッキーA9（抗体）
#5252 | #5252 | 【外注】コクサッキーB1（抗体）
#5253 | #5253 | 【外注】コクサッキーB3（抗体）
#5259 | #5259 | 【外注】トキソプラズマIgG抗体
#5260 | #5260 | 【外注】トキソプラズマIgM抗体
#5261 | #5261 | 【外注】RS（RSウイルス抗体）
#5270 | #5270 | 【外注】サイトメガロウイルス抗体（IgG・IgM）
#5275 | #5275 | 【外注】サイトメガロウイルス抗原（C10,C11）(CMV-C10,C11)
#5276 | #5276 | 【外注】サイトメガロウイルス抗原(C7-HRP）(CMV-C7HRP)
#5279 | #5279 | HBc抗体 | COI | 【*(-)：1.1 COI以上、(+)：1.0 COI以下】 | エクルーシス試薬 Anti-HBcⅡ 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+)。COI値：0.0～最大値 COI | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 Anti-HBcII | 一致率：96.0% | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5279 | #5279 | HBc抗体 | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 S/CO（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)・(＋)：1.0～10.0 、10.0＜ S/CO（微量な抗体が存在する可能性がある。または、抗体が存在する。）。注) 測定値が(－)の数値以外の場合、(＋－)または(＋)の決定は他の検査法の結果などを考慮して総合的に判定する。】 | Alinity HBc・アボット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.0～10.0 、10.0＜ S/CO | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Alinity i システム | Alinity HBc・アボット |  |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5280 | #5280 | ヒト免疫不全ウイルスⅠ/Ⅱ抗体確認（HIV1/2抗体確認） |  | 【* (-)：検出可能な量のHIV抗体が存在しない。(+-)：微量なHIV抗体（タイプ不明）が存在する可能性がある。（+）：HIV抗体（タイプ不明）が存在する。HIV1(+)：HIV1抗体が存在する。HIV1(+-)：微量なHIV1抗体が存在する可能性がある。HIV2(+)：HIV2抗体が存在する。HIV2(+-)：微量なHIV2抗体が存在する可能性がある。】 | Geenius HIV 1／2 キット 試薬添付文書 |  | 判定値：(-),(+-),(+)，HIV1(+)，HIV1(+-)，HIV2(+)，HIV2(+-) | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後にそのまま冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | イムノクロマト法(IC法) |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2023-03-01
#5281 | #5281 | 【外注】麻疹抗体（IgG・IgM）
#5281X | #5283 | 【外注】麻疹IgG
#5286 | #5286 | 【外注】風疹ウイルスIgM抗体
#5309 | #5309 | 【外注】サイトメガロウイルス核酸定量 (CMV-DNA)
#5311 | #5311 | 【外注】パラインフルエンザI型
#5312 | #5312 | 【外注】パラインフルエンザII型
#5313 | #5313 | 【外注】パラインフルエンザIII型
#5321 | #5321 | 【外注】アデノ３型
#5323 | #5323 | 【外注】カンジダ抗原(カンジダマンナン抗原)
#5324 | #5324 | 【外注】血中抗ヘリコバクターピロリ抗体
#5328 | #5328 | 【外注】便中ヘリコバクターピロリ抗原
#5329 | #5329 | 【外注】百日咳抗体
#5331 | #5331 | 【外注】EB抗VCA・IgG
#5332 | #5332 | 【外注】EB抗VCA・IgM
#5333 | #5333 | 【外注】EV抗VCA・IgA
#5334 | #5334 | 【外注】EV抗EADR・IgG
#5335 | #5335 | 【外注】EB抗EADA・IgA
#5336 | #5336 | 【外注】EB抗EBNA
#5341 | #5341 | 【外注】ムンプスIgG
#5342 | #5342 | プロカルシトニン | ng/mL | 【*＜0.50 ng/mL（重症敗血症のリスク低）、≧2.00 ng/mL（重症敗血症のリスク高）】 | エクルーシス試薬 ブラームス PCT | （臨床報告値：10.00 ng/mL以上） | 0.06～100.00 ng/mL | 血液（測定試料：血清・血漿） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加剤：分離剤＋凝固促進剤)。ただし緊急検査：12.分細緑 (添加剤：分離剤＋ヘパリンLi) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 ブラームスPCT v2 | Y(新法)=1.078×X(旧法)-1.159 [相関係数r=0.979] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5342 | #5342 | プロカルシトニン | ng/mL | 【*＜0.50 ng/mL（敗血症(細菌性)の診断のカットオフ値）】 | ケミルミ BRAHMS プロカルシトニン 試薬添付文書 |  | 0.05ﾐﾏﾝ、0.05～最終値 ng/mL | [6 empty] | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | Centaur XPT | ケミルミ BRAHMS プロカルシトニン | 1) 2009年9月20日から2012年8月31日まで(外部委託) エクルーシス試薬BRAHMS PCT(ロシュ)/電気化学発光免疫測定法(ECLIA) 陰性 (＜0.5 ng/mL)、陽性 (≧0.5 ng/mL) 2) 2012年9月3日から2016年1月29日まで ケミルミBRAHMSプロカルシトニン(シーメンス)/化学発光免疫測定法(CLIA) ＜0.50 ng/mL（敗血症(細菌性)の診断のカットオフ値） 3) 2016年2月1日から 測定試料：血清から血漿に変更（試薬および基準値の変更なし。） |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5345 | #5345 | 【外注】パルボウィルスB19 IgM抗体
#5346 | #5346 | 【外注】クラミジアトラコマティスDNA
#5347 | #5347 | 【外注】クラミジアトラコマティスIgG抗体
#5348 | #5348 | 【外注】クラミジアトラコマティスIgA抗体
#5350 | #5350 | 【外注】淋菌DNA
#5351 | #5351 | 【外注】オーム病
#5352 | #5352 | 【外注】淋菌およびクラミジアトラコマチス核酸同時測定
#5355 | #5355 | 【外注】HPV-DNA 同定（中～高リスク型）
#5358 | #5358 | 【外注】HPV核酸タイピング
#5364 | #5364 | 【外注】プレセプシン
#5365 | #5365 | 【外注】ムンプスIgM
#5370 | #5370 | 【外注】抗MAC抗体
#5372 | #5372 | 【外注】クラミジア・ニューモニエIgG抗体
#5373 | #5373 | 【外注】クラミジア・ニューモニエIgA抗体
#5374 | #5374 | 【外注】クラミジア・ニューモニエIgM抗体
#5380 | #5380 | 【外注】尿中サイトメガロウイルス（CMV）核酸検出
#5382 | #5382 | 【外注】結核菌DNA
#5383 | #5383 | 【外注】マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラーDNA (MAC-DNA)
#5384 | #5384 | 【外注】結核菌特異的IFN-γ(T-spot)
#5400 | #5400 | 【外注】EBV-DNA（全血）
#5401 | #5401 | 【外注】血清補体価 (CH50)
#5411 | #5411 | 【外注】抗DNA抗体
#5412 | #5412 | 【外注】抗ss-DNA IgG抗体
#5421 | #5421 | 【外注】抗RNP抗体
#5422 | #5422 | 【外注】抗Sm抗体
#5431 | #5431 | 【外注】抗SS-A抗体
#5441 | #5441 | 【外注】抗SS-B抗体
#5443 | #5443 | 【外注】抗Jo-1抗体
#5451 | #5451 | 【外注】抗Scl-70抗体
#5452 | #5452 | 【外注】抗ミトコンドリア抗体
#5453 | #5453 | 【外注】抗アセチルコリンレセプター抗体（抗AchR抗体）
#5455 | #5455 | 非特異的IgE | IU/mL | 232 IU /mL以下 | エクルーシス試薬 IgE添付文書（国内検討結果） |  | 0.8～最大値 IU/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) | コバスpro<801> | エクルーシス試薬 IgE | Y(新法)=1.541×X(旧法)-11.423 [相関係数r=0.995] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#5455 | #5455 | 非特異的IgE | IU/mL | 202.3 IU/mL以下 | ルミパルスプレストIgE添付文書 |  | 0.3～最大値 IU/mL (0.3 IU/mL 未満は<0.3 IU/mL と報告) | [6 empty] | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | H.U.フロンティア ルミパルスL2400 | ルミパルスプレスト IgE | 採血容器： 分離剤入黒(2012年5月2日まで) 分離剤入紫(2012年5月7日から) 分離剤入茶(2012年12月17日から) 測定原理： 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2005年3月31日まで） 蛍光酵素免疫測定法(FEIA)(2005年4月1日から） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2012年5月7日から） 化学発光酵素免疫法（CLEIA）(2017年5月8日から） y(新法)＝0.96x(旧法)+15.30、r=0.99 基準範囲： 165.0以下（2005年3月31日まで） 170.0以下（2005年4月1日から） 173.0以下（2007年4月1日から） 1.31～165.3（2012年5月7日から） 202.3以下（2017年5月8日から） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5464 | #5464 | 【外注】抗セントロメア抗体
#5466 | #5466 | 【外注】抗ミトコンドリアM2抗体
#5468 | #5468 | 【外注】抗LKM-1抗体
#5469 | #5469 | 【外注】PA・IgG（血小板関連IgG）
#5470 | #5470 | 【外注】HA-IgM（A型肝炎ウイルスIgM抗体）
#5473 | #5473 | 【外注】抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(MuSK抗体)
#5474 | #5474 | 【外注】抗アクアポリン4抗体
#5476 | #5476 | 【外注】抗ARS抗体
#5481 | #5481 | 【外注】抗インスリン抗体
#5500X | #5502 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハルガヤ
#5500X | #5503 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ギョウギシバ
#5500X | #5504 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カモガヤ
#5500X | #5505 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒロハウシニケグサ
#5500X | #5506 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホソムギ
#5500X | #5507 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオアワガエリ
#5500X | #5508 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシ
#5500X | #5509 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ナガハグサ
#5500X | #5510 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コヌカグサ
#5500X | #5511 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セイバンモロコシ
#5500X | #5516 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦花粉
#5500X | #5517 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオスズメノテッポウ
#5500X | #5518 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメノヒエ
#5500X | #5521 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサ
#5500X | #5522 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサモドキ
#5500X | #5523 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオブタクサ
#5500X | #5525 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニガヨモギ
#5500X | #5526 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヨモギ
#5500X | #5527 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：フランスギク
#5500X | #5528 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タンポポ
#5500X | #5529 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘラオオバコ
#5500X | #5530 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シロザ
#5500X | #5532 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アキノキリンソウ
#5500X | #5537 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒメスイバ
#5500X | #5539 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イラクサ
#5500X | #5544 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カエデ
#5500X | #5545 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハンノキ
#5500X | #5546 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シラカンバ
#5500X | #5548 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブナ
#5500X | #5549 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビャクシン
#5500X | #5550 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナラ
#5500X | #5551 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニレ
#5500X | #5552 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オリーブ
#5500X | #5555 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤナギ
#5500X | #5558 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マツ
#5500X | #5559 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スギ
#5500X | #5561 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アカシア
#5500X | #5565 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クワ
#5500X | #5569 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：猫皮屑
#5500X | #5571 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：馬皮屑
#5500X | #5572 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛皮屑
#5500X | #5573 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：犬皮屑
#5500X | #5574 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モルモット上皮
#5500X | #5576 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガチョウ羽毛
#5500X | #5583 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコのふん
#5500X | #5584 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコ羽毛
#5500X | #5586 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤギ上皮
#5500X | #5587 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊上皮
#5500X | #5588 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：家兎上皮
#5500X | #5589 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚上皮
#5500X | #5590 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハムスター上皮
#5500X | #5591 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニワトリ羽毛
#5500X | #5592 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アヒル羽毛
#5500X | #5593 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラット
#5500X | #5594 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マウス
#5500X | #5597 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵白
#5500X | #5598 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛乳
#5500X | #5599 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラ
#5500X | #5600 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦
#5500X | #5601 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ライ麦
#5500X | #5602 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大麦
#5500X | #5603 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オート麦
#5500X | #5604 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トウモロコシ
#5500X | #5605 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：米
#5500X | #5606 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴマ
#5500X | #5607 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ソバ
#5500X | #5608 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エンドウ
#5500X | #5609 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ピーナッツ
#5500X | #5610 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大豆
#5500X | #5611 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：インゲン
#5500X | #5613 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハシバミの実
#5500X | #5614 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブラジルナッツ
#5500X | #5616 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アーモンド
#5500X | #5619 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カニ
#5500X | #5620 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エビ
#5500X | #5621 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トマト
#5500X | #5622 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚肉
#5500X | #5623 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛肉
#5500X | #5624 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：バナナ
#5500X | #5625 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グレープフルーツ
#5500X | #5626 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンジン
#5500X | #5628 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オレンジ
#5500X | #5629 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ジャガイモ
#5500X | #5630 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ココナッツ
#5500X | #5631 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムラサキイガイ
#5500X | #5632 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マグロ
#5500X | #5633 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サケ
#5500X | #5634 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イチゴ
#5500X | #5635 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビール酵母
#5500X | #5636 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンニク
#5500X | #5637 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タマネギ
#5500X | #5638 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：リンゴ
#5500X | #5646 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵黄
#5500X | #5647 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：αラクトアルブミン
#5500X | #5648 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：βラクトグロブリン
#5500X | #5649 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カゼイン
#5500X | #5650 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グルテン
#5500X | #5651 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ロブスター
#5500X | #5652 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：チーズ
#5500X | #5653 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モールドチーズ
#5500X | #5654 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：鶏肉
#5500X | #5655 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キウイ
#5500X | #5656 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セロリ
#5500X | #5657 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：パセリ
#5500X | #5658 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：メロン
#5500X | #5659 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊肉
#5500X | #5660 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マスタード
#5500X | #5661 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：麦芽
#5500X | #5662 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マンゴ
#5500X | #5664 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カカオ
#5500X | #5665 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：洋ナシ
#5500X | #5666 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モモ
#5500X | #5667 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アボガド
#5500X | #5671 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ペニシリウム
#5500X | #5672 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クラドスポリウム
#5500X | #5673 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アスペルギルス
#5500X | #5674 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムコール
#5500X | #5675 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カンジダ
#5500X | #5676 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アルテルナリア
#5500X | #5678 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘルミントスポリウム
#5500X | #5687 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ミツバチ
#5500X | #5688 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメバチ
#5500X | #5689 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシナガバチ
#5500X | #5690 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴキブリ
#5500X | #5691 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤブカ
#5500X | #5693 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カイチュウ
#5500X | #5695 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤケヒョウヒダニ
#5500X | #5696 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナヒョウヒダニ
#5500X | #5697 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシブトコナダニ
#5500X | #5698 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サヤアシニクダニ
#5500X | #5699 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ケナガコナダニ
#5500X | #5700 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハウスダスト（1）
#5500X | #5702 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオバコ種子
#5500X | #5704 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＴＤＩ
#5500X | #5705 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＭＤＩ
#5500X | #5706 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＨＤＩ
#5500X | #5707 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エチレンオキサイド
#5500X | #5708 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：無水フタル酸
#5500X | #5709 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒトインシュリン
#5500X | #5710 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：綿
#5500X | #5712 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒノキ
#5500X | #5713 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カナムグラ
#5500X | #5714 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ユスリカ（成虫）
#5500X | #5715 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガ
#5500X | #5716 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アニサキス
#5500X | #5717 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サバ
#5500X | #5718 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タケノコ
#5500X | #5719 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サツマイモ
#5500X | #5720 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キビ
#5500X | #5721 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アワ
#5500X | #5723 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イカ
#5500X | #5724 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タコ
#5500X | #5725 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アジ
#5500X | #5726 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イワシ
#5500X | #5728 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ω-5グリアジン
#5500X | #5765 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ﾏﾗｾﾁｱ属
#5500X | #5766 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ属
#5500X | #5767 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トリコフィトン
#5500X | #5768 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カシューナッツ
#5500X | #5769 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤマイモ
#5500X | #5770 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホウレンソウ
#5500X | #5771 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カボチャ
#5500X | #5772 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オボムコイド
#5500X | #5773 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ
#5500X | #5774 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スイカ
#5500X | #5775 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カレイ
#5500X | #5776 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イクラ
#5500X | #5777 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラコ
#5500X | #5778 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホタテ
#5500X | #5779 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アサリ
#5500X | #5780 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カキ（貝）
#5500X | #5781 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホルマリン
#5500X | #5782 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラテックス
#5500X | #5783 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゼラチン
#5500X | #5784 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA
#5500X | #5785 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB
#5500X | #5801 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ara h 2（ﾋﾟｰﾅｯﾂ由来）
#5500X | #5802 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Glm 4（大豆由来）
#5500X | #5804 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Hev b 6.02 (ラテックス由来)
#5500X | #5805 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ana o 3 （カシューナッツ由来）
#5500X | #5806 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Jug r 1 (クルミ由来)
#5500X | #7441 | 【外注】特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Asp f 1(アスペルギルス由来)
#5730 | #5730 | 【外注】特異的IgE（MAST36アレルゲン）
#5800 | #5800 | 【外注】特異的IgE（Viewアレルギー39）
#5831 | #5831 | 【外注】TARC
#5832 | #5832 | 【外注】薬剤によるリンパ球幼若化試験（DLST）
#5901 | #5901 | 【外注】リウマチ因子IgG抗体
#5911 | #5911 | 【外注】抗カルジオリピン・β２グリコプロテインＩ複合体抗体（ACL-β2GPI）
#5912 | #5912 | 【外注】抗カルジオリピン抗体（抗カルジオリピンIgG抗体）
#5913 | #5913 | 【外注】抗リン脂質複合抗体
#5920 | #5920 | 【外注】PR3-ANCA (C-ANCA)
#5922 | #5922 | 【外注】MPO-ANCA (P-ANCA)
#5923 | #5923 | 【外注】抗ガラクトース欠損IgG抗体
#5926 | #5926 | 【外注】抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）
#5927 | #5927 | 【外注】尿中α１マイクログロブリン
#5928 | #5928 | 【外注】抗デスモグレイン1抗体
#5929 | #5929 | 【外注】抗デスモグレイン3抗体
#5931 | #5931 | 【外注】肺サーファクタントプロテインD（SP-D)
#5932 | #5932 | 【外注】抗IA-2抗体
#5934 | #5934 | 【外注】クリオグロブリン定性
#5935 | #5935 | 【外注】抗CCP抗体
#5936 | #5936 | 【外注】抗BP180抗体
#5937 | #5937 | 【外注】グルタミン酸受容体抗体(GluR抗体）
#5938 | #5938 | 【外注】抗GM1IgG抗体
#5939 | #5939 | 【外注】抗GQ1bIgG抗体
#5940 | #5940 | 【外注】抗RNAポリメラーゼIII抗体
#5941 | #5941 | 【外注】抗MDA5抗体
#5942 | #5942 | 【外注】抗Mi-2抗体
#5943 | #5943 | 【外注】抗TIF1-γ抗体
#5946 | #5946 | 【外注】トリコスポロン・アサヒ抗体
#5949 | #5949 | 【外注】便中カルプロテクチン
#5950 | #5950 | 【外注】赤血球遊離プロトポルフィリン
#5951 | #5951 | 【外注】血中コプロポルフィリン
#5952 | #5952 | 【外注】尿中コプロポルフィリン
#5953 | #5953 | 【外注】尿中ウロポルフィリン
#5954 | #5954 | 【外注】尿中ポルフォビリノーゲン
#5955 | #5955 | 【外注】尿中δアミノレブリン酸
#5956 | #5956 | 【外注】リポ蛋白分画(アガロース)
#5991 | #5991 | 【外注】LRG（ロイシンリッチα2グリコプロテイン）
#7010 | #7010 | 【外注】先天異常染色体検査（分染法）
#7030 | #7030 | 【外注】血液疾患染色体検査(分染法)
#7060X | #7061 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:13染色体
#7060X | #7062 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:18染色体
#7060X | #7063 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:21染色体
#7060X | #7064 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:X染色体
#7060X | #7065 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:Y染色体
#7060X | #7066 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:7染色体WS（ウイリアムス症候群）
#7060X | #7067 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:15染色体PWS（プラダーウイリ症候群）
#7060X | #7068 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:15染色体AS（アンジェルマン症候群）
#7060X | #7070 | 【外注】先天異常染色体検査FISH法:CATCH22(22q11欠失) （22q11.2欠失症候群ともいう）
#7071X | #7071 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：bcr-abl
#7071X | #7072 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：PML-RARA
#7071X | #7073 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：AML1 t(8,21)
#7071X | #7074 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：CSF1Rdel5
#7071X | #7076 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：8染色体（血液疾患）
#7071X | #7077 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：12染色体（血液疾患）
#7071X | #7078 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：Ｘ染色体（血液疾患）
#7071X | #7079 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：Ｙ染色体（血液疾患）
#7071X | #7080 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：異性間BMT
#7071X | #7081 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ＭＬＬ 11q23転座
#7071X | #7082 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：TEL-AML1 t(12;21)
#7071X | #7083 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ｍｙｃ-ＩｇＨ
#7071X | #7084 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ2-ＩｇＨ
#7071X | #7085 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ1-ＩｇＨ
#7071X | #7086 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ６転座
#7071X | #7087 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ＭＡＬＴ１転座(2019年2月にSRLに確認したところ、18q21を指すとのこと)
#7071X | #7088 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：13q14
#7071X | #7123 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：CBFβinv(16)逆位,t(16;16)
#7071X | #7124 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：NUP98 11p15転座
#7071X | #7125 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：D7S486 del(7)長腕欠失
#7071X | #7126 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：p53 del(17)短腕欠失
#7071X | #7127 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：del(20)長腕欠失
#7071X | #7128 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：IgH-FGFR3 t(4;14)転座
#7071X | #7129 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：IgH-MAF t(14;16)転座
#7071X | #7130 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：API2-MALT1 t(11;18)転座
#7071X | #7131 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：ALK 2p23転座
#7071X | #7132 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：EWSR1 22q12転座
#7071X | #7122 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：好中球bcr-abl t(9;22)
#7071X | #7133 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：FIP1L1-PDGFRα del4q (4q12欠失)
#7071X | #7439 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：MYC 8q24転座（mycスプリットシグナル ともいう）
#7071X | #7440 | 【外注】血液疾患染色体検査FISH法：CKS1B 1q21 増幅
#7071X | #7136 | 【外注】固形腫瘍染色体検査FISH法：del(19)長腕欠失
#7071X | #7135 | 【外注】固形腫瘍染色体検査FISH法：del(1)短椀欠失
#7089 | #7089 | 【外注】17染色体CMT1A型（PMP22遺伝子）（FISH法）
#7090X | #7090 | 【外注】造血器悪性腫瘍細胞検査：悪性リンパ腫解析(ML解析)
#7090X | #7091 | 【外注】造血器悪性腫瘍細胞検査：急性白血病解析(AL解析)
#7090X | #7092 | 【外注】造血器悪性腫瘍細胞検査：多発性骨髄腫解析(MM解析)
#7096 | #7096 | 【外注】固形腫瘍染色体検査FISH法：N-myc （組織/骨髄）
#7097 | #7097 | 【外注】CCR4タンパク（フローサイトメトリー）
#7098 | #7098 | 【外注】全サブテロメア領域解析
#7102 | #7102 | 【外注】脆弱X染色体
#7110 | #7110 | 【外注】ビタミンＢ１
#7111 | #7111 | 【外注】ビタミンＢ２
#7113 | #7113 | 【外注】ビタミンＣ
#7115 | #7115 | ビタミンB12(B12) | pg/mL | 167〜788 pg/mL | AIA-パックCL ビタミンB12添付文書 |  | 114~20000 pg/mL | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。即時提出できない場合、遠心分離後に上清を冷蔵保存。 | 6日間冷蔵保管 |  | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) | 東ソー AIA-CL2400 | エクルーシス試薬 ビタミンB12Ⅱ | Y(新法)=0.991×X(旧法)-34.662 [相関係数r=0.993] | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#7115 | #7115 | ビタミンB12(B12) | pg/mL | 211～911 pg/mL | ケミルミ ビタミンB12 |  | 45～最大値 pg/mL (45 pg/mL未満は<45 pg/mLと報告) | [6 empty] | 化学発光免疫測定法競合法（CLIA） | ADVIA Centaur XPT | ケミルミ ビタミンB12 | 採血容器： 除鉄黄(2007年4月4月20日まで) 分離剤入紫(2007年5月7日受付分より) 分離剤入茶(2012年12月17日受付分より) 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） Centaur XPT（シーメンス）（2017年5月8日より） 測定試薬： アクセスB12（2017年5月3日まで） ケミルミ ACS-葉酸Ⅱ（2017年5月8日より） 測定原理： 競合的蛋白結合測定法に基づく化学発光測定法(2007年4月20日まで) 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月3日まで) 化学発光免疫測定法競合法（2017年5月8日より） y(新法)=0.92x(旧法)+97.89, r=0.98 基準範囲： 4.7～11.7（2012年5月2日受付分まで） 6.0～25.3（2017年5月3日まで） 211～911（2017年5月8日より） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) |  |  | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#7116 | #7116 | 【外注】1,25-(OH)2ビタミンD3
#7117 | #7117 | 【外注】25-ヒドロキシビタミンD
#7137 | #7137 | 【外注】CBFB-MYH11キメラｍRNA
#7140 | #7140 | 【外注】RUNX1-RUNX1T1キメラmRNA定量
#7143 | #7143 | 【外注】PML-RARAキメラmRNA定量
#7146 | #7146 | 【外注】minor BCR-ABLキメラmRNA定量
#7149 | #7149 | 【外注】DEK-NUP214キメラmRNA定量
#7152 | #7152 | 【外注】NUP98-HOXA9キメラmRNA定量
#7156 | #7156 | 【外注】IgA-HEV抗体(定性)
#7171 | #7171 | 【外注】中鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症遺伝子検査
#7172 | #7172 | 【外注】極長鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症遺伝子検査
#7173 | #7173 | 【外注】MTP遺伝子検査（ミトコンドリア３頭酵素欠損症,LCHAD 長鎖３ヒド ロキシアシル-CoA 脱水素酵素欠損症を含む）
#7174 | #7174 | 【外注】カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ１欠損症遺伝子検査
#7175 | #7175 | 【外注】尿素サイクル異常症遺伝子検査
#7176 | #7176 | 【外注】クルーゾン症候群遺伝子検査
#7177 | #7177 | 【外注】アントレー・ビクスラー症候群遺伝子検査
#7178 | #7178 | 【外注】ペリー症候群遺伝子検査
#7179 | #7179 | 【外注】アペール症候群遺伝子検査
#7180 | #7180 | 【外注】ロスムンド・トムソン症候群遺伝子検査
#7181 | #7181 | 【外注】PCDH19 関連症候群遺伝子検査
#7187 | #7187 | 【外注】筋ジストロフィー遺伝子検査
#7188 | #7188 | 【外注】ドラベ症候群遺伝子検査
#7189 | #7189 | 【外注】CFC症候群遺伝子検査
#7190 | #7190 | 【外注】コステロ症候群遺伝子検査
#7191 | #7191 | 【外注】ヌーナン症候群遺伝子検査
#7192 | #7192 | 【外注】歌舞伎症候群遺伝子検査
#7193 | #7193 | 【外注】肝型糖原病（糖原病Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅵ型、Ⅸa 型、Ⅸb 型、Ⅸc 型、Ⅳ型）遺伝子検査
#7194 | #7194 | 【外注】筋型糖原病（糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd 型）遺伝子検査
#7195 | #7195 | 【外注】ATR-X症候群遺伝子検査
#7196 | #7196 | 【外注】セピアプテリン還元酵素欠損症遺伝子検査
#7197 | #7197 | 【外注】CPT2 欠損症遺伝子検査遺伝子検査
#7198 | #7198 | 【外注】シトリン欠損症遺伝子検査遺伝子検査
#7199 | #7199 | 【外注】グルコーストランスポーター1 欠損症遺伝子検査
#7200 | #7200 | 【外注】副腎白質ジストロフィー遺伝子検査
#7201 | #7201 | 【外注】ジストロフィン遺伝子 (デュシェンヌ型/ベッカー型筋ジストロフィー )
#7202 | #7202 | 【外注】福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子検査
#7203 | #7203 | 【外注】筋強直性ジストロフィーDMPK解析
#7204 | #7204 | 【外注】球脊髄性筋萎縮症(SBMA)
#7205 | #7205 | 【外注】CYP2C9遺伝子多型
#7206 | #7206 | 【外注】脊髄小脳変性症(SCD)遺伝子解析
#7207 | #7207 | 【外注】ハンチントン病 (HTT遺伝子CAG反復配列解析)
#7208 | #7208 | 【外注】EGFR遺伝子解析（血漿）
#7210 | #7210 | 【外注】EGFR遺伝子解析コバスv2
#7212 | #7212 | 【外注】EGFRタンパク
#7215 | #7215 | 【外注】先天性難聴遺伝子（BML）
#7216 | #7216 | 【外注】BRAF V600変異解析
#7221 | #7221 | 【外注】WT1 mRNA定量
#7239 | #7239 | 【外注】ダブラフェニブBRAF遺伝子変異解析
#7239 | #7239 | 【外注】ダブラフェニブBRAF遺伝子変異解析
#7240 | #7240 | 【外注】CBFB-MYH11キメラｍRNA（マルク）
#7241 | #7241 | 【外注】UGT1A1遺伝子多型
#7250 | #7250 | 【外注】RET遺伝子変異解析
#7251 | #7251 | 【外注】血中ムコ多糖症1型（α-L-イズロニダーゼ）
#7252 | #7252 | 【外注】血中ムコ多糖症2型（イズロネート-2-スルファターゼ）
#7253 | #7253 | 【外注】リンパ球中β-グルコシダーゼ活性
#7254 | #7254 | 【外注】リンパ球中α-ガラクトシダーゼ活性
#7255 | #7255 | 【外注】リンパ球中α-グルコシダーゼ活性
#7256 | #7256 | 【外注】尿中有機酸(診断用)、尿中有機酸(経過観察)
#7257 | #7257 | 【外注】血中アシルカルニチン(診断用)、血中アシルカルニチン(経過観察)
#7258 | #7258 | 【外注】マイクロサテライト不安定性検査
#7260 | #7260 | 【外注】先天性QT延長症候群（SRL）
#7261 | #7261 | 【外注】先天性銅代謝異常症（メンケス病のみ）
#7262 | #7262 | 【外注】ALPL遺伝子変異解析
#7270 | #7270 | 【外注】原発性免疫不全症候群
#7273 | #7273 | 【外注】SMA遺伝学的検査 (SMA:脊髄性筋萎縮症)
#7274 | #7274 | 【外注】RB1スクリーニング
#7275 | #7275 | 【外注】ロイスディーツ症候群
#7276 | #7276 | 【外注】マルファン症候群（かずさ）
#7277 | #7277 | 【外注】エーラスダンロス症候群(血管型)
#7278 | #7278 | 【外注】RB1シングルサイト
#7279 | #7279 | 【外注】BRACAnalysis診断システム
#7280 | #7280 | 【外注】FLT3/ITD変異解析
#7281 | #7281 | 【外注】RAS・BRAF遺伝子変異解析：RAS判定
#7283 | #7283 | 【外注】MSI検査(スライド)
#7284 | #7284 | 【外注】MSI検査(組織)
#7289 | #7289 | 【外注】若年発症型両側性感音難聴遺伝子解析（BML）
#7290 | #7290 | 【外注】MSI検査(ブロック)
#7292 | #7292 | 【外注】NUDT15遺伝子多型
#7293 | #7293 | 【外注】多発性骨髄腫マルチカラーフローサイトメトリー
#7297 | #7297 | 【外注】TCF3-PBX1キメラmRNA
#7299 | #7299 | 【外注】ETV6-RUNX1キメラmRNA
#7309 | #7309 | 【外注】KMT2A-MLLT1キメラmRNA
#7311 | #7311 | 乳腺センチネルリンパ節中サイトケラチン19mRNA（CK19mRNA）定量 | cCP/µL | 【*(-) ： 250 未満】 | OSNA法RD-200 測定手順書 |  |  | リンパ節 | 25～600 mg (25 mg未満の場合の結果は参考値とし、600 mgを超える場合は分割する。) | 50 mLチューブ、1.5 mLチューブ | 氷冷。凍結にて提出。 | 検査後廃棄 | リンパ節数（検体数）が14個を超えた場合は受付不可 | one-step nucleic acid amplification (OSNA)法 |  |  |  | 内線6664（臨床化学）、術中迅速連絡先iPhone：①3000、②3018 | 2025-11-01
#7311 | #7311 | 乳腺センチネルリンパ節中サイトケラチン19mRNA（CK19mRNA）定量 | cCP/µL | 【*(-) ： 250 未満】 | OSNA法RD-200 測定手順書 |  | ＜250 cCP/μL：(-) (但し、＜60 cCP/μL の場合は算出不能(-)で報告する。)。250≦,＜5000 cCP/μL：(+)。 5000≦,≦25,000,000 cCP/μL：(++) | [6 empty] | one-step nucleic acid amplification (OSNA)法 |  |  | Y(新法)＝1.01x(旧法)-0.27 [相関係数r=0.91] |  | 2022-07-20 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#7311 | #7311 | 乳腺センチネルリンパ節中サイトケラチン19mRNA（CK19mRNA）定量 | copies/μL | [16 empty] | 2022-07-19 | 測定装置、測定試薬の変更
#7319 | #7319 | 【外注】SOD1遺伝子解析
#7333 | #7333 | 【外注】TTR遺伝子変異解析
#7334 | #7334 | 【外注】SNRPNメチレーションPCR（プラダーウィリ・アンジェルマン症候群）
#7335 | #7335 | 【外注】MPN遺伝子変異解析
#7336 | #7336 | 【外注】JAK2遺伝子 V617F変異解析
#7338 | #7338 | 【外注】先天性銅代謝異常症（ウィルソン病）
#7339 | #7339 | 【外注】KMT2A-AFF1キメラmRNA
#7341 | #7341 | 【外注】KMT2A-AFDNキメラmRNA
#7343 | #7343 | 【外注】KMT2A-MLLT3キメラmRNA
#7345 | #7345 | 【外注】STIL-TAL1キメラmRNA
#7346 | #7346 | 【外注】シロリムス
#7347 | #7347 | 【外注】遺伝性自己炎症疾患
#7348 | #7348 | FIB-4 Index |  | 該当なし |  |  | 0～最大値（ASTが6ミマン、ALTが5ミマン、PLTが2,000ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：（AST(U/L)×年齢(歳)）/（血小板数(109/L)×√ALT(U/L)） |  |  |  | 内線6664（臨床化学）、術中迅速連絡先iPhone：①3000、②3018 | 2025-11-01
#7348 | #7348 | FIB-4 Index |  | 該当なし |  |  | 0～最大値（ASTが3ミマン、ALTが3ミマン、PLTが2,000ミマンの場合は算出不能) | [6 empty] | 計算式：（AST(U/L)×年齢(歳)）/（血小板数(109/L)×√ALT(U/L)） |  |  |  |  | 2019-06-17 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#7350 | #7350 | 【外注】骨髄微小残存病変量測定（PCR-MRD）モニタリング
#7352 | #7352 | 【外注】骨髄微小残存病変量測定（PCR-MRD）スクリーニング
#7357 | #7357 | 【外注】ラコサミド
#7358 | #7358 | 【外注】FLT3変異解析ITD/TKD
#7361 | #7361 | 【外注】白血病キメラ遺伝子スクリーニング
#7376 | #7376 | 【外注】Foundation one CDx ガンゲノムプロファイル
#7377 | #7377 | 【外注】NCC オンコパネルシステム
#7378 | #7378 | 【外注】プロピオン酸血症遺伝子検査
#7379 | #7379 | 【外注】メチルマロン酸血症遺伝子検査
#7380 | #7380 | 【外注】アルギノコハク酸血症遺伝子検査
#7381 | #7381 | 【外注】シトルリン血症（I 型）遺伝子検査
#7382 | #7382 | 【外注】ホモシスチン尿症遺伝子検査
#7383 | #7383 | 【外注】メープルシロップ尿症遺伝子検査
#7384 | #7384 | 【外注】フェニルケトン尿症遺伝子検査
#7385 | #7385 | 【外注】乳癌PD-L1タンパク（IHC）SP142
#7386 | #7386 | 【外注】イソ吉草酸血症遺伝子検査
#7387 | #7387 | 【外注】メチルクロトニルグリシン尿症遺伝子検査
#7388 | #7388 | 【外注】HMG-CoA リアーゼ欠損症遺伝子検査
#7389 | #7389 | 【外注】複合カルボキシラーゼ欠損症遺伝子検査
#7390 | #7390 | 【外注】グルタル酸血症遺伝子検査
#7391 | #7391 | 【外注】FGF-23
#7393X | #7393 | 【外注】オンコマインマルチ システム (ブロック)
#7393X | #7392 | 【外注】オンコマインマルチシステム (スライド)
#7393X | #7394 | 【外注】オンコマインマルチ システム (組織)
#7397 | #7397 | 【外注】白血病・リンパ腫解析検査(初発)
#7398 | #7398 | 【外注】白血病骨髄微小残存病変解析
#7399 | #7399 | 【外注】急性リンパ芽球性白血病キメラ遺伝子スクリーニング ALL-II
#7400 | #7400 | 【外注】高 IgD 症候群遺伝子検査遺伝子検査
#7401 | #7401 | 【外注】クリオピリン関連周期熱症候群遺伝子検査
#7402 | #7402 | 【外注】化膿性関節炎･壊疽性膿皮症･アクネ症候群遺伝子検査
#7403 | #7403 | 【外注】ファイファー症候群遺伝子検査
#7404 | #7404 | 【外注】ライソゾーム病遺伝子検査
#7405 | #7405 | 【外注】保険適応契約外項目（オーダ画面未掲載検査）
#7406 | #7406 | 【外注】家族性大動脈瘤・解離
#7407 | #7407 | 【外注】多発性内分泌腺腫症1型（MEN1）スクリーニング
#7408 | #7408 | 【外注】ソトス症候群遺伝子検査
#7409 | #7409 | 【外注】先天性異常症候群(コルネリア・デランゲ症候群 スミス・レムリ・オピッツ症候群)遺伝子検査
#7411 | #7411 | 【外注】軟骨無形成症遺伝子検査
#7412 | #7412 | 【外注】ルビンシュタイン・テイビ症候群遺伝子検査
#7413 | #7413 | 【外注】アラジール症候群遺伝子検査
#7414 | #7414 | 【外注】骨形成不全症遺伝子検査
#7415 | #7415 | 【外注】RAS(BEAMing)遺伝子変異解析
#7416 | #7416 | 【外注】BRACAnalysis診断システム(膵臓癌)
#7417 | #7417 | 【外注】BRACAnalysis診断システム(前立腺癌)
#7418 | #7418 | 【外注】myChoice診断システム
#7419 | #7419 | 【外注】甲状腺ホルモン不応症遺伝子検査（RTH)
#7424 | #7424 | 【外注】myChoice標本作製
#7425 | #7425 | 【外注】sFlt-1/PlGF比
#7426 | #7426 | 【外注】Foundation one Liquid CDx ガンゲノムプロファイル
#7427 | #7427 | 【外注】VEGF
#7428 | #7428 | 【外注】マイクロアレイ(CGH法)
#7431 | #7431 | 【外注】c-kit遺伝子変異解析(GIST)(ブロック)
#7432 | #7432 | 【外注】c-kit遺伝子変異解析(GIST) (スライド)
#7433 | #7433 | 【外注】c-kit遺伝子変異解析(GIST)(組織)
#7436 | #7436 | 【外注】鳥特異的IgG
#7442 | #7442 | 【外注】17α－ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP) 生後4か月以下
#7443 | #7443 | 【外注】17α－ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP) 生後5か月以上
#7444X | #7444 | 【外注】AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (ブロック)
#7444X | #7445 | 【外注】AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (スライド)
#7444X | #7446 | 【外注】AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (組織)
#7467 | #7467 | 【外注】先天性難聴遺伝子（かずさ）
#7468 | #7468 | 【外注】若年発症型両側性感音難聴遺伝子解析（かずさ）
#7469 | #7469 | 【外注】Y染色体微小欠失(AZF欠失)
#7470 | #7470 | 【外注】流産絨毛組織染色体検査
#7471 | #7471 | 【外注】肺癌KRAS遺伝子変異解析 (ブロック)
#7472 | #7472 | 【外注】肺癌KRAS遺伝子変異解析 (スライド)
#7473 | #7473 | 【外注】甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(ブロック)
#7474 | #7474 | 【外注】甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(スライド)
#7475 | #7475 | 【外注】甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(組織)
#7476 | #7476 | 【外注】家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析（BML）
#7477 | #7477 | 【外注】ヒト精巣上体タンパク4(HE4)
#7478 | #7478 | 【外注】大腸癌HER2(FISH)：判定
#7481 | #7481 | 【外注】肺癌コンパクトパネルDx(ブロック)
#7482 | #7482 | 【外注】肺癌コンパクトパネルDx(組織)
#7483 | #7483 | 【外注】肺癌コンパクトパネルDx(細胞診)
#7484 | #7484 | 【外注】Guardant360 CDxがん遺伝子パネル
#7485 | #7485 | 【外注】GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム
#7486 | #7486 | 【外注】ミトコンドリア病遺伝学的検査
#7487 | #7487 | 【外注】β-アミロイド1-42/1-40比
#7488 | #7488 | 【外注】PrismGuide IRDパネルシステム
#7492 | #7492 | 【外注】サイトケラチン18フラグメント（CK-18F）
#7496 | #7496 | 【外注】Foundation one (トルカプCDx)（PIK3CA/AKT1/PTEN遺伝子検査) 組織用
#7497 | #7497 | 【外注】トルカプCDxエキパネ依頼 組織用
#7498 | #7498 | 【外注】無βリポ蛋白血症遺伝子変異解析
#7499 | #7499 | 【外注】家族性低βリポタンパク血症1遺伝子変異解析
#7500 | #7500 | 【外注】原発性高カイロミクロン血症遺伝子変異解析
#7501 | #7501 | 【外注】タンジール病遺伝子変異解析
#7547 | #7547 | 【外注】FGFR2融合遺伝子(FISH)
#7550 | #7550 | 【外注】風疹ウイルスIgG抗体
#7551 | #7551 | 【外注】脆弱X症候群 FMR1解析
#7555 | #7555 | 【外注】大腸癌メチル化検出
#7713 | #7713 | 【外注】QT延長症候群（国循）
#7714 | #7714 | 【外注】MF（マルファン症候群）（国循）
#7715 | #7715 | 【外注】HCM（肥大型心筋症）
#7716 | #7716 | 【外注】FH（家族性高コレステロール血症）（国循）
#7717 | #7717 | 【外注】OncoScreen plus CDx システム
#8161 | #8161 | 【各科】血清保存移植登録患者
#8162 | #8162 | 【各科】全血保存移植登録患者
#8171X | #8171 | 【各科】自主研究用(血清)1本 9mL
#8171X | #8172 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)1本
#8171X | #8173 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)1本
#8171X | #8174 | 【各科】自主研究用(血清)2本
#8171X | #8175 | 【各科】自主研究用(血清)3本
#8171X | #8176 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)2本
#8171X | #8177 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)3本
#8171X | #8178 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)2本
#8171X | #8179 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)3本
#8171X | #8180 | 【各科】自主研究用(尿)
#8171X | #8182 | 【各科】ゲノムシーケンス7mL
#8171X | #8183 | 【各科】ゲノムシーケンス21mL
#8171X | #8185 | 【各科】癌ワク用 血漿20mL
#8171X | #8186 | 【各科】癌ワク用 血清3mL
#8171X | #8187 | 【各科】自主研究用(グルカゴ緑)1本
#8171X | #8188 | 【各科】研究用(RDTA-2Na 5mL)2本
#8171X | #8189 | 【各科】自主臨床研究放射線治療科
#8171X | #8190 | 【各科】研究用(クエン酸-Na 5mL)2本
#8171X | #8191 | 【各科】自主研究用(血清)1本 3mL
#8171X | #8192 | 【各科】自主研究用(血清)1本 6mL
#8171X | #8193 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)1本
#8171X | #8194 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)2本
#8171X | #8195 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)3本
#8171X | #8223 | 【各科】自主臨床研究用Foundation2本
#8171X | #8224 | 【各科】自主臨床研究EDTA3K2本
#8171X | #8225 | 【各科】自主臨床研究BDPAX2本
#8196 | #8196 | 【外注】抗ミュラー管ホルモン(AMH)
#8198 | #8198 | 【外注】抗カルジオリピンIgM抗体
#8199 | #8199 | 【外注】抗フォスファチジルエタノールアミン抗体IgG(抗PE-IgG)（産科自費診療）
#8200 | #8200 | 【外注】抗フォスファチジルエタノールアミン抗体 IgM(抗PE-IgM)（産科自費診療）
#8201 | #8201 | 【外注】母体血胎児染色体検査(NIPT)（産科自費診療）
#8202 | #8202 | 【外注】クアトロテスト（産科自費診療）
#8203 | #8203 | 【外注】トキソプラズマ アビディティ（産科自費診療）
#9005 | #9005 | ICG（インドシアニングリーン負荷試験） | % | 10%以下 | 臨床検査法提要 |  |  | 血液（測定試料：血清） | 3.0 mL | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。 | 3日間冷蔵保管。 | 薬剤投与後15分後に採血。 | 3波長(775,805,835nm)測定法 |  |  |  | 内線6664（臨床化学） | 2025-11-01
#9005 | #9005 | ICG（インドシアニングリーン負荷試験） | % | 10%以下 | 臨床検査法提要 |  | 0～100 % | [6 empty] | 3波長(775,805,835nm)測定法 | [5 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#HN2001X | #HN2001 (セットウインドウ) | 【各科】HLA(A,B,C,DR,DQ)/移植（移植医療部）
#HN2001X | #HN2002 (セットウインドウ) | 【各科】移植前HLA抗体検査/移植（移植医療部）
#HN2001X | #HN2004 (セットウンドウ) | 【各科】移植後HLA抗体検査/移植（移植医療部）
#HN2001X | #HN2003 (セットウインドウ) | 【各科】リンパ球クロスマッチ(ドナー)（移植医療部）
#HN2001X | #1917 | 【各科】リンパ球クロスマッチ(レシピエント)（移植医療部）
第C列（検査項目名）でフィルターをかけ、過去分（グレイアウト）は非表示としています。過去の情報を確認したい場合はフィルターを外してください。
【外注】（外部委託検査）、【各科】（各科で検体回収）の表記がある検査項目は、別シート「外注検査（外注・各科回収）」を参照してください。

## 外注検査（外注・各科回収）
親コード（検査グループ） | 項目コード | 検査項目名 | 委託先 | 単位 | 基準範囲【*臨床判断値】 | 測定方法 | 採取容器 | 搬送温度（検体採取後、検査室提出までの管理） | 報告日数 | 備考 | ラベル | 前処理方法(特別な記載がない限り、遠心は緊急生化学検体と同一条件で可) | 検体提出処理後、提出までの保存温度 | 日当直時の保管 | 検体量（mL）（再検分含む検体量） | 最低量（mL）（再検なしの一回測定） | 検査部内処理・結果報告等 | マスタ設定等 | 契約群 | 開始日 | 終了日 | 変更履歴
#5211 | #5211 | インフルエンザウイルスＡ（抗体）→ | SRL | 倍 | H1N1株 10 倍未満、H3N2株 10 倍未満 | HI法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.2 | - |  |  | A-1-01 | 2025-11-01
#5211 | #5211 | インフルエンザウイルスＡ（抗体）→ | LSI | 倍 | H1N1株 10 倍未満、H3N2株 10 倍未満 | HI法 | [13 empty] | 2000-10-02 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5211 | #5211 | インフルエンザウイルスＡ（抗体）→ |  | 倍 | H1N1株 32 倍未満、H3N2株 32 倍未満 | [15 empty] | 2000-09-29 | 基準範囲変更
#5211子項目 | #5213 | →インフルエンザA型（H1N1）
#5211子項目 | #5214 | →インフルエンザA型（H3N2）
#5212 | #5212 | インフルエンザウイルスB（抗体） | SRL | 倍 | 山形系統 10倍未満、ビクトリア株 10倍未満 | HI法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.2 | - |  |  | A-1-02 | 2025-11-01
#5212 | #5212 | インフルエンザウイルスB（抗体） | LSI | 倍 | 山形系統 10倍未満、ビクトリア株 10倍未満 | HI法 | [13 empty] | 2000-10-02 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5212 | #5212 | インフルエンザウイルスB（抗体） |  | 倍 | 山形系統 32倍未満、ビクトリア株 32倍未満 | [15 empty] | 2000-09-29 | 基準範囲変更
#5212子項目 | #5212' | →インフルエンザＢ：B-1（山形系統）
#5212子項目 | #5219 | →インフルエンザＢ：B-2（ビクトリア系統）
#5220 | #5220 | 単純ヘルペス（抗体：IgG・IgM）→ | LSI | - | IgG：2.0未満、IgM：0.8未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 各0.3 | 血清 各0.2 |  | 電子カルテ（病院情報システム）上は単純ヘルペス抗体をオーダ。ハートレイ（上位検査情報システム）にてIgG、IgM抗体のオーダを自動発生させ、双方を測定。 | A-1-03, 04
#5220子項目 | #5221 | →単純ヘルペスIgG
#5220子項目 | #5222 | →単純ヘルペスIgM
#5223 | #5223 | 帯状ヘルパス（抗体：IgG・IgM）→ | LSI | - | IgG：2.0未満、IgM：0.8未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 各0.3 | 血清 各0.2 |  | 電子カルテ（病院情報システム）上は帯状ヘルペス抗体をオーダ。ハートレイ（上位検査情報システム）にてIgG、IgM抗体のオーダを自動発生させ、双方を測定。 感染制御部専用画面にも病院支払い用の別コードのオーダがありからこのハートレイIgG・IgMのコードに飛んでくる | A-1-05, 06
#5223子項目 | #5224 | →帯状ヘルペスIgG
#5223子項目 | #5225 | →帯状ヘルペスIgM
#5251 | #5251 | コクサッキーA9（抗体） | SRL | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | CF法では、その測定原理のため、溶血検体では検査不能になることがある。 | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-07 | 2025-11-01
#5251 | #5251 | コクサッキーA9（抗体） | LSI | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5252 | #5252 | コクサッキーB1（抗体） | SRL | 倍 | 4 倍未満 | NT（中和反応） | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-08 | 2025-11-01
#5252 | #5252 | コクサッキーB1（抗体） | LSI | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5253 | #5253 | コクサッキーB3（抗体） | SRL | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | 08.分離青 | 常温 | 7～20 | CF法では、その測定原理のため、溶血検体では検査不能になることがある。 | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-09 | 2025-11-01
#5253 | #5253 | コクサッキーB3（抗体） | LSI | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5261 | #5261 | RS（RSウイルス抗体） | LSI | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | CF法では、その測定原理のため、溶血検体では検査不能になることがある。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-10
#5270 | #5270 | サイトメガロウイルス抗体（IgG・IgM）→ | LSI | IgG：AU/mL、IgM：S/CO | IgG抗体：6.0未満、IgM抗体：0.85未満 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 各0.3 | 血清 各0.2 | 遠心後冷蔵の条件で2wweek安定とのLSI回答(2020年11月) | 電子カルテ（病院情報システム）上はサイトメガロウイルス抗体をオーダ。ハートレイ（上位検査情報システム）にてIgG、IgM抗体のオーダを自動発生させ、双方を測定。 | A-1-11, 12 | 2022-04-01
#5270 | #5270 | サイトメガロウイルス抗体（IgG・IgM）→ |  | IgG：単位なし、IgM：単位なし | IgG抗体：2未満、IgM抗体：0.80未満 | EIA法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#5270子項目 | #5271 | →サイトメガロウイルスIgG（CMV-IgG）
#5270子項目 | #5272 | →サイトメガロウイルスIgM（CMV-IgM）
#5281 | #5281 | 麻疹抗体（IgG・IgM） → | SRL | - | IgG抗体：2.0未満、IgM抗体：0.8未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 各0.3 | 血清 各0.2 |  | 電子カルテ（病院情報システム）上は麻疹抗体をオーダ。ハートレイ（上位検査情報システム）にてIgG、IgM抗体のオーダを自動発生させ、双方を測定。しかし、麻疹IgGのみ測定したいとの要望があり、2024/6/10からIgGのみ単独オーダ可。 感染制御部専用画面にも病院支払い用の別コード(605288、IgGのみ)のオーダがありからこのハートレイのコードに飛んでくる | A-1-13 | 2025-11-01
#5281 | #5281 | 麻疹抗体（IgG・IgM） → | LSI | - | IgG抗体：2.0未満、IgM抗体：0.8未満 | EIA法 |  |  |  | 髄液は参考値として測定可能であるが、マスタ上では検体変更不可になっているため、コメントに髄液と入れてオーダしてもらう(2020/1/22 LSI確認) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5281X | #5283 | →麻疹IgG
#5281子項目 | #5284 | →麻疹IgM
#5311 | #5311 | パラインフルエンザI型 | LSI | 倍 | 10 倍未満 | HI法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-15 | 2000-10-02
#5311 | #5311 | パラインフルエンザI型 | LSI | 倍 | 32 倍未満 | [15 empty] | 2000-09-29 | 基準範囲変更
#5312 | #5312 | パラインフルエンザII型 | LSI | 倍 | 10 倍未満 | HI法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-16 | 2000-10-02
#5312 | #5312 | パラインフルエンザII型 | LSI | 倍 | 32 倍未満 | [15 empty] | 2000-09-29 | 基準範囲変更
#5313 | #5313 | パラインフルエンザIII型 | SRL | 倍 | 10 倍未満 | HI法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-17 | 2025-11-01
#5313 | #5313 | パラインフルエンザIII型 | LSI | 倍 | 10 倍未満 | HI法 | [13 empty] | 2000-10-02 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5313 | #5313 | パラインフルエンザIII型 | LSI | 倍 | 32 倍未満 | [15 empty] | 2000-09-29 | 基準範囲変更
#5321 | #5321 | アデノ３型 | SRL | 倍 | 4ミマン(倍) | NT法 | 08.分離青 | 常温 | 9～14 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-18 | 2025-11-01
#5321 | #5321 | アデノ３型 | LSI | 倍 | 8 倍 | NT法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5331 | #5331 | EB抗VCA・IgG | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 測定試薬：FAカラー VCAテスト（IgG）。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 遠心後冷蔵の条件で2wweek安定とのLSI回答(2020年11月) |  | A-1-19 | 2019-10-01
#5331 | #5331 | EB抗VCA・IgG | LSI | [6 empty] | 測定試薬：フルオロVCA-Gテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5332 | #5332 | EB抗VCA・IgM | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 測定試薬：FAカラー VCAテスト（IgM） | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-20 | 2019-10-01
#5332 | #5332 | EB抗VCA・IgM | LSI | [6 empty] | 測定試薬：フルオロVCA-Mテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5333 | #5333 | EV抗VCA・IgA | SRL | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-21 | 2025-11-01
#5333 | #5333 | EV抗VCA・IgA | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 |  |  |  | 測定試薬：FAカラー VCAテスト（IgA） | [9 empty] | 2019-10-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5333 | #5333 | EV抗VCA・IgA | [7 empty] | 測定試薬：フルオロVCA-Aテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5334 | #5334 | EV抗EADR・IgG | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 測定試薬：FAカラー EAテスト。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 遠心後冷蔵の条件で2wweek安定とのLSI回答(2020年11月) |  | A-1-22 | 2019-10-01
#5334 | #5334 | EV抗EADR・IgG | LSI | [6 empty] | 測定試薬：フルオロEA-Gテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5335 | #5335 | EB抗EADA・IgA | SRL | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-23 | 2025-11-01
#5335 | #5335 | EB抗EADA・IgA | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 |  |  |  | 測定試薬：FAカラー EAテスト | [9 empty] | 2019-10-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5335 | #5335 | EB抗EADA・IgA | LSI | [6 empty] | 測定試薬：フルオロEA-Gテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5336 | #5336 | EB抗EBNA | BML | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊A 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-24 | 2025-11-01
#5336 | #5336 | EB抗EBNA | LSI | 倍 | 10 倍未満 | 蛍光抗体法 |  |  |  | 測定試薬：FAカラー EBNAテスト | [9 empty] | 2019-10-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5336 | #5336 | EB抗EBNA | LSI | [6 empty] | 測定試薬：フルオロEBNAテスト | [10 empty] | 2019-09-30 | 測定試薬変更
#5341 | #5341 | ムンプスIgG | LSI | - | 2.0 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | 感染制御部専用画面にも病院支払い用の別コードのオーダがありからこのハートレイのコードに飛んでくる | A-1-25
#5365 | #5365 | ムンプスIgM | LSI | - | 0.80 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | 感染制御部専用画面にも病院支払い用の別コードのオーダがありからこのハートレイのコードに飛んでくる | A-1-26 | 2016-04-01
#5351 | #5351 | オーム病 | LSI | 倍 | 4 倍未満 | CF法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | CF法では、その測定原理のため、溶血検体では検査不能になることがある。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-27
#5276 | #5276 | サイトメガロウイルス抗原(C7-HRP）(CMV-C7HRP) → | SRL | - | 陰性(-)、陽性細胞数0個 | 直接酵素抗体法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～4 | 細胞数が少ないと偽陰性の可能性。溶血で低値傾向。SRLは室温保存が原則とし、採血後24h経過で検出率低下と案内（添付文書上は、全血冷蔵でも可能と記載しているため、冷蔵でも可とする） | 特殊A 全血 レニカテ紫 氷 SR | そのまま | 室温 | 冷蔵（48h以内にラボに運び込めるなら受付可能) | 全血 3.0 | - | 今まで検査結果を電子カルテ報告と併せてFAX報告していたが、委託先変更に伴いFAX報告を中止 |  | A-1-28 | 2025-11-01
#5276 | #5276 | サイトメガロウイルス抗原(C7-HRP）(CMV-C7HRP) → | LSI | - | 陰性(-)、陽性細胞数0個 | 直接酵素抗体法 |  |  |  | 入院患者の場合は、翌日夕方に病棟にFaxされる。約48時間安定 翌日検体回収であれば冷蔵保存。室温では24時間安定(2019/6/3 LSIより回答) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5276子項目 | #5304 | → C7-HRP判定 | [17 empty] | 2025-11-01
#5276子項目 | #5305 | → C7-HRP陽性細胞 | [17 empty] | 2025-11-01
#5276子項目 | #5306 | → C70HRP全細胞 | [17 empty] | 2025-11-01
#5324 | #5324 | 血中抗ヘリコバクターピロリ抗体 | LSI | U/mL | 10 U/mL未満 | ラテックス凝集比濁法(LA法) | 08.分離青 | 常温 | 2～5 | 測定試薬の変更に伴い、血中抗ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘIgG抗体の名称変更された。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | A-1-29 | 2022-04-01
#5324 | #5324 | 血中抗ヘリコバクターピロリIgG抗体 |  | U/mL | 10 U/mL未満 | EIA法 | [13 empty] | 2006-05-01 | 2022-03-31 | 測定方法変更
#5324 | #5324 | 血中抗ヘリコバクターピロリIgG抗体 |  | EV値 | 1.8未満 | [15 empty] | 2006-04-30 | 基準範囲変更
#5323 | #5323 | カンジダ抗原(カンジダマンナン抗原) | SRL | U/mL | 0.05(U/mL)未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.8 | 血清 0.4 |  |  | A-1-30 | 2025-11-01
#5323 | #5323 | カンジダ抗原(カンジダマンナン抗原) | LSI | U/mL | 0.05(U/mL)未満 | EIA法 |  |  |  | カンジダの検出対象抗原が異なるため(易熱性抗原➡カンジダマンナン抗原)、陰性一致率は高いが、陽性一致率は3%(検査部通知20-27参照)。 | [9 empty] | 2020-06-13 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5323 | #5323 | カンジダ抗原 |  | 倍 | 2倍未満 | ラテックス凝集法 | [14 empty] | 2020-06-12 | 測定方法変更
#5345 | #5345 | パルボウィルスB19 IgM抗体 | SRL | - | 0.80 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-31 | 2025-11-01
#5345 | #5345 | パルボウィルスB19 IgM抗体 | LSI | - | 0.80 未満 | EIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3308 | #3308 | ASO（溶血性連鎖球菌ストレプトリジンO抗体） | LSI | IU/mL | 200 IU/mL以下 | ラテックス凝集反応 | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | A-1-32 | 2016-04-01
#3308 | #3308 | ASO（溶血性連鎖球菌ストレプトリジンO抗体） |  |  | 244 IU/ml以下 | [14 empty] | 2005-07-11 | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#3308 | #3308 | ASO（溶血性連鎖球菌ストレプトリジンO抗体） |  |  | 30 IU/ml以下 | [15 empty] | 2005-07-08 | 基準範囲変更
#5151 | #5151 | HCVグルーピング→ | LSI | - | 該当なし | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-33 | 2005-07-11
#5151子項目 | #5152 | → グループ1 | [17 empty] | 2005-07-11
#5151子項目 | #5153 | → グループ2 | [17 empty] | 2005-07-11
#5347 | #5347 | クラミジアトラコマティスIgG抗体 | SRL | - | 0.900 未満(INDEX) | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-34 | 2025-11-01
#5347 | #5347 | クラミジアトラコマティスIgG抗体 | LSI | - | 0.900 未満(INDEX) | EIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5348 | #5348 | クラミジアトラコマティスIgA抗体 | SRL | - | 0.900 未満(INDEX) | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-35 | 2025-11-01
#5348 | #5348 | クラミジアトラコマティスIgA | LSI | - | 0.900 未満(INDEX) | EIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5189 | #5189 | アスペルギルス抗原 | LSI | - | 0.5 未満(Cutoff Index) | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | ピペラシリン/タゾバクタム合剤投与患者では陽性となる場合有り。 気管支肺胞洗浄液の場合、参考値ならば測定可能とのこと(2019/7/19 LSI確認) | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.7 | 血清 0.4 |  |  | A-1-36 | 2007-04-02
#5189 | #5189 | アスペルギルス抗原 |  |  | 1.0未満 | [15 empty] | 2007-03-30 | 基準範囲変更
#5199 | #5199 | アスペルギルス抗体IgG | SRL | - | 陰性および 5.0 AU/mL 未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵（冷蔵安定性28日) | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-11-01
#5199 | #5199 | アスペルギルス抗体IgG | LSI | - | 陰性および 5.0 AU/mL 未満 | ELISA法 | [13 empty] | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#5199子項目 | #5200 | → アスペルギルス抗体IgG：定量 |  | AU/mL | [15 empty] | 2024-10-01
#5329 | #5329 | 百日咳抗体→ | SRL | EU/mL | PT-IgG 10 EU/mL未満、FHA-IgG 10 EU/mL未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-37 | 2025-11-01
#5329 | #5329 | 百日咳抗体→ | LSI | EU/mL | PT-IgG 10 EU/mL未満、FHA-IgG 10 EU/mL未満 | EIA法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5329 | #5329 | 百日咳抗体→ |  | 倍 | 10 倍未満 | 細菌凝集法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5329子項目 | #5337 | → PT-IgG
#5329子項目 | #5338 | → FHA-IgG
#5372 | #5372 | クラミジア・ニューモニエIgG抗体 | SRL | EIU | 30 EIU 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | A-1-39 | 2025-11-01
#5372 | #5372 | クラミジア・ニューモニエIgG抗体 | LSI | EIU | 30 EIU 未満 | EIA法 | [13 empty] | 2019-03-28 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5372 | #5372 | クラミジア・ニューモニエIgG抗体 |  |  | 0.900未満 | [14 empty] | 2016-04-01 | 2019-03-27 | 測定試薬変更
#5372 | #5372 | クラミジア・ニューモニエIgG抗体 |  |  | 1.0未満 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#5373 | #5373 | クラミジア・ニューモニエIgA抗体 | SRL | EIU | 8 EIU 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | A-1-40 | 2025-11-01
#5373 | #5373 | クラミジア・ニューモニエIgA抗体 | LSI | EIU | 8 EIU 未満 | EIA法 | [13 empty] | 2019-03-28 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5373 | #5373 | クラミジア・ニューモニエIgA抗体 |  |  | 0.900未満 | [14 empty] | 2016-04-01 | 2019-03-27 | 測定試薬変更
#5373 | #5373 | クラミジア・ニューモニエIgA抗体 |  |  | 1.0未満 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#5374 | #5374 | クラミジア・ニューモニエIgM抗体 | SRL | S/CO | 0.5 S/CO 未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | A-1-38 | 2025-11-01
#5374 | #5374 | クラミジア・ニューモニエIgM抗体 | LSI | S/CO | 0.5 S/CO 未満 | EIA法 | [13 empty] | 2019-03-28 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5374 | #5374 | クラミジア・ニューモニエIgM抗体 |  |  | 0.900未満 | [14 empty] | 2016-04-01 | 2019-03-27 | 測定試薬変更
#5374 | #5374 | クラミジア・ニューモニエIgM抗体 |  |  | 1.0未満 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#5384 | #5384 | 結核菌特異的IFN-γ(T-spot) → | LSI | - | 判定：陰性(-) | ELISPOT法 | 20.へパ緑 | 常温 | 3～4 | ②氷冷してしまった場合は再採血推奨(LSIより)。 ③検体提出は基本的には採血日に提出する、54時間以内に検査をする必要がある。 ⑥結果解釈：判定値(+)：A抗原またはB抗原のスポット数が8以上の場合、陽性になる。判定保留：A抗原またはB抗原のスポット数が5～7。判定値(-)：A抗原またはB抗原のスポット数が0～4 | 特殊A 全血 へパ緑 常 IF | そのまま | 室温 | 基本的には当日提出。ただし、54時間以内に検査すれば問題ない。その場合の保存も室温。 | 全血 5.0 | 可能な限り採取 |  | パネル A(結核菌特異抗原:ESAT-6を添加)、パネルB(結核菌特異抗原: CFP-10を添加)の結果、ポジコン、ネガコンの4つの項目がハートレイにて自動発生する。 感染制御部専用画面に、同一項目の病院持ち出し用があるため、マスタ修正がある場合はそちらも確認する。 | A-1-41 | 2015-01-05
#5384 | #5384 | クオンティフェロン |  |  |  | EIA法 |  |  |  | 結果解釈：判定値(+)：TB抗原値が0.35 IU/ml以上で、結核感染を疑う。 判定値(-)：TB抗原値が0.10 IU/ml未満で、結核感染は認められない。 判定保留 ：TB抗原値が0.10～0.35 IU/ml未満で、感染リスクの度合いを考慮して総合的に判断する。 判定不可 ：陽性コントロール値が0.50 IU/ml未満で、免疫抑制状態が考えられる。経過を追って再検査が必要。 | [9 empty] | 2010-12-06 | 2014-12-26 | 測定方法変更
#5384 | #5384 | クオンティフェロン |  |  |  | ELISPOT法 |  |  |  | 結果解釈：判定値(+)：TB抗原値が0.35 IU/ml以上で、結核感染を疑う。 判定値(-)：TB抗原値が0.10 IU/ml未満で、結核感染は認められない。 判定保留 ：TB抗原値が0.10～0.35 IU/ml未満で、感染リスクの度合いを考慮して総合的に判断する。 判定不可 ：陽性コントロール値が0.50 IU/ml未満で、免疫抑制状態が考えられる。経過を追って再検査が必要。 | [9 empty] | 2008-04-11 | 2010-12-03 | 測定方法変更
#5384 | #5384 | クオンティフェロン |  |  |  | EIA法 |  |  |  | 結果解釈：判定値(+)：TB抗原値が0.35 IU/ml以上で、結核感染を疑う。 判定値(-)：TB抗原値が0.10 IU/ml未満で、結核感染は認められない。 判定保留 ：TB抗原値が0.10～0.35 IU/ml未満で、感染リスクの度合いを考慮して総合的に判断する。 判定不可 ：陽性コントロール値が0.50 IU/ml未満で、免疫抑制状態が考えられる。経過を追って再検査が必要。 | [9 empty] | 2008-10-27 | 2013-04-10 | 測定方法変更
#5384子項目 | #5385 | → IFN-γNC
#5384子項目 | #5386 | → IFN-γPC
#5384子項目 | #5396 | → IFN-γ-A
#5384子項目 | #5397 | → IFN-γ-B
#5155 | #5155 | HBVコア関連抗原（HBVcrAg)定量 | SRL | LogU/mL | 2.1 未満（LogU/mL） | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 | 高感度試薬はLSIでは使用していないため、委託先がLSIからSRLに変更となった |  | A-1-42 | 2025-06-02
#5155 | #5155 | HBVコア関連抗原（HBVcrAg)定量 | LSI | LogU/mL | 3.0 LogU/mL未満 | CLEIA法 | [13 empty] | 2012-11-12 | 2025-05-30 | 外注先変更
#5370 | #5370 | 抗MAC抗体 | LSI | U/mL | MAC判定 (-)、MAC濃度 0.7 U/mL未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 凍結 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  |  | A-1-43 | 2016-08-15
#5096 | #5096 | HCVコア抗原 | LSI | fmol/L | 3.0 fmol/L 未満 【陰性（＜3 .0 fmol/L）、陽性（≧3 .0 fmol/）】 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | 汚染防止のため採血管は開栓しない。他検査の残検体は本検査に使用できない。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 | 輸血後感染症のセット項目としてオーダされる場合もある。 |  | A-1-44 | 2017-04-03
#5096 | #5096 | HCVコア抗原 |  |  | 1未満 | BLEIA法 | [13 empty] | 2016-05-09 | 2017-04-02 | 測定方法変更
#5096 | #5096 | HCVコア抗原 |  |  | 3未満 | CLIA法 | [13 empty] | 2009-10-01 | 2016-05-08 | 外注化
#5096 | #5096 | HCVコア抗原 |  |  | 40未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2009-09-30 | 測定方法変更
#5124 | #5124 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体確認（HTLV抗体確認） | SRL | - | 該当なし | ラインブロット法(LIA法) | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 髄液の場合、検体量は1.5mLとなり、参考値測定となる(2022年5月SRL回答)。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵（冷蔵安定性60日） | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | A-1-45 | 2025-11-01
#5124 | #5124 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体確認（HTLV抗体確認） | LSI | - |  | ラインブロット法(LIA法) | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5124 | #5124 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体確認（HTLV抗体確認） | SRL | - |  | ラインブロット法(LIA法) |  |  |  | 鑑別報告はしないが、HTLV2抗体の場合はラボレターで報告するとのこと。 | [9 empty] | 2021-10-04 | 2025-03-31 | 外注先変更
#5124 | #5124 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体確認（HTLV抗体確認） | [18 empty] | 2021-10-01 | 外注化
#5124子項目 | #5125 | → 判定
#7156 | #7156 | IgA-HEV抗体(定性) | LSI | - | 陰性 | EIA | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | E型肝炎ウイルスであるHEVの抗体を測定する検査である。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | A-1-46 | 2019-04-08
#5382 | #5382 | 結核菌DNA | LSI | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | 便容器（組織を提出する場合は、生材料を滅菌チューブに入れて提出） | 常温 | 2～3 | デフォルトは喀痰 他の検体は材料変更。LSIの検査案内に詳細な記載有。 | 特殊A 喀痰 便容器 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | - | - | 微生物と喀痰を共用する場合、微生物検査室でNALC処理されているのかどうかを確認して、処理されている場合は集配担当者に伝える。 結核菌が陽性時は至急FAXあり→依頼医師から感染制御部に連絡するよう依頼(MAC-DNAのみが陽性である場合は連絡不要(感染制御部に2019/7/12に確認済))。 |  | A-2-01
#5383 | #5383 | マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラーDNA (MAC-DNA) → | LSI | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | 便容器（組織を提出する場合は、生材料を滅菌チューブに入れて提出） | 常温 | 2～3 | デフォルトは喀痰 他の検体は材料変更。LSIの検査案内に詳細な記載有。 | 特殊A 喀痰 便容器 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | - | - | 微生物と喀痰を共用する場合、微生物検査室でNALC処理されているのかどうかを確認して、処理されている場合は集配担当者に伝える。 結核菌が陽性時は至急FAXあり→依頼医師から感染制御部に連絡するよう依頼(MAC-DNAのみが陽性である場合は連絡不要(感染制御部に2019/7/12に確認済))。 |  | A-2-02
#5383子項目 | #5307 | → アビウム
#5383子項目 | #5308 | → イントラセルラー
#5350 | #5350 | 淋菌DNA | LSI | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | 57.PCR-T | 常温 | 2～3 | 尿は初尿 膣分泌液 ぬぐいOK、初尿を取り直す場合は尿を採取してから2時間以上経過してから初尿を取り直す | 特殊A 尿 PCR-T 常 DN | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 初尿 2.0 | 初尿 1.0 |  |  | A-2-03 | 2013-04-01
#5350 | #5350 | 淋菌DNA |  |  |  | PCR法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5346 | #5346 | クラミジアトラコマティスDNA | LSI | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | 57.PCR-T | 常温 | 2～3 | 尿は初尿。初尿を取り直す場合は尿を採取してから2時間以上経過してから初尿を取り直す。 | 特殊A 尿 PCR-T 常 DN | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 初尿 2.0 | 初尿 1.0 | 眼のスワブはLSIでは参考値として検査できるが、保険診療外であるため、オーダは不可(2020年2月 LSI確認)。 |  | A-2-04 | 2013-04-01
#5346 | #5346 | クラミジアトラコマティスDNA |  |  |  | PCR法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5352 | #5352 | 淋菌およびクラミジアトラコマチス核酸同時測定 → | LSI | - | 淋菌DNA：検出せず、クラミジアトラコマティスDNA：検出せず | リアルタイムPCR法 | 57.PCR-T | 常温 | 2～3 | 尿検体でも受取り可能。材料を分泌物から尿に変更すること。滅菌カップに初尿をとり専用容器に規定量入れる。初尿を取り直す場合は尿を採取してから2時間以上経過してから初尿を取り直す。 尿、咽頭、子宮は保険収載内。PCR-Tには綿棒が二本あるが、太い方でぬぐい、細い方で採取するとのこと(2022年3月LSI確認)。 | 特殊A 分泌物 PCR-T 常 | そのまま | 冷蔵 | 室温(専用容器ならば) | ぬぐい液 | - | 滅菌試験管ではなくハルンカップにて尿が提出された場合、できるだけ早く専用容器に移してほしいとのこと(2020/7月 LSI確認)。 眼のスワブはLSIでは参考値として検査できるが、保険診療外であるため、オーダは不可(2021年6月 LSI確認)。 |  | A-2-05 | 2016-04-01
#5352 | #5352 | 淋菌およびクラミジアトラコマチス核酸同時測定 → |  |  |  | TMA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定方法変更
#5352子項目 | #5353 | → 淋菌
#5352子項目 | #5354 | → クラミジアトラコマティス
#5355 | #5355 | HPV-DNA 同定（中～高リスク型） | LSI | - | 陰性、1.00未満（INDEX） | Taqman PCR法 | 45.HPV保存液 | 常温 | 2～3 | LSI項目名は「HPV-DNA簡易ジェノタイプ判定《TaqManPCR法》」。16型と18型とその他の三種類に判別できるようになった。その他は、12種類の高リスク型HPV（31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68型）のいずれか、または全ての型に感染している場合に陽性となる。 | 特殊A 擦過物 HPV専用器 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | ぬぐい液 | - |  |  | A-2-06 | 2025-04-11
#5355子項目 | #7552 | → 16型判定 | [17 empty] | 2025-04-11
#5355子項目 | #7553 | → 18型判定 | [17 empty] | 2025-04-11
#5355子項目 | #7554 | → その他の高リスク型HPV判定 | [17 empty] | 2025-04-11
#5355 | #5355 | HPV-DNA 同定（中～高リスク型） |  | - | 陰性、1.00未満(INDEX) | ハイブリッドキャプチャー法 | [14 empty] | 2025-04-10 | 測定方法変更
#5154 | #5154 | HBVジェノタイプ | LSI | - | 該当なし | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵（冷蔵安定3週間) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | A-2-07
#5358 | #5358 | HPV核酸タイピング | LSI | - | 検出せず | PCR-ｒSSO法 | 45.HPV保存液 | 常温 | 3～6 | 電子カルテのオーダ名は、「HPVDNA型判定子宮頸部、HPVDNA型判定患部ぬぐい」である。結果には、カタ１、カタ2、カタ3があるが、HPVの型を入れる枠を意味している。例えば、39とあれば、HPVの型39が検出されたことを指す。 | 特殊A 患者ぬぐい HPV綿棒 常 |  | 冷蔵 |  | ぬぐい液 | - |  |  | A-2-08
#5380 | #5380 | 尿中サイトメガロウイルス（CMV）核酸検出 | LSI | - | 陰性 | 等温核酸増幅法 | 滅菌短T | 常温 | 3～9 | 生後3週間以内に採取した尿検体のみ。 凍結保存されていない状態でかつ、当日採取以外の尿は、感度が低下するため再採取を推奨(2019年11月 LSI確認)。 | 特殊A 尿 滅菌短T 常 Cト | そのまま | 凍結 | 凍結 | 生後3週間以内に採取した尿 1.0 | - |  |  | A-2-09 | 2019-04-01
#5380 | #5380 | 尿中サイトメガロウイルス（CMV）核酸検出 | SRL | [16 empty] | 2018-05-14 | 2019-03-31 | 外注先変更
#5210 | #5210 | EBV-DNA（血漿） | LSI | Log IU/mL | 100未満 | リアルタイムPCR | 55.遺伝子紫 |  | 2～4 | 血漿、髄液での提出の場合は検体量1.4mL(2024/4/1から)。 | 特殊A 血液 遺伝子紫 常 EB | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵（冷蔵安定6日) | 全血 4.0 | 全血 2.0 | 外部委託先で遠心分離処理を行うため、全血で委託先に提出する。 |  | A-2-10 | 2024-04-01
#5210 | #5210 | EBV-DNA（血漿） | LSI | コピー/mL |  | リアルタイムPCR | [13 empty] | 2022-04-01 | 2024-03-29 | 測定試薬変更
#5210 | #5210 | EBV-DNA（血漿） | SRL | コピー/mL |  | リアルタイムPCR | [14 empty] | 2022-03-31 | 外注先変更
#5400 | #5400 | EBV-DNA（全血） | BML | /μgDNA | 4×101未満 コピー/μgDNA | リアルタイムPCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～5 | BML内のコード(13207)。採血管が2本になる。 | 特殊A 全血 レニカテ紫 氷 BM | そのまま | 冷蔵 | 原則不可 | 全血 7.0 | - |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-04-01
#5400 | #5400 | EBV-DNA（全血） | LSI | /μgDNA | 10未満 コピー/μgDNA | リアルタイムPCR法 | [13 empty] | 2019-07-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#5400 | #5400 | EBV-DNA（全血） |  | コピー/106 cell | [16 empty] | 2019-06-28 | 単位変更
#5241 | #5241 | 日本脳炎 | SRL | 倍 | 4ミマン(倍) | CF法 | 08.分離青 | 常温 | 6～9 | 2025/11/1から株報告は中止。溶血で低値傾向 | 特殊A 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.2 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-11-01
#5241 | #5241 | 日本脳炎 → | LSI | 倍 | JG株：10倍未満、JG株2ME：10倍未満 | HI法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5241子項目 | #5217 | → ＪＧ株 | [18 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5241子項目 | #5218 | → ＪＧ株2ME | [18 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5275 | #5275 | サイトメガロウイルス抗原（C10,C11）(CMV-C10,C11) | LSI | - | 陰性(-)、陽性細胞数(スライド1)0個、陽性細胞数(スライド2)0個 | 間接酵素抗体法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～3 | 細胞数が少ないと偽陰性の可能性。溶血で低値傾向。 | 特殊A 全血 レニカテ紫 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵保存（約48時間安定）。金、土曜日は不可 | 全血 5.0 | 全血 3.0 |  |  | 特殊A-随意契約
#5328 | #5328 | 便中ヘリコバクターピロリ抗原 | LSI | - | (-) | EIA法 | 便容器 | 常温 | 2～3 | 水様便は偽陰性となるので、検査不可(2024/10/4 LSI確認) プロトンポンプ阻害薬や抗菌薬などの服用で偽陰性の可能性。 | 特殊A 便 便容器 常 ピ | そのまま | 冷蔵 (一般腎機能検査室にて専用容器に入れ替えた後) | 冷蔵 (一般腎機能検査室にて専用容器に入れ替えた後の場合、冷蔵安定性7日) | 糞便 親指大 |  | 便容器にて提出し、検体管理室にて到着処理。検体と分注ラベルを一般腎機能検査室に搬送し、一般腎機能検査室て委託先の専用容器に便を入れた後に、管理室に返却。管理室は冷蔵にて委託先に提出。 専用容器の在庫発注は一般腎機能検査室が担当。 専用容器に入れた後、凍結保存は不可。 |  | 特殊A-随意契約 | 2023-04-03
#5328 | #5328 | 便中ヘリコバクターピロリ抗原 | [18 empty] | 2023-03-31 | 外注化
#2321 | #2321 | 虫卵検出（集卵法）（糞便）（便虫卵） | LSI | - | (-) | 浮遊法(沈殿法) | 便容器 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 便 便容器 常 Lレ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 糞便 親指大 |  | (+)になると別紙で紙が来る |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-01
#2321 | #2321 | 虫卵検出（集卵法）（糞便）（便虫卵） |  |  | ミﾄメズ | 1) 生鮮無染色標本作成法(厚層塗抹法)、2) ホルマリン・エーテル法 |  |  |  | 報告可能範囲：ミトメズ、ミトメル（「ミトメル」と報告した場合は、コメントにて推測される成分名を記載） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#2331 | #2331 | 虫体検出（糞便）(旧名 便原虫検査) | BML | - | (-) | 鏡検法 | 便容器 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 便 便容器 常 Bレ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 糞便 親指大 | - | (+)になると別紙で紙が来る |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-01
#2331 | #2331 | 便原虫検査 |  |  | ミﾄメズ | 1) 生鮮無染色標本作成法(厚層塗抹法)、2) ホルマリン・エーテル法、3) 簡易迅速ショ糖浮遊法、4) 直接鑑別法 |  |  |  | 報告可能範囲：ミトメズ、ミトメル（「ミトメル」と報告した場合は、コメントにて推測される成分名を記載） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#2384 | #2384 | 便消化状態 (旧名 脂肪便染色（便ズダン染色）） | LSI | - | 該当なし | ズダンⅢ染色法ヨード染色法 | 便容器 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 便 便容器 常 Lレ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 糞便 親指大 |  |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-01
#2384 | #2384 | 脂肪便染色（便ズダン染色） |  |  | (-) | ズダンⅢ染色法 |  |  |  | 報告可能範囲：(-)、(1+)、(2+)、(3+) | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#2384子項目 | #2739 | → 色調
#2384子項目 | #2740 | → 硬度
#2384子項目 | #2741 | → 脂肪
#2384子項目 | #2742 | → デンプン
#2384子項目 | #2743 | → 結晶
#5080 | #5080 | HBc-IgM（B型肝炎ウイルスc-IgM抗体）→ | SRL | Index | 1.0未満 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#5080 | #5080 | HBc-IgM（B型肝炎ウイルスc-IgM抗体）→ |  | S/CO | 【*(－)：0.0～0.9 S/CO（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋)：1.0～最終値 S/CO（抗体が存在する。）】 | CLIA法 |  |  |  | 測定試薬：Alinity HBc-M・アボット(アボット)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+)。インデックス値：0.0～最終値 S/CO | [9 empty] | 2018-03-28 | 2025-01-31 | 外注化
#5080 | #5080 | HBc-IgM（B型肝炎ウイルスc-IgM抗体）→ |  |  | ＜1.0 S/CO | CLIA法 |  |  |  | 測定試薬：アーキテクト・HBc-M(アボット) | [9 empty] | 2005-04-01 | 2018-03-27 | 測定試薬変更
#5080 | #5080 | HBc-IgM（B型肝炎ウイルスc-IgM抗体）→ |  |  | ＜1.2 index | FLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：IMx HBc-M・ダイナパック(アボット) | [10 empty] | 2005-03-31 | 測定方法変更
#5080子項目 | #5081 | → 判定 |  | -
#5080子項目 | #5082 | → index値 |  | S/CO
#5470 | #5470 | HA-IgM（A型肝炎ウイルスIgM抗体） → | SRL | S/CO | 0.80未満【* (－)：0.80未満 (＋－)：0.80～1.20 (＋)：1.21以上 】 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | 汚染防止のため採血管は開栓しない。他検査の残検体は本検査に使用できない。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#5470 | #5470 | HA-IgM（A型肝炎ウイルスIgM抗体） → |  |  | 【*(－)：0.0～0.7 S/CO（検出可能な量の抗体が存在しない。）、(＋－)：0.8～1.2 S/CO（微量な抗体が存在する可能性がある。）、(＋)：1.3～最終値 S/CO（抗体が存在する。）】 | CLIA |  |  |  | 測定試薬：Alinity HAVAB-M・アボット(アボット)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.0～最終値 S/CO | [9 empty] | 2018-03-28 | 2025-01-31 | 外注化
#5470 | #5470 | HA-IgM（A型肝炎ウイルスIgM抗体） → |  |  | ＜0.8 | CLIA |  |  |  | 測定試薬：アーキテクト･HAVAB-M(アボット) | [9 empty] | 2012-07-31 | 2018-03-27 | 測定試薬変更
#5470 | #5470 | HA-IgM（A型肝炎ウイルスIgM抗体） → |  |  | ＜1.0 | CLEIA |  |  |  | 測定試薬：ルミパルスⅡ HAVIgM(富士レビオ) | [9 empty] | 2005-06-20 | 2012-07-30 | 測定方法変更
#5470子項目 | #5471 | → 判定 |  | -
#5470子項目 | #5472 | → index値 |  | S/CO
#7550 | #7550 | 風疹ウイルスIgG抗体 → | BML | 単位なし（EIA価） | 【*(－)：2.0ﾐﾏﾝ 】 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性4week) | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | 電子カルテオーダは5285、ハートレイには7550に飛ぶようになっている、7550で以下の項目が自動発生 | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#7550 | #7550 | 風疹ウイルスIgG抗体 → |  | IU/mL | 【*(－)：10ﾐﾏﾝ IU/mL】 | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：アクセス ルベラIgG 試薬パック(ベックマン・コールター)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：10ミマン 、10～300 、300＜ IU/ｍL | [9 empty] | 2017-11-01 | 2025-01-31 | 外注化
#7550 | #7550 | 風疹ウイルスIgG抗体 → |  |  | 10ﾐﾏﾝ IU/mL | ELFA法 |  |  |  | 測定試薬：バイダス アッセイキット RUB IgG(ビオメリュー) | [9 empty] | 2001-05-01 | 2017-10-31 | 測定方法変更
#7550子項目 | #5277 | → 判定
#7550子項目 | #5285 | → EIA価
#5286 | #5286 | 風疹ウイルスIgM抗体 | SRL | 単位なし（EIA価） | 【*(－)：0.80ﾐﾏﾝ 】 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | 汚染防止のため採血管は開栓しない。他検査の残検体は本検査に使用できない。 | 特殊A 血液 分離剤青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#5286 | #5286 | 風疹ウイルスIgM抗体 |  | IU/mL | 【(－)：10ﾐﾏﾝ】 | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：アクセス ルベラIgM 試薬パック(ベックマン・コールター)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：10ミマン 、10～50 、50＜ Index | [9 empty] | 2017-11-01 | 2025-01-31 | 外注化
#5286 | #5286 | 風疹ウイルスIgM抗体 |  |  | 0.8ﾐﾏﾝ Index | ELFA法 |  |  |  | 測定試薬：バイダス アッセイキット RUB IgM(ビオメリュー) | [9 empty] | 2001-05-01 | 2017-10-31 | 測定方法変更
#5259 | #5259 | トキソプラズマIgG抗体 → | BML | IU/mL | 【* (－)：1.6未満 IU/mL 】 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | 電子カルテは5141、ハートレイには5259に飛ぶようになっている、5259で以下の項目が自動発生 | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#5259 | #5259 | トキソプラズマIgG抗体 → |  | IU/mL | 【*(－)：7.5ﾐﾏﾝ IU/mL】 | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：アクセス トキソIgG(ベックマン・コールター)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：7.5ミマン 、7.5～400.0 、400＜ IU/mL | [9 empty] | 2018-03-01 | 2025-01-31 | 外注化
#5259 | #5259 | トキソプラズマIgG抗体 → |  |  | 8未満（IU/mL） | ELFA法 |  |  |  | 測定試薬：バイダスアッセイキットTOXO IgG(ビオメリュー) | [10 empty] | 2018-02-28 | 測定方法変更
#5259子項目 | #5141 | → 判定 |  | -
#5259子項目 | #5142 | → 抗体濃度 |  | IU/mL
#5260 | #5260 | トキソプラズマIgM抗体 → | BML | Index | 【*(－)：0.50未満】 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | 電子カルテは5131、ハートレイは5260に飛ぶようになっている、5260で以下の項目が自動発生 | 特殊A-随意契約 | 2025-02-03
#5260 | #5260 | トキソプラズマIgM抗体 → |  | S/CO | 【*(－)：0.80ﾐﾏﾝ S/CO】 | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：アクセス トキソIgMⅡ(ベックマン・コールター)。報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。インデックス値：0.80ミマン 、0.80～最終値 S/CO | [9 empty] | 2018-03-01 | 2025-01-31 | 外注化
#5260 | #5260 | トキソプラズマIgM抗体 → |  |  | 0.60ﾐﾏﾝ Index | ELFA法 |  |  |  | 測定試薬：バイダスアッセイキット TOXO IgM(ビオメリュー) | [10 empty] | 2018-02-28 | 測定方法変更
#5260子項目 | #5131 | → 判定 |  | -
#5260子項目 | #5132 | → index値 |  | -
#5123 | #5123 | C型肝炎ウイルスRNA（HCV核酸定量） | LSI | Log IU/mL |  | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 73.遺伝子赤 | 常温 | 3～4 | 凍結融解、溶血検体、未遠心凍結検体は抽出効率の低下および増幅阻害等が起きデータに影響する。 | 特殊A 血液 遺伝子赤 レ | 遠心のみ（開栓禁止)（採血後30-60分放置後に遠心処理） | 冷蔵 | 凍結 (安定性12週） | 血清 2.1 | 血清 1.2 |  | 電子カルテのオーダコードは5123、ハートレイで5127発生。 | 特殊A-随意契約 | 2026-04-01
#5123 | #5123 | C型肝炎ウイルスRNA（HCV核酸定量） |  | Log IU/mL | 【*ケンシュツセズ：＜1.2】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | [6 empty] | 凍結 | [6 empty] | 2025-02-01 | 2026-03-31 | 保存温度変更
#5123 | #5123 | C型肝炎ウイルスRNA（HCV核酸定量） |  | Log IU/mL | 【*ケンシュツセズ：＜1.2】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) |  |  |  | 報告可能範囲：ケンシュツセズ 、(+)＜1.2 、1.2～8.0 、8.0＜ Log IU/mL | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#5123子項目 | #5127 | → 判定 |  | - | [15 empty] | 2018-08-01
#5175 | #5175 | HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA） | SRL | コピー/mL | 【*ケンシュツセズ】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 72.PSF | 常温 | 3～5 | 汚染防止のため採血管は開栓しない。他検査の残検体は本検査に使用できない。 | 特殊A 血液 PSF 常 Sレ | 遠心のみ（開栓禁止) | 冷蔵 (冷蔵安定性28日) | 冷蔵 (冷蔵安定性28日) | 血漿 1.8 | 血漿 0.9 | 報告は親展報告だったが、2025/12/5から定量値を報告できるようになった。採血管はSRLに発注する。 |  | 特殊A-随意契約 | 2025-12-05
#5175 | #5175 | HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA） |  | コピー/mL | 【*ケンシュツセズ】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | [6 empty] | 凍結 | 凍結 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-12-04 | 保存温度変更
#5175 | #5175 | HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA） |  | コピー/mL | 【*ケンシュツセズ】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) |  |  |  | 測定試薬：コバス6800/8800システムHIV-1(ロシュ)。報告可能範囲：ケンシュツセズ 、(+)＜20 、20～10000000 、10000000＜ copies/mL | [9 empty] | 2017-01-04 | 2025-01-31 | 外注化
#5175 | #5175 | HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA） |  |  | 【*ケンシュツセズ】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) |  |  |  | 測定試薬：コバスTaqMan HIV-1「オート」v2.0(ロシュ) | [9 empty] | 2012-08-01 | 2016-12-28 | 測定試薬変更
#5175 | #5175 | HIV-1核酸定量（ヒト免疫不全症ウイルスⅠRNA） |  |  | 【*ケンシュツセズ】 | RT-PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) |  |  |  | 測定試薬：コバスTaqMan HIV-1「オート」(ロシュ) | [9 empty] | 2009-10-01 | 2012-07-31 | 測定方法変更
#5309 | #5309 | サイトメガロウイルス核酸定量 (CMV-DNA) | SRL | IU/mL | 【*ケンシュツセズ】 | リアルタイムPCR | 72.PSF | 常温 | 2～4 | 採血管はSRLに発注する。汚染防止のため採血管は開栓しない。他検査の残検体は本検査に使用できない。 | 特殊A 血液 PSF 常 Sレ | 遠心のみ（開栓禁止) | 冷蔵 (冷蔵安定性28日) | 冷蔵 (冷蔵安定性28日) | 血漿 1.8 | 血漿 0.9 |  |  | 特殊A-随意契約 | 2025-12-05
#5309 | #5309 | サイトメガロウイルス核酸定量 (CMV-DNA) |  | IU/mL | 【*ケンシュツセズ】 | リアルタイムPCR | [6 empty] | 凍結 | 凍結 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-12-04 | 保存温度変更
#5309 | #5309 | サイトメガロウイルス核酸定量 (CMV-DNA) |  | IU/mL | 【*ケンシュツセズ】 | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 測定試薬：コバス6800/8800システムCMV(ロシュ)。報告可能範囲：ケンシュツセズ 、(+)＜35 、35 ～ 10000000 、10000000＜ IU/mL | [9 empty] | 2021-03-31 | 2025-01-31 | 外注化
#1820 | #1820 | α1-AT(α1-アンチトリプシン) | SRL | mg/dL |  | ネフェロメトリー | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心上清冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 | 2025/11/1より血清に変更。 検体が便の場合、3日間の蓄便が必要であるが、契約項目外となる。ただし、医師が便処理を行い、液体成分として提出するならば受託可能（便処理法は詳細は別紙、2019年12月SRL確認。)。 |  | B-1-01 | 2025-11-01
#1820 | #1820 | α1-AT(α1-アンチトリプシン) |  | mg/dL | 94～150 | ネフェロメトリー | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 検体変更
#1820 | #1820 | α1-AT(α1-アンチトリプシン) |  | mg/dL | 94～150 | ネフェロメトリー法 | [13 empty] | 2007-04-02 | 2025-03-31 | 測定方法変更
#1820 | #1820 | α1-AT(α1-アンチトリプシン) |  | mg/dL | 183～300 | TIA法 | [14 empty] | 2007-03-30 | 基準範囲変更
#3260 | #3260 | 免疫電気泳動 | SRL | - | 検出せず | 免疫電気泳動法・免疫固定法 | 08.分離青 | 常温 | 7～8 | 特異抗血清による同定。抗ヒト全血清による同定は2024/10/4から中止（2024/10/3までは免疫電気泳動をオーダした場合、「抗ヒト全血清による同定」および「特異 抗血清による同定」を測定していたが、「抗ヒト全血清による同定」のみ中止、「特異抗血清による同定」は引き続き測定可能）。 2017年12月1日より測定方法を免疫電気泳動法から免疫固定法に変更。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 |  | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  |  | B-1-02
#3261 | #3261 | 免疫電気泳動（免疫固定法）ダラツムマブ用 | SRL | - | 該当なし | 免疫電気泳動法・免疫固定法 | 08.分離青 | 常温 | 6～9 | 本検査は、多発性骨髄腫の治療薬であるダラツムマブを投与しているIgGκ型多発性骨髄腫の治療効果判定検査としてのみご依頼ください。ダラツムマブを投与されていない多発性骨髄腫の治療効果判定検査は、3260: 免疫電気泳動をご依頼ください(2021/7/30SRL回答)。 LSIに再委託。陽性のみ画像返却される。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | B-1-36
#3262 | #3262 | 尿中免疫電気泳動 | BML | - | 検出せず | 免疫固定電気泳動法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 4～5 | 免疫固定法によるベンスジョーンズ(BJ)蛋白同定。 画像報告可能。 | 特殊B 尿 ポリオレ 常 BM | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 2.0 | - |  |  | B-1-35 | 2025-11-01
#3262 | #3262 | 尿中免疫電気泳動 | SRL | - | 検出せず | 免疫固定電気泳動法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#2810 | #2810 | 結石分析 | SRL | - | 該当なし | 赤外線吸収スペクトロフォトメトリー | 便容器 | 常温 | 7～8 | 生理食塩水などの液体に浸かっている場合は、液体を除去しないと不可。結石を乾燥させて検査するためとのこと(2020年10月SRL確認)。 | 特殊B 結石 便容器 常 | そのまま | 室温 | 室温 | 結石 10mg | 結石 3mg |  |  | B-1-03
#3015 | #3015 | クレアチン | SRL | mg/dL | 0.17～1.00 mg/dL | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 2021/4/1より測定試薬変更に伴い、基準値変更 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-04 | 2021-04-01
#3015 | #3015 | クレアチン |  |  | 0.31～1.10 | [14 empty] | 2016-10-24 | 2021-03-31 | 基準範囲変更
#3015 | #3015 | クレアチン |  |  | 0.4～0.8 | [14 empty] | 2016-04-01 | 2016-10-23 | 基準範囲変更
#3015 | #3015 | クレアチン |  |  | 0.4～1.5 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#3710 | #3710 | 血中ミオグロビン | SRL | ng/mL | 男性：(154.9 ng/mL以下)、女性：(106.0 ng/mL以下) | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-06 | 2016-04-01
#3710 | #3710 | 血中ミオグロビン |  |  | 60以下 | RIA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定方法変更
#3760 | #3760 | ALPアイソザイム → | SRL | % | ALP1：0.0～5.3%、ALP2：36.6～69.2%、ALP3：25.2～54.2%、ALP4：0%、ALP5：0.0～18.1％、ALP6：0% | アガロース電気泳動法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 1.0 (アイソザイムのみなら0.5) | 血清 0.5 (アイソザイムのみなら0.3) |  | ALPアイソザイムは、ハートレイにて同時にALP活性も自動発生させ、検査するようになっている。 | B-1-07 | 2021-04-01
#3760 | #3760 | ALPアイソザイム → |  |  | ALP2 36～74（％）、ALP3 25～59（％）、ALP5 0～16（％） |  |  |  |  | 2021年4月1日より、ALP活性も含めIFCC法試薬に変更された。 | [10 empty] | 2021-03-31 | 基準範囲変更
#3760子項目 | #3761 | → ALP活性(IFCC)
#3760子項目 | #3762 | → ALP1
#3760子項目 | #3763 | → ALP2
#3760子項目 | #3764 | → ALP3
#3760子項目 | #3765 | → ALP4
#3760子項目 | #3766 | → ALP5
#3760子項目 | #3767 | → ALP6
#3760子項目 | #3768 | → ALPその他
#4432 | #4432 | 血中C-AMP | SRL | pmol/mL | 11～21 pmol/mL | RIA DCC法 | 04.ACTH白 | 氷冷 | 不定期 |  | 特殊B 血液 ACTH白 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.1 |  |  | B-1-08
#4433 | #4433 | 尿中C-AMP | SRL | pmol/mL μmol/day | 1.8～6.3 μmol/l | RIA DCC法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 不定期 |  | 特殊B 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 凍結 | 尿 2.0 | 尿 0.1 |  |  | B-1-09
#3083 | #3083 | リポ蛋白リパーゼ | SRL | ng/mL | 164～284 ng/mL | ELISA法 | 20.へパ緑 | 常温 | 3～7 |  | 特殊B 血液 へパ緑 常 LP | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | B-1-10 | 2007-04-02
#3083 | #3083 | リポ蛋白リパーゼ |  |  | 136～321 | [15 empty] | 2007-03-31 | 基準範囲変更
#3329 | #3329 | 尿中銅 | SRL | μg/day | 男性(4.2～33.0 μg/day)、女性(2.5～20.0 μg/day) | 原子吸光分析法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～5 | 蓄尿（室温で3日、冷蔵・冷凍で28日安定）。月経中の場合、検体の粘性と血中銅が混じってしまうので、中止が無難(2019/3/27 SRL回答) | 特殊B 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 畜尿 5.0 | 畜尿 1.0 |  |  | B-1-12 | 2013-04-01
#3329 | #3329 | 尿中銅 |  | μg/day | 10～60 | [15 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#3769 | #3769 | 骨型アルカリフォスファターゼ（BAP) | SRL | μg/L | 男性(3.7～20.9 μg/L)、女性(閉経前2.9～14.5 μg/L、閉経後3.8～22.6 μg/L) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.8 | 血清 0.4 |  |  | B-1-13 | 2011-04-01
#3769 | #3769 | 骨型アルカリフォスファターゼ（BAP) |  | U/I | 男性(13.0～33.9)、女性(9.6～35.4) | EIA | [14 empty] | 2011-03-31 | 測定方法変更
#3721 | #3721 | ヒアルロン酸 | BML | ng/mL | 50 ng/mL以下(血液の場合) | ラテックス凝集法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.25 |  |  | B-1-14 | 2025-11-01
#3721 | #3721 | ヒアルロン酸 | SRL | ng/mL | 50 ng/mL以下(血液の場合) | ラテックス凝集法 | [13 empty] | 2007-12-07 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3721 | #3721 | ヒアルロン酸 |  | 血清：ng/ml、胸水：μg/ml |  | 血清：ラテックス凝集法、胸水：電気泳動法 | [13 empty] | 2003-04-01 | 2007-12-06 | 測定方法変更
#3721 | #3721 | ヒアルロン酸 |  | 血清：ng/ml、胸水：μg/ml |  | 血清：SBPA、胸水：電気泳動法 | [14 empty] | 2003-03-31 | 測定方法変更
#3042 | #3042 | アデノシンデアミナーゼ（ADA） | SRL | U/L | 5.0～20.0 U/L(血液の場合) | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | 関節液は、測定機器のトラブルの原因となるため、検査材料として不可(2019/3/18 SRL確認)。溶血で若干高値傾向 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | B-1-15 | 2010-12-03
#3042 | #3042 | アデノシンデアミナーゼ（ADA） |  |  | 6.8～18.2 | [14 empty] | 2007-04-02 | 2010-12-02 | 基準範囲変更
#3042 | #3042 | アデノシンデアミナーゼ（ADA） |  |  | 6.1～15.1 | [15 empty] | 2007-03-30 | 基準範囲変更
#3330 | #3330 | 血中マンガン | SRL | μg/dL | 0.8～2.5 μg/dL | 原子吸光分光光度法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 8～21 |  | 特殊B 全血 ヘパ緑 氷 Mn | そのまま | 冷蔵 | 全血冷蔵 | 全血 0.7 | - | BMLに再委託、全血冷蔵で1週間安定 |  | B-1-16 | 2016-04-01
#3330 | #3330 | 血中マンガン |  | μg/dL | 0.4～2.0μg/dL | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#3343 | #3343 | セレン | SRL | μg/ｄL | 10.0～16.0μg/dL | ICP-MS | 08.分離青 | 常温 | 3～6 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 | 2022/4/1より、検査材料を全血から血清に変更。 SRLからLSIへ再委託。 |  | B-1-17 | 2022-04-01
#3343 | #3343 | セレン |  | μg/ｄL | 10.6～17.4 μg/dL | 原子吸光法 | [13 empty] | 2020-04-01 | 2022-03-31 | 測定方法変更
#3343 | #3343 | セレン |  | μg/ｄL | 15.5～27.0 μg/dL | [14 empty] | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 基準範囲変更
#3343 | #3343 | セレン | LSI | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#5927 | #5927 | 尿中α１マイクログロブリン | SRL | mg/L | 男性(1～15.5 mg/L)、女性(0.5～9.5 mg/L) | ラテックス凝集免疫法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 1.0 | 尿 0.6 |  |  | B-1-18
#5931 | #5931 | 肺サーファクタントプロテインD（SP-D) | SRL | ng/mL | 110 ng/mL未満 | ラテックス免疫凝集法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-19 | 2024-12-06
#5931 | #5931 | 肺サーファクタントプロテインD（SP-D) |  | ng/mL | 110 ng/mL未満 | CLEIA法 | [13 empty] | 2022-04-01 | 2024-12-05 | 測定方法変更
#5931 | #5931 | 肺サーファクタントプロテインD（SP-D) |  | ng/mL |  | EIA法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#3146 | #3146 | 総ホモシステイン | SRL | nmol/mL | 男性 7.0～17.8(nmol/mL)、女性 5.3～15.2(nmol/mL) | LC/MS/MS | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 5～8 | 2020/7/1受付分より測定法および基準値が変更となった(検査部通知第20-32号)。 | 特殊B 血液 レニカテ紫 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵（冷蔵安定性21日） | 遠心後上清冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.15 | 保存安定性に問題ないことから、凍結から冷蔵に保存条件が変更された。 |  | B-1-20 | 2020-07-01
#3146 | #3146 | 総ホモシステイン |  | nmol/mL | 3.7～13.5 nmol/mL | HPLC法 | [14 empty] | 2020-06-30 | 測定方法変更
#5730 | #5730 | 特異的IgE（MAST36アレルゲン）→ | SRL | ルミカウント | 1.39 以下(ルミカウント) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | 溶血で若干低値傾向 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-21
#5730子項目 | #5731 | → ハウスダストⅠ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときにハウスダストIIからハウスダストIに変更となった。
#5730子項目 | #5732 | → コナヒョウヒダニ
#5730子項目 | #5733 | → ネコ皮屑
#5730子項目 | #5734 | → イヌ皮屑
#5730子項目 | #5735 | → オオアワガエリ
#5730子項目 | #5736 | → ハルガヤ | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に削除 | [10 empty] | 2014-04-30 | 中止
#5730子項目 | #5737 | → ブタクサ混合物Ⅰ
#5730子項目 | #5738 | → ヨモギ
#5730子項目 | #5739 | → スギ
#5730子項目 | #5740 | → ペニシリウム | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に削除 | [10 empty] | 2014-04-30 | 中止
#5730子項目 | #5741 | → クラドスピリウム | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に削除 | [10 empty] | 2014-04-30 | 中止
#5730子項目 | #5742 | → カンジダ
#5730子項目 | #5743 | → アルテルナリア
#5730子項目 | #5744 | → アスペルギルス | [7 empty] | 2014/5/1～2016/3/31のMAST33には含まれなかった（2014/5/1にMAST33の項目変更があった際に削除されたが、2016/4/1にMAST33からMAST36に変わった際に復活）。
#5730子項目 | #5745 | → 小麦
#5730子項目 | #5746 | → コメ
#5730子項目 | #5747 | → 大豆
#5730子項目 | #5748 | → エビ
#5730子項目 | #5749 | → カニ
#5730子項目 | #5750 | → マグロ
#5730子項目 | #5751 | → サケ
#5730子項目 | #5752 | → 卵白
#5730子項目 | #5753 | → ミルク
#5730子項目 | #5754 | →チェダーチーズ | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に削除 | [10 empty] | 2024-04-30 | 中止
#5730子項目 | #5755 | → 牛肉
#5730子項目 | #5756 | → 鶏肉
#5730子項目 | #5757 | → ソバ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5758 | → ピーナッツ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5759 | → カモガヤ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5760 | → ヒノキ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5761 | → ハンノキ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5762 | → シラカンバ | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5763 | → ラテックス | [7 empty] | 2009年12月1日からMAST26からMAST33となったときに追加 | [9 empty] | 2009-12-01
#5730子項目 | #5786 | → キウイ | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に追加 | [9 empty] | 2014-05-01
#5730子項目 | #5787 | → バナナ | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に追加 | [9 empty] | 2014-05-01
#5730子項目 | #5788 | → ゴマ | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に追加 | [9 empty] | 2014-05-01
#5730子項目 | #5789 | → 豚肉 | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に追加 | [9 empty] | 2014-05-01
#5730子項目 | #5790 | → オボムコイド | [7 empty] | 2014年5月1日にMAST33の項目変更となった際に追加 | [9 empty] | 2014-05-01
#5730子項目 | #5791 | → トマト | [7 empty] | 2016年4月1日からMAST33からMAST36となったときに追加
#5730子項目 | #5792 | → モモ | [7 empty] | 2016年4月1日からMAST33からMAST36となったときに追加
#3669 | #3669 | 血中IV型コラーゲン | SRL | ng/mL | 150 ng/mL以下 | ＬＡ（ラテックス凝集比濁法） | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | - |  |  | B-1-23
#2367 | #2367 | 髄液ミエリンベーシック蛋白 | SRL | pg/mL | 102 pg/mL以下(参考値) | ELISA法 | 23.ポリ-オレ | 氷冷 |  | 測定試薬製造困難の為、2022/4/1より一時受託中止していたが、新試薬が販売されたため、2023/8/1より再開(ただし、基準値は参考値扱いとなった)。 | 特殊B 髄液 ポリオレ 氷 | そのまま | 凍結 | 凍結 | 髄液 0.5 | 髄液 0.3 | 髄液において冷蔵でも5日安定(2020年5月SRL回答)。 |  | B-1-24
#2368 | #2368 | 髄液オリゴクローナルバンド （髄液/血液） | SRL | - | 検出せず | 等電点電気泳動法 | 髄液：23.ポリ－オレ、血液：08.分離青 | 髄液：氷冷、血液：常温 | 7～8 | 血液と髄液はセットで提出。このため、採血は検査部ではなく診療科において行うこと。2025/3/31までLSIに再委託していたが、SRL内で2025/4/1から測定 | 特殊B 髄液オリ ポリオレ 氷 / 血液オリ 分離剤青 常 | 髄液：そのまま / 血液：遠心のみ | 冷蔵 | 髄液：冷蔵 / 血液：遠心後冷蔵 | 髄液 1.0 / 血清 1.0 | 髄液 0.5 / 血清 0.5 |  |  | B-1-25
#5934 | #5934 | クリオグロブリン定性 | SRL | - | 陰性(-) | 寒冷沈澱法 | 19.ポリ赤 | 37℃加温 | 5～6 | 乳びの影響あり。加温なしで提出された場合は、受付できない。 | 特殊B 血液 ポリ赤 温 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心上清冷蔵 | 血清 1.0 | - | 保存安定性に問題がないことから凍結から冷蔵に変更された(冷蔵でも15日安定とSRLのデータ有)。 |  | B-1-26
#3791 | #3791 | 尿中トランスフェリン | SRL | mg/g･CRE | 1.0 mg/g･CRE以下 | ＬＡ（ラテックス凝集比濁法） | 23.ポリ-オレ | 氷冷 | 3～5 | 凍結禁止 | 特殊B 尿 ポリオレ 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 1.0 | 尿 0.4 |  |  | B-1-27
#3591 | #3591 | LDアイソザイム → | SRL |  | LD1：21～31、LD2：28～35、LD3：21～26、LD4：7～14、LD5：5～13。 | アガロース電気泳動法 | 08.分離青 | 氷冷 | 3～5 | 溶血で若干高値傾向。 ヘパリンNa血漿ならば検査可能(ヘパリンLi血漿は検討データがなく不明とのこと、2019/6/14 SRLより回答)。 冷蔵保存はLD4,LD5に影響を与える。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 (2021/8/2より、SRL集配担当者が来るまでは冷蔵。SRL集配担当者が分注し、室温でSRLに持って帰る) | 遠心後、室温で1week安定 | 血清 0.5 | 血清 0.2 |  |  | B-1-28 | 2007-02-01
#3591 | #3591 | LDアイソザイム → |  |  | LD1：20～32、LD2：30～38、LD3：16～23、LD4：6～15、LD5：5～15 | [15 empty] | 2007-01-31 | 基準範囲変更
#3591子項目 | #3592 | → LD1 |  | %
#3591子項目 | #3593 | → LD2 |  | %
#3591子項目 | #3594 | → LD3 |  | %
#3591子項目 | #3595 | → LD4 |  | %
#3591子項目 | #3596 | → LD5 |  | %
#3115 | #3115 | 酸化LDL（MDA-LDL) | SRL | U/L | 男性(45歳未満：46～82U/L、45歳以上：61～105U/L)、女性(55歳未満：46～82U/L、55歳以上：61～105U/L) | EIA法 | 08.分離青 | 氷冷 | 3～14 |  | 特殊B 血液 分離剤青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-1-29
#3270 | #3270 | 血中脂肪酸4分画 → | SRL | μg/mL | ジホモγリノレン酸：22.6～72.5、アラキドン酸：135.7～335.3、エイコサペンタエン酸：10.2～142.3、ドコサヘキサエン酸：54.8～240.3、エイコサペンタエン酸/アラキドン酸：0.05～0.61、ドコサヘキサエン酸/アラキドン酸：0.27～1.07、(エイコサペンタエン酸＋ドコサヘキサエン酸)/アラキドン酸：0.32～1.66 | ガスクロマトグラフィー | 08.分離青 | 氷冷 | 5～7 |  | 特殊B 血液 分離剤青 氷 F4 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-30 | 2017-12-01
#3270 | #3270 | 血中脂肪酸4分画 → |  |  | ジホモγリノレン酸：22.6～72.5、アラキドン酸：135.7～335.3、エイコサペンタエン酸：10.2～142.3、ドコサヘキサエン酸：54.8～240.3、エイコサペンタエン酸/アラキドン酸：0.05～0.61 | [14 empty] | 2013-04-01 | 2017-11-30 | 基準範囲変更
#3270 | #3270 | 血中脂肪酸4分画 → |  |  | ジホモγリノレン酸：10.9～43.5、アラキドン酸：85.1～207.8、エイコサペンタエン酸：11.6～107.2、ドコサヘキサエン酸：48.6～152.4、エイコサペンタエン酸/アラキドン酸：0.09～0.75 | [15 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#3270子項目 | #3271 | → ジホモ-γ-リノレン酸(DHLA)
#3270子項目 | #3272 | → アラキドン酸(AA)
#3270子項目 | #3273 | → エイコサペンタエン酸(EPA)
#3270子項目 | #3274 | → ドコサヘキサエン酸(DHA)
#3270子項目 | #3275 | → エイコサペンタエン酸／アラキドン酸
#3270子項目 | #3276 | → ドコサヘキサエン酸(DHA)/アラキドン酸 |  | -
#3270子項目 | #3277 | → (EPA+DHA)/AA |  | -
#5946 | #5946 | トリコスポロン・アサヒ抗体 | SRL | CAI （Corrected Absorbance Index） | 0.15 CAI未満 | Antigen-capturedELISA | 08.分離青 | 常温 | 7～14 | 水曜日アッセイ（前の週の検体を翌週月曜日にSRLからシノテストへ発送）⇒金曜日報告 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵(冷蔵安定性7日) | 血清 0.3 | - |  |  | B-1-31 | 2013-08-05
#3263 | #3263 | IgG2サブクラス | SRL | mg/dL | 239～838mg/ｄL | 免疫比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 Ｇ2 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.3 |  |  | B-1-32 | 2017-04-01
#3263 | #3263 | IgG2サブクラス |  |  | 208～754 mg/dL | ネフェロメトリー法 | [14 empty] | 2017-03-01 | 測定方法変更
#3259 | #3259 | IｇG4 | BML | mg/dL | 11～121 mg/dL | ラテックス免疫比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 5～12 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-33 | 2025-11-01
#3259 | #3259 | IｇG4 | SRL | mg/dL | 11～121 mg/dL | ラテックス免疫比濁法 | [13 empty] | 2019-07-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3259 | #3259 | IｇG4 |  |  | 4.5～117 mg/dL | ラテックス免疫比濁法 | [13 empty] | 2017-04-01 | 2019-06-28 | 基準範囲変更
#3259 | #3259 | IｇG4 |  |  | 4.8～105 mg/dL | ネフェロメトリー法 | [14 empty] | 2017-03-31 | 測定方法変更
#3280 | #3280 | フリーライトチェーン | SRL | mg/L | κ鎖 3.3～19.4 mg/L、λ鎖 5.7～26.3 mg/L、κ/λ比 0.26～1.65 | ラテックス比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 4～9 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 1.0 | 血清 0.5 |  |  | B-1-34
#3280 | #3280 | フリーライトチェーン |  | mg/L |  | ネフェロメトリー法 | [14 empty] | 2019-12-05 | 測定方法変更
#3280子項目 | #3281 | → κ鎖
#3280子項目 | #3282 | → λ鎖
#3280子項目 | #3283 | → κ/λ比 | [17 empty] | 2019-12-06
#3075 | #3075 | CKアイソザイム | BML | % | BB2以下、MB 6以下、MM 87～98(%) | アガロース電気泳動法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 画像報告（アイソザイムの割合に加え、各々の定量値もTree viewにて報告されます） | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-37 | 2025-11-01
#3075 | #3075 | CKアイソザイム | SRL | % | BB 2以下 MB 6以下 MM 93～99 (%) | アガロース電気泳動法 |  |  |  | 試薬製造会社における試薬製造販売承認申請中のため測定試薬販売停止となり2024/3/11から受付一時中止、2024/8/14より再開。 | [9 empty] | 2013-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3075子項目 | #3076 | → CK-BB
#3075子項目 | #3077 | → CK-MB
#3075子項目 | #3078 | → CK-MM
#3386 | #3386 | IgGインデックス （髄液/血液） | SRL | - | 0.6以下(参考値) | ネフェロメトリー法 | 髄液：23.ポリ－オレ、血液：08.分離青 | 髄液：氷冷、血液：常温 | 3～5 | 血液と髄液はセットで提出。 IgGインデックス=(髄液IgG／髄液アルブミン)／(血清IgG／血清アルブミン)。 | 特殊B 髄液Ig ポリオレ 氷 / 血液Ig 分離剤青 常 | 髄液：そのまま / 血液：遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 髄液 1.0 / 血液 1.0 | 髄液 0.5 / 血液 0.5 |  |  | B-1-38
#7110 | #7110 | ビタミンＢ１ | BML | ng/mL | 21.3-81.9(ng/mL) | LC/MS/MS | 74.PNR | 氷冷 | 3～4 |  | 特殊B 全血 PNR 氷 BM | そのまま | 全血凍結 | 遮光全血凍結 (1か月安定) | 全血 0.5 | 全血 0.3 |  |  | B-1-39 | 2025-11-01
#7110 | #7110 | ビタミンＢ１ | SRL | ng/mL | 24-66(ng/mL) | LC/MS/MS |  |  |  | SRLからLSIに再委託していたが、自社測定に変更(2025/4/1)。 | [9 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7110 | #7110 | ビタミンＢ１ | SRL | μg/dL | 2.6-5.8μg/dL | LC/MS/MS |  |  |  | 全血凍結にて数か月は安定(2020/2/28 SRL回答)。 ビタミンB1は遮光なくても問題ないとのこと(2022/4/18 SRL確認)。 冷蔵保存で3日安定との回答(SRL 2023/3/27)。 | [9 empty] | 2015-10-01 | 2025-03-31 | 再委託から自社測定に変更
#7110 | #7110 | ビタミンＢ１ |  | μg/dL | 2.6～5.8μg/dL | HPLC法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2015-09-30 | 測定方法変更
#7110 | #7110 | ビタミンＢ１ |  | μg/dL | 2～7.2μg/dL | HPLC法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#7111 | #7111 | ビタミンＢ２ | SRL | ng/mL | 66.1-111.4(ng/mL) | HPLC法 | 74.PNR | 氷冷 | 3～5 | SRLからLSIに再委託していたが、自社測定に変更(2025/4/1)。 | 特殊B 全血 PNR 氷 B2 | そのまま | 全血凍結 | 遮光全血凍結 (1か月安定) | 全血 0.5 | 全血 0.3 |  |  | B-1-40 | 2025-04-01
#7111 | #7111 | ビタミンＢ２ | SRL | μg/dL | 12.8～27.6μg/dL | HPLC法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2025-03-31 | 再委託から自社測定に変更
#7111 | #7111 | ビタミンＢ２ |  | μg/dL | 11.9～20.4μg/dL | [15 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#7113 | #7113 | ビタミンＣ | SRL | μg/mL | 5.5～16.8 μg/mL | HPLC法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | 溶血で若干高値傾向。 | 特殊B 全血 分離剤青 常 VC | 遠心して分注（分注ラベル）（専用容器に0.5ml分注後、遠心。上清を遮光スピッツに0.5mL入れて、凍結） | 凍結保存 | 遠心後分注凍結 | 除蛋白血清 0.5 | 除蛋白血清 0.3 | 血清0.5ｍｌを0.8N過塩素酸入り専用容器に移し転倒混和する。 （検体量が少ない場合、血清0.3ｍｌと0.8N過塩素酸0.3ｍｌと混ぜる。血清と0.8N過塩素酸は１：１の割合を守ること）。その後、遠心分離し、SRLの遮光スピッツに0.5mL入れて、凍結保存する(SRLが関西ラボ閉鎖に伴い運用変更する、変更日は未定)。 |  | B-1-41 | 2008-04-01
#7113 | #7113 | ビタミンＣ |  |  | 1.9～15 | [15 empty] | 2008-03-31 | 基準範囲変更
#3196 | #3196 | レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C) | SRL | mg/dL | 7.5 mg/dL以下 | 酵素法（直接法による） | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 | 凍結保存は避ける |  | B-1-42 | 2012-07-09
#3196 | #3196 | レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C) |  |  |  | 免疫吸着法・酵素法 | [14 empty] | 2012-07-06 | 測定方法変更
#7116 | #7116 | 1,25-(OH)2ビタミンD3 | SRL | pg/mL | (成人)20.0～60.0 pg/mL、(小児)20.0～70.0 pg/mL | RIA2抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 4～8 | 乳びで結果値が若干高値傾向。 2022/3/29受付分より検査結果報告遅延発生(ウクライナ情勢で試薬納品遅延)していたが、2022/4/18より遅延が解消された。ただし、ウクライナ情勢のため、試薬納入が不安定の状態が続いており、遅延が再発する可能性あり。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.35 |  |  | B-1-11 | 2016-04-01
#7116 | #7116 | 1,25-(OH)2ビタミンD3 |  |  | 20～60 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#7117 | #7117 | 25-ヒドロキシビタミンD | BML | ng/mL | 【*20ng/mL以下はビタミンD欠乏症】 | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-43 | 2025-11-01
#7117 | #7117 | 25-ヒドロキシビタミンD | SRL | ng/mL | 【*20ng/mL以下はビタミンD欠乏症】 | CLEIA法 | [13 empty] | 2016-11-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3717 | #3717 | カルニチン分画 → | BML | μmol/L | 総カルニチン 45～91μmol/L、遊離カルニチン 36～74μmol/L、アシルカルニチン 6～23μmol/L | 酵素サイクリング法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | 総カルニチンと遊離カルニチンからアシルカルニチンを計算で求めることが出来る。遺伝学的検査は初回のみアシルカルニチン(遺伝学的検査)（7257）をオーダしてもらう。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-44 | 2025-11-01
#3717 | #3717 | カルニチン分画 → | SRL | μmol/L | 総カルニチン 45～91μmol/L、遊離カルニチン 36～74μmol/L、アシルカルニチン 6～23μmol/L | 酵素サイクリング法 | [13 empty] | 2018-03-12 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3717子項目 | #3718 | → 総カルニチン
#3717子項目 | #3719 | → 遊離カルニチン
#3717子項目 | #3716 | → アシルカルニチン
#5949 | #5949 | 便中カルプロテクチン | SRL | μg/g | 50.0 µg/g未満。【*潰瘍性大腸炎の病態把握のカットオフ値：300.0 µg/g】 | FEIA法 | 便容器 | 冷蔵（外来患者さんは保冷剤を入れて持参） | 3～7 | 生理によって測定値が偽高値なるため、検査実施は避けたほうが無難との回答がSRLよりあり(2022/3/10)。 検査材料として、便以外は不可(腸液も不可、2020/6/19 SRLより回答)。 | 特殊B 便 便容器 冷 | そのまま | 提出時は冷蔵。その後、凍結 | 凍結 | 糞便 親指大 | - | 室温で4時間安定、冷蔵保存1日安定、凍結融解禁止。 |  | B-1-45 | 2019-04-01
#5949 | #5949 | 便中カルプロテクチン |  |  |  | ELISA法 | [13 empty] | 2017-09-01 | 2019-03-31 | 測定方法変更
#5800 | #5800 | 特異的IgE（Viewアレルギー39） | SRL | インデックス値 | 0.27未満（インデックス値） | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | アレルゲン：ハウスダスト、ヤケヒョウヒダニ、イヌ、ネコ、ガ、ゴキブリ、スギ、ヒノキ、ハンノキ（属）、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、アルテルナリア、マラセチア（属）、アスペルギルス、カンジダ、卵、牛乳、小麦、豆・穀類、甲殻類、魚・肉類、果物。 SRLから江東微生物研究所へ再委託していたが、2020年4月1日よりSRL内にて測定開始 | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 1.0 | 血清 0.6 |  |  | B-1-46
#5956 | #5956 | リポ蛋白分画(アガロース) → | SRL | % | 男性：α分画(26.9～50.5%)、PREβ分画(7.9～23.8%)、β分画(35.3～55.5%)。女性：α分画(32.6～52.5%)、PREβ分画(6.6～20.8%)、β分画(33.6～52.0%) | アガロース電気泳動法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | 凍結保存は避けてくださいとSRLのホームページに記載有。ポリアクリルアミド電気泳動では、カイロミクロンが測定できないとLSIのHPに記載されている。結果報告は、データおよびPDFにて報告される。PDFには、other値も追加報告される | 特殊C 血液 分離青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 (凍結保存は避ける) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-47
#5956子項目 | #5959 | → α分画
#5956子項目 | #5958 | → β分画
#5956子項目 | #5957 | → Preβ分画
#7425 | #7425 | sFlt-1/PlGF比 | SRL | - | 38.0以下 | ECLIA | 08.分離青 | 常温 | 2-6 | 「エスフルトワン/ピーエルジーエフヒ」と読む。sFlt-1は可溶性fms様チロシンキナーゼ、PlGFは 胎盤増殖因子、PLGFと表記の場合あり。 | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 (冷蔵での安定性7日) | 血清 0.7 | 血清 0.4 |  |  | B-1-48 | 2021-07-01
#7425子項目 | #8215 | → sFlt-1（可溶性fms様チロシンキナーゼ） |  | pg/mL |  | ECLIA | [13 empty] | 2021-07-01
#7425子項目 | #8216 | → PlGF（胎盤増殖因子、PLGFと表記の場合あり） |  | pg/mL |  | ECLIA | [13 empty] | 2021-07-01
#7425子項目 | #8215 | sFlt-1（可溶性fms様チロシンキナーゼ） | SRL | pg/mL |  | ECLIA |  |  |  | 検査中止（sFlt-1/PlGF比に移行） | [10 empty] | 2021-06-30 | 他検査に移行
#7425子項目 | #8216 | PlGF（胎盤増殖因子、PLGFと表記の場合あり） | SRL | pg/mL |  | ECLIA |  |  |  | 検査中止（sFlt-1/PlGF比に移行） | [10 empty] | 2021-06-30 | 他検査に移行
#7436 | #7436 | 鳥特異的IgG → | SRL |  | セキセイインコIgG：8未満、ハトIgG：24未満 | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | セキセイインコ特異的IgG抗体価、ハト特異的IgG抗体価および判定が報告される。単位「mgA/L」のAはantigenを指す。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心冷蔵 (7日安定) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-49
#7436子項目 | #7437 | → セキセイインコ |  | mgA/L |  | FEIA法
#7436子項目 | #7438 | → ハト |  | mgA/L |  | FEIA法
#3053 | #3053 | 遊離コレステロール（F-Cho） | SRL | mg/dL | 30～60 | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-50 | 2025-04-01
#3053 | #3053 | 遊離コレステロール（F-Cho） | BML | mg/dL | 25～60（mg/dL） | 酵素法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3053 | #3053 | 遊離コレステロール（F-Cho） |  | mg/dL | 31～64（mg/dL） | 酵素法 |  |  |  | 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係：Y(新法)＝1.01X(旧法)-1.23(r=0.999) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3055 | #3055 | リン脂質（PL） | SRL | mg/dL | 160～260 | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-51 | 2025-04-01
#3055 | #3055 | リン脂質（PL） | BML | mg/dL | 150～250（mg/dL） | 酵素法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3055 | #3055 | リン脂質（PL） |  | mg/dL | 120～223（mg/dL） | 酵素法 |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.030X(旧法)-2.693(r=0.997) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり(2024年4月30日まで)。 Y(新法)＝0.98X(旧法)+2.42(r=0.998) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3102 | #3102 | アポリポ蛋白A-I（Apo-A1） | SRL | mg/dL | 男性：119～155 mg/dL,女性：126～165 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-52 | 2025-04-01
#3102 | #3102 | アポリポ蛋白A-I（Apo-A1） | LSI | mg/dL | 男性：119～155 mg/dL,女性：126～165 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3102 | #3102 | アポリポ蛋白A-I（Apo-A1） |  | mg/dL | 男性：104～152 mg/dL,女性：118～164 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.091x(旧法)+6.979(r=0.993) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝1.03X(旧法)-4.05(r=0.997) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3103 | #3103 | アポリポ蛋白A-II（Apo-A2） | SRL | mg/dL | 男性：25.9～35.7 mg/dL、女性：24.6～33.3 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-53 | 2025-04-01
#3103 | #3103 | アポリポ蛋白A-II（Apo-A2） | LSI | mg/dL | 男性：25.9～35.7 mg/dL、女性：24.6～33.3 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3103 | #3103 | アポリポ蛋白A-II（Apo-A2） |  | mg/dL | 男性：25～36 mg/dL、女性：25～35 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.022x(旧法)+0.185(r=0.998) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝0.98X(旧法)(r=0.995) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3104 | #3104 | アポリポ蛋白B（Apo-B） | SRL | mg/dL | 男性：73～109 mg/dL、女性：66～101 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-54 | 2025-04-01
#3104 | #3104 | アポリポ蛋白B（Apo-B） | LSI | mg/dL | 男性：73～109 mg/dL、女性：66～101 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3104 | #3104 | アポリポ蛋白B（Apo-B） |  | mg/dL | 男性：69～99 mg/dL、女性：67～97 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.049x(旧法)-2.736(r=0.998) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝0.99X(旧法)+1.86(r=0.995) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3105 | #3105 | アポリポ蛋白C-II（Apo-C2） | SRL | mg/dL | 男性：1.8～4.6 mg/dL、女性：1.5～3.8 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-55 | 2025-04-01
#3105 | #3105 | アポリポ蛋白C-II（Apo-C2） | LSI | mg/dL | 男性：1.8～4.6 mg/dL、女性：1.5～3.8 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3105 | #3105 | アポリポ蛋白C-II（Apo-C2） |  | mg/dL | 男性：2.1～4.3 mg/dL、女性：1.8～3.8 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=0.998x(旧法)+0.030(r=0.995) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.32(r=0.990) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3106 | #3106 | アポリポ蛋白C-III（Apo-C3） | SRL | mg/dL | 男性：5.8～10.0 mg/dL、女性：5.4～9.0 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-56 | 2025-04-01
#3106 | #3106 | アポリポ蛋白C-III（Apo-C3） | LSI | mg/dL | 男性：5.8～10.0 mg/dL、女性：5.4～9.0 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3106 | #3106 | アポリポ蛋白C-III（Apo-C3） |  | mg/dL | 男性：5.5～10.5 mg/dL、女性：5.6～9.8 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.027x(旧法)+0.299(r=0.995) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) (新法)＝1.03X(旧法)-0.20(r=0.998) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3107 | #3107 | アポリポ蛋白E（Apo-E） | SRL | mg/dL | 男性：2.7～4.3 mg/dL、女性：2.8～4.6 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-57 | 2025-04-01
#3107 | #3107 | アポリポ蛋白E（Apo-E） | LSI | mg/dL | 男性：2.7～4.3 mg/dL、女性：2.8～4.6 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3107 | #3107 | アポリポ蛋白E（Apo-E） |  | mg/dL | 男性：3.1～4.7 mg/dL、女性：3.3～5.1 mg/dL | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.052x(旧法)-0.489(r=0.991) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝0.94X(旧法)+0.22(r=0.994) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3120 | #3120 | リポ蛋白(a)（LP(a)） | SRL | mg/dL | 40 mg/dL以下 | 免疫比濁法（TIA） | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-58 | 2025-04-01
#3120 | #3120 | リポ蛋白(a)（LP(a)） | BML | mg/dL | 40 mg/dL以下 | 免疫比濁法（TIA） |  |  |  | 1) ﾗﾃｯｸｽ凝集免疫比濁法(LIA法)(平成21年3月19日受付分まで)にて測定 2) 免疫比濁法(平成21年3月23日受付分から)にて測定 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)=1.027x(旧法)+0.635(r=0.999) 4) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.02X(旧法)-1.28(r=0.998) 5) 令和5年2月1日より測定試薬が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり(2024年4月30日まで)。 Y(新法)＝0.729X(旧法)-2.205(r=0.995) | [9 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3120 | #3120 | リポ蛋白(a)（LP(a)） |  | mg/dL | 30 mg/dL以下 | 免疫比濁法（TIA） | [14 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3123 | #3123 | 有機モノカルボン酸（ピルビン酸） | SRL | mg/dL | 0.30～0.94 | 酵素法 | 70.ピルビン酸。※採血時に処理が必要です。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊B 血液 ピルビン酸 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル）（0.8N過塩素酸1mLと血液1mLを等量混合し、十分撹拌し3,000rpm、5分間遠心後、その上清液を分注） | 冷蔵 | 冷蔵 | 除蛋白血清 0.5 | - | 0.8N過塩素酸入りの容器はSRLに納品を依頼する。 髄液でも血液と同様の処理を行う、ただし参考値となる。 |  | B-1-59 | 2025-04-01
#3123 | #3123 | 有機モノカルボン酸（ピルビン酸） | LSI | mg/dL | 0.30～0.90 | 酵素法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3123 | #3123 | 有機モノカルボン酸（ピルビン酸） |  | mg/dL | 0.6～1.2 | 酵素法 |  |  |  | 1) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)=1.009x(旧法)-0.018(r=0.996) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。(2024年4月30日まで) Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.01(r=0.999) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） | SRL |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 | BTR = BCAA/TYR。BCAA：酵素法(ロイシンデヒドロゲナーゼ・ジアホラーゼ・WST-1法)。TYR：酵素法(チロシンデカルボキシラーゼ・チラミンオキシダーゼ・POD法)。 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | 強度の溶血検体ではBTRは高値傾向 | 特殊B 血液 分離青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-60 | 2025-04-01
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） | LSI |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 | BTR = BCAA/TYR。BCAA：酵素法(ロイシンデヒドロゲナーゼ・ジアホラーゼ・WST-1法)。TYR：酵素法(チロシンデカルボキシラーゼ・チラミンオキシダーゼ・POD法)。 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） |  |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 | BTR = BCAA/TYR。BCAA：酵素法(ロイシンデヒドロゲナーゼ・ジアホラーゼ・WST-1法)。TYR：酵素法(チロシンデカルボキシラーゼ・チラミンオキシダーゼ・POD法)。 |  |  |  | BTR：Y(新法)=0.91x(旧法)-0.035(r=0.972)。BCAA：Y(新法)=1.008x(旧法)-36.95(r=0.983) 。TYR：Y(新法)=1.003x(旧法)+0.55(r=0.984) 。 | [9 empty] | 2019-07-22 | 2024-04-30 | 外注化
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） |  |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 |  |  |  |  | BCAA：Y(新法)=1.00x(旧法)-4.45(r=0.995) 。TYR：Y(新法)=1.02x(旧法)-3.09(r=0.983)。 | [9 empty] | 2017-05-08 | 2019-07-21 | 測定機器変更
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） |  |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 |  |  |  |  | BCAA：Y(新法)=1.001x(旧法)-0.864(r=0.999) 。TYR：Y(新法)=1.004x(旧法)-1.868(r=0.998)。 | [9 empty] | 2012-05-07 | 2017-05-07 | 測定機器変更
#3130 | #3130 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） |  |  | BTR：4.41～10.05。BCAA：344～713μmol/L。TYR：51～98μmol/L。 | [15 empty] | 2012-05-06 | 測定機器変更
#3130子項目 | #3131 | → 総分岐鎖アミノ酸（BCAA） |  | μmol/L
#3130子項目 | #3132 | → チロシン（TYR） |  | μmol/L
#3221 | #3221 | 血清蛋白分画 | SRL | - | アルブミン:55.8～66.1(%)、α1分画: 2.9～4.9(%)、α2分画:7.1～11.8、β1分画: 4.7～7.2(%)、β2-分画 3.2～6.5(%)、γ-分画 11.1～18.8(%)、A/G比 1.3～1.9 | 電気泳動（キャピラリー電気泳動) | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | β分画の代わりにβ1分画、新たにβ2分画をそれぞれ報告する形式となる。あわせて波形データも報告。 | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-1-61 | 2025-04-01
#3221 | #3221 | 血清蛋白分画 | BML | - | アルブミン分画 60.8～71.8 %,α1-グロブリン分画 1.7～2.9 %,α2-グロブリン分画 5.7～9.5 %,β-グロブリン分画 7.2～11.1%,γ-グロブリン分画 10.2～20.4 %, A/G比 1.55～2.55 | 電気泳動 (セルロースアセテート膜) |  |  |  | BMLに委託していた際は、波形データの報告はなしであった（理由は蛋白分画5分画としてBMLと契約している。波形データありの場合、BMLとしては蛋白分画6分画が該当するため、波形データが欲しい場合は保険適応契約外項目となる） | [9 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3221 | #3221 | 血清蛋白分画 |  |  | アルブミン分画 54.8～65.4 %,α1-グロブリン分画 2.3～3.8 %,α2-グロブリン分画 5.0～8.9 %,β-グロブリン分画 9.0～14.6 %,γ-グロブリン分画 13.2～23.9 %, A/G比 1.2～1.9 | 電気泳動 (セルロースアセテート膜) |  |  |  | 1) ～2007年4月22日：基準値アルブミン分画(62.6-72.9 %)、α1-グロブリン(1.8–2.8 %)、α2-グロブリン(4.2-8.5 %)、β-グロブリン(6.1-10.5%)、γ-グロブリン(10.8-19.3%)、A/G比(1.6-2.6) 2) 2007年4月23日～：基準値アルブミン分画(61.3-71.9%)、α1-グロブリン(1.6-2.7%)、α2-グロブリ(5.1-9.2%)、β-グロブリン(6.0-9.8%)、γ-グロブリン(12.0-20.8%)、A/G比(1.5-2.5)に変更 3) 2007年4月23日～：支持体をザルトリウス膜からセパラックスSP膜に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 アルブミン分画：y=1.025x-2.83、0.994、α1-グロブリン：y=1.013 -0.18、0.974、α2-グロブリン：y=0.973x+0.97、0.961、β-グロブリン：y=0.872x+0.67、0.903、γ-グロブリン：y=1.040x+0.73、0.994、A/G比：y=0.961x-0.024、0.991 4) 2017年5月8日～2024年4月30日：分析装置(エパライザ2ジュニア)に変更 新機器(エパライザ2ジュニア)(Y)と旧機器(AES-320)(X)との相関性 アルブミン分画：y=0.94x-2.44、r=0.976、α1-グロブリン：y=1.50-0.37 、r=0.951、α2-グロブリン：1.15x-1.23、r=0.885、β-グロブリン：1.11x+1.47、r=0.717、γ-グロブリン：0.93x+3.46、r=0.982、A/G比：0.72x+0.09、r=0.961 5) 2017年5月8日～2024年4月30日まで：支持体をセルロースアセテート膜からアガロース膜に変更 6) 2017年5月8日～2024年4月30日まで：基準値アルブミン分画(54.8～65.4 %)、α1-グロブリン分画(2.3～3.8 %)、α2-グロブリン分画(5.0～8.9 %)、β-グロブリン分画(9.0～14.6 %)、γ-グロブリン分画(13.2～23.9 %)、A/G比(1.2～1.9) 7) 2017年5月8日～2024年4月30日まで：解析コメントの「リョウセイMP」を意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症「MGUS」に変更 8) 2017年5月8日～2024年4月30日まで：画像データとして分画波形、解析コメント以外に泳動像を報告 | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3221子項目 | #3227 | → A/G比
#3221子項目 | #3222 | → アルブミン |  | %
#3221子項目 | #3223 | → α1分画 |  | %
#3221子項目 | #3224 | → α2分画 |  | %
#3221子項目 | #3225 | → β分画（4/1からはβ1分画に変更) |  | %
#3221子項目 | #3234 | → β2分画 |  | %
#3221子項目 | #3226 | → γ分画 |  | %
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) | SRL | mg/dL | 0.02～0.13（g/day） | 比色法(キシリジルブルー法) | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 | 随時尿も提出可能 | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 蓄尿 1.0 | 蓄尿 0.5 |  |  | B-1-62 | 2025-04-01
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) | BML | g/L | 0.1～0.2（g/day） | 比色法(キシリジルブルー法) | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) |  | mg/dL | 28.8～136.8（mg/day） | 比色法(キシリジルブルー法) |  |  |  | 測定試薬：LタイプワコーMg・N、分析装置：JCA-ZS050。Y(新法)=0.9993×X(旧法)-0.013〔相関係数r=0.9998〕 | [9 empty] | 2018-11-01 | 2024-04-30 | 外注化
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) | [7 empty] | 測定試薬：LタイプワコーMg、分析装置：JCA-ZS050。Y(新法)=0.95×X(旧法)+0.04〔相関係数r=1.000〕 | [9 empty] | 2017-03-21 | 2018-10-31 | 測定試薬変更
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) | [7 empty] | 測定試薬：LタイプワコーMg、分析装置：JCA-BM6050。Y(新法)=1.066×X(旧法)+0.06〔相関係数r=0.996〕 | [9 empty] | 2007-04-23 | 2017-03-18 | 測定機器変更
#3659 | #3659 | 尿中マグネシウム（尿Mg) |  | meq/l | 2.41～11.35meq/day | [15 empty] | 2007-04-20 | 基準範囲変更
#3663 | #3663 | 尿中グルコース（尿GLU） | SRL | mg/dL | 設定なし | 電極法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 1～2 | 随時尿も提出可能 | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（安定性3日） | 蓄尿 1.0 | 蓄尿 0.5 |  |  | B-1-63 | 2025-04-01
#3663 | #3663 | 尿中グルコース（尿GLU） | BML | mg/dL | 40～85（mg/day） | 電極法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3663 | #3663 | 尿中グルコース（尿GLU） |  | mg/dL | 20以下（mg/dL） | 電極法 |  |  |  | 測定機器：JCA-ZS050（2017/3/21～2024/4/30）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.97、y切片29.9） | [9 empty] | 2017-03-21 | 2024-04-30 | 外注化
#3663 | #3663 | 尿中グルコース（尿GLU） | [7 empty] | 測定機器：JCA-BM6050、前機器との相関（相関係数0.999、傾き0.987、y切片0.19） | [10 empty] | 2017-03-18 | 測定機器変更
#3664 | #3664 | 尿クレアチン | SRL | mg/dL | 男性：0.2以下(g/day)、女性：0.43以下(g/day) | 酵素法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～3 | 随時尿も提出可能 | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 畜尿 5.0 | 畜尿 2.5 |  |  | B-1-64 | 2025-04-01
#3664 | #3664 | 尿クレアチン | BML | mg/L | 男性：170以下(mg/day) 女性：290以下(mg/day) | 酵素法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3664 | #3664 | 尿クレアチン |  | mg/dL | 設定なし | 酵素法 |  |  |  | 分析装置：JCA-ZS050。Y(新法)=1.01×X(旧法)+0.24〔相関係数r=1.000〕 | [9 empty] | 2017-03-21 | 2024-04-30 | 外注化
#3664 | #3664 | 尿クレアチン | [7 empty] | 分析装置：JCA-BM6050。Y(新法)=0.992×X(旧法)+0.16〔相関係数r=0.999〕 | [10 empty] | 2017-03-18 | 測定機器変更
#3751 | #3751 | 1,5-アンヒドログルシト－ル（1,5-AG） | SRL | μg/mL | M 14.9～44.7 F 12.4～28.8(μg/mL) | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵（安定性4週間) | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | B-1-65 | 2025-04-01
#3751 | #3751 | 1,5-アンヒドログルシト－ル（1,5-AG） | LSI | μg/mL | 14.0以上（μg/mL） | 酵素法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3751 | #3751 | 1,5-アンヒドログルシト－ル（1,5-AG） |  | μg/mL | 男性：13.9～41.9 μg/mL, 女性：11.0～37.0 μg/mL | 酵素法 |  |  |  | ①平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり：Y(新法)＝1.000X(旧法)-0.050(r=0.999)。 ②平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり：Y(新法)＝1.01X(旧法)+0.05(r=0.999) | [10 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3711 | #3711 | 尿中ミオグロビン | SRL | ng/mL | 2 ng/mL未満 | CLEIA法 | 37.尿ミオグロ | 氷冷 | 2～4 | 尿は専用容器に採取（検査部まで取りに来てください）。凍結禁止。 2022年3月末で測定試薬変更された。 | 特殊B 尿 尿ミオグロ 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (保存安定性22日) | 尿 規定量 | - |  |  | B-1-66 | 2022-04-01
#3711 | #3711 | 尿中ミオグロビン |  | ng/mL | 10 ng/mL以下 | RIA（二抗体法） | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#2731 | #2731 | 尿中L-FABP（Ｌ型脂肪酸結合蛋白） | SRL | μg/gCr | 8.4 μg/gCr以下(クレアチン換算値) | CLEIA法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～9 | 火曜日アッセイ。 | 特殊B 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵14日安定) | 尿 3.0 | 尿 1.5 |  | 項目コード2732には、2731の自動発生項目として実測値のL-FABPがある。 | B-1-67 | 2016-04-01
#2731 | #2731 | 尿中L-FABP（Ｌ型脂肪酸結合蛋白） |  |  |  | ELISA法 | [13 empty] | 2012-07-01 | 2016-03-31 | 測定方法変更
#2731子項目 | #2732 | → 尿中L-FABP (実測値)
#7427 | #7427 | VEGF | BML | pg/mL | 143.1～658.8 (pg/mL) | EIA | 08.分離青 | 常温 | 8～15 | BMLから株式会社免疫生物研究所(IBL)に再委託。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 BM | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心分注凍結 | 血清 0.2 | 血清 0.1 | SRLでは保険収載外の試薬でしか測定できないため、BMLに随意契約として追加契約した。 |  | B-1-68 （随意契約) | 2021-10-08
#4408 | #4408 | 尿中総ヨウ素 | SRL | 結果報告は“μg/L”。蓄尿量 から“μg/day”に換算 | 該当なし | 比色法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 6～9 | SRLからLSIに再委託（最終委託先；常盤化学工業特殊分析センター）。 2024/3/21受付をもって一時中止（薬機法違反状態のため)していたが、2025/1/15に受付再開。 | 特殊B 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 5.0 | 尿 1.0 | 週末に採取した検体を週明けに提出する場合は凍結保存(2022年7月SRL回答)。 |  | B-1-69 | 2012-03-12
#5411 | #5411 | 抗DNA抗体 | BML | IU/mL | 6 IU/mL以下 | RIA硫安塩析法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 乳びの影響あり。RIA法では二本鎖DNAの特異的な抗体が測定出来る | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  |  | B-2-01 | 2025-11-01
#5411 | #5411 | 抗DNA抗体 | SRL | IU/mL | 6 IU/mL以下 | RIA硫安塩析法 |  |  |  | IgGとIgMの2本鎖DNA抗体が測定できるとSRLからの回答、2020.4.2 | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5421 | #5421 | 抗RNP抗体 | BML | U/mL | 3.5 U/mLミマン | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  | HARTLEYでは5423に結び付く。 オーダは抗ENA抗体(項目コード：5420)であり、ENA抗体をオーダするとハートレイにて、抗RNP抗体と抗Sm抗体が自動発生するようにしていたが、別々にオーダを分けることになったため、別項目としての運用を開始(2019/8/1 )。 | B-2-02 | 2025-11-01
#5421 | #5421 | 抗RNP抗体 | SRL | U/mL | (-)/10.0 U/mL 未満(Cutoff Index) | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5422 | #5422 | 抗Sm抗体 | SRL | U/mL | (-)/10.0 U/mL 未満(Cutoff Index) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  | HARTLEYでは5424に結び付く。 オーダは抗ENA抗体(項目コード：5420)であり、ENA抗体をオーダするとハートレイにて、抗RNP抗体と抗Sm抗体が自動発生するようにしていたが、別々にオーダを分けることになったため、別項目としての運用を開始(2019/8/1 ) | B-2-3
#5431 | #5431 | 抗SS-A抗体 → | BML | U/mL | 定量：7.0未満U/mL | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 | 抗SSA抗体と表記されている。2025/11/1から判定値は報告せず、定量値のみ報告。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  | 電子カルテは5431、ハートレイでは5432に飛ぶようにする。 | B-2-04 | 2025-11-01
#5431 | #5431 | 抗SS-A抗体 → | SRL | U/mL | 10.0未満(U/mL) | CLEIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5431 | #5431 | 抗SS-A抗体 → |  | - | (-)、INDEX(10未満) | ELISA法 | [13 empty] | 2001-04-01 | 2016-03-31 | 測定方法変更
#5431 | #5431 | 抗SS-A抗体 → |  | - | (-)、INDEX(7未満) | ELISA法 | [14 empty] | 2001-03-31 | 基準範囲変更
#5431子項目 | #5432 | → 定量
#5441 | #5441 | 抗SS-B抗体 → | BML | U/mL | 7.0未満U/mL | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～6 | 2025/11/1から判定値は報告せず、定量値のみ報告。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3mL | - |  | 電子カルテは5441、ハートレイでは5442に飛ぶようにする。 | B-2-05 | 2025-11-01
#5441 | #5441 | 抗SS-B抗体 → | SRL | U/mL | 10.0未満(U/mL) | CLEIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5441 | #5441 | 抗SS-B抗体 → |  | - | (-)、INDEX(10未満) | ELISA法 | [13 empty] | 2001-04-01 | 2016-03-31 | 測定方法変更
#5441 | #5441 | 抗SS-B抗体 → |  | - | (-)、INDEX(7未満) | ELISA法 | [14 empty] | 2001-03-31 | 基準範囲変更
#5441子項目 | #5442 | → 定量
#5451 | #5451 | 抗Scl-70抗体 | SRL | U/mL | 10.0 未満(Cutoff Index) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-06 | 2016-04-01
#5451 | #5451 | 抗Scl-70抗体 |  | - | (－)、INDEX(16未満) | [14 empty] | 2001-04-01 | 2016-03-31 | 測定方法変更
#5451 | #5451 | 抗Scl-70抗体 |  | - | (－)、INDEX(5未満) | [15 empty] | 2001-03-31 | 基準範囲変更
#5452 | #5452 | 抗ミトコンドリア抗体 | SRL | 倍 | 20 倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-07
#5453 | #5453 | 抗アセチルコリンレセプター抗体（抗AchR抗体） | SRL | pmol/mL | 0.2 pmol/mL以下 | RIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-08
#5901 | #5901 | リウマチ因子IgG抗体 | SRL | - | 2.0 未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-09 | 2013-04-01
#5901 | #5901 | リウマチ因子IgG抗体 |  |  |  | EIA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5920 | #5920 | PR3-ANCA (C-ANCA) | BML | IU/ｍL | 2.0未満IU/mL | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-10 | 2025-11-01
#5920 | #5920 | PR3-ANCA (C-ANCA) | SRL | U/mL | 3.5未満(U/mL) | CLEIA法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5920 | #5920 | PR3-ANCA (C-ANCA) |  | EU | 10未満 | ELISA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5922 | #5922 | MPO-ANCA (P-ANCA) | BML | IU/ｍL | 3.5 IU/mL未満 | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-11 | 2025-11-01
#5922 | #5922 | MPO-ANCA (P-ANCA) | SRL | U/mL | 3.5 U/mL未満 | CLEIA法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#5922 | #5922 | MPO-ANCA (P-ANCA) |  | EU | 10未満 | ELISA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5923 | #5923 | 抗ガラクトース欠損IgG抗体 | SRL | AU/mL | 6.0 AU/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | B-2-12 | 2025-12-05
#5923 | #5923 | 抗ガラクトース欠損IgG抗体 |  | AU/mL | 6.0 AU/mL未満 | ECLIA法 | [14 empty] | 2025-12-04 | 測定方法変更
#5443 | #5443 | 抗Jo-1抗体 | SRL | U/mL | 10.0 未満(Cutoff Index) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-13 | 2016-04-01
#5443 | #5443 | 抗Jo-1抗体 |  |  | 9未満 | [14 empty] | 2001-04-01 | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#5443 | #5443 | 抗Jo-1抗体 |  | INDEX | 5未満 | ELISA法 | [14 empty] | 2001-03-31 | 基準範囲変更
#5464 | #5464 | 抗セントロメア抗体 | SRL | U/mL | 10 未満(U/mL) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-14 | 2021-04-01
#5464 | #5464 | 抗セントロメア抗体 |  | 単位なし |  | EIA法 | [14 empty] | 2021-03-31 | 測定方法変更
#5466 | #5466 | 抗ミトコンドリアM2抗体 | SRL | - | 7 未満(Cutoff Index) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-15 | 2013-04-01
#5466 | #5466 | 抗ミトコンドリアM2抗体 |  | INDEX | 7未満 | ELISA法 | [13 empty] | 2002-04-01 | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5466 | #5466 | 抗ミトコンドリアM2抗体 |  | U/ｍL | 20未満 | EIA法 | [14 empty] | 2002-03-31 | 測定方法変更
#5912 | #5912 | 抗カルジオリピン抗体（抗カルジオリピンIgG抗体） | SRL | U/mL | 12.3 U/mL以下 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-16 | 2022-05-09
#5912 | #5912 | 抗カルジオリピン抗体（抗カルジオリピンIgG抗体） |  | U/mL | 10U/mL未満 | [15 empty] | 2022-05-06 | 測定試薬変更に伴う基準範囲変更
#5912子項目 | #8197 | 抗カルジオリピン抗体（抗カルジオリピンIgG抗体） |  | U/mL |  | ELISA |  |  |  | IgMが保険収載されたことから、特殊EのIgGは不要となり中止。 | [11 empty] | 他検査に移行
#8198 | #8198 | 抗カルジオリピンIgM抗体 | SRL | U/mL | 20.8 U/mL以下 | ELISA | 08.分離青 | 常温 | 3-5 | 特殊の時は、マスタ上では、IgGとIgMは同時にオーダできるように設定していたが、保険収載されたため、2021/11/24より単独でオーダできるように変更。 | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-17
#5481 | #5481 | 抗インスリン抗体 | SRL | U/mL | 0.4 U/mL未満 | RIA・PEG法 | 08.分離青 | 常温 | 4～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-18 | 2012-04-02
#5481 | #5481 | 抗インスリン抗体 |  | 結合率：%、濃度：nU/ml | 結合率：0.4未満、濃度：125nU/ml未満 | RIA法 | [13 empty] | 2009-04-01 | 2012-03-30 | 測定方法変更
#5481 | #5481 | 抗インスリン抗体 |  | 結合率：% | 結合率：7以下 | [15 empty] | 2009-03-31 | 基準範囲変更
#5468 | #5468 | 抗LKM-1抗体 | SRL | - | 17 未満(Cutoff Index) | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-19
#5926 | #5926 | 抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体） | SRL | U/mL | 3.0 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-20 | 2013-04-01
#5926 | #5926 | 抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体） |  | EU | 10未満 | EISA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5928 | #5928 | 抗デスモグレイン1抗体 | SRL | U/mL | 20.0 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-21 | 2015-01-05
#5928 | #5928 | 抗デスモグレイン1抗体 |  | - | 14未満(INDEX値) | ELISA法 | [14 empty] | 2014-12-26 | 測定方法変更
#5929 | #5929 | 抗デスモグレイン3抗体 | SRL | U/mL | 20.0 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-22 | 2015-01-05
#5929 | #5929 | 抗デスモグレイン3抗体 |  | - | 14未満(INDEX値) | ELISA法 | [14 empty] | 2014-12-26 | 測定方法変更
#4407 | #4407 | TSH刺激性レセプター抗体（TSAb） | SRL | % | 110 %未満 | バイオアッセイ | 08.分離青 | 常温 | 6～7 | 溶血で低下傾向。2023年4月3日受付分より測定試薬変更(現行試薬販売終了に伴い) | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-23 | 2023-04-03
#4407 | #4407 | TSH刺激性レセプター抗体（TSAb） |  | % | 120以下 | バイオアッセイ＋EIA | [13 empty] | 2015-01-05 | 2023-03-31 | 測定方法変更
#4407 | #4407 | TSH刺激性レセプター抗体（TSAb） |  | % | 180以下 | バイオアッセイ＋RIA2抗体法 | [14 empty] | 2014-12-26 | 測定方法変更
#5932 | #5932 | 抗IA-2抗体 | SRL | U/mL | 0.6 U/mL未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～10 | ELISA法に2018/12/3より変更 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-24 | 2018-12-03
#5932 | #5932 | 抗IA-2抗体 | SRL | U/mL | 0.4(U/mL) | RIA法 |  |  | 4～10 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | [6 empty] | 2018-11-30 | 測定方法変更
#5469 | #5469 | PA・IgG（血小板関連IgG） | SRL | ng/10^7cells | 46 ng/10^7cells以下 | ELISA法 | 40.PAIgG青 | 氷冷 | 5～7 | 血小板に結合しているIgG抗体を測定する検査。血小板数によって採血量が異なる(PLT12万で3mL、10万で4mL、6万で7mL、3万で10mL、1万で20mL必要) | 特殊B 血液 PAIgG青 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 7.0 | - |  |  | B-2-25 | 2010-01-04
#5469 | #5469 | PA・IgG（血小板関連IgG） |  |  | 9～25 | [15 empty] | 2009-12-31 | 基準範囲変更
#5935 | #5935 | 抗CCP抗体 | SRL | U/mL | 4.5 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | 抗シトルリンペプチド抗体 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-26 | 2013-04-01
#5935 | #5935 | 抗CCP抗体 |  |  |  | ELISA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#5936 | #5936 | 抗BP180抗体 | SRL | U/mL | 9.0 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-27 | 2015-02-21
#5936 | #5936 | 抗BP180抗体 |  | index値 |  | ELISA法 | [14 empty] | 2015-02-20 | 測定方法変更
#5938 | #5938 | 抗GM1IgG抗体 | SRL | - | 陰性:0.700(Cutoff Index)未満、判定保留:0.700 以上 1.000(Cutoff Index)未満、陽性:1.000(Cutoff Index)以上 | ELISA法 | 08.分離青 | 氷冷 | 11～17 | 常温保存における安定性のデータはないので不明(2021年1月SRL回答)。 | 特殊B 血液 分離剤青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.2 | 血清 0.1 | 遠心後上清を凍結、シノテストへ再委託。 |  | B-2-28
#5939 | #5939 | 抗GQ1bIgG抗体 | SRL | - | 陰性:0.700(Cutoff Index)未満、判定保留:0.700 以上 1.000(Cutoff Index)未満、陽性:1.000(Cutoff Index)以上 | ELISA法 | 08.分離青 | 氷冷 | 11～17 | 常温保存における安定性のデータはないので不明(2021年1月SRL回答)。 2025/11/1から基準範囲変更。 | 特殊B 血液 分離剤青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.2 | 血清 0.1 | 遠心後上清を凍結、シノテストへ再委託。 |  | B-2-29
#4513 | #4513 | 抗GAD抗体 | BML | U/mL | 5.0 U/mL未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | B-2-30 | 2025-11-01
#4513 | #4513 | 抗GAD抗体 | SRL | U/mL | 5.0 U/mL未満 | ELISA法 | [13 empty] | 2015-11-16 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4513 | #4513 | 抗GAD抗体 |  | U/mL | 1.5 U/mL未満 | ELISA法 | [13 empty] | 2010-04-01 | 2015-11-15 | 基準範囲変更
#4513 | #4513 | 抗GAD抗体 |  | U/mL | 1.3 U/mL以下 | RIA法 | [14 empty] | 2010-03-31 | 測定方法変更
#5940 | #5940 | 抗RNAポリメラーゼIII抗体 | SRL | - | 28未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-31
#5476 | #5476 | 抗ARS抗体 | SRL | - | 25 未満(INDEX) | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～8 | Jo-1抗体を含む5種類の抗体を一括して測定する。 個別の抗体結果を報告はできない | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-32 | 2015-01-19
#5010 | #5010 | 抗核抗体 | BML |  | 40倍未満 | 蛍光抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 | (otherは自動発生から削除) 画像報告不可。BMLの半定量法で契約。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-33 | 2025-11-01
#5010 | #5010 | 抗核抗体 | SRL |  | 40倍未満 | 蛍光抗体法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5010子項目 | #5012 | → ANA抗体価 |  | 倍
#5010子項目 | #5014 | → HOMOGENEOUS |  | 倍
#5010子項目 | #5015 | → SPECKLED |  | 倍
#5010子項目 | #5016 | → NUCLEOLAR |  | 倍
#5010子項目 | #5018 | → CENTROMERE |  | 倍 | [15 empty] | 2025-11-01
#5010子項目 | #5018 | → Discrete sopeckled |  | 倍 | [16 empty] | 2025-10-31 | 項目名称変更
#5010子項目 | #5017 | → PERIPHERAL型 |  | 倍
#5010子項目 | #1572 | → 核膜 |  | 倍 | [15 empty] | 2015-11-01
#5010子項目 | #1573 | → PCNA |  | 倍 | [15 empty] | 2015-11-01
#5010子項目 | #1574 | → PCNA様 |  | 倍 | [15 empty] | 2015-11-01
#5010子項目 | #1575 | → GRANULAR |  | 倍 | [15 empty] | 2015-11-01
#5010子項目 | #5019 | → 細胞質型 |  | 定性報告
#5473 | #5473 | 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(MuSK抗体) | SRL | nmol/L | 0.02 nmol/L未満 | RIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵（冷蔵安定性21日) | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-34 | 2014-03-17
#5474 | #5474 | 抗アクアポリン4抗体 | SRL | U/mL | 3.0 U/mL未満 | ELISA法 | 08.分離青 | 氷冷 | 2～8 |  | 特殊B 血液 分離剤青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | - | 血清 0.4 | 血清 0.3 |  |  | B-2-35 | 2017-04-01
#5474 | #5474 | 抗アクアポリン4抗体 |  |  | 5.0 U/mL未満 | [15 empty] | 2017-03-31 | 基準範囲変更
#5941 | #5941 | 抗MDA5抗体 | SRL | - | 32未満(INDEX)、判定（-） | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 2018/12/6よりIndex値が100以上の検体で希釈再検が行われる。希釈運用開始前にIndex値が100～150の検体は大きく結果が変動するため、follow upには使用できないので注意する。 | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-36 | 2017-04-03
#5942 | #5942 | 抗Mi-2抗体 | SRL | - | 53未満(INDEX)、判定（-） | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-37 | 2017-04-03
#5943 | #5943 | 抗TIF1-γ抗体 | SRL | - | 32未満(INDEX)、判定（-） | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 試薬性能不良の為、検査一時受託中止(2022/11/15から)していたが、12/6に再開された | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-38 | 2017-04-03
#5412 | #5412 | 抗ss-DNA IgG抗体 | SRL | AU/mL | 25以下(AU/mL) | ELISA | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | SRLの案内によると抗ss-DNA IgM抗体の方は、保険収載されていないため、検査オーダには含まれていない | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | B-2-39
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) | BML | IU/mL | 16.0未満IU/mL | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | B-2-40 | 2025-11-01
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) | SRL | IU/mL | 3.3未満 | CLEIA法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 外注先変更
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) | LSI | IU/mL | 5.61未満（IU/mL） | CLIA法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) |  | IU/mL | 3.0未満（IU/mL） | CLEIA法 |  |  |  | 分析装置：AIA-CL2400（東ソー）、測定試薬：AIA-パックCL TPOAb。 | [9 empty] | 2017-05-08 | 2024-04-30 | 外注化
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) |  | U/ml | 5.2以下 | CLEIA法 |  |  |  | 分析装置：ルミパルス G1200（富士レビオ）、測定試薬：ルミパルスⅠ TPOAb。 | [9 empty] | 2009-12-14 | 2017-05-03 | 測定試薬変更
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) |  | U/ml | 0.3以下 | RIA法(TPOAb) |  |  |  | 新法と旧法との相関：y(新法)＝1.00x(現行法)-0.80、r=0.99。 | [9 empty] | 2003-06-02 | 2009-12-11 | 測定方法変更
#4406 | #4406 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) |  |  |  | 受身凝集法 (抗マイクロゾーム抗体：McAb) | [14 empty] | 2003-06-01 | 測定方法変更
#5911 | #5911 | 抗カルジオリピン・β２グリコプロテインＩ複合体抗体（ACL-β2GPI） | SRL | U/mL | 3.5未満 U/mL | ELISA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 (安定性1か月） | 血清 0.3 | 血清 0.2 | （分注なので別グループ） |  | B-2-41 | 2025-04-01
#5911 | #5911 | 抗カルジオリピン・β２グリコプロテインＩ複合体抗体（ACL-β2GPI） | LSI | U/mL | 3.5以下（U/mL） | ELISA法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025/3/31 | 外注先変更
#5911 | #5911 | 抗カルジオリピン・β２グリコプロテインＩ複合体抗体（ACL-β2GPI） |  | U/mL | 3.2以下（U/mL） | ELISA法 | [14 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#3668 | #3668 | 尿中IV型コラーゲン | SRL | μg/gCRE | 4.9 μg/gCRE以下(30～39歳) | EIA法 | 36.尿Ⅳコラ | 氷冷 | 4～11 | 早朝第一尿。専用容器にて尿量が多くてもデータには影響しない。少ない場合はデータが低下する影響あり。 | 特殊B 早朝尿 尿Ⅳコラ 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 早朝第一尿 5.0 | - | 専用容器に分注 凍結保存NG。 |  | 特殊B-随意契約
#5500X | #5502 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハルガヤ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5503 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ギョウギシバ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5504 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カモガヤ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5505 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒロハウシニケグサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5506 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホソムギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5507 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオアワガエリ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5508 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5509 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ナガハグサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5510 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コヌカグサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5511 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セイバンモロコシ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5516 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦花粉 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5517 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオスズメノテッポウ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5518 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメノヒエ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5521 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5522 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサモドキ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5523 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオブタクサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5525 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニガヨモギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5526 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヨモギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5527 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：フランスギク | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5528 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タンポポ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5529 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘラオオバコ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5530 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シロザ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5532 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アキノキリンソウ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5537 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒメスイバ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5539 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イラクサ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5544 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カエデ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5545 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハンノキ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5546 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シラカンバ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5548 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブナ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5549 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビャクシン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5550 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナラ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5551 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニレ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5552 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オリーブ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5555 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤナギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5558 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5559 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5561 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アカシア | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5565 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クワ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5569 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：猫皮屑 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5571 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：馬皮屑 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5572 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛皮屑 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5573 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：犬皮屑 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5574 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モルモット上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5576 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガチョウ羽毛 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5583 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコのふん | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5584 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコ羽毛 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5586 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤギ上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5587 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5588 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：家兎上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5589 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5590 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハムスター上皮 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5591 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニワトリ羽毛 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5592 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アヒル羽毛 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5593 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラット | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5594 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マウス | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5597 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵白 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5598 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛乳 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5599 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5600 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5601 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ライ麦 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5602 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大麦 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5603 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オート麦 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5604 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トウモロコシ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5605 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：米 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5606 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴマ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5607 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ソバ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5608 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エンドウ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5609 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ピーナッツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5610 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大豆 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5611 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：インゲン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5613 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハシバミの実 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5614 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブラジルナッツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5616 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アーモンド | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5619 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5620 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エビ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5621 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トマト | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5622 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚肉 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5623 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛肉 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5624 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：バナナ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5625 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グレープフルーツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5626 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンジン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5628 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オレンジ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5629 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ジャガイモ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5630 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ココナッツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5631 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムラサキイガイ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5632 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マグロ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5633 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サケ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5634 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イチゴ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5635 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビール酵母 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5636 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンニク | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5637 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タマネギ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5638 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：リンゴ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5646 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵黄 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5647 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：αラクトアルブミン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5648 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：βラクトグロブリン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5649 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カゼイン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5650 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グルテン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5651 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ロブスター | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5652 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：チーズ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5653 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モールドチーズ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5654 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：鶏肉 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5655 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キウイ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5656 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セロリ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5657 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：パセリ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5658 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：メロン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5659 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊肉 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5660 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マスタード | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5661 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：麦芽 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5662 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マンゴ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5664 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カカオ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5665 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：洋ナシ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5666 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モモ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5667 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アボガド | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5671 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ペニシリウム | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5672 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クラドスポリウム | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5673 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アスペルギルス | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5674 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムコール | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5675 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カンジダ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5676 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アルテルナリア | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5678 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘルミントスポリウム | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5687 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ミツバチ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5688 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメバチ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5689 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシナガバチ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5690 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴキブリ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5691 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤブカ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5693 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カイチュウ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5695 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤケヒョウヒダニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5696 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナヒョウヒダニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5697 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシブトコナダニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5698 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サヤアシニクダニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5699 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ケナガコナダニ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5700 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハウスダスト（1） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5702 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオバコ種子 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5704 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＴＤＩ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5705 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＭＤＩ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5706 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＨＤＩ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5707 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エチレンオキサイド | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5708 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：無水フタル酸 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5709 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒトインシュリン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5710 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：綿 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5712 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒノキ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5713 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カナムグラ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5714 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ユスリカ（成虫） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5715 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5716 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アニサキス | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5717 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サバ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5718 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タケノコ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5719 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サツマイモ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5720 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キビ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5721 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アワ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5723 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イカ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5724 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タコ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5725 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アジ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5726 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イワシ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5728 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ω-5グリアジン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5765 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ﾏﾗｾﾁｱ属 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5766 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ属 | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5767 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トリコフィトン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5768 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カシューナッツ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5769 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤマイモ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5770 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホウレンソウ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5771 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カボチャ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5772 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オボムコイド | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5773 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5774 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スイカ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5775 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カレイ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5776 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イクラ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5777 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラコ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5778 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホタテ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5779 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アサリ | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5780 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カキ（貝） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5781 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホルマリン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5782 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラテックス | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5783 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゼラチン | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5784 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5785 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5801 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ara h 2（ﾋﾟｰﾅｯﾂ由来） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5802 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Glm 4（大豆由来） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5804 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Hev b 6.02 (ラテックス由来) | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | ラテックス由来のアレルゲンであるが、現在契約しているラテックスとは別である。粗抽出アレルゲン（ラテックス特異的IgE ）は、臨床症状に対し て感度が高い一方、特異度が十分ではない特徴があるため、偽陽性があったが、この検査と組み合わせることで精度が高くなる。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5805 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ana o 3 （カシューナッツ由来） | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | カシューナッツ由来のアレルゲンであるが、現在契約しているカシューナッツとは別である。 粗抽出アレルゲン（ カシューナッツ特異的IgE）は、臨床症状に対し て感度が高い一方、特異度が十分ではない特徴があるため、偽陽性があったが、この検査と組み合わせることで精度が高くなる。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5806 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Jug r 1 (クルミ由来) | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 | クルミ由来のアレルゲンであるが、現在契約しているクルミとは別である。 粗抽出アレルゲン（クルミ特異的IgE ）は、臨床症状に対し て感度が高い一方、特異度が十分ではない特徴があるため、偽陽性があったが、この検査と組み合わせることで精度が高くなる。 | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #7441 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Asp f 1(アスペルギルス由来) | BML | UA/mL |  | FEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～6 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清0.3 | 血清0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#5500X | #5502 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハルガヤ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5503 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ギョウギシバ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5504 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カモガヤ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5505 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒロハウシニケグサ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5506 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホソムギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5507 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオアワガエリ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5508 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5509 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ナガハグサ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5510 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コヌカグサ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5511 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セイバンモロコシ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5514 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シラゲガヤ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | シラゲガヤは、2005/3/31を最終受付として中止 | [10 empty] | 2005-03-31 | 検査中止
#5500X | #5516 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦花粉 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5517 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオスズメノテッポウ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5518 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメノヒエ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5521 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5522 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブタクサモドキ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5523 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオブタクサ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5525 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニガヨモギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5526 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヨモギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5527 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：フランスギク | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5528 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タンポポ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5529 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘラオオバコ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5530 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シロザ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5532 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アキノキリンソウ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5537 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒメスイバ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5539 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イラクサ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5544 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カエデ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5545 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハンノキ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5546 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：シラカンバ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5548 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブナ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5549 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビャクシン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5550 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナラ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5551 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニレ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5552 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オリーブ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5555 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤナギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5556 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハコヤナギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | シラゲガヤは、2005/3/31を最終受付として中止 | [10 empty] | 2005-03-31 | 検査中止
#5500X | #5558 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5559 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スギ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5561 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アカシア | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5565 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クワ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5569 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：猫皮屑 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5571 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：馬皮屑 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5572 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛皮屑 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5573 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：犬皮屑 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5574 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モルモット上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5576 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガチョウ羽毛 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5583 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコのふん | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5584 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セキセイインコ羽毛 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5586 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤギ上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5587 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5588 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：家兎上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5589 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5590 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハムスター上皮 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5591 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニワトリ羽毛 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5592 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アヒル羽毛 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5593 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラット | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5594 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マウス | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5597 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵白 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5598 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛乳 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5599 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5600 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：小麦 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5601 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ライ麦 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5602 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大麦 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5603 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オート麦 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5604 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トウモロコシ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5605 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：米 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5606 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴマ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5607 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ソバ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5608 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エンドウ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5609 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ピーナッツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5610 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：大豆 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5611 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：インゲン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5613 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハシバミの実 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5614 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ブラジルナッツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5616 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アーモンド | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5619 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カニ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5620 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エビ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5621 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トマト | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5622 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：豚肉 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5623 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：牛肉 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5624 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：バナナ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5625 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グレープフルーツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5626 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンジン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5628 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オレンジ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5629 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ジャガイモ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5630 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ココナッツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5631 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムラサキイガイ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5632 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マグロ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5633 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サケ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5634 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イチゴ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5635 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ビール酵母 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5636 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ニンニク | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5637 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タマネギ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5638 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：リンゴ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5646 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：卵黄 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5647 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：αラクトアルブミン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5648 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：βラクトグロブリン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5649 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カゼイン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5650 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：グルテン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5651 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ロブスター | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5652 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：チーズ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5653 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モールドチーズ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5654 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：鶏肉 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5655 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キウイ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5656 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：セロリ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5657 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：パセリ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5658 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：メロン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | 海外製造工場における製造スケジュールの遅延のため、2024/8/19から一時中止、2024/8/30より再開。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5659 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：羊肉 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5660 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マスタード | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5661 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：麦芽 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5662 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：マンゴ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5664 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カカオ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5665 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：洋ナシ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5666 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：モモ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5667 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アボガド | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5671 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ペニシリウム | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5672 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クラドスポリウム | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5673 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アスペルギルス | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5674 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ムコール | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5675 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カンジダ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5676 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アルテルナリア | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5678 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヘルミントスポリウム | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5687 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ミツバチ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5688 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スズメバチ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5689 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシナガバチ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5690 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゴキブリ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5691 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤブカ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5693 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カイチュウ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5695 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤケヒョウヒダニ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5696 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：コナヒョウヒダニ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5697 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アシブトコナダニ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5698 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サヤアシニクダニ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5699 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ケナガコナダニ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5700 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハウスダスト（1） | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5701 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハウスダスト（2） | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 |  |  |  | ハウスダスト(2)は2022年3月31日にて試薬販売中止の為、中止。 | [10 empty] | 2022-03-31 | 検査中止
#5500X | #5702 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オオバコ種子 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5703 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：絹 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | 絹は2022年3月31日にて試薬販売中止の為、中止。 | [10 empty] | 2022-03-31 | 検査中止
#5500X | #5704 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＴＤＩ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5705 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＭＤＩ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5706 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イソシアネートＨＤＩ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5707 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：エチレンオキサイド | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5708 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：無水フタル酸 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5709 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒトインシュリン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5710 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：綿 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5712 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒノキ | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5713 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カナムグラ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5714 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ユスリカ（成虫） | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5715 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ガ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5716 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アニサキス | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5717 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サバ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5718 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タケノコ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5719 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：サツマイモ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5720 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：キビ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5721 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アワ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5722 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヒエ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | ヒエは2021年3月31日にて試薬販売中止の為、中止。 | [10 empty] | 2021-03-31 | 検査中止
#5500X | #5723 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イカ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5724 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タコ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5725 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アジ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5726 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イワシ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5727 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ピティロスポリウム | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 |  |  |  | ピティロスポリウムは2021年3月31日にて試薬販売中止の為、中止。 | [10 empty] | 2021-03-31 | 検査中止
#5500X | #5728 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ω-5グリアジン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5729 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ハウスダスト（6） | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 |  |  |  | ハウスダスト(6)はFEIA法では測定できないため、2025年11月1日から中止 | [10 empty] | 2025-10-31 | 検査中止
#5500X | #5765 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ﾏﾗｾﾁｱ属 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5766 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ属 | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5767 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：トリコフィトン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5768 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カシューナッツ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5769 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ヤマイモ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5770 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホウレンソウ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5771 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カボチャ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5772 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：オボムコイド | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5773 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：クルミ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5774 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：スイカ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5775 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カレイ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5776 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：イクラ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5777 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：タラコ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5778 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホタテ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5779 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：アサリ | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5780 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：カキ（貝） | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5781 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ホルマリン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5782 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ラテックス | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5783 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：ゼラチン | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5784 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5785 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB | SRL | UA/mL | 0.10 IUA/mL未満 | CLEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5801 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ara h 2（ﾋﾟｰﾅｯﾂ由来） | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5802 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Glm 4（大豆由来） | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5804 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Hev b 6.02 (ラテックス由来) | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5805 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Ana o 3 （カシューナッツ由来） | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #5806 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Jug r 1 (クルミ由来) | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5500X | #7441 | 特異的IgE（RAST：シングルアレルゲン）：Asp f 1(アスペルギルス由来) | SRL | UA/mL | 0.35 UA/mL未満 | FEIA法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#3140X | #3140 | 血中アミノ酸分析 | BML | - | 設定なし | HPLC法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 4～11 |  | 特殊B 血液 レニカテ紫 氷 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 (凍結安定性2か月) | 血漿 0.9 | 血漿 0.5 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#3140 | #3140 | 血中アミノ酸分析 | SRL | - | 設定なし | LC/MS/MS |  |  |  | 血漿は、ヘパリン血漿でもEDTA-2Na血漿どちらでも検査可能(2022年6月確認)。 血清は材料として検査不可(2020年7月SRL確認)。 冷蔵保存の場合、アミノ酸の値が変動するため、参考値なら測定可能(2020年7月SRL確認)。 2022/4/18よりSRLIRIからSIOIRI、SRLkekからSIOkekに変更 | [9 empty] | 2013-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3140 | #3140 | 血中アミノ酸分析 |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 測定方法変更
#3140X | #3141 | 尿中アミノ酸分析 | BML | - | 設定なし | HPLC法 | 23.ポリ-オレ | 氷冷 | 4～11 | 蓄尿の場合は塩酸尿。 | 特殊B 尿 ポリーオレ 氷 Bト | そのまま | 凍結 | 凍結 (凍結安定性3か月) | 尿 3.0 | 尿 1.8 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#3140子項目 | #3141 | 尿中アミノ酸分析 | SRL | - | 設定なし | LC/MS/MS |  |  |  | 冷蔵保存の場合、アミノ酸の値が変動するため、参考値なら測定可能(2020年7月SRL確認)。 2022/4/18よりSRLIRIからSIOIRI、SRLkekからSIOkekに変更。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#3140X | #3142 | 髄液中アミノ酸分析 | BML | - | 設定なし | HPLC法 | 23.ポリ-オレ | 氷冷 | 4～11 |  | 特殊B 髄液 ポリーオレ 氷 Bト | そのまま | 凍結 | 凍結 | 髄液 0.9 | 髄液 0.5 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#3140子項目 | #3142 | 髄液中アミノ酸分析 | SRL | - | 設定なし | LC/MS/MS |  |  |  | 冷蔵保存の場合、アミノ酸の値が変動するため、参考値なら測定可能(2020年7月SRL確認)。 2022/4/18よりSRLIRIからSIOIRI、SRLkekからSIOkekに変更。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5913 | #5913 | 抗リン脂質複合抗体 → | BML | U/mL | 20以下(U/mL) | CLIA | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 3～6 | 抗カルジオリピン抗体IgGとIgMおよび抗β2GPI抗体IgGとIgMの4項目を同時に測定するもの。 クエン酸血漿でも血清でも検査は可能であるが、BMLとしては受付はクエン酸血漿のみとなっているとのこと。 | 特殊B クエン酸3青 常 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-04-01
#5913 | #5913 | 抗リン脂質複合抗体 → | LSI | U/mL | 20以下(U/mL) | CLIA | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#5913子項目 | #5914 | → 抗カルジオリピン抗体IgG
#5913子項目 | #5915 | → 抗カルジオリピン抗体IgM
#5913子項目 | #5916 | → 抗β2GPI抗体IgG
#5913子項目 | #5917 | → 抗β2GPI抗体IgM
#7487 | #7487 | β-アミロイド1-42/1-40比 → | SRL |  |  | CLEIA | 66.リン酸化タウ蛋白 | 氷冷 | 2～8 | 髄液量2.5mL未満の場合、測定結果低下および参考値になる。参考値になった場合、レカネマブが投与できるかどうかは不明。 リン酸化タウと同時に算定はできない。 本検査も容器「リン酸化タウ」に直接髄液を入れずに、滅菌試験管に入れてしまった場合は参考値となる(SRLに確認済み)。 | 特殊B 髄液 リン酸化タウ 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（安定性15日) | 髄液 2.5 | - |  |  | 特殊B-随意契約
#7487子項目 | #7489 | → β-アミロイド1-42 |  | pg/mL
#7487子項目 | #7490 | → β-アミロイド1-40 |  | pg/mL
#7487子項目 | #7491 | → β-アミロイド1-42/1-40比 |  | - | 【*0.067以上】
#5950 | #5950 | 赤血球遊離プロトポルフィリン | BML | μg/dL RBC | 該当なし | 蛍光法 | 20.へパ緑 | 氷冷・遮光 | 3～16 |  | 特殊B 血液 へパ緑 氷 遮 | そのまま | 冷蔵遮光 | 冷蔵遮光(凍結保存は避ける) | 全血 2.0 | 全血 1.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#5953 | #5953 | 尿中ウロポルフィリン | BML | μg/g・CRE | 2～25(μg/g・CRE) | HPLC | 23.ポリ-オレ | 氷冷・遮光 | 4～10 | 血液は保険点数取れていないので不可、畜尿でも部分尿でも可能。 凍結保存にて低下するとのこと(2020年6月BMLより) | 特殊B 尿 ポリーオレ 氷 遮 | そのまま | 冷蔵遮光 | 冷蔵遮光(凍結保存は避ける) | 尿 3.0 | 尿 2.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#5951 | #5951 | 血中コプロポルフィリン | BML | μg/dL RBC | 1以下(μg/dL RBC) | HPLC | 20.へパ緑 | 氷冷・遮光 | 3～9 | 血液と尿では保険点数が異なるので、別オーダ項目となっている。 | 特殊B 血液 へパ緑 氷 遮 | そのまま | 冷蔵遮光 | 冷蔵遮光(凍結保存は避ける) | 全血 2.0 | 全血 1.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#5952 | #5952 | 尿中コプロポルフィリン | BML | μg/g・CRE | 8～168(μg/g・CRE) | HPLC | 23.ポリ-オレ | 氷冷・遮光 | 3～6 | 畜尿でも部分尿でも可能。 凍結保存にて低下するとのこと(2020年6月BMLより) | 特殊B 尿 ポリーオレ 氷 遮 | そのまま | 冷蔵遮光 | 冷蔵遮光(凍結保存は避ける) | 尿 3.0 | 尿 2.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#5954 | #5954 | 尿中ポルフォビリノーゲン | BML | mg/L | 該当なし | 比色法(Mauzerall-Granick法) | 23.ポリ-オレ | 氷冷・遮光 | 5～11 | 部分尿または畜尿。濃度で報告するため、尿量は不要。凍結遮光のため、他のポルフィリン関連検査とは、別のポリーオレでオーダされる。 冷蔵保存でも1week安定との記載がBMLの案内に掲載(2021/3/3) | 特殊B 畜尿 ポリーオレ 氷 遮 | そのまま | 凍結遮光 ((2021/4/1より：冷蔵遮光) | 凍結遮光 | 尿 3.0 | 尿 2.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#5955 | #5955 | 尿中δアミノレブリン酸 | BML | mg/L | 設定なし | HPLC | 23.ポリ-オレ | 氷冷・遮光 | 3～5 | 畜尿でも部分尿でも可能 | 特殊B 尿 ポリーオレ 氷 遮 | そのまま | 冷蔵遮光 | 冷蔵遮光 | 尿 1.0 | 尿 1.0 (最低量はBMLからの回答) |  |  | 特殊B-随意契約
#2735 | #2735 | 尿NGAL（好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン） | SRL | ng/mL | 30.5以下(ng/mL)、クレアチン補正値：21.7 以下 μg/g・Cr | CLIA法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 NG | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵（白血球混入防止の為、採尿後、24h以内に遠心処理必要(400G以上で5分以上)） | 遠心後、上清を冷蔵（採尿後、24h以内に遠心処理必要) | 尿 遠心後上清 2.0 | 尿 遠心後上清 1.5 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#2735 | #2735 | 尿NGAL（好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン） | LSI | ng/mL | 30.5以下(ng/mL)、クレアチン補正値：21.7 以下 μg/g・Cr | CLIA法 |  |  |  | クレアチニンの自動発生削除 | [9 empty] | 2025-01-27 | 2025-10-31 | 外注先変更
#2735 | #2735 | 尿NGAL（好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン） |  | ng/mL | 30.5以下(ng/mL)、クレアチン補正値：該当なし | CLIA法 |  |  |  | 報告可能範囲：5.0～最大値 ng/mL （5.0 ng/mL未満は5.0ミマンと報告） | [10 empty] | 2025-01-26 | 外注化
#2735子項目 | #2737 | → 尿NGAL/Cr補正値 |  | μg/g・Cr
#2735子項目 | #2738 | → クレアチニン |  | ｍｇ／ｄＬ | 該当なし | [15 empty] | 2025-01-26 | 外注化
#5831 | #5831 | TARC | SRL | pg/mL | 生後6 ヵ月以上12 ヵ月未満：1367未満 pg/mL、1 歳以上2 歳未満：998未満 pg/mL、2歳以上16歳未満：743未満、16歳以上：450未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～４ |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵（冷蔵安定性28日） | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | 特殊B-随意契約
#5831 | #5831 | TARC |  | pg/mL | 6ヵ月以上12ヵ月未満： 1367 pg/mL未満、1歳以上2歳未満： 998 pg/mL未満、2歳以上： 743 pg/mL未満、成人： 450 pg/mL未満 | CLEIA法 |  |  |  | 報告可能範囲：100～最大値pg/mL (100pg/mL未満は<100と報告) | [9 empty] | 2018-04-16 |  | 外注化
#5831 | #5831 | TARC |  | pg/mL |  | CLEIA法 | [13 empty] | 2016-01-04 | 2018-04-15 | 院内取り込み
#5831 | #5831 | TARC |  |  |  | ELISA法 | [14 empty] | 2015-12-31 | 測定方法変更
#7010 | #7010 | 先天異常染色体検査（分染法） | SRL | - | 該当なし | 培養法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～17 | 先天異常染色体検査は骨髄液では実施できません。 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 4.0 | 全血 1.0 |  |  | C-1-01
#7010子項目 | #7011 | → 染色体Gband
#7060X | #7061 | 先天異常染色体検査FISH法:13染色体 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 |  | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7062 | 先天異常染色体検査FISH法:18染色体 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 |  | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7063 | 先天異常染色体検査FISH法:21染色体 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 |  | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7064 | 先天異常染色体検査FISH法:X染色体 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 |  | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7065 | 先天異常染色体検査FISH法:Y染色体 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 |  | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7066 | 先天異常染色体検査FISH法:7染色体WS（ウイリアムス症候群） | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 | SRL項目名：7染色体（ウイリアムス症候群：Williams syn） | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7067 | 先天異常染色体検査FISH法:15染色体PWS（プラダーウイリ症候群） | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 | SRL項目名：15染色体（プラダーウイリ症候群：Prader-Willi syn） | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7068 | 先天異常染色体検査FISH法:15染色体AS（アンジェルマン症候群） | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 | SRL項目名：15染色体AS（アンジェルマン症候群：Angelman syn） | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#7060X | #7069 | 先天異常染色体検査FISH法:17染色体MDS（ミラーディカー症候群） | SRL | - | 該当なし | FISH法 |  |  |  | SRL項目名：17染色体（ミラーディカー症候群：Miller-Dieker syn） | [10 empty] | 2025-10-31 | 検査中止
#7060X | #7070 | 先天異常染色体検査FISH法:CATCH22(22q11欠失) （22q11.2欠失症候群ともいう） | SRL | - | 該当なし | FISH法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 7～10 | SRL項目名：22染色体(22q11欠失) (CATCH22) conotruncal anomaly face症候群 velo-cardio-facial症候群 DiGeorge症候群 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 3.0 | - |  |  | C-1-02
#1832 | #1832 | 尿中デオキシピリジノリン | SRL | nmol/mmolCr | 男性(2.1～5.4 nmol/mmolCr)、女性(2.8～7.6 nmol/mmolCr) | EIA法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 | 午前中の第二尿を検体材料とする。日内変動が大きいので、第二尿以外で提出された場合、継続して同じタイミングの尿にて検査しないとモニタリングすることは不可とのこと、基本は第二尿として採取する(2020/7月SRL確認)。 | 特殊C 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 早朝第2尿 3.0 | 早朝第2尿 0.8 |  |  | C-1-03
#1833 | #1833 | I型コラーゲンCテロペプチド(ICTP) | SRL | ng/mL | 4.5 ng/mL未満 | RIA2抗体法 | 08.分離青 | 常温 | 3～7 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-1-04
#1834 | #1834 | IV型コラーゲン7S | BML | ng/mL | 4.4ng/mL以下 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.4 |  |  | C-1-05 | 2025-11-01
#1834 | #1834 | IV型コラーゲン7S | SRL | ng/mL | 4.4ng/mL以下 | CLEIA法 | [13 empty] | 2021-05-06 | 2025-10-31 | 外注先変更
#1834 | #1834 | IV型コラーゲン7S |  | ng/mL | 6 ng/mL以下 | RIA2抗体法 | [14 empty] | 2021-04-30 | 測定方法変更
#7090X | #7090 | 造血器悪性腫瘍細胞検査：悪性リンパ腫解析(ML解析) | SRL | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 20.へパ緑 | 常温 | 3～7 | 骨髄液の容器に末梢血を入れても検査は可能であるとの回答あり、集配担当者に渡すまでは常温でよいとのこと(2019/2/20 SRLより 回答)。 髄液検体の場合は、34、35番の容器、どちらでも可能(血液が多く混入しそうな場合は34番、34番の容器に入らない場合は遠心分離して沈査をいれてもらうこと、2019/7/26 SRLより回答)。ただし、髄液を造血細胞黒の採血管に入れるのは、保存液がないため細胞の安定性が悪く、検体として提出できるが検査不能になる可能性があるとのこと(2020/7月SRL回答) ・尿が提出された場合：滅菌コップに提出された場合は、35番の組織用の容器に入っている培養液を加えるが、本数は尿量に依存するため、SRLに連絡し、その指示に従う。 診療科の要望もあり、抗原セットを変更(2025/10/14から)。 | 特殊C 全血 ヘパ緑 常 | そのまま | リンパ節や骨髄液は冷蔵、末梢血は室温 | 不可⇒再採血 | 骨髄液、血液 | - |  |  | C-1-06
#7090X | #7091 | 造血器悪性腫瘍細胞検査：急性白血病解析(AL解析) | SRL | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 20.へパ緑 | 常温 | 3～7 | 骨髄液の容器に末梢血を入れても検査は可能であるとの回答あり、集配担当者に渡すまでは常温でよいとのこと(2019/2/20 SRLより 回答)。 髄液検体の場合は、34、35番の容器、どちらでも可能(血液が多く混入しそうな場合は34番、34番の容器に入らない場合は遠心分離して沈査をいれてもらうこと、2019/7/26 SRLより回答)。ただし、髄液を造血細胞黒の採血管に入れるのは、保存液がないため細胞の安定性が悪く、検体として提出できるが検査不能になる可能性があるとのこと(2020/7月SRL回答) ・尿が提出された場合：滅菌コップに提出された場合は、35番の組織用の容器に入っている培養液を加えるが、本数は尿量に依存するため、SRLに連絡し、その指示に従う。 診療科の要望もあり、抗原セットを変更(2025/10/14から)。 | 特殊C 全血 ヘパ緑 常 | そのまま | リンパ節や骨髄液は冷蔵、末梢血は室温 | 不可⇒再採血 | 骨髄液、血液 | - |  |  | C-1-06
#7090X | #7092 | 造血器悪性腫瘍細胞検査：多発性骨髄腫解析(MM解析) | SRL | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 20.へパ緑 | 常温 | 3～7 | 骨髄液の容器に末梢血を入れても検査は可能であるとの回答あり、集配担当者に渡すまでは常温でよいとのこと(2019/2/20 SRLより 回答)。 髄液検体の場合は、34、35番の容器、どちらでも可能(血液が多く混入しそうな場合は34番、34番の容器に入らない場合は遠心分離して沈査をいれてもらうこと、2019/7/26 SRLより回答)。ただし、髄液を造血細胞黒の採血管に入れるのは、保存液がないため細胞の安定性が悪く、検体として提出できるが検査不能になる可能性があるとのこと(2020/7月SRL回答) ・尿が提出された場合：滅菌コップに提出された場合は、35番の組織用の容器に入っている培養液を加えるが、本数は尿量に依存するため、SRLに連絡し、その指示に従う。 診療科の要望もあり、抗原セットを変更(2025/10/14から)。 | 特殊C 全血 ヘパ緑 常 | そのまま | リンパ節や骨髄液は冷蔵、末梢血は室温 | 不可⇒再採血 | 骨髄液、血液 | - |  |  | C-1-06
#1992 | #1992 | HLAタイピング検査(遺伝子型) | SRL | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3～5 | 2025/12/8より遺伝子型測定法に変更、HLA タイピングの結果報告が、今までの「血清型」から「遺伝子型」まで報告される形式に変更され、より詳細な HLA 型の判別が可能となった。 EDTA血なら測定可能、ヘパリン血は反応阻害あり。 オーダすると2項目測定するようになっているため(2mL×2=4mLが最低量、2019/4/10 SRL回答)。 移植の保険点数で請求されるので、移植が成立するまで課金されない。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 5.0 (必要量4.0) | 2 |  | 画像報告に変更し、子項目（1993DRローカス）なくす。 | C-1-08 | 2025-12-08
#1992 | #1992 | HLAタイピング検査（血清対応型） |  | - | 該当なし | PCR法 | [13 empty] | 2005-04-01 | 2025-12-05 | 測定方法変更
#1992 | #1992 | HLAタイピング検査（血清対応型） |  |  |  | 細胞障害試験 | [14 empty] | 2005-03-31 | 測定方法変更
#1471 | #1471 | B細胞IgH鎖JH再構成 血液/骨髄/組織 | SRL | - | 該当なし | サザンブロット | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器、組織：滅菌T | 血液：氷冷、骨髄：氷冷、組織：凍結 | 11～13 | 組織そのものを凍結保存（リンパ用で採取でも受取OK) 、生食につけて提出された場合は、凍結せずに冷蔵保存(2019/4/17 SRL確認済) | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 | そのまま | 血液：冷蔵、骨髄：冷蔵、組織：-80℃ | - | 全血 7.0 | - |  |  | C-1-09
#1472 | #1472 | T細胞レセプターβ鎖Cβ再構成 | SRL | - | 該当なし | サザンブロット | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器、組織：滅菌T | 血液：氷冷、骨髄：氷冷、組織：凍結 | 11～13 | 組織そのものを凍結保存（リンパ用で採取でも受取OK) 、生食につけて提出された場合は、凍結せずに冷蔵保存(2019/4/17 SRL確認済)。 病理ブロックは受け取り不可(2019.2.4 SRLより回答有) | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 | そのまま | 血液：冷蔵、骨髄：冷蔵、組織：-80℃ | - | 全血 7.0 | - |  |  | C-1-10
#4806 | #4806 | 低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC） | SRL | ng/mL | 4.5 ng/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 氷冷 | 2～4 | 溶血による影響あり。新法・旧法の相関：Y（新法）=1.027×X（旧法）-0.717（相関係数r=0.960） | 特殊C 血液 分離剤青 氷 UC | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | C-1-11 | 2025-12-05
#4806 | #4806 | 低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC） |  | ng/mL | 4.5 ng/mL未満 | ECLIA 法 | [14 empty] | 2025-12-04 | 測定方法変更
#4808 | #4808 | TRACP-5b（骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ） | BML | mIU/dL | 男性(170～590 mU/dL)、女性(120～420 mU/dL) | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離青 常 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 遠心分注凍結 | 遠心分注凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 | 分注ラベル追加 |  | C-1-12 | 2025-11-01
#4808 | #4808 | TRACP-5b（骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ） | SRL | mIU/dL | 男性(170～590 mU/dL)、女性(120～420 mU/dL) | EIA法 |  |  |  | 検討データであるが、全血室温の状態で24hは安定とのこと(2019/7/9、SRLより回答)、そのため当検査部では常温で提出となっている | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#5832 | #5832 | 薬剤によるリンパ球幼若化試験（DLST） | SRL | - | 陰性 | 3H-サイミジン取り込み能 | 20.へパ緑 | 常温 | 8～10 | 薬剤はビニール袋にバーコードラベルを貼付した検体と一緒に薬疹が疑われる薬剤を入れて提出してください。 12 mL (1薬剤あたり500万個のリンパ球が必要です。) ただし、2薬剤のみ、3薬剤以上をオーダする場合、必要採血量を計算する必要がありますので、検査情報室(内線6645)までご連絡下さい。その際、患者さんの直近の白血球数、リンパ球数もしくはリンパ球の割合をご連絡下さい。 所定の用紙（委託検査先様式：ＤＬＳＴ検査連絡表）に患者ID、患者氏名、薬剤名を記載して検査情報室に渡し薬剤のチェックを依頼する。 対象になる薬剤がヘパリンの時は、細胞活性用の容器三本に採血。 | 特殊C 全血 ヘパ緑 常 | そのまま | 室温 | 不可⇒再採血 | 全血 12.0 (1薬剤の場合) | - | ２薬剤以降はWBCの数、リンパ球の割合によって採血量が異なるので、２薬剤以上の時は、検査する薬剤の優先を主治医に聞き、検査情報室に採血量の計算を依頼する。採血量の計算は、検査情報室運用マニュアル 別紙4参照。 |  | C-1-13
#4810 | #4810 | Total P1NP（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド） | SRL | ng/mL | 男性：18.1～74.1 ng/mL。女性：16.8～70.1 ng/mL(閉経前)、26.4～98.2 ng/mL(閉経後) | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～7 | 溶血により低値傾向。 2016年4月1日から名称を「インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド（インタクトP1NP）」から「total P1NP(Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド)」に変更 | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | C-1-14 | 2016-04-01
#4810 | #4810 | インタクト P1NP（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド） |  | μg/L | 男性：19.0～83.5、女性：17.1～64.7(閉経前)、21.9～79.1(閉経後) | RIA2抗体法 | [13 empty] | 2011-12-06 | 2016-03-31 | 項目変更
#4810 | #4810 | インタクト P1NP（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド） |  | μg/L | 男性：19.0～83.5、女性：14.9～68.8(閉経前)、27.0～109.3(閉経後) | [14 empty] | 2011-07-01 | 2013-12-05 | 基準範囲変更
#4810 | #4810 | インタクト P1NP（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド） |  | μg/L | 男性：19.5～71.2、女性：14.9～68.8(閉経前)(2011年6月30日まで) | [15 empty] | 2011-06-30 | 基準範囲変更
#4654 | #4654 | 可溶性メソテリン関連ペプチド | SRL | nmol/L | 1.5 nmol/L未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 4～10 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-1-20 | 2017-06-19
#7097 | #7097 | CCR4タンパク（フローサイトメトリー） | SRL | - | 陰性(-) | フローサイトメトリー法 | 20.へパ緑 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 全血 へパ緑 常 | そのまま | 室温 | 不可⇒再採血 | 全血 4.0 | 3 |  |  | C-1-21 | 2012-07-17
#7280 | #7280 | FLT3/ITD変異解析 | SRL | - | 変異なし | PCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 7～11 | アッセイ日は火曜日。 検査には、1×10*7個以上の有核細胞が必要であるため、検体の最低量は細胞数に依存する。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 / 骨髄液 1.0 | - |  |  | C-1-22 | 2018-08-13
#7358 | #7358 | FLT3変異解析ITD/TKD | SRL | - | 該当なし | PCR法 | 血液：20.ヘパ緑、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 4～14 | (陽性陰性の判定は7358、ITD アレル比は7359、TKDアレル比は7360。) FLT3遺伝子のITD変異およびTKD変異の有無を検出するゾスパタ®（ギルテリチニブフマル酸塩）のコンパニオン検査である。FLT3/ITD変異解析の検査はレニカテ紫であったが、本検査はヘパリン血である必要があるため、染色B1黒の採血管となる(試薬の添付文書にはEDTA血でも可能とあるが、SRLに検証データがないため受け取ることができないとのこと、2019.7.30 SRL確認)だったが、2020/4/1よりレニカテ紫も検査可能とのSRL newsによる案内あり。 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵7日安定) | 全血 2.0 / 骨髄液 1.0 | - |  |  | C-1-23 | 2019-08-13
#7361 | #7361 | 白血病キメラ遺伝子スクリーニング → | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 | Major BCR-ABL1、minor BCR-ABL1、PML-RARA、RUNX1-RUNX1T1、CBFB-MYH11、DEK-NUP214、 NUP98-HOXA9、ETV6-RUNX1、TCF3-PBX1、STIL-TAL1、KMT2A-AFF1、KMT2A-AFDN、KMT2A-MLLT3、KMT2A-MLLT1の14種類のキメラRNAのセット検査である(項目名にScをつけている)。 骨髄液、血液双方との受け取り可能。病名の紙不要。 腫瘍組織でも検査可能(ただし、参考値かつ報告日数が延びる、2019/5/13SRL確認)。その場合、滅菌スピッツに入れて提出し、検査部にて冷凍する、ただし、生理食塩水等に入っている場合は冷蔵となる(2020年1月SRLに確認)。 | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 7.0 / 骨髄液 1.0 | - | それぞれをUSBデータとして受け取るために、それぞれのキメラRNAにおいて、スクリーニング用の項目を自動発生させている。結果は、それぞれのキメラmRNAの値のみが返却される。 |  | C-1-24 | 2019-04-08
#7361子項目 | #7362 | → Major BCR-Sc
#7361子項目 | #7363 | → minor BCR-Sc
#7361子項目 | #7364 | → PML-RARA-Sc
#7361子項目 | #7365 | → RUNX1-RUN-Sc
#7361子項目 | #7366 | → CBFB-MYH-Sc
#7361子項目 | #7367 | → DEK-NUP21-Sc
#7361子項目 | #7368 | → NUP98-HOX-Sc
#7361子項目 | #7369 | → ETV6-RUNX-Sc
#7361子項目 | #7370 | → TCF3-PBX1-Sc
#7361子項目 | #7371 | → STIL-TAL1Sc
#7361子項目 | #7372 | → KMT2A-AFF-Sc
#7361子項目 | #7373 | → KMT2A-AFD-Sc
#7361子項目 | #7374 | → KMT2A-ML3-Sc
#7361子項目 | #7375 | → KMT2A-ML1-Sc
#7137 | #7137 | CBFB-MYH11キメラｍRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | RT-PCR(リアルタイムPCR) | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 | 本項目（7137）とは別に「7240」（同マルク用）があるが、本項目（7137）で骨髄液もOK。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  | 本項目（7137）とは別に「7240」（同マルク用）があるが、本項目（7137）で骨髄液もOK。（検査部の歴史として、キメラmRNAの運用を開始した当初は血液とマルクを分けていたが、そのうち種類が増えていき、血液・マルクを分けて項目運用するのが煩雑になっていったため、血液・マルク両方可の項目が増えていった。CBFB-MYHA11でマルク用が残っているのは当時の名残。現在の運用では、マルクは7240でオーダしても7137でオーダしてもOKとしている。将来的には項目整理したい。） | C-1-15 | 2019-04-08
#7137 | #7137 | CBFβ-MYH11キメラｍRNA |  | copy/μgRNA | 該当なし | RT-PCR(リアルタイムPCR) |  |  |  | 2019年4月8日から名称を「CBFβ-MYH11キメラｍRNA」から「CBFB-MYH11キメラｍRNA」に変更（「β」→「B」）。 | [9 empty] | 2015-11-16 | 2019-04-07 | 項目名称変更
#7137子項目 | #7138 | → CBFB-MYH11キメラｍRNA実測値
#7137子項目 | #7139 | → GAPDH実測値
#7240 | #7240 | CBFB-MYH11キメラｍRNA（マルク） | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 | 本項目（7240）とは別に「7137」（原則血液だがマルクも可）がある。 | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  | 本項目（7240）とは別に「7137」（原則血液だがマルクも可）がある。（検査部の歴史として、キメラmRNAの運用を開始した当初は血液とマルクを分けていたが、そのうち種類が増えていき、血液・マルクを分けて項目運用するのが煩雑になっていったため、血液・マルク両方可の項目が増えていった。CBFB-MYHA11でマルク用が残っているのは当時の名残。現在の運用では、マルクは7240でオーダしても7137でオーダしてもOKとしている。将来的には項目整理したい。） | C-1-28 | 2019-04-08
#7240 | #7240 | CBFβ-MYH11キメラｍRNA（マルク） |  | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 2019年4月8日から名称を「CBFβ-MYH11キメラｍRNAマルク」から「CBFB-MYH11キメラｍRNAマルク」に変更。 | [9 empty] | 2015-11-16 | 2019-04-07 | 項目名称変更
#7240子項目 | #7242 | → CBFmRNA実測値マルク
#7240子項目 | #7243 | → GAPDH実測値マルク
#7140 | #7140 | RUNX1-RUNX1T1キメラmRNA定量 | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  |  | C-1-16 | 2019-04-08
#7140 | #7140 | AML1-MTG8キメラmRNA定量 |  | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 2019年4月8日から名称を「AML1-MTG8キメラmRNA定量」から「RUNX1-RUNX1T1キメラRNA定量」に変更。 | [9 empty] | 2017-01-04 | 2019-04-07 | 項目名称変更
#7140子項目 | #7141 | → RUNX1-RUNX1T1キメラmRNA実測値
#7140子項目 | #7142 | → GAPDH実測値
#7143 | #7143 | PML-RARAキメラmRNA定量 | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  |  | C-1-17 | 2017-01-04
#7143子項目 | #7144 | → PML-RARAキメラmRNA実測値
#7143子項目 | #7145 | → GAPDH実測値
#7146 | #7146 | minor BCR-ABLキメラmRNA定量 | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  |  | C-1-18 | 2017-01-04
#7146子項目 | #7147 | → minor BCR-ABLキメラmRNA実測値
#7146子項目 | #7148 | → GAPDH実測値
#7149 | #7149 | DEK-NUP214キメラmRNA定量 | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  |  | C-1-30 | 2019-04-08
#7149 | #7149 | DEK-CANキメラmRNA定量 |  | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 2019年4月8日から名称を「DEK-CANキメラmRNA定量」から「DEK-NUP214キメラRNA定量」に変更。 | [9 empty] | 2017-01-04 | 2019-04-07 | 項目名称変更
#7149子項目 | #7150 | → DEK-NUP214キメラmRNA実測値
#7149子項目 | #7151 | → GAPDH実測値
#7152 | #7152 | NUP98-HOXA9キメラmRNA定量 | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 |  |  |  | C-1-19 | 2017-01-04
#7152子項目 | #7153 | → NUP98-HOXA9キメラmRNA実測値
#7152子項目 | #7154 | → GAPDH実測値
#7297 | #7297 | TCF3-PBX1キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-25 | 2019-04-08
#7297子項目 | #7246 | → GAPDH実測値
#7297子項目 | #7298 | → TCF3-PBX1キメラmRNA実測値
#7299 | #7299 | ETV6-RUNX1キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-40 | 2019-04-08
#7339 | #7339 | KMT2A-AFF1キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-41 | 2019-04-08
#7339子項目 | #7248 | → GAPDH実測値
#7339子項目 | #7340 | → KMT2A-AFF1キメラmRNA実測値
#7341 | #7341 | KMT2A-AFDNキメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-26 | 2019-04-08
#7341子項目 | #7249 | → GAPDH実測値
#7341子項目 | #7342 | → KMT2A-AFDNキメラmRNA実測値
#7309 | #7309 | KMT2A-MLLT1キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-27 | 2019-04-08
#7309子項目 | #7296 | → GAPDH実測値
#7309子項目 | #7310 | → KMT2A-MLLT1キメラmRNA実測値
#7343 | #7343 | KMT2A-MLLT3キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-42 | 2019-04-08
#7343子項目 | #7294 | → GAPDH実測値
#7343子項目 | #7344 | → KMT2A-MLLT3キメラmRNA実測値
#7345 | #7345 | STIL-TAL1キメラmRNA | SRL | copy/μgRNA | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 ｷﾒ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0、または骨髄 1.0 | - |  | ハートレイ上では、実測値、GAPDHを自動発生している。 | C-1-43 | 2019-04-08
#7391 | #7391 | FGF-23 | SRL | pg/mL | 19.9～52.9 （pg/mL） | CLEIA | 08.分離青 | 常温 | 2～6 | CLEIA法のみ保険適用、冷蔵保存の安定性は2日間(試薬添付文書より) | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心上清を凍結 | 血清 0.4 | 血清 0.3 (SRL資料より確認) |  |  | C-1-29
#7201 | #7201 | ジストロフィン遺伝子 (デュシェンヌ型/ベッカー型筋ジストロフィー ) | SRL | - | 該当なし | MLPA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 12～23 | 専用依頼書を検体ともに提出 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 ジス | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 2.0 | - |  |  | C-1-31 | 2025-04-01
#7201 | #7201 | ジストロフィン遺伝子 (デュシェンヌ型/ベッカー型筋ジストロフィー ) | LSI | - |  | MLPA法 |  |  |  | 依頼用紙（ＬＳＩ・ジストロフィン遺伝子解析｛MLPA法｝検査依頼書）あり。 LSI内では検査項目名をジストロフィン遺伝子からデュシェンヌ型/ベッカー型筋ジストロフィー DMD解析に変更している。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7203 | #7203 | 筋強直性ジストロフィーDMPK解析 | SRL | - | 該当なし | サザンブロット法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 21～30 | SRLの案内非掲載項目(SRLでの項目名：DMキナーゼ DNA CTG反復解析)。専用依頼書を検体ともに提出 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 DM | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 7.0 | - |  |  | C-1-32 | 2025-04-01
#7203 | #7203 | 筋強直性ジストロフィーDMPK解析 | LSI | - |  | サザンブロット法 | [13 empty] | 2019-04-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7203 | #7203 | 筋緊張性ジストロフィー(DMキナーゼ) | [18 empty] | 2019-03-31 | 項目名称変更
#7333 | #7333 | TTR遺伝子変異解析 | SRL | - | 該当なし | ダイレクトシーケンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～3week | 専用依頼書を検体ともに提出 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 TT | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 2.0 | - |  |  | C-1-33 | 2025-04-01
#7333 | #7333 | TTR遺伝子変異解析 | LSI | - |  | ダイレクトシーケンス法 |  |  |  | 依頼用紙（ＬＳＩ・TTR遺伝子変異解析専用依頼書）が必要（1枚目：主治医 2枚目：検査情報室控え 3、4枚目：LSI） 検体最低量は、2019年11月にLSIに確認。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7221 | #7221 | WT1 mRNA定量 | BML | copies/μgRNA | 50未満（コピー/μgRNA） | リアルタイムPCR法 | 血液：41.血液核酸定量用、骨髄：33.骨髄液核酸定量用 | 氷冷 | 4～7 | 骨髄もOK。血液、骨髄液以外は不可(リンパ節も不可、2020年9月 BML回答) | 特殊C 全血 核酸定量用 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 全血 7.0 | 全血 3.0 |  |  | C-1-34 | 2025-11-01
#7221 | #7221 | WT1 mRNA定量 | SRL | copies/μgRNA | 50未満（コピー/μgRNA） | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 採血管が2本になります。 | [9 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7221 | #7221 | WT1 mRNA定量 | BML | copies/μgRNA |  | リアルタイムPCR法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7204 | #7204 | 球脊髄性筋萎縮症(SBMA) | SRL | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 12～16 | 専用依頼書を検体ともに提出。SRLでの名称は、 アンドロゲンレセプター遺伝子CAG反復配列解析。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 AR | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（冷蔵安定性3日 SRLの場合) | 全血 2.0 | - |  |  | C-1-35 | 2025-04-01
#7204 | #7204 | 球脊髄性筋萎縮症(SBMA) | BML | - |  | PCR法 |  |  |  | BML指定の依頼書(ヒト遺伝子検査匿名依頼書)が必要（1枚目：主治医 2枚目：検査情報室控え 3、4枚目：BML） | [9 empty] | 2019-04-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7204 | #7204 | アンドロゲンレセプター遺伝子CAG反復解析 | [17 empty] | 2013-11-11 | 2019-03-31 | 項目名称変更
#1436 | #1436 | CD34定量 | SRL | /μL | 該当なし | フローサイトメトリー | 20.へパ緑 | 常温 | 2～5 |  | 特殊C 全血 へパ緑 常 | そのまま | 室温 | 不可⇒再採血 | - | - | 到着後は常温保存（骨髄液と幹細胞は冷蔵保存） |  | C-1-36 | 2025-04-01
#1436 | #1436 | CD34定量 | BML | % |  | フローサイトメトリー | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#1480 | #1480 | 赤血球膜・顆粒球膜CD55×CD59 2カラー解析 | BML | % | 該当なし | フローサイトメトリー | 20.へパ緑 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 全血 へパ緑 常 BM | そのまま | 室温 | 不可⇒再採血 | 全血 5.0 | - | 画像報告のみで対応。 |  | C-1-37 | 2025-11-01
#1480 | #1480 | 赤血球膜・顆粒球膜CD55×CD59 2カラー解析 | SRL | % | 該当なし | フローサイトメトリー |  |  |  | 採血管が2本になります。BMLでは子項目に数値が入っていたが、SRLは紙報告となる。 | [9 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#1480 | #1480 | 赤血球膜・顆粒球膜CD55×CD59 2カラー解析 | BML | % |  | フローサイトメトリー |  |  |  | 令和2年度診療報酬改定に伴い、好中球も保険収載対象となったため、2020/8/3受付分より顆粒球の結果も返すことになった。 | [9 empty] | 2020-08-03 | 2025-03-31 | 外注先変更
#1480 | #1480 | 赤血球膜CD55×CD59 2カラー解析 | [18 empty] | 2020-07-31 | 項目名称変更
#7293 | #7293 | 多発性骨髄腫マルチカラーフローサイトメトリー | BML | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 05.遺伝子桃 | 常温 | 2～4 | 10 カラーマルチからフローサイトメトリーによる多発性骨髄腫細胞解析セット検査である(CD38/CD56/ｃIgλ /CD117/cIgκ /CD19/CD138/CD45/CD81/CD27 ※CD38 Multi-epitopeを採用)。 従来よりも高感度に微小残存病変(MRD)を検出する検査である。 材料は、骨髄液限定である。 | 特殊C 骨髄液 遺伝子桃 常 MM | そのまま | 室温 | 不可 | 骨髄液 2.0 | 骨髄液 1.5 |  |  | C-1-38 | 2025-11-01
#7293 | #7293 | 多発性骨髄腫マルチカラーフローサイトメトリー | SRL | - | 該当なし | フローサイトメトリー |  |  |  | 2025/4/1ー10/31まではSRLに変更となり、8カラーとなった | [9 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7293 | #7293 | 多発性骨髄腫マルチカラーフローサイトメトリー | BML | - | [5 empty] | 10 カラーマルチからフローサイトメトリーによる多発性骨髄腫細胞解析セット検査である(CD38/CD56/ｃIgλ /CD117/cIgκ /CD19/CD138/CD45/CD81/CD27 ※CD38 Multi-epitopeを採用) 従来よりも高感度に微小残存病変(MRD)を検出する検査である。 材料は、骨髄液限定である。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#2733 | #2733 | タウ蛋白 | SRL | pg/mL | 171～611 pg/mL（ヤコブ病の診断目的） | CLEIA法 | 43.タウ蛋白用 | 氷冷 | 11～22 | クロイツフェルトヤコブ病を強く疑う場合は、検体提出前に連絡してください。 指定外の容器(ガラスやポリスチレン製の容器では吸着する、SRLから提供されている容器はポリプロピレン製)ではﾀｳ蛋白の吸着のため低値となる。 SRLから長崎大学へ再外注するため報告まで時間がかかる。 専用容器の蓋のポリプロピレンなので、転倒混和してもよいが、蓋から液体が落ちたことを確認して凍結すること。 2023/7/10より測定試薬変更に伴い採取容器がリン酸化タウと同じ容器に変更される | 特殊C 髄液 ﾀｳ蛋白用 氷 ＣＪ | そのまま | 凍結 | 凍結 | 髄液 1.0 | 髄液 0.5 (2020年8月SRL確認) |  |  | 特殊C-随意契約 | 2023-07-10
#2733 | #2733 | タウ蛋白 |  | pg/mL | 1200 pg/mL未満（ヤコブ病の診断目的） | ELISA法 | [14 empty] | 2023-07-07 | 測定方法変更
#2734 | #2734 | リン酸化タウ蛋白 | SRL | pg/mL | 21.5～59.0 pg/mL | CLEIA法 | 66.リン酸化タウ蛋白 | 氷冷 | 3～9 | 指定外の容器(ガラスやポリスチレン製の容器では吸着する、SRLから提供されている容器はポリプロピレン製)ではﾀｳ蛋白の吸着のため低値となる。 2022/4/1よりリン酸化タウは容器が変更となり、この容器の場合は冷蔵保存可能。タウ蛋白用容器では受付不可となる。 ｸﾛｲﾂﾌｪﾙﾄ・ﾔｺﾌﾞ病を疑う患者には検査不可。認知症の診断を目的に、患者1人につき1回に限り算定 | 特殊C 髄液 リン酸化タウ 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性15日) | 髄液 0.5 (診療科との取り決めで、0.5mL) | 髄液 0.3 |  |  | C-1-39 | 2022-04-01
#2734 | #2734 | リン酸化タウ蛋白 |  | pg/mL | 50pg/mL未満 | ELISA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2022-03-31 | 測定方法変更
#7352 | #7352 | 骨髄微小残存病変量測定（PCR-MRD）スクリーニング | SRL | - | 該当なし | NGS法、リアルタイムPCR | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 28～35 | 急性リンパ性白血病の微小残存病変量を調べる検査。 スクリーニング用の依頼用紙が必要である。 依頼書に芽球の割合(25%未満は検査結果が出ないことがある)を記載する必要があるため、血液の場合は「末血検査(要目視)」が、骨髄液の場合は「骨髄用ラベル」が自動発生する。このため、受付時間は16時を厳守する（最悪翌日の9:30-10:00ごろに芽球の割合を電話連絡する形でも可能）。 スクリーニング時のみ、DNA抽出料金(607353)とプライマー設計料金(607354)がかかるため、自動発生させている。遺伝子再構成の同定にはNGS法を使用し、名古屋医療センターにて再委託される。 スクリーニング時に抽出したDNAをモニタリングの際に対照として使用するため、検体量を少なくすることはできない。 マルクの細胞を分離して、セルバンカーにて凍結保存している検体でも検査可能、ただし、芽球の割合は必要(2020年2月SRL確認)。検査部には凍結のまま氷冷で提出し、検査部では凍結保存(-80℃がベター)。 | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 Pス / 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 Pス | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 7.0 / 骨髄 1.0 | - |  | 骨髄液用は「607352」・血液用は「607355」として電子カルテには登録、ハートレイでは7352に集約 | C-1-44 | 2019-07-16
#7350 | #7350 | 骨髄微小残存病変量測定（PCR-MRD）モニタリング | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 10～14 | 急性リンパ性白血病の微小残存病変量を調べる検査。スクリーニングにて作成したプライマーおよびDNAを用いる。 モニタリング用の専用の依頼用紙が必要であり、スクリーニング用の依頼用紙とは異なるので注意。スクリーニング結果返却時に依頼書(4枚で1組))は同封されているので、その依頼書で提出してもらう。依頼書には1回目用、2回目用がある。2回目用のモニタニング用の依頼用紙(4枚で1組))は1回目の結果報告時に同封されている。2回目のモニタリング検査までしか保険適用できないため、3回目以降の検査は不可。各々の患者専用の依頼書であるため、共用は不可である。 | 特殊C 骨髄液 レニカテ紫 氷 Pモ / 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 Pモ | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 7.0 / 骨髄 1.0 | - |  | 骨髄液用は「607350」・血液用は「607356」として電子カルテには登録、ハートレイでは7350に集約。 | C-1-45 | 2019-07-16
#7469 | #7469 | Y染色体微小欠失(AZF欠失) | SRL | - | 該当なし | PCR-rSSO法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 7～11 | 専用依頼書あり。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 Y | そのまま | 冷蔵 | 不明 | 全血 2.0 | 1? |  |  | C-1-46 | 2025-04-01
#7469 | #7469 | Y染色体微小欠失(AZF欠失) | BML | - |  | PCR-rSSO法 |  |  |  | 専用依頼書あり。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7470 | #7470 | 流産絨毛組織染色体検査 | SRL | - | 該当なし | G-band | H00 | 氷冷 | 28日 | SRL専用依頼書(絨毛染色体検査(POC))が必要。 | 特殊C 組織 H00 氷 絨 | そのまま | 冷蔵 | 不明 | 1cm3流産胎児由来組織 | - |  |  | C-1-47
#7428 | #7428 | マイクロアレイ(CGH法) | SRL | - | 該当なし | マイクロアレイCGH法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 7～16 | 採血管が2本になります。SRL専用の依頼用紙が必要。 マイクロアレイにて採血量が少なく、DNA抽出しても量が足りない場合、DNA抽出料金(5000円程度)は病院負担となるため、採血量は2mL以上ある法が望ましいとのSRLラボからの回答(20250319) | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 マイ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（冷蔵安定性7日 SRLの場合) | 全血 7.0 | 全血 2.0 |  |  | C-1-48 | 2025-04-01
#7428 | #7428 | マイクロアレイ(CGH法) | LSI | - |  | マイクロアレイCGH法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7492 | #7492 | サイトケラチン18フラグメント（CK-18F） | SRL | U/L | 260未満 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | NASH診断用の体外診断として収載される。 | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性5日) | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | C-1-49 | 2025-12-05
#7492 | #7492 | サイトケラチン18フラグメント（CK-18F） | SRL | U/L | 260未満 | [7 empty] | 凍結 | 凍結 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-12-04 | 検体保存方法変更
#7492 | #7492 | サイトケラチン18フラグメント（CK-18F） | BML | U/L | 260未満 | 〃 | [6 empty] | 冷蔵 | 冷蔵 | [6 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3411 | #3411 | プリミドン | LSI | μg/mL | 5～12 μg/mL | EIA法 (EMIT法) | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性4週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-2-01 | 2025-04-01
#3411 | #3411 | プリミドン | SRL | μg/mL | 5～12 μg/mL | EIA法 (EMIT法) | [13 empty] | 2009-02-27 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3411 | #3411 | プリミドン |  |  |  | FPIA法 | [14 empty] | 2009-02-26 | 測定方法変更
#3414 | #3414 | ゾニサミド | SRL | μg/mL | 10～30 μg/mL | ラテックス凝集法 | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 Sレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-02 | 2025-11-01
#3414 | #3414 | ゾニサミド | LSI | μg/mL | 10～30 μg/mL | ラテックス凝集法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3414 | #3414 | ゾニサミド | SRL | μg/mL | 10～30 μg/mL | ラテックス凝集法 | [13 empty] | 2017-12-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3414 | #3414 | ゾニサミド |  |  |  | HPLC | [14 empty] | 2017-11-30 | 測定方法変更
#3416 | #3416 | リドカイン | SRL | μg/mL | 1.2～5.0 | EIA法 (EMIT法) | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-2-03 | 2025-11-01
#3416 | #3416 | リドカイン | LSI | μg/mL | 1.5～5.0 | EIA法 (EMIT法) | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3416 | #3416 | リドカイン | SRL | μg/mL | 1.2～5.0 | EIA法 (EMIT法) | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3417 | #3417 | エトサクシミド (エトスクシミドともいう) | SRL | μg/mL | 40～100 μg/mL | EIA法 | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.2 |  |  | C-2-04 | 2025-11-01
#3417 | #3417 | エトサクシミド (エトスクシミドともいう) | LSI | μg/mL | 40～100 μg/mL | EIA法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3417 | #3417 | エトサクシミド (エトスクシミドともいう) | SRL | μg/mL | 40～100 μg/mL | EIA法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3418 | #3418 | シベンゾリン | SRL | ng/mL | 70～250 ng/mL(トラフ値) | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-05 | 2025-11-01
#3418 | #3418 | シベンゾリン | LSI | ng/mL | 70～250 ng/mL(トラフ値) | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3418 | #3418 | シベンゾリン | SRL | ng/mL | 70～250 ng/mL(トラフ値) | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3418 | #3418 | シベンゾリン |  |  |  | HPL法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3472 | #3472 | トピラマート | SRL | μg/mL | 5～20（μg/mL） | LC/MS/MS | 20.へパ緑 | 常温 | 3～4 |  | 特殊C 血液 へパ緑 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-2-06 | 2025-11-01
#3472 | #3472 | トピラマート | LSI | μg/mL | 5～20（μg/mL） | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3472 | #3472 | トピラマート | SRL | μg/mL | 5～20（μg/mL） | LC/MS/MS | [13 empty] | 2021-04-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3472 | #3472 | トピラマート |  |  | 設定なし | [15 empty] | 2021-03-31 | 基準範囲変更
#3467 | #3467 | ラモトリジン（ラモトリギン） | LSI | μg/mL | 2.5～15（μg/mL） | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-07 | 2025-04-01
#3467 | #3467 | ラモトリジン（ラモトリギン） | SRL | μg/mL | 2.5～15（μg/mL） | LC/MS/MS | [13 empty] | 2021-04-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3467 | #3467 | ラモトリジン（ラモトリギン） |  |  | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2021-03-31 | 基準範囲変更
#3467 | #3467 | ラモトリジン（ラモトリギン） |  |  | 設定なし | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3469 | #3469 | イマチニブ | SRL | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3～16 |  | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | - |  |  | C-2-08 | 2025-11-01
#3469 | #3469 | イマチニブ | LSI | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3469 | #3469 | イマチニブ | SRL | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2012-10-15 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3468 | #3468 | レベチラセタム | LSI | μg/mL | 12～46 （μg/mL） | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.1 |  |  | C-2-09 | 2025-04-01
#3468 | #3468 | レベチラセタム | SRL | μg/mL | 12～46 （μg/mL） | LC/MS/MS | [13 empty] | 2021-04-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3468 | #3468 | レベチラセタム |  |  | 設定なし | [15 empty] | 2021-03-31 | 基準範囲変更
#3434 | #3434 | フレカイニド | SRL | ng/mL | 200～1000 ng/mL | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～6 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-2-10 | 2025-11-01
#3434 | #3434 | フレカイニド | LSI | ng/mL | 200～1000 ng/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3434 | #3434 | フレカイニド | SRL | ng/mL | 200～1000 ng/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2026-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3434 | #3434 | フレカイニド |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3435 | #3435 | ハロペリドール | SRL | ng/mL | 3～17 ng/mL | CEDIA法(セデイア法) 金コロイド凝集法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-11 | 2025-11-01
#3435 | #3435 | ハロペリドール | LSI | ng/mL | 3～17 ng/mL | CEDIA法(セデイア法) 金コロイド凝集法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3435 | #3435 | ハロペリドール | SRL | ng/mL | 3～17 ng/mL | CEDIA法(セデイア法) 金コロイド凝集法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3465 | #3465 | ボリコナゾール | SRL | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 20.へパ緑 | 常温 | 3～6 |  | 特殊C 血液 へパ緑 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-2-12 | 2025-11-01
#3465 | #3465 | ボリコナゾール | LSI | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3465 | #3465 | ボリコナゾール | SRL | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3465 | #3465 | ボリコナゾール |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3437 | #3437 | クロバザム | SRL | ng/mL | 設定なし | LC/MS/MS法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-13 | 2025-11-01
#3437 | #3437 | クロバザム | LSI | ng/mL | クロバザム30～300、デスメチルクロバザム300～3000 | LC/MS/MS法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3437 | #3437 | クロバザム | SRL | ng/mL | 30～300 | LC/MS/MS法 | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3437 | #3437 | クロバザム |  |  | 設定なし | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3437子項目 | #3438 | → デスメチルクロバザム | [17 empty] | 2025-04-01
#3451 | #3451 | ジソピラミド | SRL | μg/mL | 2.0～5.0 μg/mL(トラフ値) | EIA法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-2-14 | 2025-11-01
#3451 | #3451 | ジソピラミド | LSI | μg/mL | 2.0～5.0 μg/mL(トラフ値) | EIA法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3451 | #3451 | ジソピラミド | SRL | μg/mL | 2.0～5.0 μg/mL(トラフ値) | EIA法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3452 | #3452 | ピルシカイニド | SRL | μg/mL | 0.2～0.9 μg/mL | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-15 | 2025-11-01
#3452 | #3452 | ピルシカイニド | LSI | μg/mL | 0.2～0.9 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3452 | #3452 | 塩酸ピルジカイニド | SRL | μg/mL | 0.2～0.9 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2018-12-07 | 2025-03-31 | 外注先変更・項目名変更
#3452 | #3452 | 塩酸ピルジカイニド |  | μg/mL | 0.2～0.9 μg/mL(ピーク値) | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2018-12-06 | 基準範囲変更
#3452 | #3452 | 塩酸ピルジカイニド |  | μg/mL |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3453 | #3453 | アプリンジン | SRL | μg/mL | 0.25～1.25 μg/mL | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | - |  |  | C-2-16 | 2025-11-01
#3453 | #3453 | アプリンジン | LSI | μg/mL | 0.25～1.25 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3453 | #3453 | アプリンジン | SRL | μg/mL | 0.25～1.25 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更・項目名変更
#3453 | #3453 | アプリンジン |  |  |  | HPLC法 | [13 empty] | 2009-04-02 | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3453 | #3453 | アプリンジン |  |  |  | FPIA法 | [14 empty] | 2009-04-01 | 測定方法変更
#3454 | #3454 | プロパフェノン | SRL | ng/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | C-2-17 | 2025-11-01
#3454 | #3454 | プロパフェノン | LSI | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3454 | #3454 | プロパフェノン | SRL | ng/mL | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3454 | #3454 | プロパフェノン |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3454子項目 | #3455 | → ５OHプロパフェノン
#3457 | #3457 | メキシレチン | SRL | μg/mL | 0.5～2.0 μg/mL | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.3 | - |  |  | C-2-18 | 2025-11-01
#3457 | #3457 | メキシレチン | LSI | μg/mL | 0.5～2.0 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3457 | #3457 | メキシレチン | SRL | μg/mL | 0.5～2.0 μg/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3457 | #3457 | メキシレチン |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3458 | #3458 | アミオダロン | LSI | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | 20.へパ緑 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ヘパ緑 氷 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵（冷蔵安定性3週間) | 遠心後上清を分注冷蔵 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | C-2-19 | 2025-04-01
#3458 | #3458 | アミオダロン | SRL | ng/mL | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3458 | #3458 | アミオダロン |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3458子項目 | #3459 | → モノデスエチルアミオダロン
#3461 | #3461 | クロナゼパム | SRL | ng/mL | 20～70 | LC/MS/MS | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-2-20 | 2025-11-01
#3461 | #3461 | クロナゼパム | LSI | ng/mL | 10～70 ng/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3461 | #3461 | クロナゼパム | SRL | ng/mL | 20～70 ng/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2018-12-07 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3461 | #3461 | クロナゼパム |  | ng/mL | 25～75 ng/mL | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-02-24 | 2018-12-06 | 基準範囲変更
#3461 | #3461 | クロナゼパム |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2016-02-23 | 測定方法変更
#3475 | #3475 | スチリペントール | SRL | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 20.へパ緑 | 常温 | 4～6 |  | 特殊C 血液 へパ緑 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | C-2-21 | 2025-11-01
#3475 | #3475 | スチリペントール | LSI | μg/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3475 | #3475 | スチリペントール | SRL | μg/mL |  | LC/MS/MS | [13 empty] | 2016-09-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3477 | #3477 | アミカシン | LSI | μg/mL | 4未満（トラフ） | KIMS法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.3 |  |  | C-2-22 | 2025-04-01
#3477 | #3477 | アミカシン | SRL | μg/mL | 4未満（トラフ） | KIMS法 | [13 empty] | 2018-05-14 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3471 | #3471 | ルフィナミド | SRL | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～5 |  | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-2-23 | 2025-11-01
#3471 | #3471 | ルフィナミド | LSI | μg/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3471 | #3471 | ルフィナミド | SRL | μg/mL |  | LC/MS/MS | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#3476 | #3476 | ペランパネル | SRL | ng/mL | 設定なし | LC-MS/MS | 20.へパ緑 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 へパ緑 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-2-24 | 2025-11-01
#3476 | #3476 | ペランパネル | LSI | ng/mL | 設定なし | LC-MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3476 | #3476 | ペランパネル | SRL | ng/mL |  | LC-MS/MS | [13 empty] | 2017-06-19 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7357 | #7357 | ラコサミド | SRL | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 20.へパ緑 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 へパ緑 常 レ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-2-25 | 2025-11-01
#7357 | #7357 | ラコサミド | LSI | μg/mL | 該当なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7357 | #7357 | ラコサミド | SRL | μg/mL |  | LC/MS/MS | [13 empty] | 2019-08-13 | 2025-03-31 | 外注先変更
#3474 | #3474 | ミコフェノール酸 | BML | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 4～6 |  | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 Bレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 (冷蔵安定性４週間) | 遠心後上清を分注して冷蔵 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | C-2-26 | 2025-11-01
#3474 | #3474 | ミコフェノール酸 | LSI | μg/mL | 設定なし | LC/MS/MS | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3474 | #3474 | ミコフェノール酸 | SRL |  |  | EMIT法 | [13 empty] | 2016-08-15 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7346 | #7346 | シロリムス | LSI | ng/mL | 該当なし | LC/MS/MS | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 4～10 |  | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 LS | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 | 全血 1.0 |  |  | C-2-27 | 2019-06-17
#3466 | #3466 | トブラマイシン | SRL | μg/mL | トラフ１未満 | EIA法 | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-02-01
#3466 | #3466 | トブラマイシン |  | μg/mL | 該当なし | EIA法 |  |  |  | 測定試薬：コバス®試薬 トブラマイシンⅡ、分析装置：cobas 6000 (c501)。新法・旧法の相関：y(新法)=0.96x(旧法)+0.07、r=0.990。報告可能範囲：0.4(0.4未満の場合は0.4ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [9 empty] | 2017-05-08 | 2025-01-31 | 外注化
#3466 | #3466 | トブラマイシン |  |  |  | ラテックス免疫凝集阻害法 |  |  |  | 分析装置：Dimensioon Xpand | [10 empty] | 2017-05-07 | 測定方法変更
#3473 | #3473 | ゲンタマイシン | SRL | μg/mL | 【*ピーク：15.0～20.0 μg/mL、トラフ：1.0 μg/mL未満】 | EMIT法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～3 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#3473 | #3473 | ゲンタマイシン | LSI | μg/mL | 【*ピーク：15.0～20.0 μg/mL、トラフ：1.0 μg/mL未満】 | EMIT法 | [13 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-31 | 外注先変更
#3473 | #3473 | ゲンタマイシン |  | μg/mL | 【*15.0～20.0 μg/mL(ピーク)、2.0 μg/mL未満(トラフ) 】 | EMIT法 |  |  |  | 測定試薬：エミット®2000ゲンタマイシンアッセイ、分析装置：cobas 6000 (c501)。新法・旧法の相関：Y(新法)=1.00×X(旧法)+0.10〔相関係数r=0.996〕。報告可能範囲：0.3(0.3未満の場合は0.3ミマンと報告する。)～最大値 μg/mL | [9 empty] | 2017-11-28 | 2025-01-31 | 外注化
#3473 | #3473 | ゲンタマイシン | [17 empty] | 2017-07-07 | 2017-11-27 | 基準範囲変更
#3473 | #3473 | ゲンタマイシン | [7 empty] | 測定試薬：エミット®2000ゲンタマイシンアッセイ、分析装置：JCA-BM6070 | [9 empty] | 2015-09-07 | 2017-07-06 | 院内取り込み
#4620 | #4620 | SLX | SRL | U/mL | 38 U/mL以下 | RIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | 溶血で低値傾向 | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  |  | C-3-01
#4515 | #4515 | DUPAN-2 | SRL | U/mL | 150 U/mL以下 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | C-3-03
#4803 | #4803 | 尿中NTx（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | SRL | nmolBCE/mmolCRE | 骨吸収亢進時(55 nmolBCE/mmolCRE以上)、副甲状腺摘出術の適応(200 nmolBCE/mmolCRE以上)、悪性腫瘍の骨転移(100 nmolBCE/mmolCRE以上) | CLEIA法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 | 早朝第２尿にて提出。 日内変動が大きいので、第二尿以外で提出された場合、継続して同じタイミングの尿にて検査しないとモニタリングすることは不可とのこと、基本は第二尿として採取する(2020/7月SRL確認)。 | 特殊C 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 3.0 | 尿 0.8 |  |  | C-3-04 | 2021-05-06
#4803 | #4803 | 尿中NTx（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | SRL | nmolBCE/mmolCRE |  | ELISA法 | [14 empty] | 2021-04-30 | 測定方法変更
#4803子項目 | #4804 | 尿中NTx（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | SRL | nmolBCE/L | 男性：9.5～17.7 nmolBCE/L、女性(閉経前)：7.5～16.5 nmolBCE/L、 女性(閉経後)：10.7～24.0 nmolBCE/L 骨量現象カットオフ値：13.6 nmolBCE/L | CLEIA法 |  |  |  | 2023/8/1より試薬製造販売中止の為、受付中止 | [9 empty] | 2021-05-06 | 2023-08-01 | 検査中止
#4803子項目 | #4804 | 尿中NTx（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド） |  |  |  | ELISA法 | [14 empty] | 2021-04-30 | 測定方法変更
#4651 | #4651 | BCA225 | SRL | U/mL | 160 U/mL未満 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-3-05 | 2019-07-01
#4651 | #4651 | BCA225 |  | U/mL | 160以下 | EIA法 | [14 empty] | 2019-06-28 | 測定方法変更
#4652 | #4652 | NCC-ST-439 | SRL | U/mL | 男性(4.5 U/mL未満)、女性(49歳未満で7.0 U/mL未満、50歳以上で4.5 U/mL未満) | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.2 |  |  | C-3-06 | 2013-04-01
#4652 | #4652 | NCC-ST-439 |  |  | 男女とも7以下 | [15 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#4454 | #4454 | 血清中HER2蛋白 | SRL | ng/mL | 15.2 ng/mL以下(女性) | CLIA法 | 19.ポリ赤 | 氷冷 | 2～6 | 試薬の品質不良により、2020年9月9日より受付一時中止していたが、9/28に受付再開 | 特殊C 血液 ポリ赤 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-3-07 | 2022-04-01
#4454 | #4454 | 血清中HER2蛋白 | SRL | ng/mL | 15.2 ng/mL以下(女性) | CLIA法 | [13 empty] | 2008-04-01 | 2022-03-29 | 容器変更
#4454 | #4454 | 血清中HER2蛋白 |  |  | 6.5以下(女性) | EIA法 | [14 empty] | 2008-03-31 | 測定方法変更
#4653 | #4653 | 抗p53抗体 | BML | U/mL | 1.3 U/mL以下 | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊C 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-3-08 | 2025-11-01
#4653 | #4653 | 抗p53抗体 | SRL | U/mL | 1.3 U/mL以下 | CLEIA法 | [13 empty] | 2019-07-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4653 | #4653 | 抗p53抗体 |  | U/mL |  | ELISA法 | [14 empty] | 2019-06-28 | 測定方法変更
#4456 | #4456 | 胃組織HER2(FISH) | SRL | - | 該当なし | FISH | ブロック | 常温 | 7～10 | 専用依頼書あり（専用依頼書を検体ともに提出）。 組織はパラフィンブロックで固定されたもの、スライドは未染標本４枚（最低３枚）、厚さは4-6μm、シランコートスライドにて提出(SRLより2020/3/31回答) 。 | 特殊C 胃組織 ブロック 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  |  | C-3-09
#7208 | #7208 | EGFR遺伝子解析（血漿） | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 30.ポリ5細桃 | 氷冷 | 3～9 | 第3世代の治療薬(オシメルチニブ)の有効性を判断するコンパニオン診断薬として保険収載された検査です。 | 特殊C 血液 ポリ5桃 氷 EG | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 5.0 | 血漿 2.5 | バッフィーコートに気をつけて血漿を分離する。採血後、8時間までに血漿分離する。血漿分離手順は、指定の手順を行うこと |  | C-3-10 | 2019-04-01
#7208 | #7208 | EGFR遺伝子解析（血漿） | LSI | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#7281 | #7281 | RAS・BRAF遺伝子変異解析：RAS判定 | BML | - | 該当なし | PCR-rSSO法 | スライド5～10枚 | 常温 | 4～7 | ブロックでの受付が不可となりますので、未染スライドを準備して提出してください（ブロック受けも特別可能だが、2000円検査料金上がる）。専用依頼用紙が必要。 BMLでは専用依頼用紙追加（組織も同じ依頼用紙で可）。 ブロックの場合は、さらにブロック作成の依頼書が追加で必要、つまりブロックで出す場合は依頼書が二種類必要となる。 | 特殊C 腫瘍組織 病理スライド 常 RA | そのまま | 室温 | 室温 | 未染スライド | - |  |  | C-3-11 | 2025-11-01
#7281 | #7281 | RAS・BRAF遺伝子変異解析：RAS判定 | SRL | - | 該当なし | PCR-rSSO法 | [13 empty] | 2018-10-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7281子項目 | #7218 | → KRAS co12
#7281子項目 | #7219 | → KRAS co13
#7281子項目 | #7220 | → KRAS co59
#7281子項目 | #7222 | → KRAS co61
#7281子項目 | #7223 | → KRAS co117
#7281子項目 | #7224 | → KRAS co146
#7281子項目 | #7225 | → NRAS co12
#7281子項目 | #7226 | → NRAS co13
#7281子項目 | #7227 | → NRAS co59
#7281子項目 | #7228 | → NRAS co61
#7281子項目 | #7229 | → NRAS co117
#7281子項目 | #7230 | → NRAS co146
#7281子項目 | #7282 | → BRAF遺伝子
#7281子項目 | #7217 | RAS遺伝子変異解析 |  | - |  | PCR-rSSO法 |  |  |  | 検査中止（RAS・BRAF遺伝子変異解析に変更） | [10 empty] | 2018-09-30 | 他検査に移行
#7284 | #7284 | MSI検査(組織) | SRL | - | 該当なし | マルチプレックスPCRフラグメント解析法 | 該当なし | 凍結 | 4～8 | 抗PD-1抗体キイトルーダ(一般名：ペムブロリズマブ(遺伝子組換え))の適応を判断するコンパニオン診断薬 。従来のマイクロサテライト不安定性検査とは適応が異なるため、別の検査である。 SRLに提出する専用の依頼用紙が必要 | 特殊C 腫瘍組織 MSIソシキ 凍 | そのまま | 凍結 (搬送は氷冷でも可) | 凍結 | - | - |  | MSI検査(組織) 術後大腸癌は、7421。ハートレイでは同一コード。 | C-3-12 | 2019-02-01
#7283 | #7283 | MSI検査(スライド) | SRL | - | 該当なし | マルチプレックスPCRフラグメント解析法 | スライド5～10枚 | 常温 | 4～8 | 抗PD-1抗体キイトルーダ(一般名：ペムブロリズマブ(遺伝子組換え))の適応を判断するコンパニオン診断薬 。従来のマイクロサテライト不安定性検査とは適応が異なるため、別の検査である。 ホルマリン固定パラフィン包埋組織ブロックより厚さ5μmにて連続切片を作製し、作製した未染スライドは、HE染色標本により腫瘍細胞が含有されていることを確認のうえ、未染スライドの腫瘍が認められた部位へ裏面から必ずマーキングをお願いします（含有されている腫瘍は50％以上を推奨）。マーキングされた未染標本スライドを室温保存にて提出。 SRLに提出する専用の依頼用紙が必要 | 特殊C 腫瘍組織 MSIスライド 常 | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド5～10枚 | - |  | MSI検査(スライド) 術後大腸癌は7422。ハートレイでは同一コード。 | C-3-13 | 2019-02-01
#7290 | #7290 | MSI検査(ブロック) | SRL | - |  | マルチプレックスPCRフラグメント解析法 | ブロック | 常温 | 8～15 | 病理組織診断料込み。 抗PD-1抗体キイトルーダ(一般名：ペムブロリズマブ(遺伝子組換え))の適応を判断するコンパニオン診断薬 。従来のマイクロサテライト不安定性検査とは適応が異なるため、別の検査である。 ホルマリン固定パラフィン包埋組織ブロックを室温保存にて提出。SRLに提出する専用の依頼用紙が必要である。 ブロックはSRLから医局に返却される。 | 特殊C 腫瘍組織 MSIブロック 常 | そのまま | 常温 | 常温 | - | - | ブロックを切り出してSRLにて病理医が腫瘍細胞の有無を確認する。腫瘍細胞が50%未満の場合（偽陰性の可能性があるため）または組織が小さい場合、検査部に連絡がある。主治医に情報室から確認し、主治医が検査中止を指示した場合は、会計係ではなく医事課に連絡する。 | ハートレイにて、MSI検査(スライド)を自動発生させ、スライドとして結果を報告する。ブロックはハートレイでは送信しない設定となっているので、電子カルテでは反映されない。 | C-3-14
#7216 | #7216 | BRAF V600変異解析 | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | スライド5～10枚 | 常温 | 7～11 | 最低５枚必要 ブロックでも可。BRAF阻害剤(一般名：ベムラフェニブ)による悪性黒色腫(メラノーマ)治療の適用を判断することを目的 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 | そのまま | 室温 | 室温 | 未染スライド5～10枚（厚さ10μm） | - |  |  | C-3-15 | 2015-04-06
#7258 | #7258 | マイクロサテライト不安定性検査 | SRL | - | 該当なし | マルチプレックスPCRフラグメント解析法 | ブロック、未染スライド | 常温 | 8～14 (ただし、スライドの場合) | 線溶依頼用紙が必要。腫瘍部位マークが付いたHEスライド1枚と未染スライド5枚を一緒に提出。 家族性非ポリポーシス大腸癌(リンチ症候群)の遺伝学的検査として実施の場合に依頼する。MSI検査(FF)、MSI検査(FFPE)とは適応が異なる。未染スライドの場合は、マーキングが必要。 LSIの際は血液提出が必須であったが、SRLからはなくなった。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常ﾏｲ | そのまま | - | - | 未染スライド5～10枚（厚さ5μm） | - |  |  | C-3-16 | 2025-04-01
#7258 | #7258 | マイクロサテライト不安定性検査 | LSI | - |  | キャピラリー電気泳動 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7210 | #7210 | EGFR遺伝子解析コバスv2 | SRL | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | ブロック、未染スライド | 常温 | 3～6 (ただし、スライドの場合) | 腫瘍細胞含有率10%以上で検査を実施。強酸による脱灰操作をした検体は不可。 | 特殊C 腫瘍組 ブロック 常 V2 | そのまま | - | - | 未染スライドなら5～10枚、厚さ10μm | - | 組織・ﾌﾞﾛｯｸ以外の材料が出たときは、ﾗﾍﾞﾙはそのままでHARTREYで材料変更してコメント欄にも変更内容を入力する。 呼吸器内科・外科の患者については、採取ラベルのみ提出される。 コメントに病理標本番号・Ｄｒの連絡先が入力されているか確認し、検査情報室にその内容を伝える。患者が検査部の受付に持参する場合もあるが、その場合はラベルにコメントが抜けていても受け取り、検査部から医師に連絡する。 |  | C-3-17 | 2025-04-01
#7210 | #7210 | EGFR遺伝子解析コバスv2 | LSI | - | [16 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7210子項目 | #7320 | → 判定
#7210子項目 | #7232 | → G719X
#7210子項目 | #7233 | → exon19 deletion
#7210子項目 | #7234 | → S768I
#7210子項目 | #7235 | → T790M
#7210子項目 | #7236 | → exon20 insertion
#7210子項目 | #7237 | → L858R
#7210子項目 | #7238 | → L861Q
#7210子項目 | #7211 | EGFR遺伝子 | LSI | - |  | PNA-LNA PCR Clamp法 |  |  |  | 測定法が保険収載外となるため2022/4/1より受付中止 | [10 empty] | 2022-04-01 | 検査中止
#7239 | #7239 | ダブラフェニブBRAF遺伝子変異解析 | SRL | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | スライド | 常温 | 7～11 | 強酸による脱灰操作をした検体は不可。 2025/4/1より、SRLからLSIに再委託。 腫瘍含有率の記載は通常必要ないが、記載がない場合、LSI内では腫瘍含有率80%として取り扱っているとのこと(2020年5月 LSI確認)。 | 特殊C 腫瘍組織 病理スライド 常 | そのまま | 室温 | 室温 | 未染スライド5枚（厚さ5μm） | - |  |  | C-3-19 | 2025-04-01
#7239 | #7239 | ダブラフェニブBRAF遺伝子変異解析 | LSI | - |  | リアルタイムPCR法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7239 | #7239 | ダブラフェニブBRAF遺伝子変異解析 | [16 empty] | C-3-19
#7393X | #7393 | オンコマインマルチ システム (ブロック) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | ブロック | 常温 | 10～14 | 病理組織診断料込み。 専用依頼書が必要。依頼書は、ブロック、スライド(FFPE)、組織(FF)それぞれあるため、材料ごとに使い分ける。 2026/1/19からKRAS遺伝子変異（G12C）が報告対象として追加。 | 特殊C 組織 オンコマイン(ブロック ) 常 マル | そのまま | 常温 | 常温 | - | - | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認。 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼。 ③ラベルと依頼用紙を情報室のクリアファイルに。 ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 気管支洗浄液、胸水等の前処理方法は以下の通りである。 滅菌スピッツ等に検体を採取後（3ml以上）、遠心分離し、上清を破棄した沈査物を凍結（-70℃以下）で提出する、遠心分離の条件は、1500～3000×g で5分間冷却遠心（2℃～4℃）する。 | DNA抽出料金は別料金であるため、DNA濃度が少なく測定不能でも抽出料金は発生するため、ハートレイにて自動発生させている。 | C-3-20 | 2025-04-01
#7393X | #7392 | オンコマインマルチシステム (スライド) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | スライド | 常温 | 10～14 | 専用依頼書が必要。依頼書は、ブロック、スライド(FFPE)、組織(FF)それぞれあるため、材料ごとに使い分ける。 未染スライドを提出する場合、ホルマリン固定パラフィン包埋組織ブロックより厚さ5μmにて連続切片を作製する。作製した未染スライドは、HE染色標本により腫瘍細胞が含有されていることを確認し、HE染色スライドの裏面から必ずマーキングし、未染スライドと共に提出する。 2026/1/19からKRAS遺伝子変異（G12C）が報告対象として追加。 | 特殊C 組織 オンコマイン(スライド) 常 マル | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド5～10枚（厚さ5μm） | ー | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認。 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼。 ③ラベルと依頼用紙を情報室のクリアファイルに。 ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 気管支洗浄液、胸水等の前処理方法は以下の通りである。 滅菌スピッツ等に検体を採取後（3ml以上）、遠心分離し、上清を破棄した沈査物を凍結（-70℃以下）で提出する、遠心分離の条件は、1500～3000×g で5分間冷却遠心（2℃～4℃）する。 | 7395 オンマルチDNAが自動発生。 DNA抽出料金は別料金であるため、DNA濃度が少なく測定不能でも抽出料金は発生するため、ハートレイにて自動発生させている。 | C-3-21 | 2025-04-01
#7393X | #7394 | オンコマインマルチ システム (組織) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 該当なし | 常温 | 10～14 | 専用依頼書が必要。依頼書は、ブロック、スライド(FFPE)、組織(FF)それぞれあるため、材料ごとに使い分ける。 2026/1/19からKRAS遺伝子変異（G12C）が報告対象として追加。 | 特殊C 組織 オンコマイン(ソシキ) 氷 マル | そのまま | 凍結 (搬送は氷冷でも可) | 不可 | ブロック 100mg | ー | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認。 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼。 ③ラベルと依頼用紙を情報室のクリアファイルに。 ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 気管支洗浄液、胸水等の前処理方法は以下の通りである。 滅菌スピッツ等に検体を採取後（3ml以上）、遠心分離し、上清を破棄した沈査物を凍結（-70℃以下）で提出する、遠心分離の条件は、1500～3000×g で5分間冷却遠心（2℃～4℃）する。 | 7395 オンマルチDNAが自動発生。 DNA抽出料金は別料金であるため、DNA濃度が少なく測定不能でも抽出料金は発生するため、ハートレイにて自動発生させている。 | C-3-22 | 2025-04-01
#7393X | #7393 | オンコマインマルチ システム (ブロック) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 2024/6/10からMET 遺伝子変異が報告対象として追加。2024/11/25からEGFR 遺伝子エクソン20 挿入変異が報告対象として追加。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7393X | #7392 | オンコマインマルチシステム (スライド) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 2024/6/10からMET 遺伝子変異が報告対象として追加。2024/11/25からEGFR 遺伝子エクソン20 挿入変異が報告対象として追加。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7393X | #7394 | オンコマインマルチ システム (組織) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 2024/6/10からMET 遺伝子変異が報告対象として追加。2024/11/25からEGFR 遺伝子エクソン20 挿入変異が報告対象として追加。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7393X | #7287 | オンコマイン(組織) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 検査中止（オンコマインマルチシステムに集約） | [9 empty] | 2019-02-01 | 2021-02-28 | 他検査に移行
#7393X | #7285 | オンコマイン (スライド) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 検査中止（オンコマインマルチシステムに集約） | [9 empty] | 2019-02-01 | 2021-02-28 | 他検査に移行
#7393X | #7291 | オンコマイン(ブロック) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 検査中止（オンコマインマルチシステムに集約） | [10 empty] | 2021-02-28 | 他検査に移行
#7292 | #7292 | NUDT15遺伝子多型 | BML | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 05.遺伝子桃 | 氷冷 | 4～8 | 難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等の患者であって、チオプリン製剤の投与対象となる患者に対してその投与の可否。および投与量等を判断することを目的とした検査である。開封は厳禁である。、NUDT15遺伝子コドン139に存在する多型をリアルタイムPCR法で検出し、3種類のアミノ酸（Arg、Cys、His） をコードする塩基配列を判定する。 | 特殊C 全血 遺伝子桃 氷 BM | そのまま（開栓禁止） | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性3日) | 全血 2.0 | - |  |  | C-3-23 | 2025-11-01
#7292 | #7292 | NUDT15遺伝子多型 | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#7292 | #7292 | NUDT15遺伝子多型 | BML | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | [13 empty] | 2019-03-11 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7444X | #7444 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (ブロック) | SRL | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | ブロック | 常温 | 4～5 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 | 特殊C 組織 ブロック 常 AM | そのまま | 常温 | 常温 | ブロック | - | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼 ③夕方にSRLに集配担当者にラベルと依頼用紙を渡す ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 |  | C-3-24 | 2025-04-01
#7444X | #7445 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (スライド) | SRL | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | スライド | 常温 | 4～5 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 | 特殊C 組織 スライド 常 AM | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド7～10枚（5μm厚）＋HE染色スライド(マーキング要) | ー | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼 ③夕方にSRLに集配担当者にラベルと依頼用紙を渡す ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 |  | C-3-25 | 2025-04-01
#7444X | #7446 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (組織) | SRL | - | 検出せず | リアルタイムPCR法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 4～5 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 | 特殊C 組織 ポリオレ 常 AM | そのまま | 凍結 | 凍結 | 組織 100mg | ー | 検査部受付にラベルと依頼書が提出された場合(呼吸器内科外科限定) ①ラベル(オーダコメントに依頼医師名、ブロック番号、連絡先があるか)と依頼用紙を確認 ②到着確認せずに、オーダコメントをハードコピーしたものを情報室に渡し、病理部へのブロック番号の連絡を依頼 ③夕方にSRLに集配担当者にラベルと依頼用紙を渡す ④翌日に、SRLの集配担当者が病理部からブロックを回収。夕方にラベルの到着処理を依頼されるので到着処理する。 |  | C-3-26 | 2025-04-01
#7444X | #7444 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (ブロック) | LSI | - |  | リアルタイムPCR法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7444X | #7445 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (スライド) | LSI | - |  | リアルタイムPCR法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7444X | #7446 | AmoyDx 肺癌マルチPCR遺伝子パネル (組織) | LSI | - |  | リアルタイムPCR法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7444X | #7209 | ROS1遺伝子変異解析 | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 中止後の代替検査項目：オンコマインマルチシステム、AmoyDx 肺癌マルチ PCR 遺伝子パネル。 | [9 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 他検査に移行
#7444X | #7209 | ROS1遺伝子変異解析 | LSI | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | クリゾチニブ（ザーコリ®）投与適応を診断するコンパニオン診断薬として保険収載された検査。 | [9 empty] | 2017-07-18 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7473 | #7473 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(ブロック) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | ブロック | 常温 | 10～14 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 報告対象遺伝子：RET遺伝子変異、BRAF遺伝子変異。 スライドの場合、病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク（実線で囲む）したHE染色スライドを併せて提出。本検査で必要な腫瘍細胞含有率は30%以上であることも確認した上で提出。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 甲 | そのまま | 常温 | 常温 | ブロック | - |  |  | C-3-27 | 2025-04-01
#7474 | #7474 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(スライド) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | スライド | 常温 | 10～14 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 報告対象遺伝子：RET遺伝子変異、BRAF遺伝子変異。 スライドの場合、病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク（実線で囲む）したHE染色スライドを併せて提出。本検査で必要な腫瘍細胞含有率は30%以上であることも確認した上で提出。 | 特殊C 腫瘍組織 スライド 常 甲 | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド5～10枚（5μm厚）＋HE染色スライド(マーキング要) | ー |  |  | C-3-28 | 2025-04-01
#7475 | #7475 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(組織) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 10～14 | 専用依頼書が必要。ブロックとスライドはFFPE用の依頼書、組織はFF用の依頼書を使用する。 報告対象遺伝子：RET遺伝子変異、BRAF遺伝子変異。 スライドの場合、病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク（実線で囲む）したHE染色スライドを併せて提出。本検査で必要な腫瘍細胞含有率は30%以上であることも確認した上で提出。 | 特殊C 腫瘍組織 ポリオレ 常 甲 | そのまま | 凍結 | 凍結 | 組織 100mg | ー |  |  | C-3-29 | 2025-04-01
#7473 | #7473 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(ブロック) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異が報告対象遺伝子に追加されたことから、検査項目名を「甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析」に変更。 | [9 empty] | 2024-05-20 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7474 | #7474 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(スライド) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異が報告対象遺伝子に追加されたことから、検査項目名を「甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析」に変更。 | [9 empty] | 2024-05-20 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7475 | #7475 | 甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析(組織) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異が報告対象遺伝子に追加されたことから、検査項目名を「甲状腺癌マルチCDx遺伝子解析」に変更。 | [9 empty] | 2024-05-20 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7473 | #7473 | 甲状腺癌RET遺伝子解析 (ブロック) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 | [14 empty] | 2024-05-17 | 報告対象遺伝子追加
#7474 | #7474 | 甲状腺癌RET遺伝子解析 (スライド) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 | [14 empty] | 2024-05-17 | 報告対象遺伝子追加
#7475 | #7475 | 甲状腺癌RET遺伝子解析 (組織) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 | [14 empty] | 2024-05-17 | 報告対象遺伝子追加
#7478 | #7478 | 大腸癌HER2(FISH)：判定 | SRL | - | 該当なし | FISH法 | ブロック | 常温 | 7～11 | 専用依頼書あり。 | 特殊C 組織 ブロック 常 大 | そのまま | 常温 | 常温 | ブロックまたは未染スライドの場合は、4枚 |  |  |  | C-3-30
#7478子項目 | #7479 | → シグナル比
#7478子項目 | #7480 | → HER2平均コピー数
#7481 | #7481 | 肺癌コンパクトパネルDx(ブロック) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | ブロック | 常温 | 6～12 (ブロックの場合は、スライド作成および病理医による検鏡による日数がさらにカウントされる） | 非小細胞肺癌のEGFR 遺伝子変異、ALK 融合遺伝子、ROS1 融合遺伝子、MET 遺伝子エクソン14スキッピング変異、BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子が解析対象。 専用依頼書の患者識別IDが匿名化IDである。アカウント番号は依頼書に印字済み。 専用のクラウドシステムに検査結果が届くので、ダウンロードする。 未染スライドで提出する場合は保険適応契約外項目で対応。 依頼書にはブロックの場合は未染スライドのみにチェック。組織片の場合はその他に組織と書き、チェックする。この場合、GM管のところにチェック不要。 気管支ブラシ擦過診 ( TBB )、気管支洗浄液. ( TBNA ) 、FNA（穿刺吸引生検法）。 | 特殊C 組織 ブロック 常 肺 | そのまま | 常温 | 常温 | - | - |  |  | C-3-31 | 2025-04-01
#7482 | #7482 | 肺癌コンパクトパネルDx(組織) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 23.ポリ-オレ | 氷冷 | 6～12 (ブロックの場合は、スライド作成および病理医による検鏡による日数がさらにカウントされる） | 非小細胞肺癌のEGFR 遺伝子変異、ALK 融合遺伝子、ROS1 融合遺伝子、MET 遺伝子エクソン14スキッピング変異、BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子が解析対象。 専用依頼書の患者識別IDが匿名化IDである。アカウント番号は依頼書に印字済み。 専用のクラウドシステムに検査結果が届くので、ダウンロードする。 未染スライドで提出する場合は保険適応契約外項目で対応。 依頼書にはブロックの場合は未染スライドのみにチェック。組織片の場合はその他に組織と書き、チェックする。この場合、GM管のところにチェック不要。 気管支ブラシ擦過診 ( TBB )、気管支洗浄液. ( TBNA ) 、FNA（穿刺吸引生検法）。 | 特殊C 組織 ポリーオレ 氷 肺 | そのまま | 凍結 | 凍結 | 1mg | 1mg |  |  | C-3-32 | 2025-04-01
#7483 | #7483 | 肺癌コンパクトパネルDx(細胞診) | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 68.GM | 氷冷 | 6～12 (ブロックの場合は、スライド作成および病理医による検鏡による日数がさらにカウントされる） | 非小細胞肺癌のEGFR 遺伝子変異、ALK 融合遺伝子、ROS1 融合遺伝子、MET 遺伝子エクソン14スキッピング変異、BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子が解析対象。 専用依頼書の患者識別IDが匿名化IDである。アカウント番号は依頼書に印字済み。 専用のクラウドシステムに検査結果が届くので、ダウンロードする。 未染スライドで提出する場合は保険適応契約外項目で対応。 依頼書にはブロックの場合は未染スライドのみにチェック。組織片の場合はその他に組織と書き、チェックする。この場合、GM管のところにチェック不要。 気管支ブラシ擦過診 ( TBB )、気管支洗浄液. ( TBNA ) 、FNA（穿刺吸引生検法）。 | 特殊C 気管支洗浄液 GM 氷 肺 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（GM管に投入後は10日以内に提出） | GM管に細胞診検体入れるまでは診療科が処理する | GM管に細胞診検体入れるまでは診療科が処理する |  |  | C-3-33 | 2025-04-01
#7481 | #7481 | 肺癌コンパクトパネルDx(ブロック) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子の解析対象が2024/3/4から追加報告開始。 | [9 empty] | 2024-03-04 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7482 | #7482 | 肺癌コンパクトパネルDx(組織) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子の解析対象が2024/3/4から追加報告開始。 | [9 empty] | 2024-03-04 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7483 | #7483 | 肺癌コンパクトパネルDx(細胞診) | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | BRAF遺伝子変異、KRAS遺伝子変異、RET融合遺伝子の解析対象が2024/3/4から追加報告開始。 | [9 empty] | 2024-03-04 | 2025-03-31 | 外注先変更
#7481 | #7481 | 肺癌コンパクトパネルDx(ブロック) | [18 empty] | 2024-03-03 | 報告対象遺伝子追加
#7482 | #7482 | 肺癌コンパクトパネルDx(組織) | [18 empty] | 2024-03-03 | 報告対象遺伝子追加
#7483 | #7483 | 肺癌コンパクトパネルDx(細胞診) | [18 empty] | 2024-03-03 | 報告対象遺伝子追加
#4636X | #4636 | PSA フリー/トータル比（F/T） |  | % | 【*25.1 %以上】（設定根拠：前立腺特異抗原(PSA)測定試薬『アクセス ハイブリテックPSAおよびfree PSAの評価とF/T比の有用性） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 報告可能範囲：0.0～100.0 ％ | [9 empty] | 2018-04-30 | 2024-04-30 | 外注化
#4636X | #4636 | PSA フリー/トータル比（F/T） |  |  | 【*24.0 %以上】 | [15 empty] | 2018-04-30 | 基準範囲変更
#4636X | #4638 | フリーPSA | SRL | ng/mL | 該当なし（フリーPSA単独では基準値なし） | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結（安定性3週間) | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  | オーダ画面ではコード4636の項目名はPSAF/Tであるが、親は使用せず子の4638fPSAのみで使用。 F/T比は外注化のため報告しなくなるが、フリーPSAのみでは保険点数がついておらず、F/T比として収載されている。そのため、まず電子カルテでF/T比をオーダすると生化学の「PSA」と特殊Cの「F/T比」がオーダされる形とする。ハートレイでは、F/T比は「コードC74のナシ」という結果が、到着確認すると電子カルテに自動的に送信され、自動発生するフリーPSAのみ外部委託先に依頼データが飛ぶ形とする。 また、F/T比をオーダしても「フリーPSAのみ結果報告する」とアラートをだしている。 | C-3-34 | 2025-04-01
#4636X | #4638 | フリーPSA | LSI | ng/mL | 該当なし | CLIA法 |  |  |  | フリーPSAが院内検査から外部委託検査に変更されたため、F/T比の報告を中止。 | [9 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#4636X | #4638 | → フリーPSA（PSA フリー/トータル比（F/T）の子項目） |  | ng/mL |  | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：AIA-パックCL フリーPSA、分析装置：AIA-CL2400（東ソー） | [9 empty] | 2017-05-08 | 2024-04-30 | 外注化
#4636X | #4638 | → フリーPSA（PSA フリー/トータル比（F/T）の子項目） |  |  |  | CLEIA法 |  |  |  | 測定試薬：アクセス ハイブリテックfreePSA、分析装置：ユニセル DxI 800（ベックマン・コールター） | [9 empty] | 2007-04-23 | 2017-05-03 | 測定試薬変更
#4636X | #4638 | → フリーPSA（PSA フリー/トータル比（F/T）の子項目） |  |  |  | EIA法 | [14 empty] | 2007-04-20 | 測定方法変更
#7477 | #7477 | ヒト精巣上体タンパク4(HE4) | SRL | pmol/L | 閉経前女性 70.0以下(pmol/L）、閉経後女性 140以下(pmol/L） | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵(21日安定) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | C-3-35
#7241 | #7241 | UGT1A1遺伝子多型 | SRL | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～7 | 同意書なしでOK。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 UG | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 2.0 |  |  |  | C-3-36 | 2025-06-02
#7241 | #7241 | UGT1A1遺伝子多型 | SRL | - |  | インベーダー法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 測定方法変更
#7241 | #7241 | UGT1A1遺伝子多型 | BML | - |  | インベーダー法 |  |  |  | 2018/10/19をもって試薬不良のため、一時受付を中止していたが、2018/12/18より再開。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#1836 | #1836 | β－トロンボグロブリン | SRL | ng/mL | 50 ng/mL以下 | EIA法 | 42.BTPF4 | 氷冷 | 2～4 | 溶血・乳びの影響あり。冷却遠心機で３０分遠心 血漿は０・6ｍｌ分注 | 特殊C 血液 BTPF4 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.1 |  |  | C-4-02
#1837 | #1837 | 血小板第4因子（PF-4） | SRL | ng/mL | 20 ng/mL以下 | EIA法 | 42.BTPF4 | 氷冷 | 2～4 | 溶血・乳びの影響あり。冷却遠心機で３０分遠心 血漿は０・6ｍｌ分注 | 特殊C 血液 BTPF4 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.1 |  |  | C-4-03
#1838 | #1838 | フォンヴィレブランド因子（vWF）活性 | SRL | % | 60～170 % | 固定血小板凝集法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | 検体は１０分遠心後分注 室温で6時間安定 |  | C-4-04 | 2025-04-01
#1839 | #1839 | フォンヴィレブランド因子（vWF）抗原定量 | SRL | % | 50～155 % | ラテックス凝集反応 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.2 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注 室温で6時間安定 |  | C-4-05 | 2025-04-01
#1838 | #1838 | フォンヴィレブランド因子（vWF）活性 | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1839 | #1839 | フォンヴィレブランド因子（vWF）抗原定量 | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1781 | #1781 | プロテインS（遊離型） | SRL | % | 男性：50-131(%)、女性：49-133(%) | ラテックス凝集反応 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～6 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注。 |  | C-4-01 | 2020-12-04
#1781 | #1781 | プロテインS（遊離型） |  |  | 男性、女性共用：60-150(%) | [15 empty] | 2020-12-03 | 基準範囲変更（測定試薬変更）
#1782 | #1782 | プロテインS活性 | SRL | % | 男性：67～167 ％、女性：56～126 ％ | 凝固時間測定法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～6 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注 |  | C-4-07 | 2025-04-01
#1782 | #1782 | プロテインS活性 | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1849 | #1849 | プロテインS比活性 | SRL | - | 0.86～1.18 | ラテックス凝集比濁法 (総プロテインS蛋白量) 比色法(総プロテインS活性) | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 3～15 | 検体提出はSRLを経由してシノテストサイエンスラボに委託。 | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.5 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1849 | #1849 | プロテインS比活性 |  | - | [16 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1810 | #1810 | C1インアクチベーター （C1-INA） | SRL | % | 70～130 % | 発色性合成基質法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～8 | 溶血で若干低値傾向。乳びで若干高値傾向。 | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.2 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注 |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1810 | #1810 | C1インアクチベーター （C1-INA） | SRL | % | 70～130 % | [14 empty] | 2002-04-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1810 | #1810 | C1インアクチベーター （C1-INA） |  | % | 80～125 | [15 empty] | 2002-03-31 | 基準範囲変更
#1840 | #1840 | プロトロンビンフラグメントF1+2 | SRL | pmol/L | 69～229 pmol/L | ELISA法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注、血漿のみ凍結の場合は、-20℃で1か月安定。 |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1840 | #1840 | プロトロンビンフラグメントF1+2 | SRL | pmol/L | 69～229 pmol/L | ELISA法 |  |  |  | 2021年3月31日で試薬販売中止の為、中止していたが、試薬を輸入することで2021/7/19より再開 | [9 empty] | 2006-09-04 | 2025-03-31 | 容器変更
#1840 | #1840 | プロトロンビンフラグメントF1+2 |  | nmol/l | 0.4～1.4 | [15 empty] | 2006-07-13 | 基準範囲変更
#1844 | #1844 | α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体（PICテスト） | SRL | μg/mL | 0.8 (μg/mL)以下 | LPIA法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 3～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.2 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注 |  | C-4-08 | 2025-04-01
#1844 | #1844 | α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体（PICテスト） | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1845 | #1845 | ADAMTS13-活性 | SRL | IU/mL | 0.78～1.57 (IU/ml)、78～157 (%)。【*0.10未満 (IU/mL)、10未満 (%)】 | ELISA法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | C-4-09 | 2025-04-01
#1845 | #1845 | ADAMTS13-活性 | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1845子項目 | #1846 | → ADAMTS13-活性(%) |  | %
#1847 | #1847 | ADAMTS13インヒビター | SRL | BU/mL | 【*0.5以上 (BU/mL)】 | ELISA法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.6 | 血漿 0.4 |  |  | C-4-10 | 2025-04-01
#1847 | #1847 | ADAMTS13インヒビター | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1847子項目 | #1848 | → ADAMTS13インヒビター判定 |  | -
#1842 | #1842 | HIT抗体 | SRL | U/ｍL | 1.0 U/ｍL未満 | ラテックス比濁法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 3～4 | 5以上は測定値のばらつきの問題から報告は5<となる。 | 特殊C 血液 クエ3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.4 | 検体は１０分遠心後分注。 |  | C-4-11 | 2025-04-01
#1842 | #1842 | HIT抗体 | [18 empty] | 2025-03-31 | 容器変更
#1720 | #1720 | プラスミノゲン活性（プラスミノーゲン） | SRL | % | 75～125 % | 合成基質法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 3～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） (1500G 15分 or 2000G 10分遠心) | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | C-4-12 | 2025-04-01
#1720 | #1720 | プラスミノゲン活性（プラスミノーゲン） | LSI | % | 71～128 % | 合成基質法 |  |  |  | 遠心条件は、2000G以上10分でも可能とLSIから返答あり | [9 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#1720 | #1720 | プラスミノゲン活性（プラスミノーゲン） |  | % | 70～130 % | 合成基質法 | [14 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#1730 | #1730 | プラスミンインヒビター（アンチプラスミン） | SRL | % | 85～115 % | 合成基質法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～3 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） (1500G 15分 or 2000G 10分遠心) | 凍結 | 凍結（保存安定性1か月) | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | C-4-13 | 2025-04-01
#1730 | #1730 | プラスミンインヒビター（アンチプラスミン） | LSI | % | 85～118 % | 合成基質法 |  |  |  | 遠心条件は、2000G以上10分でも可能とLSIから返答あり | [9 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#1730 | #1730 | プラスミンインヒビター（アンチプラスミン） |  | % | 70～150 % | 合成基質法 | [14 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#1750 | #1750 | 尿FDP（フィブリン・フィブリノゲン分解産物） | SRL | ng/mL | 100 ng/mL以下 | ラテックス凝集法 | 69.尿FDP | 氷冷 | 2～6 | 畜尿検体は不可。 | 特殊C 尿 尿FDP 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後、上清を分注凍結 (凍結安定性21日) | 尿 遠心後上清 0.5 | 尿 遠心後上清 0.5 | 容器は委託先専用。尿コップまたは蓄尿瓶で採取後に分注し、提出。 SRLは、尿FDPに尿を入れて遠心分離し、上清を分注して凍結となる |  | C-4-14 | 2025-04-01
#1750 | #1750 | 尿FDP（フィブリン・フィブリノゲン分解産物） | BML | μg/mL | 0.1以下 | ラテックス凝集法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#1750 | #1750 | 尿FDP（フィブリン・フィブリノゲン分解産物） |  | μg/mL | 0～0.13 | ラテックス凝集法 | [14 empty] | 2024-04-30 | 外注化
#4451 | #4451 | 乳腺組織エストラジオール(E2)レセプター | BML | - | 該当なし | 免疫組織染色法 | 病理標本瓶またはブロック | 常温 | 7～12 | PCLジャパンに再委託。 依頼書はあるが検査部に提出は不要。委託業者に直接診療科が提出。 | 特殊C 乳腺組 病理標本瓶 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  |  | C-5-01 | 2022-04-01
#4451 | #4451 | 乳腺組織エストラジオール(E2)レセプター | SRL | - | 該当なし | 免疫組織染色法 | [13 empty] | 2003-07-17 | 2022-03-31 | 外注先変更
#4451 | #4451 | 乳腺組織エストラジオール(E2)レセプター |  | fmol/mg･P | 13未満 | EIA法 | [13 empty] | 2002-07-01 | 2003-07-16 | 測定方法変更
#4451 | #4451 | 乳腺組織エストラジオール(E2)レセプター |  | fmol/mg･P | 女性 5未満 | EIA法 | [14 empty] | 2002-06-28 | 基準範囲変更
#4452 | #4452 | 乳腺組織プロジェステロン(PG)レセプター | BML | - | 該当なし | 免疫組織染色法 | 病理標本瓶またはブロック | 常温 | 7～12 | PCLジャパンに再委託。 依頼書はあるが検査部に提出は不要。委託業者に直接診療科が提出。 | 特殊C 乳腺組 病理標本瓶 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  |  | C-5-02 | 2025-04-01
#4452 | #4452 | 乳腺組織プロジェステロン(PG)レセプター | SRL | - | 該当なし | 免疫組織染色法 | [13 empty] | 2003-07-17 | 2022-03-31 | 外注先変更
#4452 | #4452 | 乳腺組織プロジェステロン(PG)レセプター |  | fmol/mg･P | 13未満 | EIA法 | [13 empty] | 2002-07-01 | 2003-07-16 | 測定方法変更
#4452 | #4452 | 乳腺組織プロジェステロン(PG)レセプター |  | fmol/mg･P | 女性 5未満 | EIA法 | [14 empty] | 2002-06-28 | 基準範囲変更
#4455 | #4455 | 乳腺組織HER2(IHC法) | BML | - | 該当なし | 免疫組織染色法 | ブロック | 常温 | 5～9 | PCLジャパンに再委託。 依頼書はあるが検査部に提出は不要。委託業者に直接診療科が提出。 | 特殊C 乳腺組織 ブロック 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  | 4485 HER2(IHC)(乳腺組織)エンハーツ適応可否判断は、LACSコードは4455としている。 エンハーツ適用可否判断は医療事務管理係より項目を分けてほしいとの依頼があり、2023/7/24より項目を分けた(依頼はIHCのみ、FISHは対象外)。 | C-5-03 | 2025-04-01
#4455 | #4455 | 乳腺組織HER2(IHC法) | SRL | - |  | 免疫組織染色法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#4453 | #4453 | 乳腺組織HER2(FISH法) | BML | - | 該当なし | FISH | 病理標本瓶またはブロック | 常温 | 7～13 | 浸潤癌が含まれない場合は判定不能。依頼書はあるが検査部に提出は不要。委託業者に直接診療科が提出。 | 特殊C 乳腺組 病理標本瓶 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  |  | C-5-04 | 2025-04-01
#4453 | #4453 | 乳腺組織HER2(FISH法) | SRL | - |  | FISH | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7385 | #7385 | 乳癌PD-L1タンパク（IHC）SP142 | BML | - | 該当なし | IHC | ブロック | 常温 | 7～10 | 専用依頼用紙が必要 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 BM | そのまま | 常温 | 常温 | ブロック、または未染スライドの場合は4枚 | - |  |  | C-5-05 | 2025-04-01
#7385 | #7385 | 乳癌PD-L1 IHC SP142 | SRL | - | [5 empty] | 乳癌専用であり、肺癌組織では受けることができないとSRLより回答有。依頼書あり、ただし乳腺外科で直接ブロックを集配担当者が受けた場合は、ER、PGRの運用と同様に集配担当者がラベルを持参するので到着処理する。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7030 | #7030 | 血液疾患染色体検査(分染法) | SRL | - | 該当なし | 培養法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 9～16 | 血液疾患Gバンド、血液疾患染色体Lym、血液疾患染色体Myeが統合した。 組織の場合は、組織用の容器に入れる、管理室で凍結保存している。 髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れる(2019/7/26 SRL回答)。 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 全血 4.0、または骨髄液 | 3 |  |  | 特殊C-随意契約
#7071X | #7071 | 血液疾患染色体検査FISH法：bcr-abl | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：BCR-ABL1 t(9;22)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7072 | 血液疾患染色体検査FISH法：PML-RARA | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：PML-RARA t(15;17)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7073 | 血液疾患染色体検査FISH法：AML1 t(8,21) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：RUNX1-RUNX1T1(AML1-MTG8) t(8;21)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7074 | 血液疾患染色体検査FISH法：CSF1Rdel5 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：CSF1R del(5)長腕欠失 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7076 | 血液疾患染色体検査FISH法：8染色体（血液疾患） | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：8染色体 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7077 | 血液疾患染色体検査FISH法：12染色体（血液疾患） | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：12染色体 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7078 | 血液疾患染色体検査FISH法：Ｘ染色体（血液疾患） | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：X染色体 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7079 | 血液疾患染色体検査FISH法：Ｙ染色体（血液疾患） | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：Y染色体 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7080 | 血液疾患染色体検査FISH法：異性間BMT | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：異性間BMT(骨髄移植) (X,Y染色体) | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7081 | 血液疾患染色体検査FISH法：ＭＬＬ 11q23転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：KMT2A(MLL) 11q23.3転座 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7082 | 血液疾患染色体検査FISH法：TEL-AML1 t(12;21) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：ETV6-RUNX1(TEL-AML1) t(12;21)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7083 | 血液疾患染色体検査FISH法：ｍｙｃ-ＩｇＨ | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：IGH-MYC t(8;14)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7084 | 血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ2-ＩｇＨ | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：IGH-BCL2 t(14;18)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7085 | 血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ1-ＩｇＨ | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：IGH-CCND1(IGH-BCL1) t(11;14)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7086 | 血液疾患染色体検査FISH法：ｂｃｌ６転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：BCL6 3q27転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7087 | 血液疾患染色体検査FISH法：ＭＡＬＴ１転座(2019年2月にSRLに確認したところ、18q21を指すとのこと) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：MALT1 18q21転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7088 | 血液疾患染色体検査FISH法：13q14 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：D13S319 del(13)長腕欠失 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7123 | 血液疾患染色体検査FISH法：CBFβinv(16)逆位,t(16;16) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：CBFB inv(16)逆位、t(16;16)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7124 | 血液疾患染色体検査FISH法：NUP98 11p15転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：NUP98 11p15転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7125 | 血液疾患染色体検査FISH法：D7S486 del(7)長腕欠失 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：D7S486 del(7)長腕欠失/7染色体（7モノソミー） | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7126 | 血液疾患染色体検査FISH法：p53 del(17)短腕欠失 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：TP53 del(17)短腕欠失 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7127 | 血液疾患染色体検査FISH法：del(20)長腕欠失 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：del(20)長腕欠失 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7128 | 血液疾患染色体検査FISH法：IgH-FGFR3 t(4;14)転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：IGH-FGFR3 t(4;14)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7129 | 血液疾患染色体検査FISH法：IgH-MAF t(14;16)転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：IGH-MAF t(14;16)転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7130 | 血液疾患染色体検査FISH法：API2-MALT1 t(11;18)転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：BIRC3-MALT1(API2-MALT1) t(11;18)転座 | 特殊C リンパ節組織 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7131 | 血液疾患染色体検査FISH法：ALK 2p23転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：ALK 2p23転座 | 特殊C リンパ節組織 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7132 | 血液疾患染色体検査FISH法：EWSR1 22q12転座 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：EWSR1 22q12転座 | 特殊C リンパ節組織 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7122 | 血液疾患染色体検査FISH法：好中球bcr-abl t(9;22) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：末梢血好中球BCR-ABL1 t(9;22)転座 | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 血液 3.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7133 | 血液疾患染色体検査FISH法：FIP1L1-PDGFRα del4q (4q12欠失) | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：FIP1L1-PDGFRA del(4)長腕欠失(4q12欠失) | 特殊C 全血 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 血液 3.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7439 | 血液疾患染色体検査FISH法：MYC 8q24転座（mycスプリットシグナル ともいう） | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：MYC 8q24転座 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7440 | 血液疾患染色体検査FISH法：CKS1B 1q21 増幅 | SRL |  |  | FISH | 20.ヘパ緑：検体は血液 リンパ節 組織 (組織の場合は、組織用の容器〔管理室で凍結保存〕に5mm角を入れる、) （髄液の場合は、培養検査を行うため、マルクの容器に入れてもらう(2019/7/26 SRL回答)） | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：CKS1B 1q21 増幅 | 特殊C 骨髄液 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液 1.0 |  |  |  | C-1-04
#7071X | #7136 | 固形腫瘍染色体検査FISH法：del(19)長腕欠失 | SRL |  | 該当なし | FISH | 組織培養液 | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：del(19)長腕欠失 | 特殊C 腫瘍組織 組織培養液 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 組織 5×5×5mm |  |  |  | C-1-04 | 2013-11-11
#7071X | #7135 | 固形腫瘍染色体検査FISH法：del(1)短椀欠失 | SRL |  | 該当なし | FISH | 組織培養液 | 氷冷 | 7～10 | SRLの項目名：del(1)短腕欠失 | 特殊C 腫瘍組織 組織培養液 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 組織 5×5×5mm |  |  |  | C-1-04 | 2013-11-11
#7096 | #7096 | 固形腫瘍染色体検査FISH法：N-myc （組織/骨髄） | SRL | - | 該当なし | FISH | 組織培養液またはブロック | 常温 | 7～10 | SRLの項目名：「N-myc 2p24増幅」、骨髄液の容器は34番のマルク用。 | 特殊C 腫瘍組織 組織培養液 常 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 組織 5×5×5mm | - |  |  | C-1-07
#7215 | #7215 | 先天性難聴遺伝子（BML） | BML | - | 該当なし | NGS法+インベーダー法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 2～４week | 依頼用紙（遺伝子検査依頼書｛若年発症型両側性感音難聴遺伝子解析と共用｝）が必要 BMLへ 依頼書は４枚もしくは３枚（遺伝子診療部の方が２枚目を持って行かれる。） 2022/9/28より報告遺伝子が拡大され、BMLでの項目名がersion2となった。依頼書が変更になった。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 血液 6.0 | 血液 2.0 | 検査部で採血する場合は、事前に遺伝子診療部より連絡がある。その際に、研究用として余分に1本とるかどうかの連絡もある。 |  | 特殊C-随意契約 | 2012-07-17
#7467 | #7467 | 先天性難聴遺伝子（かずさ） | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | ＜郵送＞ |  | 60日以内 |  | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | - | - |  | BMLでも契約しているが、かずさにも出したいという診療科の要望のため、追加 | 特殊C-随意契約
#7289 | #7289 | 若年発症型両側性感音難聴遺伝子解析（BML） | BML | - | 検出せず | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 30～60 | 専用の依頼用紙が必要である(難聴遺伝子と共用の依頼用紙である)。採血管も難聴遺伝子と同じである。研究用として1本余分に採血するとの連絡があった場合は採血を行い、BMLに渡す。専用依頼書を検体ともに提出。依頼書が変更になった。 | 特殊C 全血 難聴遺伝子 氷 若 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 6.0 | 血液 2.0 | 事前に遺伝子診療部より連絡がある。 |  | 特殊C-随意契約 | 2019-02-01
#7468 | #7468 | 若年発症型両側性感音難聴遺伝子解析（かずさ） | かずさDNA研究所 | - | 検出せず | 次世代シークエンス法 | ＜郵送＞ |  | 60日以内 |  | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | - | - |  | BMLでも契約しているが、かずさにも出したいという診療科の要望のため、追加 | 特殊C-随意契約
#7089 | #7089 | 17染色体CMT1A型（PMP22遺伝子）（FISH法） | LSI | - | 該当なし | FISH | 20.へパ緑 | 氷冷 | 6～10 | LSIへ提出 依頼用紙（ＬＳＩ・遺伝子学的検査依頼書・先天異常染色体検査）が必要（1枚目：主治医 2枚目：検査情報室控え 3、4枚目：LSI） FISHCMT黒（ヘパリンNa） 材料は血液のみ 氷冷なしで提出された場合は、受付できないことがある。 | 特殊C 血液 へパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 3.0 | 血液 1.0 |  |  | 特殊C-随意契約
#7098 | #7098 | 全サブテロメア領域解析 | LSI | - | 該当なし | FISH | 20.へパ緑 | 氷冷 | 2～3week | LSIへ提出 依頼用紙（ＬＳＩ・遺伝子学的検査依頼書・先天異常染色体検査）が必要（1枚目：主治医 2枚目：検査情報室控え 3、4枚目：LSI）。検査項目の欄がないので空欄に手記入。 材料は血液のみ | 特殊C 全血 へパ緑 氷 ＬＳ | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 3.0 | 血液 1.0 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2014-10-06
#7273 | #7273 | SMA遺伝学的検査 (SMA:脊髄性筋萎縮症) | BML | - | 該当なし | デジタルPCR法 | 05.遺伝子桃 | 常温 | 3～6 | 専用依頼用紙が必要。 SMN1 遺伝子エクソン 7 及びSMN2 遺伝子 エクソン 7 のコピー数を報告 | 特殊C 全血 遺伝子桃 常 SM | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 血液 2.0 | 血液 2.0 (量を減らすことは不可、2020年1月BML確認済) |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-01-06
#7273 | #7273 | SMA遺伝学的検査 (SMA:脊髄性筋萎縮症) | BML |  |  | MLPA法 |  |  |  | 報告可能範囲：SMN1 遺伝子のエクソン 7および 8 のコピー数と SMN2遺伝子のエクソン 7 および 8のコピー数も報告 | [9 empty] | 2018-05-14 | 2024-12-27 | 測定方法変更
#7212 | #7212 | EGFRタンパク | LSI | - | 該当なし | 免疫抗体法 | ブロック | 常温 | 6～10 | LSI専用の依頼書に記入。1枚目はLSI、2枚目は提出医師、3枚目は情報室に渡す。カルテNoの欄は記載しなくてよい(患者IDにIDを記入しているため)が、依頼項目名に「EGFRタンパク」と記載する必要がある。 2022年9月試薬変更 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 | そのまま | 室温 | 室温 | - | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2019-04-01
#7212 | #7212 | EGFRタンパク | SRL | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#7102 | #7102 | 脆弱X染色体 | SRL | - | 該当なし | G-band法 | 20.へパ緑 | 氷冷 | 16～18 | 曜日指定有り（月・火・金のみ受取り可能） | 特殊C 全血 ヘパ緑 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 血液 3.0 | 血液 1.0 |  |  | 特殊C-随意契約
#7551 | #7551 | 脆弱X症候群 FMR1解析 | LSI | - | 該当なし | サザンブロット法フラグメント解析法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 14～22 | 専用の依頼用紙が必要です。依頼用紙は臨床検査部にてお渡しします。（2025年3月末まで使用していたLSIの筋強直性ジストロフィーDMPK解析と同じ依頼書を使用する） | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 FM | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (安定性不明) | 血液 7.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-14
#1843 | #1843 | プロコラーゲンIIIペプチド | BML | U/mL | 1.0以下U/mL | IRMA法(RIA･固相法) | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  | (電子カルテコード 1841) | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#1843 | #1843 | プロコラーゲンIIIペプチド | SRL | ng/mL | 3.62～9.52(ng/mL) | CLIA法 |  |  |  | 試薬性能不良のため、2025年1月6日から一時受付中止していたが、2025年3月14日から再開。 | [9 empty] | 2017-02-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#1843 | #1843 | プロコラーゲンIIIペプチド |  |  |  | RIA法 | [14 empty] | 2017-07-31 | 測定方法変更
#7334 | #7334 | SNRPNメチレーションPCR（プラダーウィリ・アンジェルマン症候群） | SRL | - | 該当なし | メチレーションPCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 22～28 | 依頼用紙が必要 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 SN | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 血液 7.0 | 血液 2.0 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2016-11-01
#7254 | #7254 | リンパ球中α-ガラクトシダーゼ活性 | SRL | nmol/mgProtein/h | 49.8～116.4 nmol/mg Protein/h (参考) | 酵素測定法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3W～1M | (2020/7/13より単位の表記を一部変更) 2020/7/13よりSRLの専用の依頼書「ライソゾーム酵素活性検査 専用依頼書」の記入が必要になった。 WBCの量にもよるが4～5ｍｌは最低必要。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 α | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 | （備考参照） |  | 測定単位の文字数が多く、電子カルテおよびハートレイのマスタに入力できないため、単位は空欄である。 | 特殊C-随意契約
#7255 | #7255 | リンパ球中α-グルコシダーゼ活性 | SRL | nmol/mgProtein/h | 13.1～46.3 nmol/mg Protein/h (参考) | 酵素測定法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3W～1M | (2020/7/13より単位の表記を一部変更) 2020/7/13よりSRLの専用の依頼書「ライソゾーム酵素活性検査 専用依頼書」の記入が必要になった。 WBCの量にもよるが4～5ｍｌは最低必要。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 α | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 |  |  | 測定単位の文字数が多く、電子カルテおよびハートレイのマスタに入力できないため、単位は空欄である。 | 特殊C-随意契約
#7253 | #7253 | リンパ球中β-グルコシダーゼ活性 | SRL | nmol/mgProtein/h | 4.1～9.7 nmol/mg Protein/h (参考) | 酵素測定法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3W～1M | (2020/7/13より単位の表記を一部変更) 2020/7/13よりSRLの専用の依頼書「ライソゾーム酵素活性検査 専用依頼書」の記入が必要になった。 WBCの量にもよるが4～5ｍｌは最低必要。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 β | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 |  |  | 測定単位の文字数が多く、電子カルテおよびハートレイのマスタに入力できないため、単位は空欄である。 | 特殊C-随意契約
#7251 | #7251 | 血中ムコ多糖症1型（α-L-イズロニダーゼ） | SRL |  | 該当なし | 酵素測定法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3W～1M | 遺伝子診療部で実施された尿中ムコ多糖症スクリーニング検査で陽性かどうかを確認する。ただし、検査していなくても依頼医師が検査を希望する場合は受け取る(2019/7/16 SRLに運用確認済) SRLの専用の依頼用紙「ムコ多糖症検査 専用依頼書」に記入してもらう。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 ム1 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 | （白血球を検査するので最低量の算出は困難、可能な限りの採血すること） |  | 測定単位の文字数が多く、電子カルテおよびハートレイのマスタに入力できないため、単位は空欄である。 | 特殊C-随意契約
#7252 | #7252 | 血中ムコ多糖症2型（イズロネート-2-スルファターゼ） | SRL |  | 該当なし | 酵素測定法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 3W～1M | 遺伝子診療部で実施された尿中ムコ多糖症スクリーニング検査で陽性かどうかを確認する。ただし、検査していなくても依頼医師が検査を希望する場合は受け取る(2019/7/16 SRLに運用確認済) SRLの専用の依頼用紙「ムコ多糖症検査 専用依頼書」に記入してもらう。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 ム2 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 | （白血球を検査するので最低量の算出は困難、可能な限りの採血すること） |  | 測定単位の文字数が多く、電子カルテおよびハートレイのマスタに入力できないため、単位は空欄である。 | 特殊C-随意契約
#7260 | #7260 | 先天性QT延長症候群（SRL） | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 35-45日 | （2026年1月から国循での「QT延長症候群」が採用となったため混同しないよう注意。） 専用の依頼用紙が必要。SRLからかずさDNA研究所に再委託される。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 QT | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 血液 5.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2020-04-01
#7260 | #7260 | 先天性QT延長症候群 | 国立循環器病センター |  |  | DNAシークエンス法 | [13 empty] | 2014-07-01 | 2020-03-31 | 外注先変更
#7202 | #7202 | 福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子検査 | SRL | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 12～16 | 専用依頼書を検体ともに提出。依頼用紙（エスアールエル・ヒト遺伝子論理指針準拠依頼書）が必要（1枚目：主治医 2枚目：検査情報室控え 3、4枚目：SRL） | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 | そのまま | 冷蔵 | 不可⇒再採血 | 血液 7.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7471 | #7471 | 肺癌KRAS遺伝子変異解析 (ブロック) | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR（Scorpion－ARMS）法 | ブロック | 常温 | 4～10 | 肺癌のKRAS遺伝子変異を測定する。消化器のRAS遺伝子とは異なる検査なので注意。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 肺 | そのまま | 常温 | 常温 | ブロック | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#7472 | #7472 | 肺癌KRAS遺伝子変異解析 (スライド) | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR（Scorpion－ARMS）法 | スライド | 常温 | 4～10 | 肺癌のKRAS遺伝子変異を測定する。消化器のRAS遺伝子とは異なる検査なので注意。 スライドの場合、病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク（実線で囲む）したHE染色スライドを併せて提出。本検査で必要な腫瘍細胞含有率は20%以上であることも確認した上で提出。 | 特殊C 腫瘍組織 スライド 常 肺 | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド5枚(5μm厚)＋HE染色スライド(マーキング要) | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#7471 | #7471 | 肺癌KRAS遺伝子変異解析 (ブロック) | LSI | - | 該当なし | リアルタイムPCR（Scorpion－ARMS）法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#7472 | #7472 | 肺癌KRAS遺伝子変異解析 (スライド) | LSI | - | 該当なし | リアルタイムPCR（Scorpion－ARMS）法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#7476 | #7476 | 家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析（BML） | BML | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 28～56 | （2026年1月から国循での「FH（家族性高コレステロール血症）」が採用となったため混同しないよう注意。） BMLの依頼書(FH専用)が必要。所見は可能な限り記載する。 2024年6月3日より依頼書変更（ver2になった)。依頼書やHPには2mLと書かれているが、難聴遺伝子の採血管を使用する場合、EDTA濃度から6mL採血してくださいとのBMLから回答あったため、採血量の変更はなく、6mLのまま。 どうしても採血量取れない場合は、ACTH紫2mLでも可とのこと。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 FH | そのまま | 冷蔵 | - | 全血 6.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7486 | #7486 | ミトコンドリア病遺伝学的検査 | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 60日以内 | 採血量不足・凝固検体は受付不可。 ①依頼医師がミトコンドリア病遺伝子検査依頼書（エクセルファイル）に必要事項を入力し、順天堂医院 遺伝子検査室にメールする。 ②SRLへ検体を提出。その際に匿名化専用依頼書（ミトコンドリア病遺伝子検査DNA抽出依頼書）、レニカテ紫を 1本を検体として提出する。 ③SRL集配担当者は、DNA抽出依頼書に付随されているラベルを採血管に貼付する。 ④検査結果はミトコンドリア病遺伝子検査依頼書（エクセルファイル）の医療機関情報（結果報告書メール送付先情報）に入力されているE-メールアドレスに順天堂医院 遺伝子検査室からメールで送付される。 DNA抽出料金は順天堂医院にSRLから請求されるため、仮にDNA抽出できなかったとしても阪大にはSRLから請求はないとのこと。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 ミト | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵？ | 全血 5.0 | 全血 2.0 |  |  | 特殊C-随意契約
#7279 | #7279 | BRACAnalysis診断システム | SRL | - | 該当なし | PCRおよびサンガーシークエンス | 39.BRACAnalysis | 常温 | 10～18 | (BRACAnalysis 診断システム 乳癌、卵巣癌、HBOC（2019年7月1日受付分から卵巣癌対応開始。2020年4月13日受付分から遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）対応開始。）。 乳癌以外の患者、同種移植の骨髄移植歴のある患者、血液悪性腫瘍(CLL、MDS、骨髄増殖性疾患)を発症したことがある患者、血液悪性腫瘍(ALL、AML、CML)が寛解していない患者の検体は受入不可。 検体はSRLを介してMyriad社に海外委託のため、依頼前にはMyriadアカウントを医師が取得する必要がある。 BRACAnalysis専用採血管以外は受け取り不可。 従来の専用依頼用紙は2021年5月28日をもって終了し、依頼医師が専用サイトでに入力し、出力した依頼用紙を持参することになる。 保険収載上ではBRACA1/2遺伝子検査と名称変更され、SRLでの項目名もそれに基づき変更されている。 膵臓癌、前立腺癌は、それぞれ専用のBRACAnalysis診断システムをオーダすること。 依頼書の患者氏名は、「カタカナでフルネーム」、採取日は検体採取日になっているかを確認し、相違がある場合は再育成を依頼する。 | 特殊C 全血 BRACA 常 | そのまま | 室温 | 保管不可 | 全血 7.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7416 | #7416 | BRACAnalysis診断システム(膵臓癌) | SRL | - |  | PCRおよびサンガーシークエンス | 39.BRACAnalysis | 常温 | 10～18 | (LACSコードは7279を使用)。 検体はSRLを介してMyriad社に海外委託のため、依頼前にはMyriadアカウントを医師が取得する必要がある。 BRACAnalysis専用採血管以外は受け取り不可。 従来の専用依頼用紙は2021年5月28日をもって終了し、依頼医師が専用サイトでに入力し、出力した依頼用紙を持参することになる。 保険収載上ではBRACA1/2遺伝子検査と名称変更され、SRLでの項目名もそれに基づき変更されている。 2021/2/1より、前立腺癌、膵臓癌患者も検査対象として含まれることになり、依頼用紙が変更されているが、乳癌、卵巣癌、HBOC患者に関しては従来の依頼書も使用可能である。「乳癌、卵巣癌、HBOC」、「前立腺癌」、「膵臓癌」、それぞれオーダ項目が異なるため、依頼書の記載内容との一致確認が必要 依頼書の患者氏名は、「カタカナでフルネーム」、採取日は検体採取日になっているかを確認し、相違がある場合は再育成を依頼する。 | 特殊C 全血 BRACA 常 膵 | そのまま | 室温 | 保管不可 | 全血 7.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7417 | #7417 | BRACAnalysis診断システム(前立腺癌) | SRL | - |  | PCRおよびサンガーシークエンス | 39.BRACAnalysis | 常温 | 10～18 | (LACSコードは7279を使用)。 検体はSRLを介してMyriad社に海外委託のため、依頼前にはMyriadアカウントを医師が取得する必要がある。 BRACAnalysis専用採血管以外は受け取り不可。 従来の専用依頼用紙は2021年5月28日をもって終了し、依頼医師が専用サイトでに入力し、出力した依頼用紙を持参することになる。 保険収載上ではBRACA1/2遺伝子検査と名称変更され、SRLでの項目名もそれに基づき変更されている。 2021/2/1より、前立腺癌、膵臓癌患者も検査対象として含まれることになり、依頼用紙が変更されているが、乳癌、卵巣癌、HBOC患者に関しては従来の依頼書も使用可能である。「乳癌、卵巣癌、HBOC」、「前立腺癌」、「膵臓癌」、それぞれオーダ項目が異なるため、依頼書の記載内容との一致確認が必要 依頼書の患者氏名は、「カタカナでフルネーム」、採取日は検体採取日になっているかを確認し、相違がある場合は再育成を依頼する。 | 特殊C 全血 BRACA 常 前 | そのまま | 室温 | 保管不可 | 全血 7.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7418 | #7418 | myChoice診断システム | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | myスライド | 常温 | 18-23 | 専用依頼書の提出が必要な海外委託検査(卵巣癌を対象とする検査)。 未染標本スライドと併せてHE染色スライド1枚を提出する(ブロックでの受付は不可)。作製した未染スライドは、HE染色標本により腫瘍細胞が20％以上含有されていることを提出前に医師が確認する必要がある。全てのスライドに依頼書に記載されている検体番号が記載されていることを確認要。 腫瘍細胞の面積が20～25mm2の場合は、未染スライド8枚で提出可能。 未染標本スライドの腫瘍面積20mm2未満の場合は、以下の枚数が必要。 腫瘍面積15～19mm2の場合：12枚、腫瘍面積10～14mm2の場合：16枚 腫瘍面積 5～9mm2の場合：20枚 依頼書の検体採取部位について ・卵巣・卵管・腹膜癌であれば原発巣、転移巣を問わず検体提出が可能。 ・卵巣境界型漿液性腫瘍由来の検体も提出可能。 ・検体採取部位について、中枢神経、脳転移、骨転移からの検体は受託不可 依頼書の患者氏名は、「カタカナでフルネーム」、採取日は検体採取日になっているかを確認し、相違がある場合は再作成を依頼する。 ・myChoice診断システムの検査結果が「Inconclusive」となった場合の対応 (2022年1月以降の検体が対象) ①myChoice診断システムの検査結果が「Inconclusive」となった場合、1回のみコストフリーで異なるブロックで再提出することが可能 ②依頼ラベルを再発行して、mychoice標本作製から再度開始する(このため、到着確認は不要)。新たにオーダを立てないこと。ただし、mychoice標本作製およびmychoice診断システムの依頼書は再度作成する必要がある。mychoice診断システムの依頼書の検査項目名が「mychoice inconclusive」となっていることを確認。この後の流れは通常のmychoice診断システムと同じである。 | 特殊C 組織 myスラ 常 | そのまま | 常温 | 不可 | 未染スライド 8枚以上（厚さ5μm）+ HE染色スライド 1枚 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7424 | #7424 | myChoice標本作製 | SRL | - |  | - | ブロック |  | 8～17 | myChoice診断システムに提出するスライドを作成するための検査。 スライド作成用の専用依頼書が必要、myChoice診断システムの依頼用紙と共に臨床検査部に提出。 | 特殊C 組織 ブロック 常 my | そのまま | 常温 | 不可 | 提出に必要なブロックは病理部保管 | 提出に必要なブロックは病理部保管 | ブロックは病理部にあるため、病理部からSRLにブロックを提出する。このため、病理部とSRLにブロック依頼が出たという旨を連絡する。その後、SRLは病理部にブロックを回収し、未染スライドを作成する。作成した未染スライドおよびHE染色スライドを病理部に返却する。そして、病理部にてmyChoice診断システムの提出に必要な腫瘍細胞の割合20%以上であることを確認し、確認後、病理部から検査部に連絡がある。 その後、SRLの集配担当者にスライドを取りに行くように検査部から連絡し、集配担当者が病理部にてスライドを受け取る。 |  | 特殊C-随意契約
#7205 | #7205 | CYP2C9遺伝子多型 | BML | - | 設定なし | リアルタイムPCR法 | 委託先用のバーコードが貼られた専用採血管 | 氷冷 | 9～20 | BMLから医療法人社団創世会を介し、ジェネシスヘルスケア株式会社にて検査を実施する。このため、依頼用紙が2種類(BMLおよびジェネシスヘルスケア株式会社用)必要である。 専用採血管にはバーコードが貼られており、このバーコードが依頼用紙のバーコードと対になっているため、この上に検体ラベルを貼ってはならない。 | 特殊C 全血 CYP2K 氷 | そのまま | 冷蔵 | ？ | 全血 2.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7206 | #7206 | 脊髄小脳変性症(SCD)遺伝子解析 | SRL | - | 設定なし | マルチプレックスPCR－フラグメント解析 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 19～23 | 専用の依頼用紙あり。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 SC | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性3日) | 全血 2.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#7206 | #7206 | 脊髄小脳変性症(SCD)遺伝子解析 | BML | - |  | 次世代シークエンス法 | [14 empty] | 2025-03-31 | 外注先変更
#7207 | #7207 | ハンチントン病 (HTT遺伝子CAG反復配列解析) | SRL | - | 設定なし | PCR | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 12～16 | 専用依頼書が必要。 予約検査であるため、検体採取の数日前に検査情報室に事前連絡が必要。検査情報室からSRLに連絡すると専用依頼書が作成され、検査部に送付される（測定試薬を事前に準備する必要があるためとのこと、依頼書が届くのに2日程度かかる）。 週一回アッセイとのこと。 血液ではなく唾液では不可 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 ハン | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵(3日安定) | 全血 5.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約
#7431 | #7431 | c-kit遺伝子変異解析(GIST)(ブロック) | LSI | - | ケンシュツセズ | ダイレクトシークエンス | ブロック | 常温 | 11～17 | 本検査で必要な腫瘍細胞含有率は50%以上。 消化管間質腫瘍用の項目であり、白血病に対して行う場合は、KIT遺伝子変異解析(契約外項目)で提出することなるため、本検査項目では不可 | 特殊C 組織 ブロック 常 GI | そのまま | 常温 | 常温 | ブロック |  |  | 機能獲得変異(項目コード7434)、標的薬二次耐性変異(項目コード7435)の結果がかえる。 | 特殊C-随意契約
#7432 | #7432 | c-kit遺伝子変異解析(GIST) (スライド) | LSI | - | ケンシュツセズ | ダイレクトシークエンス | スライド | 常温 | 11～17 | 本検査で必要な腫瘍細胞含有率は50%以上。 スライで提出する場合は、病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーク(実線で囲む)したHE染色スライドを提出する必要がある。 消化管間質腫瘍用の項目であり、白血病に対して行う場合は、KIT遺伝子変異解析(契約外項目)で提出することなるため、本検査項目では不可 | 特殊C 組織 スライド 常 GI | そのまま | 常温 | 常温 | 未染スライド10枚（厚さ5μm）+HEスライド(腫瘍部位マーキング要) |  |  | 機能獲得変異(項目コード7434)、標的薬二次耐性変異(項目コード7435)の結果がかえる。 | 特殊C-随意契約
#7433 | #7433 | c-kit遺伝子変異解析(GIST)(組織) | LSI | - | ケンシュツセズ | ダイレクトシークエンス | 23.ポリ-オレ | 常温 | 11～17 | 本検査で必要な腫瘍細胞含有率は50%以上。 消化管間質腫瘍用の項目であり、白血病に対して行う場合は、KIT遺伝子変異解析(契約外項目)で提出することなるため、本検査項目では不可 | 特殊C 組織 ポリオレ 常 GI | そのまま | 凍結 | 凍結 | 組織 30mg |  |  | 機能獲得変異(項目コード7434)、標的薬二次耐性変異(項目コード7435)の結果がかえる。 | 特殊C-随意契約
#7498 | #7498 | 無βリポ蛋白血症遺伝子変異解析 | BML | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 28～56 | 専用採血管および専用の依頼書が必要です。これらは臨床検査部にてお渡しします。専用の採血管及び依頼書は「家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析」と同じものを使用します。所見は可能な限り記載する。 依頼書やHPには2mLと書かれているが、難聴遺伝子の採血管を使用する場合、EDTA濃度から6mL採血してくださいとのBMLから回答あったため、採血量の変更はなく、6mLのまま。どうしても採血量取れない場合は、ACTH紫2mLでも可とのこと。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 B | そのまま | 冷蔵 | - | 全血 6.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2024-08-13
#7499 | #7499 | 家族性低βリポタンパク血症1遺伝子変異解析 | BML | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 28～56 | 専用採血管および専用の依頼書が必要です。これらは臨床検査部にてお渡しします。専用の採血管及び依頼書は「家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析」と同じものを使用します。所見は可能な限り記載する。 依頼書やHPには2mLと書かれているが、難聴遺伝子の採血管を使用する場合、EDTA濃度から6mL採血してくださいとのBMLから回答あったため、採血量の変更はなく、6mLのまま。どうしても採血量取れない場合は、ACTH紫2mLでも可とのこと。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 B1 | そのまま | 冷蔵 | - | 全血 6.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2024-08-13
#7500 | #7500 | 原発性高カイロミクロン血症遺伝子変異解析 | BML | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 28～56 | 専用採血管および専用の依頼書が必要です。これらは臨床検査部にてお渡しします。専用の採血管及び依頼書は「家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析」と同じものを使用します。所見は可能な限り記載する。 依頼書やHPには2mLと書かれているが、難聴遺伝子の採血管を使用する場合、EDTA濃度から6mL採血してくださいとのBMLから回答あったため、採血量の変更はなく、6mLのまま。どうしても採血量取れない場合は、ACTH紫2mLでも可とのこと。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 CM | そのまま | 冷蔵 | - | 全血 6.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2024-08-13
#7501 | #7501 | タンジール病遺伝子変異解析 | BML | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 38.難聴遺伝子 | 氷冷 | 28～56 | 専用採血管および専用の依頼書が必要です。これらは臨床検査部にてお渡しします。専用の採血管及び依頼書は「家族性高コレステロール血症遺伝子変異解析」と同じものを使用します。所見は可能な限り記載する。 依頼書やHPには2mLと書かれているが、難聴遺伝子の採血管を使用する場合、EDTA濃度から6mL採血してくださいとのBMLから回答あったため、採血量の変更はなく、6mLのまま。どうしても採血量取れない場合は、ACTH紫2mLでも可とのこと。 | 特殊C 血液 難聴遺伝子 氷 Ta | そのまま | 冷蔵 | - | 全血 6.0 |  |  |  | 特殊C-随意契約 | 2024-08-13
#7415 | #7415 | RAS(BEAMing)遺伝子変異解析 | SRL | - | 変異陰性 | BEAMing法 | 47.EDTA3K | 常温 | 5～7 | RAS遺伝子変異を血液にて測定する検査。 専用採血管の使用ならびに依頼書の提出が必要であったが、2024/4/24に依頼書は不要になったとSRLから連絡があったため、6/3より依頼書を廃止した。 | 特殊C 血液 EDTA3K 常 | そのまま | 室温 | 不可 (当日中に委託先に提出必須) | 10 | 減らすことはできない |  |  | 特殊C-随意契約
#7488 | #7488 | PrismGuide IRDパネルシステム | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 47～65 | 採血量不足・凝固検体は受付不可。 遺伝性網膜ジストロフィ（IRD)のパネル検査。 検査後、エキスパートパネルにて結果を確認する必要があるため、検査部には結果は返ってこない。 専用ポータルサイトPrismGuideNETを用いて、依頼を作成および結果を取得するとのこと。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 目 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 （安定性7日) | 全血 2.0 | 2 |  |  | 特殊C-随意契約
#1890 | #1890 | ELFスコア | BML |  | ELFスコア：9.80未満 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | ELF スコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者（疑われる患者を含む。）に対して、肝臓の線維化進展の診断補助又は経過観察を目的に組織メタロプロテアーゼ阻害物質１（TIMP-1）、プロコラーゲン－Ⅲ－ペプチド（Ｐ－Ⅲ－Ｐ）及びヒアルロン酸を測定し、ELF スコアを算出した場合に、算定できる。現在、契約しているヒアルロン酸はCLIA法ではないため、その値の流用は不可。ELFスコアをオーダし、改めて測定する必要がある。 | 特殊C 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2024-11-01
#1890子項目 | #1891 | → ELFスコア |  | -
#1890子項目 | #1892 | → ヒアルロン酸 |  | ｎｇ／ｍＬ
#1890子項目 | #1893 | → ＰⅢＰ |  | ｎｇ／ｍＬ
#1890子項目 | #1894 | → ＴＩＭＰ－１ |  | ｎｇ／ｍＬ
#1611 | #1611 | 凝固第2因子（第II因子）活性 | LSI | % | 74～146 % | PT法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Lト / 特殊C 血液 C1IN黒 常 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1611 | #1611 | 凝固第2因子（第II因子）活性 |  | % | 74～146 % | 凝固一段法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1611 | #1611 | 凝固第2因子（第II因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1612 | #1612 | 凝固第5因子（第V因子）活性 | LSI | % | 70～152 % | PT法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Lト / 特殊C 血液 C1IN黒 常 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1612 | #1612 | 凝固第5因子（第V因子）活性 |  | % | 70～152 % | 凝固一段法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1612 | #1612 | 凝固第5因子（第V因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1615 | #1615 | 凝固第7因子（第VII因子）活性 | LSI | % | 63～143 % | PT法 |  |  | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Lト / 特殊C 血液 C1IN黒 常 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1615 | #1615 | 凝固第7因子（第VII因子）活性 |  | % | 63～143 % | 凝固一段法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1615 | #1615 | 凝固第7因子（第VII因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1616 | #1616 | 凝固第10因子（第X因子）活性 | SRL | % | 70～130 % | 凝固時間法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエン3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結（安定性21日) | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#1616 | #1616 | 凝固第10因子（第X因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#1617 | #1617 | 凝固第11因子（第XI因子）活性 | LSI | % | 73～136 % | APTT法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1617 | #1617 | 凝固第11因子（第XI因子）活性 |  | % | 73～136 % | 凝固一段法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1617 | #1617 | 凝固第11因子（第XI因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1618 | #1618 | 凝固第12因子（第XII因子）活性 | LSI | % | 46～156 % | APTT法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1618 | #1618 | 凝固第12因子（第XII因子）活性 |  | % | 46～156 % | 凝固一段法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1618 | #1618 | 凝固第12因子（第XII因子）活性 |  | % | 50～150 % | 凝固一段法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%（1%未満は1.0>と報告） | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1622 | #1622 | 凝固第13因子（第XIII因子）活性 | SRL | % | 70～140 % | 合成基質法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 | (2000Gで10分以上遠心) |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1622 | #1622 | 凝固第13因子（第XIII因子）活性 |  | % | 70～140 % | 合成基質法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1622 | #1622 | 凝固第13因子（第XIII因子）活性 |  | % | 70～140 % | 合成基質法 |  |  |  | 報告可能範囲：1～最大値%(1%未満は1.0>と報告) | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1619 | #1619 | 凝固第13因子（第XIII因子）抗原定量（蛋白定量） | SRL | % | 70 %以上 | ラテックス凝集法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 | 検体は１０分遠心後分注 |  | C-4-06 | 2004-04-01
#1619 | #1619 | 凝固第13因子（第XIII因子）抗原定量（蛋白定量） |  | % | 50～150 | 合成基質法 | [14 empty] | 2004-02-27 | 外注化
#1770 | #1770 | フィブリンモノマー複合体（FM）定性 （FMテスト） | BML |  | (-) | ラテックス凝集比濁法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～3 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  | 委託先では濃度も測定しているが、もともと院内検査では定性結果報告のみであり、定性のみの場合と定量値を報告した場合とでは保険点数も異なるため、本コードでは定性のみの報告とする | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1770 | #1770 | フィブリンモノマー複合体（FM）定性 （FMテスト） | BML |  | (-) | 赤血球凝集法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1770 | #1770 | フィブリンモノマー複合体（FM）定性 （FMテスト） |  |  | (-) | 赤血球凝集法 |  |  |  | 報告可能範囲：(-)、(+) | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#1770子項目 | #1771 | → 判定 |  | -
#1831 | #1831 | ループスアンチコアグラント（LA）定量 | SRL | - | 1.20未満 | 希釈ラッセル蛇毒試験法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ3青 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結（採血後，室温で2000G以上で10分遠心後、バフィーコートより5ｍｍ以上うえから血漿を採取して凍結保存。血小板の混入は，測定結果に影響する。）（凍結安定性3week） |  | 血漿 1.0 | 血漿 0.5 | (2000Gで10分以上遠心)（遠心条件2000G,10分で問題ないことはSRLに確認済み） |  | 特殊C-随意契約 | 2025-04-01
#1831 | #1831 | ループスアンチコアグラント（LA）定量 |  |  | 1.2 以下 | 希釈ラッセル蛇毒時間法（dRVVT法） | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 容器変更
#1831 | #1831 | ループスアンチコアグラント（LA）定量 |  |  | 1.30未満 | 希釈ラッセル蛇毒時間法（dRVVT法） |  |  |  | 報告可能範囲：最小値～最大値（2試薬系での凝固時間比）、検出不能（凝固反応欠如検体） | [9 empty] | 2012-04-16 | 2025-01-31 | 外注化
#1831 | #1831 | ループスアンチコアグラント（LA）定量 | [18 empty] | 2012-04-13 | 院内取り込み
#1831子項目 | #1821 | → 中和前凝固時間 |  | 秒
#1831子項目 | #1822 | → 中和後凝固時間 |  | 秒
#3741 | #3723 | Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi) | BML | AU/mL | 0.84未満(AU/mL) | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  | 2025/6/2から半定量から定量検査用の測定試薬変更する。このため、子項目が不要となる。電子カルテが3722であるが、indexを時系列対象とするため、ハートレイでは3723にとぶようにする | 特殊C-随意契約 | 2025-06-02
#3741 | #3741 | Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi) |  | C.O.I | 【*1.00未満：判定（－）】 | CLEIA法 | [13 empty] | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 測定試薬変更
#3741子項目 | #3722 | → 判定 |  | - | (－) :1.00未満 | [14 empty] | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 測定試薬変更
#3741子項目 | #3723 | → Index値 |  | - | 0.84未満(AU/mL) | [14 empty] | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 測定試薬変更
#3741子項目 | #3723 | Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi) |  | C.O.I | 【*C.O.I 1.00未満：判定(-)、C.O.I 1.00～3.00未満：判定(1+)、C.O.I 3.00以上：判定(2+) 】 | CLEIA法 |  |  |  | 報告可能範囲：C.O.I：0.10～20.00 | [9 empty] | 2018-04-16 | 2025-01-31 | 外注化
#3741子項目 | #3722 | Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi) |  | - |  | CLEIA法 | [13 empty] | 2016-03-07 | 2018-04-15 | 院内取り込み
#1576 | #1576 | major bcr-abl mRNA（IS） | BML | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | 41.血液核酸定量用 | 氷冷 | 4～6 | 慢性骨髄性白血病患者に対する検査。 診断用とモニタリング用は保険点数が異なるために分けているとのこと。 検査材料は血液のみ。骨髄で測定したい場合は、保険適応契約外項目として対応することになる | 特殊C 全血 核酸定量用 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（冷蔵安定性1日) | 7 | 7 |  | (電子カルテでは診断用が7106、モニタリングは7109。モニタリングはハートレイではこの新規コードにに飛ぶように変更) | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#1576 | #1576 | major bcr-abl mRNA（IS） | SRL | - | 該当なし | リアルタイムPCR法 | [13 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-31 | 外注先変更
#1576 | #1576 | major bcr-abl mRNA（IS） |  |  | 該当なし | リアルタイムPCR法 |  |  |  | 報告可能範囲：major BCR-ABL/ABL(IS)＊:「検出せず」、「算出不能」、「0.0007～999.9999%」。BCR-ABL mRNA:「検出せず」、「0.01～99999999 コピー/Assay」。ABL mRNA:「0～99999999 コピー/Assay」。＊下記の場合、付加コメントをつけて報告致します。①major BCR-ABL1 mRNA(コピー/Assay)が0.01未満の場合、結果値:ケンシュツセズ、付加コメント「BCR-ABL1が検出されませんでした。」。②major BCR-ABL1 mRNA(コピー/Assay)が0.01以上3.00未満の場合、結果値:計算値、付加コメント「BCR-ABL1が定量限界未満のため参考値です。」。③ABL1 mRNA(コピー/Assay)が10000未満の場合、結果値:サンシュツフノウ、付加コメント「ABL1コピー数が測定下限10000に満たないため算出不能です。」 | [9 empty] | 2017-09-19 | 2025-01-31 | 外注化
#1576 | #1576 | major bcr-abl mRNA（IS） | [18 empty] | 2017-09-18 | 院内取り込み
#1576子項目 | #7106 | → IS |  | %
#1576子項目 | #7107 | → BCR mRNA |  | コピー/assay
#1576子項目 | #7108 | → ABL mRNA |  | コピー/assay
#7335 | #7335 | MPN遺伝子変異解析 | BML | - | 検出せず | PCR | 05.遺伝子桃 | 氷冷 | 4～14 | 陽性の場合、それぞれの遺伝子の判定にテキスト結果が返ってくる ・MPL：W５１５L もしくは W515K。 ・CALR：type1～type8。 ・JAK2 エクソン12：537、538、539C、539T、540～543。 | 特殊C 全血 遺伝子桃 氷 BM | そのまま（開栓禁止） | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 | 2 | (JAK2 V617F(7336)の自動発生項目が異なるためJAK2に関しては新コードである)。 BMLのHP上では、保険点数が記載されていないが、外注検査にしても保険点数とれることを医事課に確認済みである。 |  | 特殊C-随意契約 | 2025-02-03
#7335 | #7335 | MPN遺伝子変異解析 |  |  | 【*JAK2遺伝子V617F：変異なし（-）、JAK2遺伝子exon12：変異なし（-）、CALR遺伝子type1：変異なし（-）、CALR遺伝子type2：変異なし（-）、MPL遺伝子W515L：変異なし（-）、MPL遺伝子W515K：変異なし（-）】 | PCR |  |  |  | 報告可能範囲：JAK2遺伝子V617F％：5>、5～80、80≦ | [9 empty] | 2019-04-15 | 2025-01-31 | 外注化
#7335子項目 | #7502 | → V617-F-判定 |  | -
#7335子項目 | #7503 | → V617-F-割合 |  | %
#7335子項目 | #7504 | → MPL遺伝子-判定 |  | -
#7335子項目 | #7505 | → CALR遺伝子-判定 |  | -
#7335子項目 | #7506 | → CALR遺伝子-割合 |  | %
#7335子項目 | #7325 | → EX12-判定 |  | -
#7335子項目 | #7507 | → EX12-割合 |  | %
#7336 | #7336 | JAK2遺伝子 V617F変異解析 | SRL | % | 陰性(1.000%以下) | PCR | 05.遺伝子桃 | 氷冷 | 4～8 | (SRLのHPではEDTA-2Naであるが、EDTAー2KでもOKと確認済み) | 特殊C 全血 遺伝子桃 氷 | そのまま（開栓禁止） | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性3日) | 全血 2.0 | 1 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-02-03
#7336 | #7336 | JAK2遺伝子 V617F変異解析 |  |  | 【*JAK2遺伝子V617F：変異なし（-）】 | PCR |  |  |  | 報告可能範囲：JAK2遺伝子V617F％：5>、5～80、80≦ | [9 empty] | 2019-04-15 | 2025-01-31 | 外注化
#7336子項目 | #7337 | → 遺伝子変異割合 |  | %
#7336子項目 | #7416 | → コピー数 |  | コピー
#7250 | #7250 | RET遺伝子変異解析 | FALCO（ファルコバイオシステムズ総合研究所） | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 14～15 | 遺伝カウンセリングが必要ですので、遺伝子診療部からオーダして下さい。 検体提出があればFALCOへ連絡。 翌日検体回収されるので冷蔵保存(冷蔵で1週間安定とのこと)。 FALCOの研究所火災のため、2019/2/5より一時受託中止していたが、2019/2/25より再開 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 Re | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 |  | 依頼書を受け取る際に、患者IDと匿名化IDが照合できる状態になっているかどうか確認すること。ただし、2023/4/1からは匿名化符号から実名表記に変更 |  | 特殊C-随意契約 | 2016-10-03
#7407 | #7407 | 多発性内分泌腺腫症1型（MEN1）スクリーニング | FALCO（ファルコバイオシステムズ総合研究所） | - | 該当なし | SBS（Sequencing by Synthesis）法およびMLPA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 21～22 | 専用の依頼用紙が必要、検査部にて配布。 MEN1遺伝子の全エクソン(non-coding exonを除く)およびエクソン-イントロン境界領域の塩基配列を解析し、あわせてMLPA法によりMEN1遺伝子のエクソンレベルの比較的大きな欠失や重複を解析する。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 常 ファ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 | 2 (FALCOより量を減らすことはできないと回答) |  |  | 特殊C-随意契約
#7274 | #7274 | RB1スクリーニング | FALCO（ファルコバイオシステムズ総合研究所） | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 21 | 検体提出はFALCO、検体は提出された場合はFALCOに検体回収を依頼する。専用の依頼用紙の提出が必要である。 FALCOの研究所火災のため、2019/2/5より一時受託中止していたが、2019/2/25より再開 | 特殊C 全血 レニカテ紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 | 1 | 依頼書を受け取る際に、患者IDと匿名化IDが照合できる状態になっているかどうか確認すること。ただし、2023/4/1からは匿名化符号から実名表記に変更 |  | 特殊C-随意契約 | 2018-07-17
#7278 | #7278 | RB1シングルサイト | FALCO（ファルコバイオシステムズ総合研究所） | - | 該当なし | PCR法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 常温 | 14 | 検体提出はFALCO、検体は提出された場合はFALCOに検体回収を依頼する。専用の依頼用紙の提出が必要。 FALCOの研究所火災のため、2019/2/5より一時受託中止していたが、2019/2/25より再開 | 特殊C 全血 レニカテ紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 全血 2.0 | 1 | 依頼書を受け取る際に、患者IDと匿名化IDが照合できる状態になっているかどうか確認すること。ただし、2023/4/1からは匿名化符号から実名表記に変更 |  | 特殊C-随意契約 | 2018-07-17
#7319 | #7319 | SOD1遺伝子解析 | SRL | - |  | ダイレクトシークエンス | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 17～21 | 専用の依頼用紙が必要です。依頼用紙は臨床検査部にてお渡しします。 | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵(冷蔵安定性3日) | 全血 2.0 |  |  | 画像設定追加。 | 特殊C-随意契約 | 2025-03-10
#7547 | #7547 | FGFR2融合遺伝子(FISH) | SRL | - |  | FISH法 | ブロック | 常温 | 15～21 日程度(提出材料がブロックの場合、委託先におけるスライド作成に 1 週間程度かかるため。スライドの時は8～14日） | 専用の依頼用紙が必要です。依頼用紙は臨床検査部にてお渡しします。スライドで提出する場合は3～5μm×3枚。検査結果は、陽性率は数値報告。 本検査については、1 検体あたりの税込単価が保険点数を上回っており、検査後必ず当院にて継続的に治療を受けていただくこと、想定件数（年 24件程度）を大幅に超過しないことを条件に、病院長より検査実施の承認をいただいていますこと、申し添えます。 | 特殊C 組織 ブロック 常 胆 | そのまま | 常温 | 常温 | - | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-03-17
#7547子項目 | #7548 | → 陽性率 |  | %
#7547子項目 | #7549 | → 判定 |  | -
#7555 | #7555 | 大腸癌メチル化検出 | BML | - |  | PCR | スライド | 常温 | 5～8 | BMLはブロック受付不可のため、2025/11/1からスライドのみ。専用依頼用紙が必要。 「本検査については、1 検体あたりの税込単価が保険点数を上回っており、検査後必ず当院にて継続的に治療を受けていただくこと、想定件数（年 24件程度）を大幅に超過しないことを条件に、病院長より検査実施の承認をいただいていますこと、申し添えます」と案内済み | 特殊C 腫瘍組織 スライド 常 ﾒﾁ | そのまま | ー | ー | 未染スライド5～10枚（厚さ5μm） | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#7555 | #7555 | 大腸癌メチル化検出 | LSI | - |  | PCR | [13 empty] | 2025-09-16 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4441 | #4441 | トリプシン | SRL | ng/mL | 210～570(ng/mL) | ラテックス凝集比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.1 |  |  | D-1-01 | 2025-11-01
#4441 | #4441 | トリプシン | LSI | ng/mL | 100-550 ng/mL | EIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4441 | #4441 | トリプシン |  |  |  | RIA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定方法変更
#4425 | #4425 | プロジェステロン（プロゲステロン） | LSI | ng/mL | 男性：0.6 ng/mL以下、女性：0.4 ng/mL以下(卵胞期)、8.5～21.9 ng/mL(黄体期)、51.2～326 ng/mL(妊娠後期) | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 冷蔵で10日間安定(2020/12/2 LSI回答) |  | D-1-03 | 2013-04-01
#4425 | #4425 | プロジェステロン（プロゲステロン） |  |  | 男性：0.5ng/mL以下、女性卵胞期1.7ng/mL以下、女性黄体期：0.2～31.6ng/mL、女性妊娠後期：34.5～390ng/mL、女性閉経後：1.0ng/mL以下 | RIA法 | [13 empty] | 2005-04-01 | 2013-03-31 | 測定方法変更
#4425 | #4425 | プロジェステロン（プロゲステロン） |  |  | 男性：0.4ng/mL以下、女性卵胞期：0.1～1.5ng/mL、女性黄体期：2.5～28ng/mL、女性妊娠後期：55～255ng/mL、女性閉経後：1.0ng/mL以下 | [15 empty] | 2005-03-31 | 基準範囲変更
#4426 | #4426 | hANP | LSI | pg/mL | 43.0 pg/mL以下 | FEIA法 | 22.グルカ緑 | 氷冷 | 2～3 | 溶血で若干低値傾向。乳びは受付不可。 | 特殊D 血液 グルカゴン緑 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.3 | 血漿 0.2 |  |  | D-1-04 | 2014-09-29
#4426 | #4426 | hANP |  |  |  | CLEIA法 | [13 empty] | 2008-04-01 | 2014-09-26 | 測定方法変更
#4426 | #4426 | hANP |  |  |  | IRMA法 | [14 empty] | 2008-03-31 | 測定方法変更
#4448 | #4448 | 遊離テストステロン | LSI | pg/mL | 男性20～29歳:7.6～23.8、男性30～39歳:6.5～17.7、男性40～49歳:4.7～21.6、男性50～59歳:4.6～19.6、男性60～69歳:5.3～11.5、男性70歳以上:4.6～16.9。女性20～29歳:0.4～2.3、女性30～39歳:0.6～2.5、女性40～49歳:0.3～1.8、女性50歳以上:0.8～1.7 | RIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 冷蔵保存では24h安定、それ以上は凍結保存する(2020年8月 LSI確認) 試薬ロット不良のため、2025/9/5から一時受付中止していたが、2025/10/3から再開 BMLではホームページ非掲載項目であるが、EIA法実施。契約外項目で検査できるが、相関注意） | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | D-1-05 | 2015-04-12
#4448 | #4448 | 遊離テストステロン |  | pg/mL | 男性20～29歳：8.8～31.7、男性30～39歳：7.3～28.9、男性40～49歳：6.2～24.9、男性50～59歳：6.1～25.0、男性60～79歳：5.8～18.2。女性20～29歳：1.5～4.9、女性30～39歳：0.8～4.1、女性40～49歳：0.5～4.0、女性50歳以上：設定なし。 | EIA法 | [13 empty] | 2015-04-13 | 2016-02-29 | 測定方法変更
#4448 | #4448 | 遊離テストステロン |  | pg/mL | 男性20～29歳：8.5～27.9、男性30～39歳：7.6～23.1、男性40～49歳：7.7～21.6、男性50～59歳：6.9～18.4、男性60～69歳：5.4～16.7、男性70～79歳：4.5～13.8。女性20～29歳：2.7以下、女性30～39歳：1.9以下、女性40～49歳：1.1以下、女性50～59歳：1.0以下、女性60歳以上：設定なし。 | RIA法 | [13 empty] | 2005-04-01 | 2015-04-12 | 測定方法変更
#4448 | #4448 | 遊離テストステロン |  | pg/mL | 男性11～20歳：30.9以下、男性21～30歳：13.1～43.9、男性31～40歳：6.8～48.0、男性41～50歳：17.0～33.4、男性51～60歳：12.4～32.8、男性61歳以上：4.9～26.5。女性11～20歳：4.5以下、女性21～30歳：4.3以下、女性31～40歳：4.2以下、女性41～50歳：2.0以下、女性51～60歳：2.0以下、女性61歳以上：2.0以下。 | [15 empty] | 2005-03-31 | 基準範囲変更
#4444 | #4444 | アンギオテンシン転換酵素(ACE) | LSI | IU/L | 7.7～29.4 IU/L | 笠原法 | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.35 |  |  | D-1-07
#3780 | #3780 | ソマトメジンＣ (別名：IGF-1) | LSI | ng/mL | 性別・年齢別の-2SD～+2SD。別添参照 | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～5 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | D-1-08 | 2019-10-01
#3780 | #3780 | ソマトメジンＣ (別名：IGF-1) |  | ng/mL | 性別・年齢別の-2SD～+2SD。別添参照 | IRMA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2019-09-30 | 測定方法変更
#3780 | #3780 | ソマトメジンＣ (別名：IGF-1) |  |  | 0歳：男性(18～150)、女性(12～174) 1～2歳：男性(11～172、女性(37～229)。 3～4歳：男性(29～173、女性(35～238)。 5～6歳：男性(64～203、女性(74～230)。 7～8歳：男性(50～356、女性(95～437)。 9～10歳：男性(87～405、女性(60～514)。 11～12歳：男性(115～545、女性(206～731)。 13～14歳：男性(178～686、女性(216～798)。 15～16歳：男性(287～555、女性(262～510)。 17～20歳未満：男性(219～509、女性(264～542)。 20～30歳未満：男性( 85～369、女性(119～389)。 30～40歳未満：男性( 67～318、女性(73～311)。 40～50歳未満：男性( 41～272、女性(46～282)。 50～60歳未満：男性( 59～215、女性(37～266)。 60～70歳未満：男性( 42～250、女性(37～150)。 70歳以上：男性(75～218、女性( 38～207)。 | IRMA法 | [13 empty] | 2013-04-01 | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#3780 | #3780 | ソマトメジンＣ (別名：IGF-1) |  |  | 0歳：男性(32～155)、女性(44～178)。 1～2歳：男性(37～216)女性(28～262)。 3～4歳：男性(60～179)、女性(54～333)。 5～6歳：男性(37～411)、女性(91～344)。 7～8歳：男性(150～448)、女性(101～1052)。 9～10歳：男性(138～501)、女性( 170～962)。 11～12歳：男性(144～924)、女性(370～896)。 13～14歳：男性( 338～850)、女性(385～74)。 15～16歳：男性( 250～680)、女性(313～759)。 成人：男性(106～398)、女性(121～436)。 | IRMA法 | [14 empty] | 2013-03-29 | 基準範囲変更
#4436 | #4436 | ガストリン | LSI | pmol/L | 11.9～46.9 pmol/L | RIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～5 | 試薬販売中止の為、2022年4月12日に検査受付中止。2023/8/1より新測定試薬販売の為、再開 | 特殊D 血液 分離剤青 常 ガ | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | D-1-09 | 2023-08-01
#4436 | #4436 | ガストリン |  | pg/mL | 37～172 pg/mL | RIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2023-07-31 | 測定試薬変更
#4436 | #4436 | ガストリン |  |  | 30～150 | [15 empty] | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#4437 | #4437 | HCG−β | LSI | ng/mL | 1.00 ng/mL未満 | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | 試薬製造遅延のため、2024年3月末から受付中止、2025/10/1より再開 | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清冷蔵 | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  | 再開次第、次期契約仕様にのっていないため、再度契約申請が必要であるため手続した結果、LSIとなったため、マスタ設定不要 | D-1-10 | 2022-06-01
#4437 | #4437 | HCG−β |  | ng/mL | 0.28ng/mL未満 | CLIA法 |  |  |  | 2023年1月12日以降試薬性能不良により受託一時中止していたが、2023年7月3日より測定試薬を変更して再開 | [9 empty] | 2022-06-01 | 2023-07-03 | 測定試薬変更
#4437 | #4437 | HCG−β |  | ng/mL | 0.1 ng/mL | IRMA法 |  |  |  | 尿検体は2022/3/31より受付不可。 | [10 empty] | 2022-05-31 | 測定試薬変更
#4438 | #4438 | カルシトニン | LSI | pg/mL | 男性：(5.15 pg/mL以下)、女性：( 3.91pg/mL以下) | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | 2022/4/1よりビオチン干渉を受けにくい同一試薬メーカーの改良試薬に変更 | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵(冷蔵では安定性は1日) | 遠心後上清凍結 | 血清 0.３ | 血清 0.2 |  |  | D-1-11 | 2016-04-01
#4438 | #4438 | カルシトニン |  |  | 男性20～29歳：34.4～89.2、男性30～49歳：30.9～120.1、男性50～69歳：16.6～95.4、男性70～90歳：26.2～49、女性20～29歳：29.4～68.6、女性30～49歳：17.1～58.7、女性50～69歳：21.6～54、女性70～90歳：17～55.8 | RIA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定方法変更
#4447 | #4447 | エリスロポエチン | LSI | mU/mL | 4.2～23.7 mIU/mL | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵（冷蔵安定性28日) | 遠心後冷蔵 | 血清 0.７ | 血清 0.3 |  |  | D-1-12 | 2016-04-01
#4447 | #4447 | エリスロポエチン |  |  | 9.1～32.8 | RIA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定方法変更
#4481 | #4481 | オステオカルシン(INTACT) | LSI | ng/mL | 男性：8.4～33.1、女性：（閉経前）7.8～30.8、（閉経後）14.2～54.8 | ECLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～5 | 溶血検体では低下傾向。 2026年4月からの新試薬は測定系にビオチン（ビタミン B7）を用いており、多量のビオチンを摂取している場合は、測定結果に影響を及ぼす可能性があります。ビオチンを 1 日5mg 以上投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも 8 時間以上経過してから実施してください。 | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.1 |  |  | D-1-13 | 2026-04-01
#4481 | #4481 | オステオカルシン(INTACT) |  | ng/mL | 8.3～32.7 ng/mL | FEIA法 | [13 empty] | 2016-04-01 | 2026-03-31 | 測定試薬変更
#4481 | #4481 | オステオカルシン(INTACT) |  | ng/mL | 3.1～12.7 | IRMA法 | [14 empty] | 2016-03-31 | 測定試薬変更
#4466 | #4466 | 肝細胞増殖因子（HGF） | LSI | ng/mL | 0.39 ng/mL以下 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～8 |  | 特殊D 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後上清凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | D-1-14
#4458 | #4458 | PTHrP（副甲状腺ホルモン関連蛋白） | LSI | pmol/L | 1.1 pmol/L未満 | IRMA法 | 22.グルカ緑 | 氷冷 | 5～7 | 血清不可(2020/10月LSI確認) | 特殊D 血液 グルカゴン緑 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.3 |  |  | D-1-15
#4459 | #4459 | whole PTH | LSI | pg/mL | 14.9～56.9 pg/mL | ECLIA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～3 | 血清も可、冷蔵における安定性は24hとのこと(2020/10月LSI確認)。 2022/4/1よりビオチン干渉を受けにくい同一試薬メーカーの改良試薬に変更 | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.3 |  |  | D-1-16 | 2019-10-01
#4459 | #4459 | whole PTH |  | pg/mL | 8.3～38.7 | CLEIA法 | [13 empty] | 2017-12-01 | 2019-09-30 | 測定方法変更
#4459 | #4459 | whole PTH |  |  | 9.0～39.0 | IRMA法 | [14 empty] | 2017-11-30 | 測定方法変更
#4423 | #4423 | バソプレシン | LSI | pg/mL | 2.8 pg/mL以下 | RIA法（デスモプレシンの影響の少ない測定方法） | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 5～7 | 溶血では高値傾向。乳びは受付不可 | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 1.2 | 血漿 0.6 (ただし、データが出ない場合もあることを了承してほしいとのLSIの見解、2020年1月確認) |  |  | D-1-17 | 2016-04-01
#4423 | #4423 | バソプレシン |  |  | 4.2以下 | [14 empty] | 2016-02-12 | 2016-03-31 | 基準範囲変更
#4423 | #4423 | バソプレシン |  |  | 0.3～4.2 |  |  |  |  | 試薬供給がなくなったため一時中断 | [10 empty] | 2012-03-31 | 基準範囲変更
#4560 | #4560 | 膵グルカゴン | LSI | pg/mL | 8.8～45.2 pg/mL | ELISA法 | 22.グルカ緑 | 氷冷 | 3～6 | 溶血により低下傾向。採血後、全血の状態で常温で1時間、冷蔵で6時間。 | 特殊C 血液 グルカゴ緑 氷 膵 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.6 | 血漿 0.2 |  |  | D-1-18 | 2026-04-01
#4560 | #4560 | 膵グルカゴン | LSI | pg/mL | 5.4～55.0 pg/mL | ELISA法 | [13 empty] | 2022-04-01 | 2026-03-31 | 測定試薬変更
#4560 | #4560 | 膵グルカゴン | BML | [16 empty] | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 外注先変更
#4560 | #4560 | 膵グルカゴン | SRL | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#4443 | #4443 | アルドステロン | BML | pg/mL | 4.0～82.1 pg/mL | CLEIA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～3 |  | 特殊D 血液 レニカテ黒 氷 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 (安定性1か月） | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | D-1-19 | 2025-11-01
#4443 | #4443 | アルドステロン | LSI | pg/mL | 4.0～82.1 pg/mL | CLEIA法 | [13 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4443 | #4443 | アルドステロン | BML | pg/mL | 4.0～82.1 pg/mL | CLEIA法 | [13 empty] | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 外注先変更
#4443 | #4443 | アルドステロン |  | pg/mL | 10.4-142.3 pg/mL | CLEIA法 |  |  |  | 2022年1月4日からLC-MS/MSに準拠したCLEIA法に変更。新法・旧法の相関：y(新法)=0.76x(旧法)-40.63, r=0.84 | [9 empty] | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 外注化
#4443 | #4443 | アルドステロン |  | pg/mL | 随時：36.0～240.0、臥位：30.0～159.0、立位：39.0～307.0 | CLEIA法 |  |  |  | 新法・旧法の相関：y(新法)=0.89x(旧法)-2.19, r=0.90 | [9 empty] | 2017-02-13 | 2022-01-03 | 測定試薬変更
#4443 | #4443 | アルドステロン |  | pg/mL | 随時：36.0～240.0、臥位：30.0～159.0、立位：39.0～307.0 | RIA法 | [13 empty] | 2007-02-01 | 2017-02-12 | 院内取り込み
#4443 | #4443 | アルドステロン |  | ng/dL | 早朝安静時：2～13 | RIA法 | [14 empty] | 2007-01-31 | 基準範囲変更
#4310 | #4310 | 尿中コルチゾール | LSI | 結果報告は“μg/L”。蓄尿量 から“μg/day”に換算 | 5.5～66.7 μg/day | CLIA法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 | 変更後の試薬では、塩酸蓄尿は受付可能となった。 月経の影響なし。 2022/3/31にて試薬販売中止の為中止となるため、2022/4/1より測定試薬変更された。 | 特殊D 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 尿 2.0 | 尿 0.3 | 冷蔵で2week安定、常温保存でのデータはないが、1-2日なら問題はないであろうとのLSIからの回答有(2021/1/6) |  | D-2-01 | 2022-04-01
#4310 | #4310 | 尿中コルチゾール |  | 結果報告は“μg/L”。蓄尿量 から“μg/day”に換算 | 11.2-80.3(μg/day) | RIA法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#4321 | #4321 | 尿中VMA | LSI | 結果報告は“mg/L”。蓄尿量 から“mg/day”に換算 | 1.4～4.9 mg/day | LC-MS/MS | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～4 | 当日採取ならば、スポット尿でも測定可能。 溶血の影響は認められないので、おそらく月経の影響はないとのLSI回答(2021年1月)。 2025/2/14から酸性ユリメジャーTでも酸性畜尿も可(塩酸畜尿も可)。 | 特殊D 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 酸性畜尿 1.0 | 酸性畜尿 0.5 |  |  | D-2-02 | 2022-04-01
#4321 | #4321 | 尿中VMA |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#4322 | #4322 | 尿中HVA | LSI | 結果報告は“mg/L”。蓄尿量 から“mg/day”に換算 | 1.6～5.5 mg/day | LC-MS/MS | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～4 | 当日採取ならば、スポット尿でも測定可能。 溶血の影響は認められないので、おそらく月経の影響はないとのLSI回答(2021年1月)。 2025/2/14から酸性ユリメジャーTでも酸性畜尿も可(塩酸畜尿も可)。 | 特殊D 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 酸性畜尿 1.0 | 酸性畜尿 0.5 |  |  | D-2-03 | 2022-04-01
#4322 | #4322 | 尿中HVA |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#4415 | #4415 | 遊離メタネフリン分画 | BML | pg/mL | 遊離メタネフリン：130pg/mL以下(仰臥位の場合)、遊離ノルメタネフリン：506pg/mL以下(仰臥位の場合) | ELISA | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 4～10 | 溶血・乳びの影響あり(影響の度合いは検討データなしとの回答、添付文書には溶血または乳び検体は使用不可との記載あり)。 測定値の上昇を防ぐため、空腹時に仰臥位にて20分間安静にしたのちに採血。 ヘパリン血漿でも測定可能との添付文書に記載有。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血漿 1.0 | 血漿 0.6 | 全血状態では、室温での安定性は30分。全血冷蔵の安定性は不明。血漿状態では、冷蔵での安定性は6時間。 |  | 特殊C-随意契約
#4415子項目 | #4416 | → 遊離メタネフリン
#4415子項目 | #4417 | → 遊離ノルメタネフリン
#4330 | #4330 | 尿中メタネフリン２分画 → | LSI | mg/day | メタネフリン:0.05～0.20 mg/day、ノルメタネフリン：0.10～0.28 mg/day | LC-MS/MS | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～5 | スポット尿：単位はmg/L 溶血の影響は認められないので、おそらく生理の影響はないとのLSI回答(2021年1月) 2025/2/14から酸性ユリメジャーTでも酸性畜尿も可(塩酸畜尿も可)。 | 特殊D 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 酸性畜尿 2.0 | 酸性畜尿 1.1 |  |  | D-2-04 | 2022-04-01
#4330 | #4330 | 尿中メタネフリン２分画 → |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#4330子項目 | #4331 | → 尿メタネフリン
#4330子項目 | #4332 | → 尿ノルメタネフリン
#4341 | #4341 | 尿中5-HIAA | LSI | 結果報告は“mg/L”。蓄尿量 から“mg/day”に換算 | 0.6～4.1 | LC-MS/MS | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～4 | 2025/2/14から酸性ユリメジャーTでも酸性畜尿も可(塩酸畜尿も可) | 特殊D 尿 ポリオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 酸性畜尿 1.0 | 酸性畜尿 0.5 |  |  | D-2-05 | 2022-04-01
#4341 | #4341 | 尿中5-HIAA |  |  |  | HPLC法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 測定方法変更
#4483 | #4483 | 頸管膣分泌中癌胎児性フィブロネクチン | LSI | ng/mL | 50 ng/mL未満 | EIA法 | 48.フィブロネ | 常温 | 2～3 | 最低量は200μLとのこと(2020年12月 LSI回答)。 | 特殊D 膣分泌液 フィブロネ 常 | そのまま | 凍結 | 凍結 | - | - | 専用容器に入れていれば冷蔵でも3日安定(2022年5月LSI回答) |  | D-2-06
#4470 | #4470 | 尿中カテコールアミン（カテコラミン）3分画 | SRL | μg/day（部分尿ではμg/L） | アドレナリン 3.4～26.9、ノルアドレナリン 48.6～168.4、ド-パミン 365.0～961.5 (μg/day) | HPLC法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 3～4 | 当日採取ならば、スポット尿でも測定可能 | 特殊D 尿 ポリオレ 常 SR | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 酸性畜尿 5.0 | 酸性畜尿 2.5 |  |  | D-2-07 | 2025-11-01
#4470 | #4470 | 尿中カテコールアミン3分画 | LSI | μg/day（部分尿ではμg/L） | アドレナリン 1.1～22.5、ノルアドレナリン 29.2～118、ドーパミン 100～1000 (μg/day) | HPLC法 | [14 empty] | 2025-10-31 | 外注先変更
#4470子項目 | #4473 | → アドレナリン(A)
#4470子項目 | #4472 | → ノルアドレナリン(NA)
#4470子項目 | #4471 | → ドパミン(DA)
#4470子項目 | #7741 | → 尿量 |  | -
#4410 | #4410 | カテコールアミン分画（カテコラミン分画） | LSI |  | アドレナリン：0.17 ng/mL以下、ノルアドレナリン：0.15～0.57 ng/mL、ドパミン：0.03 mg/mL以下 | HPLC法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～4 |  | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 1.0 | 血漿 0.5 |  |  | D-1-02
#4410子項目 | #4411 | → アドレナリン |  | ng/mL
#4410子項目 | #4412 | → ノルアドレナリン |  | ng/mL
#4410子項目 | #4414 | → ドパミン |  | mg/mL
#4413 | #4413 | 総カテコールアミン（総カテコラミン） | LSI | ng/mL | 0.15～0.74 ng/mL | HPLC法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～4 |  | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 1.0 | 血漿 0.5 |  |  | 特殊D-随意契約
#4413子項目 | #4421 | → DCAA
#4413子項目 | #4422 | → DCANA
#7442 | #7442 | 17α－ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP) 生後4か月以下 | SRL | ng/mL | 2.3(ng/mL)以下 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 交差反応を避けるために、生後4か月以下では抽出操作を委託先で行うため、生後4か月以下と5か月以上で依頼を分ける(委託先HPおよび添付文書にも記載有)。 4か月以下の新生児が、5か月以上をオーダした場合：偽高値となる。 5か月以上の患者が、4か月以下をオーダした場合：偽低値となる。 2022年9月30日をもって、検査受付一時中止(試薬納品遅延の為)していたが、2023/1/23に再開 | 特殊D 血液 分離剤青 常 S4 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵(冷蔵安定性21日) | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | 特殊D-随意契約
#7443 | #7443 | 17α－ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP) 生後5か月以上 | SRL | ng/mL | 2.3(ng/mL)以下 | EIA法 | 08.分離青 | 常温 | 3～9 | 交差反応を避けるために、生後4か月以下では抽出操作を委託先で行うため、生後4か月以下と5か月以上で依頼を分ける(委託先HPおよび添付文書にも記載有)。 4か月以下の新生児が、5か月以上をオーダした場合：偽高値となる。 5か月以上の患者が、4か月以下をオーダした場合：偽低値となる。 2022年9月30日をもって、検査受付一時中止(試薬納品遅延の為)していたが、2023/1/23に再開 | 特殊D 血液 分離剤青 常 S5 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵(冷蔵安定性21日) | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | 特殊D-随意契約
#8161 | #8161 | 【各科】血清保存移植登録患者 | - | - |  | - | 08.分離青 | 常温 | - | 必要最小量は移植医療部に確認。 | 特殊D 血液 分離剤青 常 移 | 遠心して分注（分注ラベル） | 常温 | - | 血清 2.0 | - | 移植医療部が血清を回収する。 |  | 特殊D | 2022-04-18
#8161 | #8161 | 移植登録患者用保存血清 |  | - |  | - |  |  |  | 検査オーダは、基本的にはマージしない運用となった(2020/6/19)。 | [10 empty] | 2022-04-17 | 名称変更
#8162 | #8162 | 【各科】全血保存移植登録患者 | - | - |  | - | 08.分離青 | 常温 | - | 必要最小量は移植医療部に確認。 | 特殊D 全血 分離剤青 常 移 | そのまま | 常温 | - | 8.5 | - | 検査オーダは、基本的にはマージしない運用となった(2020/6/19)。 移植医療部が検体を回収する。 誤って遠心処理してしまった場合でも、再採血不要(移植医療部に確認済み) |  | 特殊D | 2022-04-18
#8196 | #8196 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | SRL | ng/mL | 女性22～25歳：0.28～8.01(ng/mL)、女性26～30歳：0.29～12.2(ng/mL)、女性31～35歳：0.07～10.0(ng/mL)、女性36～40歳：9.23以下(ng/mL)、女性41～45歳：4.48以下(ng/mL) | CLEIA | 08.分離青 | 常温 | 2-4 |  | 特殊D 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 (冷蔵保存安定性21日) |  |  |  | 基準範囲：女性の場合、年齢によって異なるため、ハートレイの基準範囲に入力し、電子カルテの基準範囲には入力しない。 |  | 2021-10-01
#8196 | #8196 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH) |  | ng/mL |  | ECLIA | [14 empty] | 2021-09-30 | 測定方法変更
#5937 | #5937 | グルタミン酸受容体抗体(GluR抗体） | 静岡てんかん・神経医療センター | - | 陰性(-) | ELISA法 | 郵送：GluR抗体 |  | 適時 | 依頼医師より、静岡てんかんセンターの担当者にメールして検査を依頼する(メールアドレスは検査情報室の電話帳に記載)。静岡県立てんかんセンターへ直接郵送。メールの返答時に、提出条件等が記載されている。 | 特殊B 血液 GluR抗体 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - | ラベルのみ受付。検査情報室のノートに日付を書いてラベルを貼っておく。 |  | 特殊B-随意契約
#7257 | #7257 | 血中アシルカルニチン(診断用)、血中アシルカルニチン(経過観察) | 島根大学医学部附属病院難病総合治療センター | nmol/mL | 該当なし | タンデムマス法 | 郵送：ｱｼﾙｶﾙﾆ |  | 約2週間 | 検体は各科から島根大学医学部附属病院難病総合治療センターに変更へ直接郵送 初回用の診断用と経過観察用に分かれている | 特殊C 血液 ｱｼﾙｶﾙﾆ 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液(ろ紙)または血清 | - | ﾗﾍﾞﾙのみ受付。検査情報室のノートに日付を書いてラベルを貼っておく。 |  | 特殊C-随意契約 | 2019-02-01
#7257 | #7257 | 血中アシルカルニチン(診断用)、血中アシルカルニチン(経過観察) | NPO法人タンデムマス・スクリーニング普及協会 | [6 empty] | 一時受託中止(2018年12月1日から2019年1月31日まで) | [9 empty] | 2012-10-01 | 2018-11-30 | 外注先変更
#7261 | #7261 | 先天性銅代謝異常症（メンケス病のみ） | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：銅代謝EDTA |  | 60日以内 | 鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科へ各診療科から直接検体を郵送していたが、2019/4/8より、かずさDNA研究所へ委託先変更。 EDTA-2K入り5mL採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、検体ラベルのみ提出。各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送 | 特殊C 血液 銅代謝EDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2019-04-08
#7261 | #7261 | 先天性銅代謝異常症（メンケス病のみ） | 鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科 | [16 empty] | 2014-07-01 | 2019-04-07 | 外注先変更
#7338 | #7338 | 先天性銅代謝異常症（ウィルソン病） | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：銅代謝EDTA |  | 60日以内 | ウィルソン病の検査依頼をする場合に使用する。 EDTA-2K入り5mL採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、検体ラベルのみ提出。各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送 | 特殊C 血液 銅代謝EDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2019-04-08
#7256 | #7256 | 尿中有機酸(診断用)、尿中有機酸(経過観察) | 島根大学医学部附属病院難病総合治療センター | nmol/mL | 該当なし | LC/MS | 郵送：尿中有機酸 |  | 約2週間 | 検体は各科から島根大学医学部附属病院難病総合治療センターに変更へ直接郵送 初回用の診断用と経過観察用に分かれている 2018/11/30をもって、検査委託一時中止、2019/2/1に再開 | 特殊B 尿 尿中有機酸 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 尿 | - | ﾗﾍﾞﾙのみ受付。検査情報室のノートに日付を書いてラベルを貼っておく。 |  | 特殊C-随意契約 | 2019-02-01
#7256 | #7256 | 尿中有機酸(診断用)、尿中有機酸(経過観察) | NPO法人タンデムマス・スクリーニング普及協会 | [6 empty] | 一時受託中止(2018年12月1日から2019年1月31日まで) | [9 empty] | 2012-10-01 | 2018-11-30 | 外注先変更
#7262 | #7262 | ALPL遺伝子変異解析 | かずさDNA研究所 | - | 検出せず | 次世代シークエンス | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | 検体は委託先に直送し、検体ラベルのみ臨床検査部に提出。検査および結果登録は小児科で実施しているため、随意契約は結んでいない。院内検査の為、保険請求は可能 かずさDNA研究所に2019/9/17に委託先変更されたため、随意契約となった | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 AL | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - | 検査情報室のノートに日付を書いてラベルを貼っておく。 |  | 特殊C-随意契約 | 2019-09-17
#7262 | #7262 | ALPL遺伝子変異解析 |  |  |  | サンガー法 | [13 empty] | 2017-02-01 | 2019-09-13 | 外注先変更
#7270 | #7270 | 原発性免疫不全症候群 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | PCR法 | 郵送：ﾒﾝﾌ-EDTAT |  | 随時 | EDTA-2K入り採血管2本に2mlずつ採血（合計4ml、今は1本でよい）し、かずさDNA研究所へ各診療科から直接検体を郵送。 検体ラベルのみ提出 | 特殊C 血液 ﾒﾝﾌ-EDTAT 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2017-10-23
#7275 | #7275 | ロイスディーツ症候群 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シーケンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | (2020年4月より家族性大動脈瘤・解離が別項目になった) EDTA-2Na入り採血管2本に1mlずつ採血(合計2ml)し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2020-04-01
#7275 | #7275 | ロイスディーツ症候群及び家族性大動脈瘤・解離 | 国循センター心臓血管内科・不整脈科 |  |  | DNAシークエンス法 | [14 empty] | 2020-03-31 | 外注先変更
#7276 | #7276 | マルファン症候群（かずさ） | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シーケンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | （2026年1月から国循での「MF（マルファン症候群）」が採用となったため混同しないよう注意。） EDTA-2Na入り採血管2本に1mlずつ採血(合計2ml)し、かずさDNA研究所に各診療科から直接検体を郵送 検体ラベルのみ提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2020-04-01
#7276 | #7276 | マルファン症候群 | 国循センター心臓血管内科・不整脈科 |  |  | DNAシークエンス法 | [13 empty] | 2018-07-17 | 2020-03-31 | 外注先変更
#7277 | #7277 | エーラスダンロス症候群(血管型) | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シーケンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2Na入り採血管2本に1mlずつ採血(合計2ml)し、かずさDNA研究所に各診療科から直接検体を郵送 検体ラベルのみ提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2020-04-01
#7277 | #7277 | エーラスダンロス症候群(血管型) | 国循センター心臓血管内科・不整脈科 |  |  | DNAシークエンス法 | [13 empty] | 2018-07-17 | 2020-03-31 | 外注先変更
#1994 | #1994 | HLA-DNAタイピング | HLA研究所 | - | 該当なし | Luminex法 | 郵送：13.HLD-DNA |  | 7 | (輸血部の院内検査にも同様の検査項目があるため、輸血部の項目かHLA研究所の項目の話かを確認する） 検体提出は診療科から直接HLA研究所に郵送。臨床検査部にはラベルのみ提出。 | 特殊C 全血 HLA-DNA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2018-10-01
#1995 | #1995 | 抗HLA抗体スクリーニング | HLA研究所 | - | 該当なし | Luminex法 | 郵送：11.HLA抗体 |  | 7 | (輸血部の院内検査にも同様の検査項目があるため、輸血部の項目かHLA研究所の項目の話かを確認する） 検体提出は診療科から直接HLA研究所に郵送。臨床検査部にはラベルのみ提出。2018/12/3より受付開始予定。 | 特殊C 血液 HLA抗体 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2018-12-03
#1996 | #1996 | 抗HLA抗体同定（クラスⅠ） | HLA研究所 | - |  | Luminex法 | 郵送：11.HLA抗体 |  | 7 | (輸血部の院内検査にも同様の検査項目があるため、輸血部の項目かHLA研究所の項目の話かを確認する） 検体提出は診療科から直接HLA研究所に郵送。臨床検査部にはラベルのみ提出。2018/12/3より受付開始 | 特殊C 血液 HLA抗体 常 | 到着してノート貼付 | - | - |  | - |  |  | 特殊C-随意契約
#1997 | #1997 | 抗HLA抗体同定（クラスⅡ） | HLA研究所 | - |  | Luminex法 | 郵送：11.HLA抗体 |  | 7 | (輸血部の院内検査にも同様の検査項目があるため、輸血部の項目かHLA研究所の項目の話かを確認する） 検体提出は診療科から直接HLA研究所に郵送。臨床検査部にはラベルのみ提出。2018/12/3より受付開始 | 特殊C 血液 HLA抗体 常 | 到着してノート貼付 | - | - |  | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7347 | #7347 | 遺伝性自己炎症疾患 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2019-06-17
#7378 | #7378 | プロピオン酸血症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7384 | #7384 | フェニルケトン尿症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7383 | #7383 | メープルシロップ尿症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7382 | #7382 | ホモシスチン尿症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7381 | #7381 | シトルリン血症（I 型）遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7380 | #7380 | アルギノコハク酸血症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7379 | #7379 | メチルマロン酸血症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7386 | #7386 | イソ吉草酸血症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7387 | #7387 | メチルクロトニルグリシン尿症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7388 | #7388 | HMG-CoA リアーゼ欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7389 | #7389 | 複合カルボキシラーゼ欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7390 | #7390 | グルタル酸血症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7171 | #7171 | 中鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7172 | #7172 | 極長鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7173 | #7173 | MTP遺伝子検査（ミトコンドリア３頭酵素欠損症,LCHAD 長鎖３ヒド ロキシアシル-CoA 脱水素酵素欠損症を含む） | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7174 | #7174 | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ１欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7175 | #7175 | 尿素サイクル異常症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7400 | #7400 | 高 IgD 症候群遺伝子検査遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7402 | #7402 | 化膿性関節炎･壊疽性膿皮症･アクネ症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7401 | #7401 | クリオピリン関連周期熱症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7404 | #7404 | ライソゾーム病遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7403 | #7403 | ファイファー症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7406 | #7406 | 家族性大動脈瘤・解離 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約 | 2020-04-01
#7406 | #7406 | 家族性大動脈瘤・解離 | 国循センター心臓血管内科・不整脈科 |  |  | DNAシークエンス法 | [13 empty] | 2018-07-17 | 2020-03-31 | 外注先変更
#7176 | #7176 | クルーゾン症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7177 | #7177 | アントレー・ビクスラー症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7179 | #7179 | アペール症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7180 | #7180 | ロスムンド・トムソン症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7178 | #7178 | ペリー症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7181 | #7181 | PCDH19 関連症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7397 | #7397 | 白血病・リンパ腫解析検査(初発) | 国立成育医療研究センター衛生検査センター | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 郵送：20.ヘパ緑（ラベルは17.染B1黒となっている） |  | 委託先に到着から7日以内 | 染色B1黒（ヘパリン）採血管、血液5mLおよび骨髄液2mL（最低1mL）、未染色塗抹標本(基本は骨髄)2枚全てを診療科から郵送する。 検体は平日の午前中に到着するように送付する、土、日、祝日は受付不可。 依頼書は臨床検査部にて渡す。 | 特殊C 骨髄液 へパ緑 常 成 | 到着してノート貼付 | - | - | 骨髄液 | - |  | 小児白血病でしか、保険請求できないと小児科より連絡があり、小児科限定との文言をオーダ画面に追加した(2020/9/11) | 特殊C-随意契約
#7398 | #7398 | 白血病骨髄微小残存病変解析 | 国立成育医療研究センター衛生検査センター | - | 該当なし | フローサイトメトリー | 郵送：20.ヘパ緑（ラベルは17.染B1黒となっている） |  | 委託先に到着から2日以内 | 染色B1黒（ヘパリン）採血管、血液5mLまたは骨髄液2mLを診療科から郵送する。 検体は平日の午前中に到着するように送付する、土、日、祝日は受付不可。 依頼書は臨床検査部にて渡す。 | 特殊C 骨髄液 へパ緑 常 成 | 到着してノート貼付 | - | - | 骨髄液 | - |  | 小児白血病でしか、保険請求できないと小児科より連絡があり、小児科限定との文言をオーダ画面に追加した(2020/9/11) | 特殊C-随意契約
#7399 | #7399 | 急性リンパ芽球性白血病キメラ遺伝子スクリーニング ALL-II | 国立成育医療研究センター衛生検査センター |  | 該当なし | 定量PCR | 郵送：20.ヘパ緑（ラベルは17.染B1黒となっている） |  | 2日以内 | 染色B1黒（ヘパリン）採血管、骨髄液2mL（最低1mL）またはレニカテ紫（EDTA2Na）採血管、血液5mLを診療科から郵送する。ただし、末梢血は骨髄が提出困難な場合で、且つ、芽球が確実に含まれている場合のみ提出可能。 検体は平日の午前中に到着するように送付する、土、日、祝日は受付不可。 依頼書は臨床検査部にて渡す。 | 特殊C 骨髄液 へパ緑 常 成 | 到着してノート貼付 | - | - | 骨髄液 | - |  | 小児白血病でしか、保険請求できないと小児科より連絡があり、小児科限定との文言をオーダ画面に追加した(2020/9/11) | 特殊C-随意契約
#7187 | #7187 | 筋ジストロフィー遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7188 | #7188 | ドラベ症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7189 | #7189 | CFC症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7190 | #7190 | コステロ症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7191 | #7191 | ヌーナン症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7192 | #7192 | 歌舞伎症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7193 | #7193 | 肝型糖原病（糖原病Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅵ型、Ⅸa 型、Ⅸb 型、Ⅸc 型、Ⅳ型）遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7194 | #7194 | 筋型糖原病（糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd 型）遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7195 | #7195 | ATR-X症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7196 | #7196 | セピアプテリン還元酵素欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7197 | #7197 | CPT2 欠損症遺伝子検査遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7198 | #7198 | シトリン欠損症遺伝子検査遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7199 | #7199 | グルコーストランスポーター1 欠損症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7200 | #7200 | 副腎白質ジストロフィー遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7408 | #7408 | ソトス症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7413 | #7413 | アラジール症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7412 | #7412 | ルビンシュタイン・テイビ症候群遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7409 | #7409 | 先天性異常症候群(コルネリア・デランゲ症候群 スミス・レムリ・オピッツ症候群)遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7411 | #7411 | 軟骨無形成症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7414 | #7414 | 骨形成不全症遺伝子検査 | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7419 | #7419 | 甲状腺ホルモン不応症遺伝子検査（RTH) | かずさDNA研究所 | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 郵送：かずさEDTA |  | 60日以内 | EDTA-2K入り採血管2本に1mlずつ採血（合計2ml）し、各診療科から公益財団法人かずさDNA研究所へ直接検体を郵送。検体ラベルのみ検査部に提出。 | 特殊C 血液 かずさEDTA 常 | 到着してノート貼付 | - | - | 血液 | - |  |  | 特殊C-随意契約
#7377 | #7377 | NCC オンコパネルシステム | LSI | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | 01.ED2K紫、組織検体はがんゲノム医療センターに提出 |  | 15～25 | 採血量不足・凝固検体は受付不可。検体採取方法・取り扱い方法はがんゲノム医療センターの条件に準ずる。 がんゲノム医療センターからLSIを経由して株式会社理研ジェネシスに再委託するがん遺伝子パネル検査。 2mLの採血量がない場合または凝固検体は、再採血となる。 | 特殊C 血液 EDTA2K 常 | 到着してノート貼付 | がんゲノム医療センターが回収しに来るまでは、凍結 | - | 血液 2.0 | 2 (量を減らすことはできない) | 入院及び各科で採血された検体および検査部で採血された末梢血を凍結保存し、がんゲノムセンターが当日の夕方に末梢血を回収する。 |  | 特殊C(がんゲノム医療センターが契約)
#7376 | #7376 | Foundation one CDx ガンゲノムプロファイル | SRL | - | 該当なし | 次世代シークエンス法 | ブロック |  | 16-19 | 検体採取方法・取り扱い方法はがんゲノム医療センターの条件に準ずる がんゲノム医療センターからSRLを経由して海外委託するがん遺伝子パネル検査。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 FO | 到着してノート貼付 | - | - | がんゲノム医療センターの条件に準ずる | - | 検体提出はがんゲノムセンターが行うが、電子カルテに情報を反映させるため、ラベルを持参してくる。ラベルをハートレイにて到着確認し、持参ラベルは持参者に返却。発行されたラベルは検査情報室のノートに貼り付ける。 |  | 特殊C(がんゲノム医療センターが契約)
#7426 | #7426 | Foundation one Liquid CDx ガンゲノムプロファイル | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | 65.Found |  | がんゲノムセンターに結果は返却される | がんゲノム医療センターからSRLを経由して海外委託するがん遺伝子パネル検査。 検体提出はがんゲノムセンターが行うが、採血は臨床検査部にて実施。 採血管は指定採血管(ロシュ)以外は不可。採取ラベルは採血管の有効期限にかぶらないように貼る。 | 特殊C 全血 Found 常 FO | そのまま | 室温(4～35℃) (冷凍不可) | 当直時間帯の受け取り不可 | 8.5mL×2本 | - | 16時にがんゲノムセンターの担当者が回収しに来られるので、検体を渡す。 |  | 特殊C(がんゲノム医療センターが契約)
#7484 | #7484 | Guardant360 CDxがん遺伝子パネル | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | Streck Cell-Free DNA BCT CE |  | 16-18 | がんゲノム医療センター管理の検査。 必ず専用キットBox（Blood Collection Kit：BCK）に検体を梱包はがんゲノムセンターが行う？ 採血管の使用期限が必ず見えるように専用ラベルを貼付してください。採血管の使用期限が確認できない場合はご依頼できません。 ・採血時に採血管の使用期限が２週間を切っている場合は使用しないでください。必ず2本ご提出ください。2本以外でのご依頼はできません。 ・DNA量が少ないとがんゲノムセンターに連絡があった場合、1回のみ再検査することができる、その場合は検査コストはかからないので、コストフリー採血となる。Mychoiceの再検のように、初回検査のラベルを再発行して、採血することで対応 | 特殊C 血液 Guardant 常 | そのまま | 室温 (凍結不可) | 保存不可 | 20 | - |  |  | 特殊C-随意契約(がんゲノムセンター契約項目)
#7485 | #7485 | GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム | LSI | - |  | 次世代シークエンス法 | 01.ED2K紫 |  | 22～27 | 組織は病理部が担当。 がんゲノム医療センター管理検査 | 特殊C 血液 ED2K紫 氷 GE | そのまま | 冷蔵 | 保存不可 | 2 | - |  |  | 特殊C-随意契約(がんゲノムセンター契約項目)
#7496 | #7496 | Foundation one (トルカプCDx)（PIK3CA/AKT1/PTEN遺伝子検査) 組織用 | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 血液検体は保険対象外のため、組織のみが対象。 臨床検査部にはラベルのみの提出。その他の内容に関してはがんゲノム医療センターまでお願いします。 Foundation one (トルカプ CDx)は、従来の「Foundation one がんゲノムプロファイリングシステム」と異なり、本検査とエキスパートパネルに関する費用が別の保険点数として収載されたため、それぞれ別オーダで請求する必要があります。「トルカプ CDx エキパネ依頼」をオーダがしなかった場合、１症例当たり 342,000 円の病院負担となります。具体的な流れは、①「Foundation one (トルカプ CDx)」をオーダ → ②本検査の結果からトルカプ投与の適否判断 → ③ 「トルカプ CDx エキパネ依頼」をオーダしエキスパートパネル開催。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック（トルカプ) 常 FO | [5 empty] | 到着処理後ラベルをノートに貼る。 | 従来のがんパネル検査の保険請求フローとは異なるため、医事課の会計処理が煩雑になることから、別コードとして設定することになった。 | 特殊C-随意契約(がんゲノムセンター契約項目) | 2014-07-12
#7497 | #7497 | トルカプCDxエキパネ依頼 組織用 | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 血液検体は保険対象外のため、組織のみが対象。 臨床検査部にはラベルのみの提出。その他の内容に関してはがんゲノム医療センターまでお願いします。 Foundation one (トルカプ CDx)は、従来の「Foundation one がんゲノムプロファイリングシステム」と異なり、本検査とエキスパートパネルに関する費用が別の保険点数として収載されたため、それぞれ別オーダで請求する必要があります。「トルカプ CDx エキパネ依頼」をオーダがしなかった場合、１症例当たり 342,000 円の病院負担となります。具体的な流れは、①「Foundation one (トルカプ CDx)」をオーダ → ②本検査の結果からトルカプ投与の適否判断 → ③ 「トルカプ CDx エキパネ依頼」をオーダしエキスパートパネル開催。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック(エキパネ) 常 FO | [5 empty] | 到着処理後ラベルをノートに貼る。 | 従来のがんパネル検査の保険請求フローとは異なるため、医事課の会計処理が煩雑になることから、別コードとして設定することになった。 | 特殊C-随意契約(がんゲノムセンター契約項目) | 2014-07-12
#7717 | #7717 | OncoScreen plus CDx システム | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | 未染標本スライド 10 枚（厚さ 5μm） | 常温 | 21～32 | 検査に必要な腫瘍細胞の割合は 40％以上が推奨（最小 20％以上）です。40%未満の場合、偽陰性の可能性があります。 標本作成費用が発生した場合、検査費用に加え標本作成費用が追加で発生し、検査料金の総額が保険点数を超過してしまうことから、ブロック受付は不可です。 専用依頼書が必要ですので、臨床検査部にてお渡しします。 | 特殊C 腫瘍組織 病理スライド 常 On | [5 empty] | 到着処理後ラベルをノートに貼る。 |  |  | 2026-04-20
#1924X | #1924 | ヘムサイト(末梢血) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | 腫瘍検体：09.レニカテ紫・5mL×2本、芽球測定用検体：ED2K・2mL |  | がんゲノム医療センターに問い合わせするように回答 | 造血器腫瘍を対象とした遺伝子パネル検査。腫瘍検体と正常検体双方の提出が必要。16時にがんゲノム医療センターが検体を回収する。 腫瘍検体：末梢血及び骨髄液の腫瘍検体は、芽球の割合を事前測定したうえで委託先に提出する必要があるため、検体の提出締切時間は骨髄検体の場合は 12 時、末梢血の場合は 14 時 30 分を厳守してください。血液検体の場合は採血管(EDTA-2K, 2mL)、骨髄検体の場合はスライドのオーダが、同時に立つようになっていますので、それらの検体も併せて提出してください。芽球の割合が 20%以上ない場合は検査できません。 正常検体：口腔スワブは、口腔擦過後 1 時間以上風乾したのちに、滅菌T（滅菌試験管）にスワブ2本入れて提出。スワブはがんゲノム医療センターが購入し、血液腫瘍内科に納品しているため、臨床検査部では渡さない。爪を代用できるが、患者専用の爪切りが必要と思われコンタミ防止が難しいため、小児科でしか使用する予定はないとのこと。 検査結果は当院のがんゲノム医療センターに返却されますので、検査結果に関するお問い合わせは、がんゲノム医療センターにご連絡下さい。 （腫瘍検体は、事前の芽球のカウントが必要なため、PCR-MRDスクリーニングのように、芽球カウントオーダを自動発生。スライドの場合は腫瘍の割合カウントは病理部管轄のため不要。） | 特殊C 全血 レニカテ紫 氷 ﾍﾑ | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 末梢血5mL×2本+芽球カウント用ED2K紫2mL |  |  |  | 特殊C-随意契約 （がんゲノム医療センター契約項目) | 2025-06-06
#1924X | #1925 | ヘムサイト(骨髄) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | 腫瘍検体：H00・1mL×2本、芽球測定用検体：スライド |  | がんゲノム医療センターに問い合わせするように回答 | 造血器腫瘍を対象とした遺伝子パネル検査。腫瘍検体と正常検体双方の提出が必要。16時にがんゲノム医療センターが検体を回収する。 腫瘍検体：末梢血及び骨髄液の腫瘍検体は、芽球の割合を事前測定したうえで委託先に提出する必要があるため、検体の提出締切時間は骨髄検体の場合は 12 時、末梢血の場合は 14 時 30 分を厳守してください。血液検体の場合は採血管(EDTA-2K, 2mL)、骨髄検体の場合はスライドのオーダが、同時に立つようになっていますので、それらの検体も併せて提出してください。芽球の割合が 20%以上ない場合は検査できません。 正常検体：口腔スワブは、口腔擦過後 1 時間以上風乾したのちに、滅菌T（滅菌試験管）にスワブ2本入れて提出。スワブはがんゲノム医療センターが購入し、血液腫瘍内科に納品しているため、臨床検査部では渡さない。爪を代用できるが、患者専用の爪切りが必要と思われコンタミ防止が難しいため、小児科でしか使用する予定はないとのこと。 検査結果は当院のがんゲノム医療センターに返却されますので、検査結果に関するお問い合わせは、がんゲノム医療センターにご連絡下さい。 （腫瘍検体は、事前の芽球のカウントが必要なため、PCR-MRDスクリーニングのように、芽球カウントオーダを自動発生。スライドの場合は腫瘍の割合カウントは病理部管轄のため不要。） | 特殊C 骨髄液 H00 氷 ﾍﾑ | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 骨髄液1mL×2本+芽球カウント用スライド |  |  |  | 特殊C-随意契約 （がんゲノム医療センター契約項目) | 2025-06-06
#1924X | #XXXX | ヘムサイト(組織)※(開始時期は未定であるため保留中。がんゲノム医療センターと病理部との間で調整中) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | （未定） |  | がんゲノム医療センターに問い合わせするように回答 | (開始時期は未定であるため、保留)(がんゲノム医療センターと病理部との間で調整中) | 特殊C 組織 氷 ﾍﾑ | そのまま |  | 不可 | - |  |  |  | 特殊C-随意契約 （がんゲノム医療センター契約項目) |  |  | 未定のため保留中
#1924X | #1926 | ヘムサイト(FFPE) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | ブロック |  | がんゲノム医療センターに問い合わせするように回答 | 造血器腫瘍を対象とした遺伝子パネル検査。腫瘍検体と正常検体双方の提出が必要。16時にがんゲノム医療センターが検体を回収する。 腫瘍検体：末梢血及び骨髄液の腫瘍検体は、芽球の割合を事前測定したうえで委託先に提出する必要があるため、検体の提出締切時間は骨髄検体の場合は 12 時、末梢血の場合は 14 時 30 分を厳守してください。血液検体の場合は採血管(EDTA-2K, 2mL)、骨髄検体の場合はスライドのオーダが、同時に立つようになっていますので、それらの検体も併せて提出してください。芽球の割合が 20%以上ない場合は検査できません。 正常検体：口腔スワブは、口腔擦過後 1 時間以上風乾したのちに、滅菌T（滅菌試験管）にスワブ2本入れて提出。スワブはがんゲノム医療センターが購入し、血液腫瘍内科に納品しているため、臨床検査部では渡さない。爪を代用できるが、患者専用の爪切りが必要と思われコンタミ防止が難しいため、小児科でしか使用する予定はないとのこと。 検査結果は当院のがんゲノム医療センターに返却されますので、検査結果に関するお問い合わせは、がんゲノム医療センターにご連絡下さい。 （腫瘍検体は、事前の芽球のカウントが必要なため、PCR-MRDスクリーニングのように、芽球カウントオーダを自動発生。スライドの場合は腫瘍の割合カウントは病理部管轄のため不要。） | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 ﾍﾑ | そのまま | 室温 | 不可 | - |  |  |  | 特殊C-随意契約 （がんゲノム医療センター契約項目) | 2025-06-06
#1924X | #1927 | ヘムサイト(正常検体) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 | 滅菌T |  | がんゲノム医療センターに問い合わせするように回答 |  | 特殊C 組織 滅菌T 氷 ヘム | そのまま | 冷蔵 | 不可 | 正常組織 口腔粘膜を擦過したスワブ2本 または爪20mg |  |  |  | 特殊C-随意契約 （がんゲノム医療センター契約項目) | 2025-06-06
#HN2001X | #HN2001 (セットウインドウ) | 【各科】HLA(A,B,C,DR,DQ)/移植（移植医療部） | - | ー |  | ー | 30.ポリ5細桃 |  | 移植医療部に問い合わせるように回答 |  | 特殊C 血液 ポリ桃 常 輸 | そのまま | 常温 | ー | 2 | - | 移植医療部からの依頼により実施。 ①患者が移植医療部からの紙を受付に提示(5000番台の番号札不要) ②受付を実施する。その際に、移植医療部からの紙は採決時に採血者に渡すように依頼。採血を行う(8:30-9:00に患者が来る。採血待ちが多い場合は優先にて対応) ③採血者は用紙を患者から受け取り、検体と用紙を日経スタッフに渡す ④日経スタッフは管理室の担当者に渡す。管理室の担当者は到着確認をし、移植医療部に連絡する ⑤移植医療部が検体を回収し、9:30のバイク便にて大阪府急性期総合医療センターに検体を搬送 | (セットウインドウにて、HLA-A(1904)、HLA-B(1905)、HLA-Cw(1906)、HLA-DR（1907）、HLA-DQ(1908)ができる) | 特殊C (移植医療部が契約項目)
#HN2001X | #HN2002 (セットウインドウ) | 【各科】移植前HLA抗体検査/移植（移植医療部） | - | ー |  | ー | 19.ポリ赤 |  | 移植医療部に問い合わせるように回答 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 輸 | そのまま | 常温 | ー | 3 | - | 移植医療部からの依頼により実施。 ①患者が移植医療部からの紙を受付に提示(5000番台の番号札不要) ②受付を実施する。その際に、移植医療部からの紙は採決時に採血者に渡すように依頼。採血を行う(8:30-9:00に患者が来る。採血待ちが多い場合は優先にて対応) ③採血者は用紙を患者から受け取り、検体と用紙を日経スタッフに渡す ④日経スタッフは管理室の担当者に渡す。管理室の担当者は到着確認をし、移植医療部に連絡する ⑤移植医療部が検体を回収し、9:30のバイク便にて大阪府急性期総合医療センターに検体を搬送 | (セットウインドウにてスクリーニング検査(1909)、特異性同定検査(1910)ができる) | 特殊C (移植医療部が契約項目)
#HN2001X | #HN2004 (セットウンドウ) | 【各科】移植後HLA抗体検査/移植（移植医療部） | - | ー |  | ー | 19.ポリ赤 |  | 移植医療部に問い合わせるように回答 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 輸 | そのまま | 常温 | ー | 3 | - | 移植医療部からの依頼により実施。 ①患者が移植医療部からの紙を受付に提示(5000番台の番号札不要) ②受付を実施する。その際に、移植医療部からの紙は採決時に採血者に渡すように依頼。採血を行う(8:30-9:00に患者が来る。採血待ちが多い場合は優先にて対応) ③採血者は用紙を患者から受け取り、検体と用紙を日経スタッフに渡す ④日経スタッフは管理室の担当者に渡す。管理室の担当者は到着確認をし、移植医療部に連絡する ⑤移植医療部が検体を回収し、9:30のバイク便にて大阪府急性期総合医療センターに検体を搬送 | (セットウインドウにて、スクリーニング検査(1922)、特異性同定検査(1923)ができる) | 特殊C (移植医療部が契約項目)
#HN2001X | #HN2003 (セットウインドウ) | 【各科】リンパ球クロスマッチ(ドナー)（移植医療部） | - | ー |  | ー | 19.ポリ赤 と 67.ACD-A |  | 移植医療部に問い合わせるように回答 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 輸、特殊C 血液 ACD-A | そのまま | 常温 | ー | ポリ緑は 3 と ACD-Aは 15 | - | 移植医療部からの依頼により実施。 ①患者が移植医療部からの紙を受付に提示(5000番台の番号札不要) ②受付を実施する。その際に、移植医療部からの紙は採決時に採血者に渡すように依頼。採血を行う(8:30-9:00に患者が来る。採血待ちが多い場合は優先にて対応) ③採血者は用紙を患者から受け取り、検体と用紙を日経スタッフに渡す ④日経スタッフは管理室の担当者に渡す。管理室の担当者は到着確認をし、移植医療部に連絡する ⑤移植医療部が検体を回収し、9:30のバイク便にて大阪府急性期総合医療センターに検体を搬送 | (セットウインドウにて、ポリ緑(1918)とACD-A(1919)が同時に立つ) | 特殊C (移植医療部が契約項目)
#HN2001X | #1917 | 【各科】リンパ球クロスマッチ(レシピエント)（移植医療部） | - | ー |  | ー | 19.ポリ赤 |  | 移植医療部に問い合わせるように回答 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 輸 | そのまま | 常温 | ー | 3 | - | 移植医療部からの依頼により実施。 ①患者が移植医療部からの紙を受付に提示(5000番台の番号札不要) ②受付を実施する。その際に、移植医療部からの紙は採決時に採血者に渡すように依頼。採血を行う(8:30-9:00に患者が来る。採血待ちが多い場合は優先にて対応) ③採血者は用紙を患者から受け取り、検体と用紙を日経スタッフに渡す ④日経スタッフは管理室の担当者に渡す。管理室の担当者は到着確認をし、移植医療部に連絡する ⑤移植医療部が検体を回収し、9:30のバイク便にて大阪府急性期総合医療センターに検体を搬送 |  | 特殊C (移植医療部が契約項目)
#8171X | #8171 | 【各科】自主研究用(血清)1本 9mL | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 分離茶 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8172 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)1本 | - | - |  | - | 20.へパ緑 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ヘパ緑 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8173 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)1本 | - | - |  | - | 01.ED2K紫 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ED2K紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8174 | 【各科】自主研究用(血清)2本 | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 分離茶 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8175 | 【各科】自主研究用(血清)3本 | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 分離茶 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8176 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)2本 | - | - |  | - | 20.へパ緑 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ヘパ緑 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8177 | 【各科】自主研究用(血漿ヘパリン)3本 | - | - |  | - | 20.へパ緑 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ヘパ緑 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8178 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)2本 | - | - |  | - | 01.ED2K紫 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ED2K紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8179 | 【各科】自主研究用(血漿EDTA2K 2mL)3本 | - | - |  | - | 01.ED2K紫 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ED2K紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8180 | 【各科】自主研究用(尿) | - | - |  | - | 滅菌T |  | - | 回収時刻などの運用は採血とおなじ。ただし、通常の尿検査がオーダされているときのみ（研究用の尿を分注）、研究用の尿のみは不可 | 特殊E 尿 滅菌T 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 滅菌Tに一般腎機能検査室にて分注され、管理室にて冷蔵保存。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8182 | 【各科】ゲノムシーケンス7mL | - | - |  | - | 黄色の採血管 (診療科から提供) |  | - |  | 特殊E 血液 ゲノム 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 医師が同伴してきた場合、検体は採血後、医師に渡す(このため、看護師指名とする、トレイに看護師指名の札を入れる)。採血後すぐに検体を処理しないといけないため、特別扱いとすることになった。その際、到着確認は必要なしとする。特殊Eのみで採血することはない、また、入院患者を採血室で採血することはない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8183 | 【各科】ゲノムシーケンス21mL | - | - |  | - | 黄色の採血管 (診療科から提供) |  | - |  | 特殊E 血液 ゲノム 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 医師が同伴してきた場合、検体は採血後、医師に渡す(このため、看護師指名とする、トレイに看護師指名の札を入れる)。採血後すぐに検体を処理しないといけないため、特別扱いとすることになった。その際、到着確認は必要なしとする。特殊Eのみで採血することはない、また、入院患者を採血室で採血することはない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8185 | 【各科】癌ワク用 血漿20mL | - | - |  | - | 緑の採血管 10mL (診療科から提供) |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ワクチン 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8186 | 【各科】癌ワク用 血清3mL | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ワクチン 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8187 | 【各科】自主研究用(グルカゴ緑)1本 | - | - |  | - | 22.グルカ緑 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 グルカゴ緑 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8188 | 【各科】研究用(RDTA-2Na 5mL)2本 | - | - |  | - | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 レニカテ紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8189 | 【各科】自主臨床研究放射線治療科 | - | - |  | - | 27と同じ容器 (診療科から提供) |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 レニカテ紫 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8190 | 【各科】研究用(クエン酸-Na 5mL)2本 | - | - |  | - | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 クエン酸3青 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8191 | 【各科】自主研究用(血清)1本 3mL | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 分離茶 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8192 | 【各科】自主研究用(血清)1本 6mL | - | - |  | - | 07.分離茶 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 分離茶 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8193 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)1本 | - | - |  | - | 30.ポリ5細桃 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ポリ5細桃 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8194 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)2本 | - | - |  | - | 30.ポリ5細桃 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ポリ5細桃 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8195 | 【各科】自主研究用(EDTA2K 5mL)3本 | - | - |  | - | 30.ポリ5細桃 |  | - | 回収時刻は 「11:00～11:30」および「16:15～17:00」 検体を当日中に回収されない場合でも、依頼医および診療科への連絡は行いません。当日中に回収されない場合、翌日以降に検体を廃棄処分致します。 検体回収におきましては、担当医単位ではなく診療科単位にて、検体を回収 していただきますようお願い致します。 臨床検査部通知(第 14－10 号)に記載の通り、採血後の遠心分離や分注等の処理は行いません。検体不良（量不足や凝固など）について責任を負えません ので、ご了承ください。 | 特殊E 血液 ポリ5細桃 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 研究用なので指定なし | - | 採血し、検体管理室にて到着確認する。研究用採血はマージしない。 |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8223 | 【各科】自主臨床研究用Foundation2本 | - | - |  | - | 採血管はがんゲノムから納品。 |  | - | がん医療ゲノムセンター管理の研究用採血。採血管はがんゲノムから納品。 | 特殊E 血液 Found 常 ！！ | そのまま | 冷蔵 | - | 8.5×2 | 研究用なので指定なし |  |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8224 | 【各科】自主臨床研究EDTA3K2本 | - | - |  | - | 採血管はがんゲノムから納品。 |  | - | がん医療ゲノムセンター管理の研究用採血。採血管はがんゲノムから納品。 | 特殊E 血液 EDTA3K 常 !! | そのまま | 冷蔵 | - | 10×2 | 研究用なので指定なし |  |  | 特殊E-研究用採血
#8171X | #8225 | 【各科】自主臨床研究BDPAX2本 | - | - |  | - | 採血管はがんゲノムから納品。 |  | - | がん医療ゲノムセンター管理の研究用採血。採血管はがんゲノムから納品。 | 特殊E 血液 BDPAX 常 !! | そのまま | 冷蔵 | - | 10×2 | 研究用なので指定なし |  |  | 特殊E-研究用採血
#7405 | #7405 | 保険適応契約外項目（オーダ画面未掲載検査） | 医師の指定した委託先 | 医師の指定した委託先の条件に従う |  | 医師の指定した委託先の条件に従う | 医師の指定した委託先の条件に従う |  | 医師の指定した委託先の条件に従う | 検査情報室に事前連絡が必要。詳しい運用は、検査部通知(25-127号)を参照。 | 外注検査 血液 その他 | 医師の指定した委託先の条件に従う | 医師の指定した委託先の条件に従う | 医師の指定した委託先の条件に従う （事前連絡なしの提出は不可） | 医師の指定した委託先の条件に従う | - |  |  | 契約外項目用 | 2020-03-30
#1699 | #1699 | トロンボモジュリン（TM） | SRL | U/mL | 8.7～22.7U/mL | CLEIA | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 2～5 |  | 特殊C 血液 クエ酸3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍 結(凍結安定性3week) | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約
#1699子項目 | ##1699 | トロンボモジュリン（TM） |  | TU/mL | 5.2～13.1 TU/mL（設定根拠：自施設算出） | CLEIA |  |  |  | 分析装置：HISCL-800。報告可能範囲：0.3～最大値TU/mL（0.3TU/mL未満は、0.3>と報告） | [9 empty] | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 外注化
#1699子項目 | ##1699 | トロンボモジュリン（TM） | [7 empty] | 測定試薬：HISCL TM試薬（シスメックス社）モノクロナル抗体、分析装置：HISCL-2000i | [9 empty] | 2012-03-12 | 2017-03-17 | 測定装置の変更
#1699子項目 | ##1699 | トロンボモジュリン（TM） | [7 empty] | 測定試薬：TMテスト・F（シスメックス社）ポリクロナル抗体 | [10 empty] | 2012-04-13 | 測定試薬の変更
#1780 | #1780 | プロテインＣ活性 | SRL | % | 64-146% | 凝固時間法 | 02.クエ酸3青。※採取後2～3回転倒混和。検体量の過不足（規定量の±10%以上）、凝固検体は受付不可。 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 クエ酸3青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#1780子項目 | ##1780 | プロテイン C |  | % | 70～135 %（設定根拠：自施設設定） | 合成基質法 |  |  |  | 報告可能範囲：１～最大値%(1%未満は1>と報告) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#2711 | #2711 | 血清浸透圧 | BML | mOsm/kg | 275～290(mOsm/kg) | 氷点下降法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊B 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性不明) | 血清 0.7 | 血清 0.4 | 分注不要と確認済み。 単位はHPではmOsm/kgH2Oと記載されているが、単位はmOsm/kgでご報告いたしますと注釈あり |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#2711 | #2711 | 血清浸透圧 |  | mOsm/kg | 280～290 mOsm/kg（設定根拠：自施設算出） | 氷点下降法 |  |  |  | 報告可能範囲：0～上限なし (mOsm/kg) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#2712 | #2712 | 尿浸透圧 | BML | mOsm/kg | 50～1300(mOsm/kg) | 氷点下降法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～3 | 中間尿が望ましい | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性不明) | 尿 1.0 | 尿 0.5 | BMLのHPではただのポリスピッツであるため、凝固促進剤なしのポリーオレとする。 単位はHPではmOsm/kgH2Oと記載されているが、単位はmOsm/kgでご報告いたしますと注釈あり |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#2712 | #2712 | 尿浸透圧 |  | mOsm/kg | 30～1400 mOsm/kg（設定根拠：自施設算出） | る氷点下降法 |  |  |  | 報告可能範囲：0～上限なし (mOsm/kg) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#3303 | #3303 | セルロプラスミン | SRL | mg/dL | 21～37 mg/dL | ネフェロメトリー | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性不明) | 血清 0.4 | 血清 0.2 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#3303 | #3303 | セルロプラスミン |  | mg/dL | 21～37 mg/dL （設定根拠：臨床病理,特集,101号,1996） | ネフェロメトリー法 |  |  |  | 報告可能範囲：3(3未満の場合は3ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL（※2015年6月8日～報告下限値表記を変更し、3 mg/dL未満の場合は3ミマンとして報告） | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#3665 | #3665 | 尿AMY（尿アミラーゼ） | SRL | U/L | 65～700 U/L | JSCC標準化対応法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 レ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性28日) | 畜尿 0.5 | 畜尿 0.3 |  | 7420(尿量)の自動発生はそのまま。 7430(U-エキセイ)が自動発生しているが、削除 | 特殊B-随意契約 | 2025-11-01
#3665 | #3665 | 尿AMY |  | U/L | 61.4～286.8 U/day（設定根拠：自施設算出） | BG5P基質法のJSCC標準化対応法 |  |  |  | 測定機器：JCA-ZS050、前機器との相関（相関係数1.000、傾き0.99、y切片1.25）。報告可能範囲：2(2ミマンは2未満と報告)～上限なし (U/L) | [9 empty] | 2017-03-21 | 2025-10-31 | 外注化
#3665 | #3665 | 尿AMY |  |  |  | BG5P基質法 |  |  |  | 測定機器：JCA-BM6050、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.000、y切片0.59） | [9 empty] | 2007-03-06 | 2017-03-18 | 測定機器変更
#3665 | #3665 | 尿AMY |  |  |  | 6-N3 G5CNP基質法 | [14 empty] | 2007-03-05 | 測定方法変更
#4449 | #4449 | DHEA-S（デヒドロエピアンドロステロンサルフェート） | SRL | μg/dL | 18～20歳：男性24～537、女性51～321。 21～30歳：男性85～690、女性18～391。 31～40歳：男性106～464、女性23～266。 41～50歳：男性70～495、女性19～231。 51～60歳：男性38～313、女性8～188。 61～70歳：男性24～244、女性12～133。 71～歳：男性5～253、女性7～177。（μg/dL） | CLEIA | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊D 血液 分離青 常 SR | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 (冷蔵安定性不明) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊D-随意契約 | 2025-11-01
#4449 | #4449 | DHEA-S（デヒドロエピアンドロステロンサルフェート） |  | μg/dL | 男性：34.5～568.9 (μg/dL)、女性：25.9～460.2 (μg/dL) | CLIA |  |  |  | 報告可能範囲：3.0～最大値 μg/dL(3.0 μg/dL未満は<3.0 μg/dLと報告)。 ＜変更履歴＞ 測定原理： 放射性免疫測定法(RIA)(2009年12月11日受付分まで） 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)(2017年5月3日まで） 化学発光免疫測定法競合法（CLIA）（2017年5月8日から） y(新法)=0.98x(旧法)+4.12, r=0.99 基準範囲： 男性(2009年12月11日受付分まで) 20～29歳 160.0～565.0 30～39歳 115.0～460.0 40～49歳 66.0～324.0 50～59歳 48.0～286.0 60歳以上 15.0～240.0 女性 20～29歳 68.0～300.0 30～39歳 50.0～171.0 40～49歳 21.0～212.0 50～59歳 6.0～123.0 60歳以上 4.0～104.0 男性(2009年12月14日受付分より) 20～29歳 138.0～493.0 30～39歳 136.0～458.0 40～49歳 98.0～380.0 50～59歳 99.0～404.0 女性 20～29歳 77.0～367.0 30～39歳 58.0～301.0 40～49歳 36.0～217.0 50～59歳 23.0～182.0 男性 全体 96.3～461.6(2017年5月3日まで) 20～29歳 159.0～538.4 30～39歳 125.4～474.7 40～49歳 122.7～422.4 50～59歳 75.8～385.5 女性 全体 38.8～341.4 20～29歳 92.2～398.8 30～39歳 57.8～327.1 40～49歳 41.3～218.2 50～59歳 29.5～200.7 男性：34.5～568.9 μg/dL（2017年5月8日より） 女性：25.9～460.2 μg/dL（2017年5月8日より） 報告可能範囲： 2.0～最大値 ng/mL（2017年5月3日まで） 3.0～最大値 μg/dL（2017年5月8日より） 測定機器： ユニセルDxI800（ベックマン・コールター）（2017年5月3日まで） Centaur XPT（シーメンス）（2017年5月8日より） 測定試薬： アクセス DHEA-S（2017年5月3日まで） ケミルミDHEA-S（2017年5月8日より） その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#4442 | #4442 | レニン活性 | BML | ng/mL/hr | 臥位：0.2～2.3 ng/mL/hr、座位：0.2～3.9 ng/mL/hr、立位：0.2～4.1 ng/mL/hr | EIA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 3～4 | 溶血検体では低下傾向 | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後上清凍結 | 血漿 0.7 | 血漿 0.4 |  |  | D-1-06 | 2025-11-01
#4442 | #4442 | レニン活性 | LSI | ng/mL/hr | 臥位：0.2～2.3 ng/mL/hr、座位：0.2～3.9 ng/mL/hr、立位：0.2～4.1 ng/mL/hr | EIA法 | [13 empty] | 2016-01-04 | 2025-10-31 | 外注先変更
#4442 | #4442 | レニン活性 |  |  | 0.2～2.7 | RIA法 | [14 empty] | 2015-12-28 | 測定方法変更
#4480 | #4480 | 活性型レニン濃度（ARC) | BML | pg/mL | 2.21～39.49 pg/mL | CLEIA | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊D 血液 分離青 常 Bト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結。冷蔵不可 (cold activationのため、冷蔵3hまではデータに影響なし(20260127BML確認)) | 遠心後上清凍結 (凍結安定性1か月)。冷蔵不可 (cold activationのため) | 血清 0.5 | 血清 0.3 | HPではEDTA血漿(2Kと2Naともに可能)となっているが、血清で可能とBMLに確認済み |  | 特殊D-随意契約 | 2025-11-01
#4480 | #4480 | 活性型レニン濃度（ARC) |  | pg/mL | 随時：3.2～36.3 pg/mL、臥位：2.5～21 pg/mL、立位：3.6～64.0 pg/mL（設定根拠：アキュラシード レニン（ARC）試薬 添付文書） | CLEIA |  |  |  | 報告可能範囲：0.5～最大値 pg/mL。 ＜変更履歴＞ 検体の種類： 血漿（2017年12月28日受付分まで） 血清（2018年1月4日受付分から） 採取容器： レニカテ黒(添加物：EDTA2Na)（2017年12月28日受付分まで） 分離剤入茶(添加物：凝固促進剤)（2018年1月4日受付分から） その他： 院内検査の開始(2017年2月13日受付分から) レニン活性と活性型レニン濃度を独立のオーダに変更(2017年8月14日受付分から) その他： 診察前検査の運用開始(2019年4月1日から) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#4517 | #4517 | AFP-L3 分画比 | BML | % | L3分画 10.0 未満(%) | 液相濃縮免疫反応電気泳動法(LBA-EATA法) | 08.分離青 | 常温 | 3～4 | AFP-L3%のみの報告となります | 特殊C 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 （冷蔵安定性3wweek) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  | 総AFP量 (4518）は外注検査になり測定しないので削除 | 特殊C-随意契約 | 2025-11-01
#4517 | #4517 | AFP-L3 分画比 |  | % | 10.0 % 以下（設定根拠：AFP-L3試薬添付文書） | 液相濃縮免疫反応電気泳動法(LBA-EATA法) |  |  |  | 報告可能範囲：AFP-L3％：0.5～99.5％ (D-AFPが0.3 ng/mL未満の時AFP-L3％はND、AFP-L3％が0.5％未満は<0.5％、AFP-L3％が99.5％以上は>99.5％と報告)。 ＜変更履歴＞ 採血容器： 分離剤紫から分離剤茶に変更(2012年12月17日受付分から) 分析装置： LiBASys(2009年12月11日受付分まで） μTas(2009年12月14日受付分から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#5120 | #5120 | マイコプラズマ抗体 | BML | 倍 | 40倍未満 | 粒子凝集法(PA法) | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.2 | 血清 0.1 |  | BMLでは定性は報告していないため、定量のみとする（定性（5119）は削除) | 特殊A-随意契約
#5120 | #5120 | マイコプラズマ抗体 |  | 倍 | 【* (－)：40ﾐﾏﾝ （抗体が存在しない。）、(＋－)・(＋)：40～最終抗体価 （微量な抗体が存在する可能性がある。または、抗体が存在する。）。注） 測定値が(－)の数値以外の場合、(＋－)または(＋)の決定は、他の検査法の結果などを考慮し、総合的に判定する。】（設定根拠：セロディア-MYCOⅡ 試薬添付文書） | 粒子凝集法(PA法) |  |  |  | 報告可能範囲：判定値：(-) 、(+-) 、(+)。定量値：40ミマン 、40～最終抗体価 倍 | [10 empty] | 2025-10-31 | 外注化
#1580 | #1580 | PIVKAII(外注) | BML | mAU/mL | 外注の基準値：40未満 mAU/mL | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 | （院内検査〔2025 年 11 月からの院内検査はECLIA 法〕と並行稼働。執行部と消化器内科との合意事項として、(1) 半年間（2025年11月から2026年4月まで）の全例、(2) 2026年5月～10月にオーダー済の症例（7～12か月毎フォローの症例）、(3) 2026年5月～10月に並行測定が必要な症例（論文化までに他院との連携上）、に対しては院内と外注の並行測定を実施する) | 特殊C 血液 分離青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後冷蔵 | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-04
#1581 | #1581 | 高感度HBs抗原 | SRL | IU/ｍL |  | CLEIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | コンタミネーションによる偽陽性防止の為、開栓禁となります。 院内検査「HBs 抗原(定性)」、「HBs 抗原(定量)」とは測定試薬が違います。（院内のHBs抗原は高感度ではないため、高感度は外注となった。） | 特殊A 血液 分離青 常 閉 | 遠心のみ | 冷蔵（開栓禁止) | 遠心後冷蔵（開栓禁止) | 血清 0.6 | 血清 0.3 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2025-11-04
#1578 | #1578 | IDH1遺伝子解析 | SRL | - |  | リアルタイムPCR | 血液：09.レニカテ紫、骨髄：骨髄専用容器 | 氷冷 | 4～8 | 本検査項目をオーダすると、検査ラベルには採取容器が「H00」と印字されますが、血液検体で提出される場合には、「H00」ではなく「レニカテ紫」の採血管を使用して 5mL 採血するようにしてください。（血液の場合は「レニカテ紫 5mL」とアラート出る） イボシデニブ（商品名：ティブソボ®）」の適応を判定するためのコンパニオン診断薬を用いた検査 | 特殊C 骨髄液 HOO 氷 レ | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵（安定性3日) | 血液：5mL、骨髄液：1mL | - |  | 画像報告不可のため、初期値C51,C09を入れて、報告書をスキャナーで取り込む方式とする。 | 特殊C-随意契約 | 2025-11-04
#1579 | #1579 | 髄膜炎マルチスクリーニング | LSI | - |  | マイクロアレイ法 | 滅菌短T | 氷冷 | 2～3 | 専用依頼書なし。 | 特殊A 髄液 滅菌短T 氷 レ | そのまま | 冷蔵 (凍結不可) | 冷蔵（安定性7日)。凍結不可 | 髄液 0.9 | - |  | 画像報告不可のため、初期値C51,C09を入れて、報告書をスキャナーで取り込む方式とする。 | 特殊A-随意契約 | 2025-11-04
#1582 | #1582 | FGFR遺伝子解析(尿路上皮癌) | SRL | - |  | リアルタイムPCR | ブロック | 常温 | 4～11 （ブロックの場合、1week追加) | 検査に必要なスライド上の組織における腫瘍細胞の割合は 80％以上です。80％に満たない検体については偽陰性の可能性がありますので、ブロックで提出する際は十分な腫瘍細胞が含まれることを確認の上、提出してください。 本検査については、1 検体あたりの税込単価が保険点数を上回っており、検査後必ず当院にて継続的に治療を受けていただくこと、想定件数（年30 件程度）を大幅に超過しないことを条件に、病院長より検査実施の承認をいただいていますこと、申し添えます。 専用依頼書が必要ですので、臨床検査部にてお渡しします。 尿路上皮癌に対する「エルダフィチニブ（商品名：バルバーサ®）」の適応を判定するためのコンパニオン診断薬。 | 特殊C 腫瘍組織 ブロック 常 尿 | そのまま | 常温 | 常温 | 未染標本スライド 5～10枚 厚さ5μm | - |  | 子コードが多いため、紙報告とする。 | 特殊C-随意契約 | 2025-01-05
#7713 | #7713 | QT延長症候群（国循） | 国立循環器病研究センター | ー |  | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 委託先に診療科から問い合わせ要 | （SRL契約項目にもQT延長症候群があるため、注意必要） 専用の依頼書が必要です。臨床検査部にてお渡しします。オーダ後に、遺伝子診療部に連絡してください。 本検査項目は、SRL にて DNA 抽出を行い、国立循環器病研究センターにて検査を行いますので、検査に関する問い合わせは国立循環器病研究センターまでお願いいたします。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 循 | そのまま | 冷蔵 | 原則不可 | 7 | 2 |  | （検査部にはSRLへの依頼書および検体、検査結果はメールで検査部に返却） | 特殊C-随意契約
#7714 | #7714 | MF（マルファン症候群）（国循） | 国立循環器病研究センター | ー |  | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 委託先に診療科から問い合わせ要 | （かずさに対してもマルファン症候群は契約しているため、注意必要） 専用の依頼書が必要です。臨床検査部にてお渡しします。オーダ後に、遺伝子診療部に連絡してください。 本検査項目は、SRL にて DNA 抽出を行い、国立循環器病研究センターにて検査を行いますので、検査に関する問い合わせは国立循環器病研究センターまでお願いいたします。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 循 | そのまま | 冷蔵 | 原則不可 | 7 | 2 |  |  | 特殊C-随意契約
#7715 | #7715 | HCM（肥大型心筋症） | 国立循環器病研究センター | ー |  | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 委託先に診療科から問い合わせ要 | 専用の依頼書が必要です。臨床検査部にてお渡しします。オーダ後に、遺伝子診療部に連絡してください。 本検査項目は、SRL にて DNA 抽出を行い、国立循環器病研究センターにて検査を行いますので、検査に関する問い合わせは国立循環器病研究センターまでお願いいたします。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 循 | そのまま | 冷蔵 | 原則不可 | 7 | 2 |  |  | 特殊C-随意契約
#7716 | #7716 | FH（家族性高コレステロール血症）（国循） | 国立循環器病研究センター | ー |  | 次世代シークエンス法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 委託先に診療科から問い合わせ要 | （BML契約項目にもFHがあるため、注意が必要） 専用の依頼書が必要です。臨床検査部にてお渡しします。オーダ後に、遺伝子診療部に連絡してください。 本検査項目は、SRL にて DNA 抽出を行い、国立循環器病研究センターにて検査を行いますので、検査に関する問い合わせは国立循環器病研究センターまでお願いいたします。 | 特殊C 血液 レニカテ紫 氷 循 | そのまま | 冷蔵 | 原則不可 | 7 | 2 |  |  | 特殊C-随意契約
#5364 | #5364 | プレセプシン | LSI | pg/mL | 500(敗血症(細菌性)診断のカットオフ値) | CLEIA法 | 20.へパ緑 | 常温 | 2～3 |  | 特殊A 血液 へパ緑 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結(安定性12週) | 血漿 0.4 | 血漿 0.2 |  | 激しい攪拌、緩やかな長時間の攪拌を避ける。（LSIはヘパリンまたはEDTA血漿) 専用検体として提出(同一検体での他項目との重複依頼不可とあるので別項目として設定。 | 特殊A-随意契約 | 2026-01-04
#5364 | #5364 | プレセプシン |  | pg/mL | 【*＜500（敗血症（細菌性）の診断のカットオフ値）】（設定根拠：HISCL プレセプシン試薬添付文書） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 測定試薬：HISCL プレセプシン試薬、分析装置：HISCL-800。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.893×X(旧法)-136.8 [相関係数r=0.994]。報告可能範囲：50ミマン 、50～20000 、20000＜ pg/mL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#5364 | #5364 | プレセプシン |  | pg/mL | 【*＜500（敗血症（細菌性）の診断のカットオフ値）】（設定根拠：ステイシアCLEIA Presepsin試薬添付文書） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 測定試薬：ステイシアCLEIA Presepsin (LSIメディエンス)、分析装置：STACIA。報告可能範囲：50ミマン 、50～20000 、20000＜ pg/mL | [9 empty] | 2017-05-08 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5364 | #5364 | プレセプシン |  |  | 陰性 (＜500 pg/mL) | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) |  |  |  | 測定試薬：パスファーストPresepsin (LSIメディエンス) | [9 empty] | 2016-02-01 | 2017-05-07 | 測定試薬変更
#4446 | #4446 | BNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド） | SRL | pg/mL | 18.4以下(pg/mL) | CLEIA法 | 09.レニカテ紫。※凝固検体は不可。 | 氷冷 | 2～4 |  | 特殊D 血液 レニカテ紫 氷 Sト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心分注凍結 | 血漿 0.5 | 血漿 0.3 |  |  | 特殊D-随意契約 | 2026-01-04
#4446 | #4446 | BNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド） |  | pg/mL | 【*≦40.0 pg/mL】（設定根拠：日本心不全学会ホームページ） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 測定試薬：AIA-パックCL BNP反応試薬、分析装置：東ソー AIA-CL2400。報告可能範囲：2.0～最大値pg/mL (2.0 pg/mL未満は<2.0 pg/mLと報告) | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#4446 | #4446 | BNP（脳性Ｎａ利尿ペプチド） |  | pg/mL | 【*≦40.0 pg/mL】（設定根拠：日本心不全学会ホームページ） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 測定試薬：AIA-パックCL BNP反応試薬、分析装置：東ソー AIA-CL2400。報告可能範囲：2.0～最大値pg/mL (2.0 pg/mL未満は<2.0 pg/mLと報告)。 ＜変更履歴＞ 測定原理： RIA固相法(2006年4月28日まで) 1ｽﾃｯﾌﾟｻﾝﾄﾞｲｯﾁEIA(2006年5月1日から） 化学発光酵素免疫測定法(2017年5月8日受付分から) 新法と旧法との相関 y(新法)＝0.94x(現行法)+7.71、r=1.00 分析試薬： Eテスト TOSOH Ⅱ(BNP)免疫反応試薬(2017年5月3日まで) AIA-パックCL BNP (2017年5月8日受付分から) 分析装置： AIA-2000（東ソー）(2017年5月3日まで) AIA-CL2400（東ソー）(2017年5月8日受付分から) 基準範囲： 18.4以下(2008年3月31日まで） 40.0以下(ｶｯﾄｵﾌ値)(2008年4月1日から) 担当検査室： 検査情報室 (内線6645)（2006年4月28日まで） RI検査室（内線6689）(2006年5月1日から） その他： 診察前検査の運用開始(2012年12月17日受付分から) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3643 | #3643 | 心筋トロポニンI（TnI） | LSI | pg/mL | 26.2 以下 pg/mL | CLIA法 | 08.分離青 | 常温 | 2～3 |  | 特殊B 血液 分離青 常 Lト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結（安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2025-12-27
#3643 | #3643 | 心筋トロポニンI（TnI） |  | ng/mL | 0.024 ng/mL以下（設定根拠：AIA-パックCL トロポニンＩ添付文書） | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |  |  |  | 測定試薬：AIA-パックCL トロポニンI反応試薬、分析装置：東ソー AIA-CL2400。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.96×X(旧法)+238.05 [相関係数r=0.988]。報告可能範囲：0.0019～最大値 ng/mL (0.0019ng/mL未満は0.0019ミマンと報告) | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3643 | #3643 | 心筋トロポニンI（TnI） |  | ng/mL | 男性：0.0342 ng/mL以下、女性：0.0156 ng/mL以下（設定根拠：アーキテクト・high sensitive トロポニンI ST 添付文書） | 化学発光免疫測定法(CLIA法) |  |  |  | 測定試薬：アーキテクト・high sensitive トロポニンI ST 、分析装置：アーキテクトi1000SR。報告可能範囲：0.0019～最大値 ng/mL (0.0019ng/mL未満は0.0019ミマンと報告)。 ＜変更履歴＞ 1) 測定法の変更 酵素免疫測定法(平成24年4月13日まで) 化学発光免疫測定法(平成24年4月14日から) 変更前後の相関：Y=0.984X+0.114 [相関係数r=0.960) (Y:化学発光免疫測定法、X:酵素免疫測定法) 2) 平成29年4月14日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.00X(旧法)-0.08 [相関係数r=0.999) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3771 | #3771 | グリコアルブミン（GA） | SRL | % | 12.4～16.3(%) | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 | （血清で測定可能、フッ化ナトリウム血漿も可) | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3771 | #3771 | グリコアルブミン（GA） |  | % | 11～16 %（設定根拠：ルシカGA-L2添付文書） | 酵素法 |  |  |  | 測定試薬：ルシカGA-L2 GA、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=1.04×X(旧法)-0.003 [相関係数r=0.997]。 報告可能範囲：GA(%):3.3～74.6%(範囲外は参考値) *グリコアルブミン濃度が0.04 g/dL未満またはアルブミン濃度が0.15 g/dL未満の時、GA(%)はサンシュツフノウ | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3771 | #3771 | グリコアルブミン（GA） |  | % | 11～16 %（設定根拠：糖尿病治療ガイド2020-2021 ） | 酵素法 |  |  |  | 測定試薬：ルシカGA-L2 GA、分析装置：日本電子 JCA-BM8040G。報告可能範囲：GA(%):3.3～74.6%(範囲外は参考値)。 *グリコアルブミン濃度が0.04 g/dL未満またはアルブミン濃度が0.15 g/dL未満の時、GA(%)はサンシュツフノウ。 ＜測定法の変更履歴＞ 1) ＨＰＬＣ＋発色法(平成15年3月28日まで) 酵素法(平成15年4月1日から) 2) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。Y(新法)＝0.0095X(旧法)-0.297 [相関係数r=0.998) 3) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。Y(新法)＝1.03X(旧法)-0.04 [相関係数r=0.998) 4) 令和5年2月1日より試薬が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。Y(新法)= 0.927x(旧法)+0.902 [相関係数r=0.9994) 基準値を12.0～16.3%から11.0～16.0%に変更。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3419 | #3419 | テイコプラニン(TEIC) | LSI | μg/mL | Trough 15～30(μg/mL) | ラテックス凝集免疫比濁法 | 19.ポリ赤 | 常温 | 2～4 |  | 特殊C 血液 ポリ赤 常 Lレ | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.3 | 血清 0.2 |  |  | 特殊C-随意契約 | 2026-01-04
#3419 | #3419 | テイコプラニン(TEIC) |  | μg/mL | 該当なし | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：ナノピアTDMテイコプラニン、分析装置：TBA-FX8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.9697×X(旧法)+1.256 [相関係数r=0.9923] | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3419 | #3419 | テイコプラニン(TEIC) |  | μg/mL | 【*トラフ 15～30 μg/mL】（設定根拠：抗菌薬TDMガイドライン） | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：ナノピアTDMテイコプラニン、分析装置：コバス6000<c501>。報告可能範囲：3.0(3.0未満の場合は3.0ミマンと報告する。)最大値 μg/mL。 ＜変更履歴＞ 1) ～2005年3月31日：採取容器名 分離剤入黒、担当検査室 検査情報室 (内線6645) 2) 2005年4月1日～2006年1月3日：採取容器名 除鉄黄、担当検査室 免疫化学検査室 (内線6673)に変更 3) 2006年1月4日～現在：採取容器をEDTA2K黄に変更 4) 2005年4月1日～2013年3月31日:測定法(蛍光偏光免疫測定法)、試薬(タゴシッドTDMキット-IBL)、分析装置(TDx-FLx)、定量限界(3.5μg/L)に変更 5) 2008年8月16日～現在：土日祝日における血中薬物濃度測定開始(受付時間：午前8時30分から午前10時30分 6) 2013年4月1日～2017年5月7日：測定法(ラテックス凝集免疫比濁法)、試薬(ナノピアTDMテイコプラニン)、分析装置(JCA-BM6010)、定量限界(3.0μg/L)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.85x+3.55、r=0.971 7) 2017年5月8日～現在：分析装置(cobas 6000 (c501))に変更 新機器(cobas 6000 (c501))(Y)と旧機器(JCA-BM6010)(X)との相関 y=1.02x-0.74、r=0.995 8) 2017年7月24日～現在：検査所要時間を120分以内に変更 9) 2020年1月26日受付分まで：臨床判断値5 ～10μg/mL 10) 2020年1月27日～現在：臨床判断値15～30μg/に変更 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5991 | #5991 | LRG（ロイシンリッチα2グリコプロテイン） | SRL | μg/mL | 16.0未満 (カットオフ値)(μg/mL) | ラテックス凝集比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵（安定性28日) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#5991 | #5991 | LRG（ロイシンリッチα2グリコプロテイン） |  | μg/mL | 16.0 μg/mL以下（設定根拠：ナノピアLRG添付文書） | ラテックス凝集比濁法 |  |  |  | 測定試薬：ナノピア LRG、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.997×X(旧法)+0.494 [相関係数r=0.999] | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#5991 | #5991 | LRG（ロイシンリッチα2グリコプロテイン） |  | μg/mL | 16.0 μg/mL以下（設定根拠：ナノピアLRG添付文書） | ラテックス凝集比濁法 |  |  |  | 測定試薬：ナノピア LRG、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。 ＜変更履歴＞ 1) 2021年2月28日まで：外部委託検査（LSIメディエンス） 2) 2021年3月1日～現在：免疫化学検査室で測定（定法変更なし）。 Y(新法)=0.99×X(旧法)+0.25 [相関係数r=0.999] | [9 empty] | 2021-03-01 | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5991 | #5991 | LRG（ロイシンリッチα2グリコプロテイン） | LSI | μg/mL |  | ラテックス凝集比濁法 | [14 empty] | 2021-02-28 | 院内取り込み
#3122 | #3122 | 胆汁酸 | SRL | µmol/L | 10.0以下(μmol/L) | 酵素法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3122 | #3122 | 胆汁酸 |  | µmol/L | 10 μmol/L以下（設定根拠：アクアオートカイノスTBA添付文書） | 酵素サイクリング法 | 07.分離茶 (添加物：分離剤＋凝固促進剤) | 室温。 |  | 測定試薬：アクアオートカイノス TBA試薬、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.932×X(旧法)-0.418 [相関係数r=0.9996]。報告可能範囲：1～160μmol/L | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3122 | #3122 | 胆汁酸 |  | µmol/L | 12 µmol/L以下（設定根拠：自施設算出） | 酵素サイクリング法 |  |  |  | 測定試薬：アクアオートカイノス TBA、分析装置：日本電子 JCA-BM8040G。報告可能範囲：1.5～最大値μmol/L (1.5 μmol/L未満は1.5ミマンと報告)。 ＜変更履歴＞ 1) 3α-HSD－ジアホラ－ゼ法(酵素法)(平成23年3月31日受付分まで)にて測定 2) 酵素サイクリング法(平成23年4月1日受付分より)にて測定 3) 平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下の とおり。 Y(新法)=1.052x(旧法)-0.336 [相関係数r=0.999) 4) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.97X(旧法)+0.12 [相関係数r=0.999) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3740 | #3740 | 亜鉛（Zn） | SRL | μg/dL | 80～130(μg/dL) | 比色法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵（安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3740 | #3740 | 亜鉛（Zn） |  | μg/dL | 80～130 μg/dL （設定根拠：エスパ・Zn2添付文書） | キレート比色法 |  |  |  | 測定試薬：エスパ・Zn2 キットセットN3、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.969×X(旧法)-2.2 [相関係数r=0.998]。報告可能範囲：5(5未満の場合は5ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3740 | #3740 | 亜鉛（Zn） |  | μg/dL | 80～130 μg/dL （設定根拠：試薬添付文書） | キレート比色法 |  |  |  | 測定試薬：アキュラスオート Zn、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：5(5未満の場合は5ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL。 ＜変更履歴＞ 1) ～2012年5月6日：採取容器名 分離剤入黒、担当検査室 検査情報室(内線6645) 2) ～2012年5月6日：分析装置(日立ZS400)、測定法(原子吸光法) 3) 2012年5月7日～現在：採取容器名 分離剤入茶、担当検査室 免疫化学検査室(内線6673)に変更 4) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070)、測定法(キレート法)、試薬(アキュラスオートZnⅡ)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.078x+0.896、r=0.987 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.00x-1.35、r=0.996 6) 2023年11月1日～現在：基準範囲の変更 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3322 | #3322 | 銅（Cu） | BML | μg/dL | 66～130μg/dL | 比色法 | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3322 | #3322 | 銅（Cu） |  | μg/dL | 71～132 μg/dL（設定根拠：エスパ･Cu添付文書） | キレート比色法 |  |  |  | 測定試薬：エスパ・Cu キットセットN3、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.901×X(旧法)-2.372 [相関係数r=0.999]。報告可能範囲：2(2未満の場合は2ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3322 | #3322 | 銅（Cu） |  | μg/dL | 68～128 μg/dL （設定根拠：臨床検査ガイド2013～2014：340～344） | キレート比色法 |  |  |  | 測定試薬：クイックオート ネオ Cu、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：2(2未満の場合は2ミマンと報告する。)～最大値 μg/dL。 ＜変更履歴＞ 1) ～2012年5月6日：採取容器名 除鉄黄、担当検査室 検査情報室(内線6645) 2) 2012年5月7日～現在：採取容器名 分離剤入茶、担当検査室 免疫化学検査室(内線6673)に変更 3) 2012年5月7日～現在：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.020x+6.063、r=0.996 4) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.01x-0.82、r=0.998 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#5401 | #5401 | 血清補体価 (CH50) | SRL | CH50U/mL | 25.0～48.0(CH50/mL) | リポソーム免疫法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結（安定性1か月) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#5401 | #5401 | 血清補体価 (CH50) |  | U/mL | 31.6～57.6 U/mL（設定根拠：試薬添付文書） | リポソーム免疫法 |  |  |  | 測定試薬：補体価－ＨＡテストワコー、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.901×X(旧法)+2.059 [相関係数r=0.95]。報告可能範囲：10(10未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 CH50U/mL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#5401 | #5401 | 血清補体価 (CH50) |  | U/mL | 31.6～57.6 U/mL（設定根拠：補体価-HAテストワコー添付文書） | リポソーム免疫法 |  |  |  | 測定試薬：補体価-HAテストワコー、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：10(10未満の場合は10ミマンと報告する。)～最大値 CH50U/mL。 ＜変更履歴＞ 1) ～2012年5月6日：基準範囲23～46 CH50U/mL、採取容器名 分離剤入黒、担当検査室 検査情報室(内線6645) 2) 2012年5月7日～現在：基準範囲31.6～57.6 CH50U/mL、採取容器名 分離剤入茶、担当検査室 免疫化学検査室(内線6673)に変更 3) 2012年5月7日～2017年5月7日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.899x+9.244、r=0.944 4) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.11x-6.50、r=0.991 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3039 | #3039 | アルドラーゼ（ALD) | BML | U/L | 2.7～7.5U/L | 紫外部法(UV法) | 08.分離青 | 常温 | 1～2 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 BM | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約
#3039 | #3039 | アルドラーゼ（ALD) |  | IU/L | 10 IU/L以下（設定根拠：クリニメイトALD添付文書） | 紫外部法(UV法) |  |  |  | 測定試薬：クリニメイト ALD、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。報告可能範囲：3～最大値 U/L (3 U/L未満は3ミマンと報告) | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3039 | #3039 | アルドラーゼ（ALD) |  | U/L | 11 U/L以下 （設定根拠：自施設算出） | 紫外部法(UV法) |  |  |  | 測定試薬：クリニメイト ALD、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：3～最大値 U/L (3 U/L未満は3ミマンと報告)。 ＜変更履歴＞ 測定機器： 1)平成24年5月7日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝1.004X(旧法)+0.048 [相関係数r=0.995) 2) 平成29年5月8日より測定機器が変更され、従来の測定値との相関関係は以下のとおり。 Y(新法)＝0.99X(旧法)-0.77 [相関係数r=0.991) 基準範囲： 1)6以下(平成19年4月22日まで) 2)11以下(平成19年4月23日から) 単位： 1)U/l (30℃)(平成19年4月22日まで) 2)U/l (37℃)(平成19年4月23日から) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3307 | #3307 | レチノール結合蛋白(RBP) | SRL | mg/dL | 男性：2.7～6.0、女性：1.9～4.6(mg/dL) | 免疫比朧法(ネフェロメトリー法) | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3307 | #3307 | レチノール結合蛋白(RBP) |  | mg/dL | 男性：2.7～6.0、女性：1.9～4.6(mg/dL)（設定根拠：N-アッセイ LA RBP ニットーボー添付文書） | ラテックス凝集法 |  |  |  | 測定試薬：N-A LA RBP、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.676×X(旧法)-0.174 [相関係数r=0.997]。報告可能範囲：1.5(1.5未満の場合は1.5ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3307 | #3307 | レチノール結合蛋白(RBP) |  | mg/dL | 2.8～7.6 mg/dL （設定根拠：自施設算出） | 免疫比朧法(ネフェロメトリー法) |  |  |  | 測定試薬：N-抗血清 RBP、分析装置：BNプロスペック。報告可能範囲：1.5(1.5未満の場合は1.5ミマンと報告する。)～最大値 mg/dL（2015年6月8日～報告下限値表記を変更、1.5 mg/dL未満の場合は1.5ミマンとして報告） | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3126 | #3126 | 血清アミロイドA蛋白 (SAA) | SRL | mg/L | 3.0以下(mg/L) | ラテックス凝集免疫比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 冷蔵（安定性28日) | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約
#3126子項目 | ##3126 | 血清アミロイドA蛋白 (SAA) |  | mg/L | 3 mg/dL以下（設定根拠：LZテスト‘栄研’SAA添付文書） | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：LZテスト‘栄研’hSAA、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.998×X(旧法)-1.11 [相関係数r=0.998]。報告可能範囲：2(2未満の場合は2ミマンと報告する。)～最大値 mg/L | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3126子項目 | ##3126 | 血清アミロイドA蛋白 (SAA) |  | mg/L | 3 mg/dL以下（設定根拠：LZテスト‘栄研’SAA添付文書） | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：LZテスト‘栄研’hSAA、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：2(2未満の場合は2ミマンと報告する。)～最大値 mg/L。 ＜変更履歴＞ 1) 2007年4月23日～2012年5月6日：分析装置(JCA-BM2250)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.036x-7.51、r=0.981 2) 2012年5月7日～2017年5月7日：分析装置(JCA-BM6070)に変更 新機器(JCA-BM6070)(Y)と旧機器(JCA-BM2250)(X)との相関 y=0.997x+1.116、r=0.999 3) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=1.06x-1.59、r=0.999 4) 2022年6月1日～現在：WHO標準物質に準拠した標準品に変更 単位：μg/mL→mg/L、基準値：8 g/mL以下→3 mg/L、定量限界下限：3μg/mL→2 mg/Lに変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=0.4679 + 1.8177、r=0.998 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#4502 | #4502 | エラスターゼ１（ELAS-1） | SRL | ng/dL | 300以下(ng/dL) | ラテックス凝集免疫比濁法 | 08.分離青 | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 血液 分離剤青 常 ト | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 凍結 | 血清 0.5 | 血清 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#4502 | #4502 | エラスターゼ１（ELAS-1） |  | ng/dL | 0～300 ng/dL（設定根拠：イアトロIRE1 Ⅱ添付文書） | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：イアトロIRE1 II、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=1.188×X(旧法)-26.049 [相関係数r=0.998]。報告可能範囲：60(60未満の場合は60ミマンと報告する。)～最大値 ng/dL | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#4502 | #4502 | エラスターゼ１（ELAS-1） |  | ng/dL | 0～300 ng/dL（設定根拠：イアトロIRE1 Ⅱ添付文書） | ラテックス凝集免疫比濁法 |  |  |  | 測定試薬：イアトロ IRE1Ⅱ、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：60(60未満の場合は60ミマンと報告する。)～最大値 ng/dL。 ＜変更履歴＞ 1) ～2010年3月31日：基準範囲0～400 ng/dL、採取容器名分離剤入紫、 2) 2010年4月1日～2012年5月6日：基準範囲0～300 ng/dL、採取容器名 分離剤入黒に変更 3) 2012年5月7日～2015年2月15日：採取容器名 分離剤入茶、定量限界下限は50 ng/dLでそれ未満は50ミマン報告に変更 分析装置(JCA-BM6070)に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.046x+9.715、r=0.998 4) 2015年2月16日～現在：改良型試薬に変更で定量限界下限は60 ng/dLでそれ未満は60ミマンと報告に変更 新法(Y)と旧法(X)との相関 y=1.03x-29.75、r=0.98 5) 2017年5月8日～現在：分析装置(JCA-ZS050)に変更 新機器(JCA-ZS050)(Y)と旧機器(JCA-BM6070)(X)との相関 y=0.99x-24.63、r=0.977 | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3666 | #3666 | 尿NAG(N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ活性) | SRL | IU/L | 0.7～11.2(IU/L) | 4HP-NAG 基質法 | 23.ポリ-オレ | 常温 | 2～4 |  | 特殊B 尿 ポリーオレ 常 | そのまま | 冷蔵 | 冷蔵 | 蓄尿 0.5 | 蓄尿 0.3 |  |  | 特殊B-随意契約 | 2026-01-04
#3666 | #3666 | 尿NAG(N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ活性) |  | U/L | 11.5 IU/L以下（設定根拠：N-アッセイ L NAG ニットーボー添付文書） | MPT-NAG基質法 |  |  |  | 測定試薬：N-A L NAG、分析装置：キャノンメディカルTBA-FX-8。新法・旧法の相関：Y(新法)=0.945×X(旧法)+0.859 [相関係数r=0.9998]。報告可能範囲：1(1未満は1ミマンと報告)～上限なし (U/L) | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3666 | #3666 | 尿NAG(N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ活性) |  | U/L | 0.97～4.17 U/L （設定根拠：臨床病理 特集56:102,1983） | 4HP-NAG基質法 |  |  |  | 測定試薬：Lタイプワコー NAG、分析装置：日本電子 JCA-ZS050。報告可能範囲：1(1未満は1ミマンと報告)～上限なし (U/L)。 ＜変更履歴＞ ＜測定機器＞ 1) JCA-BM6050（～2017/3/18）、前機器との相関（相関係数0.999、傾き1.039、y切片0.21） 2) JCA-ZS050（2017/3/21～）、前機器との相関（相関係数1.000、傾き0.98、y切片0.02） ＜測定方法＞ 1) CPR-NAG基質レート法（～2012/5/6） 2) 4HP-NAG基質法（2012/5/7～）、前法との相関（相関係数：0.995、傾き：1.25、y切片：-0.60） ＜担当検査室＞ 1) 生化学検査室 （内線6669）（～2007/3/5） 2) 一般腎機能検査室（内線6661)（2007/3/6～) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#3666子項目 | #3682 | → 尿NAG/Cr補正値（UNAG/CRN） |  | μg/g・Cr | 21.7 以下 | [14 empty] | 2026-01-04
#3666子項目 | #3682 | → 尿NAG/Cr補正値（UNAG/CRN） |  | IU/gＣr | 5.6 IU/gＣr以下（設定根拠：N-アッセイ L NAG ニットーボー添付文書） | 計算式 |  |  |  | 報告可能範囲：0～上限なし(U/gCr) | [9 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 外注化
#3666子項目 | #3682 | → 尿NAG/Cr補正値（UNAG/CRN） |  |  | 該当なし（設定根拠：U-NGAL・アボット 添付文書） | 計算式 |  |  |  | 報告可能範囲：0～上限なし(U/gCr) | [10 empty] | 2025-10-31 | 統合診療棟へ移転
#1616子項目 | #5402 | ＬＥテスト | [18 empty] | 2016-04-01 | 検査中止
#1616子項目 | #5349 | 抗抗酸菌TBGL抗体 | [7 empty] | 2015年9月、試薬製造中止の為、検査中止 （H26.04.01 抗抗酸菌LAM抗体（マイコドット）中止に伴い変更） | [10 empty] | 2015-09-30 | 検査中止
#1616子項目 | #1835 | tPA・PAI複合体 | [7 empty] | 試薬製造中止のためH25.4.1 中止 | [10 empty] | 2025-04-01 | 検査中止
#1616子項目 | #5344 | 尿中レジオネラ抗原 | [7 empty] | 2014年5月、試薬製造中止の為、中止 | [10 empty] | 2014-05-01 | 検査中止
#4457 | #4457 | 胃組織HER2(IHC) | [18 empty] | 2017-02-01 | 病理部へ移管
#5326 | #5326 | 赤痢アメーバ抗体 |  | 倍 |  | 蛍光抗体法 |  |  |  | 2017年9月末、試薬製造中止の為、中止 | [10 empty] | 2017-09-30 | 検査中止
#3082 | #3082 | ZTT |  | U |  | アガロース電気泳動法 | [14 empty] | 2018-04-01 | 検査中止
#5810 | #5810 | ヒスタミン遊離試験 |  | - |  | 細胞反応測定法 |  |  |  | 試薬販売中止のため2018年3月30日をもって受託中止 | [10 empty] | 2018-03-30 | 検査中止
#5456 | #5456 | ＩｇＤ |  | mg/dL |  | ラテックス凝集免疫法 | [14 empty] | 2018-12-06 | 検査中止
#5231 | #5231 | ポリオⅠ型 | LSI | 倍 |  | ＮＴ法 |  |  |  | 2019/3/29にて中止(WHO世界ポリオ根絶計画により) | [10 empty] | 2019-03-29 | 検査中止
#5232 | #5232 | ポリオⅡ型 | LSI | 倍 |  | ＮＴ法 |  |  |  | 2019/3/29にて中止(WHO世界ポリオ根絶計画により) | [10 empty] | 2019-03-29 | 検査中止
#5233 | #5233 | ポリオⅢ型 | LSI | 倍 |  | ＮＴ法 |  |  |  | 2019/3/29にて中止(WHO世界ポリオ根絶計画により) | [10 empty] | 2019-03-29 | 検査中止
#4429 | #4429 | エストリオール | LSI | pg/mL |  | RIA法 | [14 empty] | 2019-12-06 | 検査中止
#4431 | #4431 | 尿総エストロジェン | LSI | μg/day |  | RIA法 | [14 empty] | 2019-12-06 | 検査中止
#8207 | #8207 | CMV アビディティ | BML | index:％ それ以外は単位なし |  | EIA |  |  |  | 2021年6月25日受付をもって中止(試薬製造中止および他の検査会社も実施していない為) | [10 empty] | 2021-06-25 | 検査中止
#3190 | #3190 | リポ蛋白分画精密測定 | SRL | % |  | ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞｹﾞﾙﾃﾞｨｽｸ電気泳動法 |  |  |  | 2021年9月29日に、測定試薬の販売中止により検査受付中止 | [10 empty] | 2021-09-29 | 検査中止
#3190子項目 | #3191 | → VLDL | [18 empty] | 2021-09-29 | 検査中止
#3190子項目 | #3192 | → LDL | [18 empty] | 2021-09-29 | 検査中止
#3190子項目 | #3193 | → HDL | [18 empty] | 2021-09-29 | 検査中止
#4440 | #4440 | グルカゴン | LSI | pg/mL |  | RIA法 | [14 empty] | 2022-03-31 | 検査中止
#5933 | #5933 | 免疫複合体（C1q固相法） | SRL | μg/mL |  | ELISA法 |  |  |  | 試薬製造困難の為、2021/12/24より一時受託中止していたが、試薬製造が完全中止となり再開されず中止。 | [10 empty] | 2021-12-24 | 検査中止
#5454 | #5454 | ＡＳＫ | LSI | 倍 |  | ＰＡ法 |  |  |  | 2022/9/30に試薬販売終了の為、中止 | [10 empty] | 2022-09-30 | 検査中止
#3491 | #3491 | ＡＳＴアイソザイム → | SRL | U/L |  | プロテアーゼ法 |  |  |  | 測定試薬終売のため、2023年3月末をもって受託中止 | [10 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#3491子項目 | #3492 | → 総ＡＳＴ | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#3491子項目 | #3493 | → ｍＡＳＴ | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#3491子項目 | #3494 | → ｓＡＳＴ | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350 | #4350 | １７－ＫＳ分画 → | LSI | mg/day |  | GC-MS/MS(2022/5/9より)、GC-MS(2022/5/6受付分まで) |  |  |  | 2023年3月末をもって測定材料入手困難の為、受託中止 | [10 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4351 | → アンドロステロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4352 | → エチオコラノロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4353 | → デヒドロエピアンドロステロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4354 | → １１－ケトアンドロステロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4355 | → １１－ケトエチオコラノロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4356 | → １１－ＯＨアンドロステロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4350子項目 | #4357 | → １１－ＯＨエチオコラノロン | [18 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#7183 | #7183 | ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析(ブロック) | LSI | ー |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2023年4月14日にて中止 | [10 empty] | 2023-04-14 | 検査中止
#7182 | #7182 | ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析(スライド) | LSI | ー |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2023年4月28日にて中止 | [10 empty] | 2023-04-28 | 検査中止
#7184 | #7184 | ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析(血液) | LSI | ー |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2023年3月31日にて中止(血液のみ1か月早く終了する) | [10 empty] | 2023-03-31 | 検査中止
#4641 | #4641 | 尿中NMP22 | SRL | U/mL | 12.0 U/mL未満 | ELISA法 |  |  |  | 2024/3/29で最終受付となり、それ以後中止。 | [10 empty] | 2024-03-29 | 検査中止
#3370 | #3370 | PFD（pancreatic functioning diagnostant） | BML | % | 排泄率 73.4～90.4 %（6時間尿中PABA排泄率） | DACA法 |  |  |  | (電子カルテでは負荷検査なので、コードは6W3370)。 外部委託先より「PFD試験」検査用の内服薬が供給停止となり、再開が見込めないとの連絡があったため、2024/9/30受付分をもって検査受付を中止。 | [9 empty] | 2022-04-01 | 2024-09-30 | 検査中止
#3370 | #3370 | PFD（pancreatic functioning diagnostant） | SRL | [17 empty] | 2022-03-31 | 外注先変更
#3370子項目 | #3371 | → PFD排泄率(6時間後) | [7 empty] | 薬剤投与前の尿と、投与後6時間蓄尿した一部を提出 | [10 empty] | 2024-09-30 | 検査中止
#7101 | #7101 | 染色体高精度分染法 | SRL | - | 該当なし | 高精度分染法 |  |  |  | 2024/10/4より検査受付中止(受託数僅少のため委託業者中止。代替項目はマイクロアレイCGH) | [10 empty] | 2024-10-04 | 検査中止
#7331 | #7331 | EWS-FLI1キメラmRNA定性 | LSI | - | 検出せず | RT-PCR法 |  |  |  | 依頼数が非常に少ないことから、2025年3月末をもってLSI検査中止 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2025-03-31 | 検査中止
#7331 | #7331 | EWS-FLI1キメラmRNA定性 | SRL | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#7332 | #7332 | SYＴ-SSXキメラmRNA定性 | LSI | - | 検出せず | RT-PCR法 |  |  |  | 依頼数が非常に少ないことから、2025年3月末をもってLSI検査中止 | [9 empty] | 2019-04-01 | 2025-03-31 | 検査中止
#7332 | #7332 | SYＴ-SSXキメラmRNA定性 | SRL | [17 empty] | 2019-03-31 | 外注先変更
#5291 | #5291 | エコー3 | LSI | 倍 | 8 倍未満 | ＨＩ法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2025年3月末をもって中止 | [10 empty] | 2025-03-31 | 検査中止
#5292 | #5292 | エコー7 | LSI | 倍 | 8 倍未満 | ＨＩ法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2025年3月末をもって中止 | [10 empty] | 2025-03-31 | 検査中止
#5293 | #5293 | エコー11 | LSI | 倍 | 8 倍未満 | ＨＩ法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2025年3月末をもって中止 | [10 empty] | 2025-03-31 | 検査中止
#5294 | #5294 | エコー12 | LSI | 倍 | 8 倍未満 | ＨＩ法 |  |  |  | 試薬製造中止のため、2025年3月末をもって中止 | [10 empty] | 2025-03-31 | 検査中止
#7099 | #7099 | 特定染色体サブテロメア領域解析 | SRL | - | 該当なし | FISH |  |  |  | 2025/3/31を最終受付として中止（実施委託業者不在の為) | [9 empty] | 2014-10-06 | 2025-03-31 | 検査中止
#7104 | #7104 | 染色体SKY法（血液疾患） | BML | - | 該当なし | SKY法 |  |  |  | 2025/4/1から委託先をSRLからBMLに変更。 BMLでは、血液疾患染色体G-bandをBMLに提出ししていることが本検査を受ける前提となっている。このため、検査実施が困難との判断され、2025年3月31日をもって当院では中止との判断になった。 | [10 empty] | 2025-03-31 | 検査中止
#4640 | #4640 | STN（シアリルTn抗原） | SRL | U/mL | 45 U/mL以下 | RIA法 |  |  |  | 試薬性能不良により、2024/8/21受付をもって一時受付中止。そのまま測定試薬販売中止の為、検査受付中止となった | [10 empty] | 2024-08-21 | 検査中止
#7231 | #7231 | ペリツェウスメルツバッハー病 | 神奈川県立こども医療センター | - | 該当なし | FISH |  |  |  | 委託先における検査中止の為、検査受付が終了。 | [10 empty] | 2025-07-28 | 検査中止
#1423 | #1423 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査 微小残存病変（AML-MRD）Tube 1（CD45/15/34/38/117/HLA-DR） | SRL | % | 該当なし | フローサイトメトリー |  |  |  | 2025/2/3よりtube1のみ外注化。診療科と協議の結果、2025/8/26を最終受付として中止(院内検査tube2-6も中止)。 | [9 empty] | 2025-02-03 | 2025-08-26 | 検査中止
#1423 | #1423 | 造血器悪性腫瘍細胞抗原検査 微小残存病変（AML-MRD）Tube 1（CD45/15/34/38/117/HLA-DR） |  | % | 該当なし | フローサイトメトリー法 |  |  |  | 報告可能範囲：0.0～100.0 % | [10 empty] | 2025-01-31 | 外注化
#3147 | #3147 | γ-アミノ酪酸 （GABA） | SRL | pmol/mL | 120～210 pmol/mL | HPLC法 |  |  |  | γアミノ酪酸単独で測定を実施している委託先がなくなったため検査中止。 代替項目：同じく外部委託検査である「アミノ酸分析」の測定項目に「γアミノ酪酸」が含まれておりますので、アミノ酸分析をオーダしてください。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 検査中止
#3233 | #3233 | 尿蛋白分画 | SRL | - | 該当なし | キャピラリー電気泳動 |  |  |  | 尿蛋白分画には代替項目はありませんが、同じく外部委託検査である「尿中免疫電気泳動」が関連する項目となります。 | [10 empty] | 2025-10-31 | 検査中止
#7429 | #7429 | Foundation（トルカプ無償) | SRL | - |  | 次世代シークエンス法 |  |  |  | トルカプ投与患者のFoundation one 検査費用をアストラゼネカ株式会社が負担する形で大阪大学と契約したプログラム(2025/10/29をもって保険診療項目開始の為、終了) | [9 empty] | 2025-06-30 | 2025-10-29 | 検査中止
#8211 | #8211 | 風疹 アビディティ | SRL | index:％ SRLはIgGの値も返却する(IU/mL) |  | EIA |  |  |  | (8214：風疹AV.In と 8221：風疹IgG(A)が自動発生) | [10 empty] | 2025-12-04 | 検査中止
#8199 | #8199 | 抗フォスファチジルエタノールアミン抗体IgG(抗PE-IgG)（産科自費診療） | SRL | - |  | ELISA | 08.分離青 | 常温 | 5-11 | 産科・婦人科専用。キニノーゲン(KNG)添加(+)、非添加(-)の場合の結果が返ってくる | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 混合診療になるため、入院オーダおよび入院中外来オーダは受け取り不可。 | 保険未収載のため特殊Eとして設定。 マスタ上では、IgGとIgMは同時にオーダできるように設定している。 | 特殊E
#8199子項目 | #8217 | → キニノーゲン(+)
#8199子項目 | #8218 | → キニノーゲン(-)
#8200 | #8200 | 抗フォスファチジルエタノールアミン抗体 IgM(抗PE-IgM)（産科自費診療） | SRL | - |  | ELISA | 08.分離青 | 常温 | 月2回アッセイ | 産科・婦人科専用。キニノーゲン(KNG)添加(+)、非添加(-)の場合の結果が返ってくる | 特殊B 血液 分離青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 凍結 | 遠心後凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 混合診療になるため、入院オーダおよび入院中外来オーダは受け取り不可。 | 保険未収載のため特殊Eとして設定。 マスタ上では、IgGとIgMは同時にオーダできるように設定している。 | 特殊E
#8200子項目 | #8219 | → キニノーゲン(+)
#8200子項目 | #8220 | → キニノーゲン(-)
#8201 | #8201 | 母体血胎児染色体検査(NIPT)（産科自費診療） | ラボコープ | - |  | MPS法 | PAXgene |  | 約14日 | 産科・婦人科専用。検査部の受付に、患者が採血管と翼状針を持参して来られるので、専用採血管1本にラベルを貼り、採血を行う。採血管の周りのクッション材は管理室に渡す。 採血する際には採血管を立てた状態で、患者さんの腕より採血管が下にある状態で採血する(逆流防止の為。採血手技はArcherMET(CDx)血液と同様)。溶血すると検査に影響が出る為、採血針は21G。22Gでも使用可能であるが、推奨は21G。23Gによる採血は不可。 検体は、遺伝子診療部から委託先に発送しているので、夕方(16時以降)に遺伝子診療部が回収する。 検査結果は遺伝子診療部に返却されるため、検査部では結果は取り込まない。 採血量：20mLから10mLに変更(2022/3/15～) 運送会社：GenTech(近鉄ロジスティクス)からLSIに変更(2022/4/1～)、2023/4/1よりラボコープに変更 採血容器：25番(2021年5月5日まで)、27番(2021年5月7日受付分から)） (遺伝子診療部より名称変更が依頼されたため、変更。旧名は無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)) | 特殊E 血液 PAXgene 常 (容器名称は採血管変更後も変更しない) | そのまま | 冷蔵 | 受け取り不可 | 10mL ×1本 | 8mL×1本 | 混合診療になるため、入院オーダおよび入院中外来オーダは受け取り不可。 | 保険未収載のため特殊Eとして設定。 | 特殊E
#8202 | #8202 | クアトロテスト（産科自費診療） | BML | - |  | ELISA (インヒビンA) CLEIA(AFP、hCG、uE3) | 08.分離青 |  | 再委託先に到着して7-10 | 産科・婦人科専用。BMLからラボコープジャパンに再委託。4項目(AFP、hCG、非抱合型エストリオール(uE3)、インヒビンA)測定しているため、検体量が多くなる。 専用の依頼書が必要(1-3枚目がBML、4枚目の医療機関会計控えが検査部控え用、5枚目は診療医控えであるため、診療医に渡すとなっていたが、診療科に氏名入りの結果がかえるため、検査部にて控えを保存する必要は不要となったため、BMLに依頼書を全て渡す。) 専用の分注容器に入れ、依頼書と一緒にジプロックに入れる。 検査結果は医局にBMLが返却するため、取り込み不要。 | 特殊C 血液 分離青 常 | 遠心して分注（分注ラベル） | 冷蔵 | 受け取り不可 | 血清 3mL | 血清 2mL | 混合診療になるため、入院オーダおよび入院中外来オーダは受け取り不可。 | 保険未収載のため特殊Eとして設定。 | 特殊E
#8203 | #8203 | トキソプラズマ アビディティ（産科自費診療） | SRL | index:％ SRLはIgGの値も返却する(IU/mL) |  | EIA | 08.分離青 |  | 不定期 | 産科・婦人科専用。2021年6月25日受付をもってBML中止(試薬製造中止の為)。 委託先をSRLに変更(2021/6/28～)、それに伴い提出条件変更。 (8206 トキソAV.In と8222 トキソIgG(A)が自動発生)。 | 特殊A 血液 分離青 常 | 遠心のみ | 冷蔵 | 遠心後凍結 | 血清 0.3 | 血清 0.2 | 混合診療になるため、入院オーダおよび入院中外来オーダは受け取り不可。 | 保険未収載のため特殊Eとして設定。 | 特殊E
第C列（検査項目名）でフィルターをかけ、過去分（グレイアウト）は非表示としています。過去の情報を確認したい場合はフィルターを外してください。
検査項目の詳細は、外部委託先（D列）に直接お問い合わせください。
M列以降は検査部内の
運用に関する情報です。